附件3：

技术需求：

| *1 | 样品台 | 最大样品尺寸：直径200mm 半球；兼容小尺寸样品； 基片加热温度：最高400℃，RT- 400℃可控，控制精度±1℃ |
| --- | --- | --- |
| *2 | 反应腔 | 三种模式的反应腔方便拆换：单片热式、内表面热式、外表面等离子增强式，反应腔体的高度为200mm； 喷淋式等离子体和前驱体进气口；铝制穹顶等离子体扩散腔； 采用O-Ring双层密封的高真空系统,真空度达到10-4Pa，方便拆卸； 腔壁烘烤温度150℃以下可控，控制精度±1℃； |
| *3 | 沉积模式 | 热沉积模式、等离子增强模式、连续模式、停留模式、内表面沉积模式、外表面沉积模式； |
| *4 | 前驱体源 | 共4路前驱体源；1路为常温源，3路为加热源，加热温度RT-200℃可控，控制精度±1℃；加热源配备高温手动阀；标准前驱体源瓶体积50cc。 最多6路可选； |
| *5 | 等离子体源 | 共3路等离子体源, 配备质量流量计(MFC)，一路为Ar，其他H2,O2, N2, NH3,H2S等气体可选 最多5路可选； |
| *6 | 等离子体发生系统 | 自动匹配远程 ICP 等离子体源系统； 包括：射频电源输出功率0到500W可调；13.56M Hz RF发生器；自动匹配器； 等离子体产生腔采用高纯（>99%）氧化铝，可兼容氟化物； |
| 7 | 载气 | Ar氩气作为载气和管路清洗； 配备质量流量计(MFC)，流量控制0-200sccm； |
| *8 | 前驱体管路 | 所有前驱体管路全部采用316L不锈钢EP级管路，所有管路加热温度RT-150℃可控； |
| *9 | ALD阀 | 每一路前驱体配置一个原子层沉积专用高速高温ALD阀；ALD阀加热温度RT-150℃可控；高温ALD阀精确控制时间为1μs； |
| 10 | 真空规 | 爱德华宽范围真空规测量范围10E-7Torr~10E+3Torr |
| 11 | 排气管路 | 排气管路配置专用尾气吸附装置，加热温度RT-150℃可控； 配备气动高真空截止阀； |
| *12 | 控制硬件 | PLC控制系统 |
| *13 | 控制软件 | autoALDTM – PE专用软件全自动控制加热、流量、等全部沉积过程，以及温度、压强等实时监控 |
| 14 | 真空系统 | 机械泵系统，包括泵油和相关连接管路； |
| *15 | 均匀性验收标准 | 100nm Al2O3在椭球型蓝宝石内外表面镀制异质薄膜，厚度标准偏差 ≤1% |
| *16 | 安装培训 | 工程师现场安装培训 |
| *17 | 保修 | 二年免费保修，自验收之日起 |

注 *为必须满足条款