- 项目要求

一、项目名称： 微区X射线光电子能谱

二、招标数量:1套

三、技术参数及采购需求（序号以招标公告排序）

- 项目概述

本项目为“空间环境地面模拟装置”拟采购设备之一。

采购单位：哈尔滨工业大学大科学工程专项建设指挥部暨空间基础科学研究中心。

采购说明：

1.1 主要功能

对各类导电，非导电材料在多种形态下（包括粉末、块体材料等）的表面几个原子层（1~10纳米厚的表面）的化学组成、价态，深度剖析及成像、功函数特性的分析与表征，兼顾材料生长和对催化材料经反应环境影响的准原位分析。

1.2进行的测试:

*1.2.1 XPS主机包括单色化XPS、微区XPS、离子散射谱ISS、REELS同轴反射电子能量损失谱、UPS紫外光电子能谱分析、氩复合团簇离子枪刻蚀套件、ARXPS角分辨分析、平行成像XPS、样品台加热冷却、自动化五轴样品台、超高真空获得及测量装置功能并实配实现这些功能的部件。

1.2.2 原位反应池可以同时达到1200K及7bar压力，能够在线混气和控温，在XPS相关的装置进行催化反应的表征时，应能进行程序控温和真空气氛控制。

1.2.3在真空功能拓展方面，对仪器进行真空改造，可以最终实现此设备与其它大型原位材料生长系统或原位分析真空系统互联，可兼容Flag style样品架（尺寸见附件），并可实现该样品架在XPS与其它互联仪器件的自由交接，在同一真空环境下完成样品合成和多种分析。

- 招标范围：包含此次采购的所有设备，附属件、服务等详细清单

2.1设备和配件清单：

| 序号 | 分项名称 | 分项细目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机系统 | 超高真空获得及测量系统：机械前级泵+涡轮分子泵+钛升华泵 | 1 |
|  |  | 样品台 | 1 |
|  |  | 单色化X射线源 | 1 |
|  |  | 半球形能量分析器 | 1 |
|  |  | 探测器 | 1 |
|  |  | 电荷中和系统 | 1 |
|  |  | 数据系统硬件及软件包 | 1 |
| 2 | 预处理室 | 磁悬浮不锈钢进样杆 | 1 |
|  |  | 进样舱门 |  |
|  |  | 超高真空系统：机械泵+涡轮分子泵 |  |
| 3 | 功能组件 | 紫外光电子能谱套件 | 1 |
|  |  | 复合式离子刻蚀套件 | 1 |
|  |  | 离子散射谱ISS | 1 |
|  |  | 反射电子能量损失谱 | 1 |
|  |  | 样品观察和调整 | 1 |
|  |  | 原位反应池 | 1 |
| 4 | 其他附件 | 谱仪控制和数据处理 | 1 |
|  |  | 计算机及打印机 | 1 |
|  |  | 烘烤系统 | 1 |
|  |  | 控制柜 | 1 |
|  |  | 循环水系统 | 1 |
|  |  | 不间断电源系统 | 1 |
|  |  | 标准配件包 | 1 |
| 5 | 真空互联 | 实现与真空互联系统样品传递功能 | 1 |

2.2服务清单：

(1).安装。供货方负责仪器在用户处的安装和调试。仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。

(2).技术培训。供货方负责仪器在用户处进行现场培训，被培训人不低于3人/次。培训内容包括基本原理、仪器结构、硬件操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除等，确保被培训人能熟练操作和使用仪器。培训期内供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。仪器使用一段时间视用户需要，经过协商可再进行高级培训。

(3).供货方必须配备专业售后服务团队。确保对用户地区仪器使用问题的及时响应，其中必须有专业安装、维修XPS仪器经验的高级服务工程师；必须配备专业应用支持团队，团队具有长期的XPS应用分析基础。

(4).维修响应时间。供货方应在24小时内对用户的报修申请做出响应。一般性问题应在48小时内解决；对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，应在3天内给以解决；对于在3天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到用户的认可后，在预定的期限内解决问题。否则，供货方应赔偿由此而造成的损失。

(5).软、硬件的升级。卖方应免费向用户提供终身的仪器软件升级；与之相关的硬件升级只收取成本费。

(6).提供仪器最新信息及应用资料。适时提供优质技术服务，协助买方做好设备开发应用工作。长期提供技术资料和技术支持，一切费用由供方承担。

(7).二次移机服务。根据买方要求，供货方提供二次移机服务一次。具体包括仪器拆装、打包、运输、调试等。一切费用由供方承担。

(8).质保期：3年

2.3 设备需文件清单

| 序号 | 文件资料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 合同签订且真空互联装置设计方案确定后提交： |
| 1 | 实施方案 |
| 2 | 质量计划 |
| 二 | 详细设计结束后提交： |
| 3 | 设备超高真空互联部分详细设计/工程设计报告 |
| 4 | 设备超高真空互联部分详细设计/工程设计图纸 |
| 5 | 设备超高真空互联部分零部件明细表 |
| 6 | 设备超高真空互联部分关键重要件特性分析报告 |
| 7 | 安装调试大纲 |
| 8 | 技术验收规范 |
| 9 | 经济性分析报告 |
| 三 | 生产过程中 |
| 10 | 设备超高真空互联部分加工制造过程中的各阶段总结、阶段测试报告、变更记录、说明和图纸等过程记录文件即《中间过程控制记录》 |
| 四 | 现场联调前 |
| 11 | 现场安装及调试实施方案 |
| 五 | 设备验收前 |
| 12 | 项目总结报告 |
| 13 | 设备超高真空互联部分工艺文件、规范及目录清单 |
| 14 | 产品出厂检测报告、合格证明文件资料 |
| 15 | 设备使用说明书 |
| 16 | 设备维护手册 |
| 17 | 设备超高真空互联部分全套图纸 |
| 18 | 软件用户手册（如有软件） |
| 19 | 产品交付清单（含文件清单） |
| 20 | 电气元器件明细表 |
| 21 | 电气接线图 |

- 设备的技术参数、指标、设计要求、材料要求等

3.1真空系统

#3.1.1 分析室：真空腔为纯μ金属制造，真空度优于7×10-10 mbar；

3.1.2 分析室真空泵：独立的机械泵，分子涡轮泵及钛升华泵组合。

3.1.3 进样及样品处理室：真空度应优于7.0×10-9 mbar。

3.1.4 进样及样品处理室真空泵：配备独立的涡轮分子泵和机械泵，不可与分析腔共用，防止交叉污染。

#3.1.5 进样系统为磁浮式无摩擦进样杆。

3.2样品台

3.2.1分析室样品台：轴向：5轴样品台，即X、Y、Z移动，倾斜及旋转。 移动范围：X方向不小于50 mm，Y方向不小于20 mm，Z方向不小于10 mm；移动精度为1 μm。 倾斜范围：以水平方向为轴-90 o ~ +60 o倾斜，变角精度为1o。 旋转：样品法线方向360o常中心连续转动。 移动：在样品实时图像上，可通过鼠标点击实现样品台的移动。 控制：X、Y、Z和倾斜全自动控制与记忆，自动确定分析高度。

3.2.2进样及样品处理室的多功能样品停放台：一次可装入并存储3个样品条。

3.2.3制备室及分析室样品台必须带有加热冷却功能，温度范围170 K - 1000 K。

3.3单色化X射线源

#3.3.1 射线源类型：微聚焦单色化Al Kα X射线源；功率：不高于300W，避免高功率对样品表面带来辐照损伤；

*3.3.2源束斑尺寸至少在200 ~ 900 μm连续可调。

#3.3.3 单色化光源的阳极靶可移动，在阳极靶更换前应可提供不少于19个工作点使用。确保仪器使用过程中，阳极靶无需更换。

#3.3.4 能量分辨率和灵敏度（正常工作条件下）：对Ag3d5/2峰能量分辨优于0.45 eV时，计数率强度优于150 kcps。

3.3.5 能量分辨率和灵敏度（正常工作条件下）：对Ag3d5/2峰能量分辨优于0.6 eV时，计数率强度优于1600 kcps。

#3.3.6 能量分辨率和灵敏度（正常工作条件下）：对Ag3d5/2峰能量分辨优于1.0 eV时，计数率强度优于4Mcps。

3.3.7 成像XPS：快速平行成像，对Ag3d5/2峰，线扫描的最佳空间分辨率优于1 μm。

3.4能量分析器

3.4.1采谱能量分析器：外罩为纯μ金属制造；180°半球能量分析器。

3.4.2平均半径：不小于150 mm。

*3.4.3能量扫描范围应不小于0~5000 eV，确保多功能分析时无需切换分析器。

*3.4.4通过能范围应不小于1~400 eV，并可连续调节，调节步长不大于1 eV，以获得高精度XPS窄扫谱。（需提供实际样品测试软件通过能设定界面作为参考）；

3.4.5分析模式：固定分析器能量(CAE或FAT)和固定减速比(CRR或FRR)两种模式，CAE或FAT模式下20 meV 至 8 eV可调，CRR或FRR模式下0.02%至2.0%可调，能量分辨率优于0.05%。

3.4.6双极性：具有ISS分析功能。

3.5 探测器

3.5.1 电子倍增器和微通道板探测器的双探测器独立式设计。各自针对XPS采谱和XPS成像优化，避免一块检测器的过劳使用问题；采谱检测器——电子倍增检测器；成像检测器——微通道板+连续位置（DSP）探测器，避免使用多通道阵列探测器成像时存在成像盲点。

3.6 电荷中和系统

3.6.1配置磁透镜+同轴电子枪中和方式，适用于所有不导电样品及粗糙表面的精准荷电中和；

3.6.2配置离轴低能离子/电子枪的同源双束中和方式，可以在做绝缘样品的UPS紫外光电子能谱分析时进行有效的荷电中和，避免非准直的单电子枪在不开磁透镜的情况下无法对样品表面进行荷电中和。

#3.6.3能量分辨率和灵敏度：对PET绝缘样品，在O-C=O结构中C1s峰能量分辨(FWHM)优于0.68eV时，C-C结构中C 1s峰的灵敏度（正常工作条件下的真实测量值）优于20kcps。

3.7复合团簇离子枪刻蚀套件

3.7.1离子源：Ar+源，不可使用C60+、C24+离子源，避免做刻蚀实验时人为引入碳污染，干扰分析。

3.7.2刻蚀模式：单一枪体，包含单离子刻蚀和团簇刻蚀两种模式。

3.7.3 单离子模式；刻蚀能量——500 eV ~ 4 keV连续可调。

*3.7.4团簇模式：刻蚀能量——2 keV ~ 8 keV，团簇中离子数目——75 ~ 2000个，每个离子能量最低可达1 eV（离子能量越低越好，确保对有机物等轻柔表面的无损刻蚀）。

3.8 样品观察和调整

3.8.1可变焦显微摄像机显示系统，彩色显示器，能清楚观察样品图象，图像可实时显示及储存。分析室需具备观察视窗两个，并装有防X射线玻璃；观察窗口法线方向需位于水平线以上，以方便观察。

#3.9 离子散射谱ISS

3.9.1 在1 keV He离子作用于清洁金表面，能量分辨优于15eV时，灵敏度应优于25 kcps/nA。

3.10 UPS紫外光电子能谱

3.10.1光源：He紫外光源。

3.10.2 能量分辨率：对Ag费米边，能量分辨率应不大于100 meV。

3.10.3 灵敏度：能量分辨率小于100 meV时，灵敏度（Ag4d）≥1,000 kcps。

3.10.4 He II工作时，HeII/HeI 强度比应高于1/2。

3.10.5系统配有满足绝缘样品UPS分析时荷电中和需要的离子束中和源。

*3.11 同轴反射电子能量损失谱装置（REELS）

3.11.1 配有同轴反射电子能量损失谱（REELS），满足对氢元素的定性定量分析需求，对于清洁的银样品，当能量分辨率为0.5 eV时，灵敏度不低于1000 kcps 。（需提供实际样品测试数据图谱作为参考）；

3.13 原位反应池

*3.13.1真空系统：独立的外挂与样品制备室上的腔体，有独立的抽空泵系统。

3.13.2 反应池由惰性石英制造，可通入至少四路反应气；能够在线混气；

3.13.3 反应池可以自由交接Flag style 样品架；

3.13.4 加热方式，红外辐射加热，带温度控制及加热单元；同时达到1200K及7bar压力。

3.14 真空互联

3.14.1 提供真空互联方案及相应硬件。对仪器进行真空改造，可以最终实现此设备与其它大型原位材料生长系统或原位分析真空系统互联，可兼容Flag style样品架（尺寸见附件），并可实现该样品架在XPS与其它互联仪器件的自由交接，在同一真空环境下完成样品合成和多种分析。

3.15谱仪控制和数据处理

3.15.1 谱仪控制：谱仪参数设置，系统软件应实现可视化操作；分析部件均可通过系统软件控制；系统软件具备可视化操作界面，实现对真空泵、阀门、真空规、离子枪、中和枪以及加热冷却等的控制；所有进气阀门均可通过软件控制实现自动化开启和关闭；系统软件内置真空安全互锁控制模块，可有效禁止真空设备的误操作；多功能样品台，样品台移动可通过鼠标操作实时的光学像而实现，并具有可视化操作界面。

3.15.2 数据处理：随系统计算机一台，预装数据采集和处理软件包数据处理方法：定性分析、定量分析、曲线拟合等方法。

3.15.3 数据库：包括完整ARXPS角分辨处理软件、超薄多层膜拟合模块；全套XPS标准数据图库以及化合物结构鉴定数据库；实验数据（原始数据及分析结果）可存为通用格式，并能导入Microsoft Office软件。软件的数据处理部分，可在其他PC计算机上安装使用。软件介质：以安装光盘形式提供。

3.16 计算机

3.16.1 预装数据采集和处理软件包

3.16.2 电脑应为当前主流配置，正版Windows操作系统。

3.17随系统配备的真空烘烤系统

3.17.1烘烤12小时完成除气。烘烤温度不低于120 oC。

3.18与以上所有系统相关联的电子装置及控制柜

3.18循环冷却水系统

3.18.1 品牌循环冷却系统，满足阳极靶、涡轮分子泵和石英单色器冷却的需要。

3.19不间断电源系统

3.19.1 配备进口隔离变压器的稳压不间断电源一套，保证仪器可持续运行2小时。

3.20标准备件包

3.20.1 提供3件改装之后可兼容flag style 样品架的XPS样品架。

- 定制非标设备的实施计划

  - 对定制非标研制设备，分为详细设计阶段、加工制造阶段和现场安装调试及验收阶段。

  - 详细设计完成后，需提交《真空互联详细设计报告》、《验收规范》、《安装调试大纲》等相关文件，详细设计评审经甲方认可通过后，方可进入加工制造阶段；

  - 在加工制造前，乙方提交《相关文件》，组织进行有甲方参加的工艺评审。工艺设计评审需经甲方认可通过。

  - 项目实施过程中应按照《实施方案》和《质量计划》的要求对质量控制点进行严格控制，并加以记录，即按照H/W/R点要求，严格控制全过程生产实施，若有设计或计划变更，需及时向甲方提出变更申请，待甲方审核通过后方可施行；

  - 在项目实施阶段，应做好中间过程记录，形成《中间过程控制记录》，在验收时一并提交。

- 制造及加工规范：2004/108/EC 、2006/95/EC、BS EN 61326:2006

- 工作条件

6.1电源：220V(±10%)单相，50Hz(±1)。

6.2环境温度：可在10°C~30°C稳定工作。

6.3环境湿度：可在30%~65%下稳定工作。

6.4地线：设备接地线电阻≤2Ω。

6.5仪器运行的持久性：可连续运行

- 设备的设计图纸

- 设备的执行规范

- 微区XPS设备的加工，制造计划、质量控制点及控制方式

对应ISO9001质量控制要求，在产品制造过程中对影响质量的各种因素进行控制，使其处于良好的受控状态。

- 微区XPS的验收规范、验收方式

10.1 供货方负责仪器在用户处的安装和调试。

10.2仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。

10.3供货方负责仪器在用户处进行现场培训，被培训人不低于3人/次。培训内容包括基本原理、仪器结构、硬件操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除等，确保被培训人能熟练操作和使用仪器。培训期内供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。

- 设备的质量保证（可根据质量体系认证标准去填写）

- 微区XPS的出厂书面文件等要求

12.1 提供设备出厂检验报告（合格证）。

12.2 提供系统全部电子学线路图。

12.3 提供系统全部真空系统图。

12.4 提供系统全部机械系统装配图。

12.5 提供XPS标准谱图手册。

12.6提供操作程序文件和使用说明文件（最好有中文文本），仪器使用注意事项。

- 微区XPS附属件的要求

- 外采材料说明及质量要求

提供厂家出厂报告

- 配件清单要求

- 技术文件加工期变更方式要求

- 对乙方资质及业绩要求

企业通过ISO9001 认证。

- 甲方需提供的材料及支持

18.1 Flag style 样品托尺寸

18.2 传样高度：1200 mm。

- 制造加工进度（工程进度表）的要求

合同签订后5个月内交货。

- 付款方式的要求

- 双方签署合同后，甲方得到国家财政拨款后，25个工作日内办理以乙方为受益人的100%信用证；

- 设备制造完成并具备发货条件后，凭设备运输单及最终用户签字确认的设备出场验收报告及《中间过程控制记录》，乙方兑付90%合同款到乙方账户；

- 设备完成验收后，乙方凭最终用户签字的设备验收报告兑付10%合同款到乙方账户；

- 运输、现场安装调试、联调、验收方式、验收手段及质保要求

21.1运输：运输方式：陆运（公路或铁路）或空运

包装要求：应符合陆运或空运要求

包装必须适应所采用的运输方式的要求。

包装必须要便于各环节有关人员进行操作。

在保证包装牢固的前提下节省费用。

零件要固定在箱体内，避免内部晃动。可适当的放干燥剂。

在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。并清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。

21.2现场安装调试、验收方式、手段：

设备预验收在卖方（设备制造商）所在地进行，主要对以下几方面进行验收和检查：

a.设备功能、指标能力验收，应包含对设备技术要求所列条目的测试和检验。

b.资料验收。应检查并确认按合同规定所应提供的资料是否齐全，资料应包括设备的预验收结论。

21.3质保要求

21.3.1质保期：卖方提供三年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算。

21.3.2 质保期内，供货方负责安排专业工程师进行巡访，每年不低于两次，每次不少于一周。

21.3.3 质保期内，使用方可享受供货方每年一次的免费仪器操作、应用培训课程，每次不少于2人/次，为期不少于3天；同时还可免费享受供货方组织的全国XPS高端用户峰会，每年一次，每次2人。

21.3.4 质保期内，供货方必需安排应用专家每年不低于3次至用户现场进行操作应用培训，培训时间不少于7天。

21.3.5质保期过后，两年内，仪器若出现故障需工程师上门维修，供货方不得收取任何人工差旅费及服务费，只收取零部件更换的成本费（费用按当时部件成本价的7折收取）。

- 相关附加技术服务要求

22.1 供货方负责仪器在用户处进行现场培训，被培训人不低于3人/次。

22.2培训内容包括基本原理、仪器结构、硬件操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除等，确保被培训人能熟练操作和使用仪器。

22.3培训期内供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。

22.4仪器使用一段时间视用户需要，经过协商可再进行高级培训。

22.5 二次移机服务。根据买方要求，供货方提供二次移机服务一次。具体包括仪器拆装、打包、运输、调试等。一切费用由供货方承担。

- 货架设备的售后服务

- 乙方全面负责设备的安装调试。安装由乙方派技术人员到甲方现场进行设备安装调试，并对设备开箱、吊装、管线接口匹配的正确性负全部责任。乙方应自备安装调试所需的检测及其它专用工具。甲方应提供安装所需的其它辅助设备和功能，如安装调试现场及所需的电、气及辅料等；

- 乙方应提供到用户现场的培训，培训内容包括设备原理、设备电路线路原理、机械结构及各功能模块介绍、以及设备基本故障诊断排查、易损部件更换、程序设置、工艺操作等内容。确保甲方的有关操作人员能独立、熟练、正确操作使用、维护设备，甲方有关的维修人员能独立排除设备的常见故障；

- 保证有应用工程师和售后工程师为甲方提供持续的技术支持和售后服务；

- 自哈尔滨工业大学验收签字之日起，乙方提供叁年现场免费保修服务（包括部件、人力等）；24小时内提供技术响应，72小时内能够到达现场。免费叁年维保，终身维护；

- 乙方在保修期内至少保证一次回访；

- 保修期间，如果发生非消耗性部件失效，由乙方负责免费提供全新部件替换；

- 设备验收前发生的消耗性部件失效，由乙方免费提供全新替换；

- 乙方须保证其提供的设备（包括主机、配件、附属部件等）是全新的，符合其出厂标准；

- 在正确安装、合理操作和维护保养条件下，乙方应保证其设备在寿命期内运转良好；

- 在规定的质量保证期内，由于设备自身在设计、材料或制造加工方面造成的任何缺陷或故障，乙方须负责免费维修、调换。

- 在3年内，乙方承担对软件进行免费升级和维护的义务。乙方对设备软件进行了改进或研发了新软件，应立即对甲方软件进行免费升级，如甲方软件在使用过程中出现故障，乙方应免费维修。

- 对乙方资质及业绩要求

- 企业通过ISO9001及其他相应领域的质量体系认证等；

- 应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 具有采购货物的生产或经营资格；

- 代理商必须提供设备制造商对本项目的授权书原件；

- 要求提供已完成合同的用户清单及合同原件或扫描件。

- 分包要求

不许分包

四、其他要求

1.准入资格

(1) 具有在境内的独立法人资格以及相关资质证明文件；本次招标如出现一个投标人的二个授权代表来参加本次投标，则该投标人的投标资格将被当场取消,投标保证金不予退还，本次招标不接受联合体投标。

(2) 符合政府采购法第二十二条的规定。

(3) 参加答辩时被授权人须要提供有效身份证明。

(4) 投标人须在投标文件中提供基本账户银行开具的银行“资信证明”（须针对基本账户，体现出账户号），同时附基本账户银行开户许可证复印件。

（5）投标人须在投标文件中提供经会计师事务所审计的上一年度审计报告复印件，并在开标现场提供原件备查。

如果提供进口产品，投标人须提供与国外厂家的所属关系证明文件；如果提供的国内产品非本单位生产，投标时须将原生产商授权书复印件（加盖单位公章）装订到标书正本中。

2.进口设备报价

需要经过海关批准用外汇购入的进口设备，应按关税前美元报价（哈尔滨到岸价）