采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国医学科学院肿瘤医院/国家癌症中心配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 包名称 | 数量 | 是否接受进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量单细胞功能分析仪 | 1套 | 是 | 单一产品采购包 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后，卖方接到买方书面发货通知单后90天内。

- 采购项目（标的）交付的地点：中国医学科学院肿瘤医院/国家癌症中心指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：售出的产品均享受一年的免费保修，自设备最终验收合格，交付使用之日起计算。免费提供非人为损坏的配件及维修服务。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在1个月内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 高通量单细胞功能分析仪

一、设备用途：

传统流式的应用范围，可拓展到基于图像分析结果的领域，包括共定位、细胞间相互作用、内吞等。

二、技术参数：

1、细胞成像检测主机

#1.1、激光光源及检测通道： 固态激光器≥4根，至少包括405nm±5nm紫外激光器、488nm±5nm蓝色激光器、642nm ±5nm红色激光器、785nm±5nm激光器各一根。

1.2、检测通道：≥10个，包括明视野、暗视野和荧光检测通道；

▲1.3、荧光检测灵敏度：≤5 MESF；

1.4、图像采集：可在细胞悬浮状态下进行细胞实时成像，每个细胞最多可以生成≥10幅图片, 包括明视野、暗视野和荧光通道图像；

1.5、颗粒检测：具备暗视野激光器，能进行血液样本五群细胞区分，包括淋巴细胞、单核细胞、中性粒细胞、嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞。

1.6、颗粒检测范围：1μm-60μm；

▲1.7、信号采集方式：采用时间延迟整合CCD（ TDI CCD）进行信号采集；

1.8、进样系统：注射泵进样，上样体积≤20μl；

1.9、样本利用率：≥95%；

1.10、可在仪器上对同一样本同时进行细胞统计和细胞成像分析。

▲1.11、物镜：配置20倍、40倍、60倍放大物镜组；

1.12、仪器具备自动开机、自动关机、自动消毒功能；

1.13、具备仪器自我检测，自我调校，自动激光校准，自动调焦等功能；

2、细胞量化分析软件功能：

#2.1、量化成像分析：可提供≥100种量化参数，应用于核转位、形态变化，细胞间相互作用、细胞吞噬、蛋白定位等分析；

2.2、可自定义细胞图像分析参数；

2.3、图像捕获后具备自动荧光补偿功能；

2.4、软件系统：配置数据获取软件和专用图像分析软件。

2.5、数据获取软件可提供数据采集分析及仪器控制功能；图像分析软件可进行图像定量分析。

#2.6、支持同时输出图像分析格式数据和流式标准格式数据FCS文件。

2.7、成像效果调节功能：可调节图像的信号强度、背景、反差等。

2.8、数据分析软件免费安装与升级。

3、工作站：

3.1 操作系统：Windows 7或以上;

3.2 内存≥16G，硬盘≥1024G;

3.3 彩色液晶显示器≥24英寸。电脑工作站：24寸LED品牌显示器，正版Windows7或以上操作系统，1）数据获取和分析电脑：内存16G，硬盘500GB2）仪器控制电脑：内存16G，硬盘2TB电脑工作站：24寸LED品牌显示器，正版Windows7或以上操作系统，1）数据获取和分析电脑：内存16G，硬盘500GB2）仪器控制电脑：内存16G，硬盘2TB

三、主要配置：

4.1. 细胞成像检测主机：1台

4.2. 细胞量化分析系统软件：1套

4.3. 工作站：1套

四、技术支持与售后服务

5.1仪器到达使用现场后，由供货方派出工程师与用户共同开箱验收后免费安装、调试。

5.2在仪器安装完成后，对使用人员免费进行技术培训，包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容。

5.3自安装合格之日起，提供整机一年保修，原厂保修按合同执行，并提供终身技术咨询、维修服务。在质保期内，负责货物维修和系统维护，调整或更换零配件，产生的一切费用由供货方负责。