中科南京生命健康高等研究院

快速蛋白液相色谱采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G210300065

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2021年7月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛋白液相色谱系统 | 1套 | 详见具体技术规格 |
|  | 蛋白液相色谱系统 | 1套 |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 第1包 蛋白液相色谱系统

### 一、蛋白液相色谱系统1套

### 1. 工作条件

- 电力供应：单相220V(10%，50-60 Hz

- 工作温度：4(C - 35(C

- 相对湿度：20 - 95%，没有冷凝水

### 2.  技术规格

I. 系统泵及样品泵

1.1系统泵

1.1.1 精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀.

1.1.2 系统泵为非PEEK材质

#1.1.3 单泵流速：0.01–150 ml/min，流速准确度：±1.5%

#1.1.4 装柱可以双泵模式运行，达到0.01–300 ml/min

1.1.5 压力范围：0–5MPa (50bar，725psi)

1.1.6 粘度：0.35–5 cP

1.1.7 具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。

1.2 样品泵

1.2.1 精确的全自动微量柱塞泵，单泵两泵头，每个泵头都有独立除气阀。

#1.2.2 流速：0.01–150ml/min

#1.2.3 压力范围：0–5MPa (50bar，725psi)

1.2.4 粘度：0.7–10 cP

1.2.5 样品泵有压力控制模式，确保压力不变的情况，自动调节流速

II. 检测器

2.1 紫外可见检测器

2.1.1 使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热。

2.1.2 波长范围：全波长检测器，190 -700 nm

#2.1.3 检测范围：-6 到 +6 AU，线性：(2%，在0–2 AU之间

2.1.4 检测波长：通过单色器可以连续选择、同时检测波长范围内任意3个波长

2.1.5 压力：0-2Mpa

2.1.6 光纤同时传导光源及采集数据，具有较高稳定性。

#2.1.7 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高。

2.1.8 流通池：0.5mm光径，1ul流通池；2mm光径，2ul 流通池；10mm光径，8ul流通池。

2.2 电导检测器

2.2.1 检测范围：0.01 - 999.99 ms/cm，宽广的电导范围，易于做疏水和离子交换层析。

2.2.2 电导精确度：在0.3-300 ms/cm 范围内±0.01mS/cm或±2％之中大者。实时自动检测，电脑利用校正因子做自动校正。

2.2.3 压力：0-5Mpa

2.2.4 流通池：22ul

2.3 温度检测器

2.3.1 温度范围：0 - 99(C

2.3.2 温度准确度：± 1.5(C 在 4(C–45(C 之间

2.4 pH检测器

2.4.1 检测范围: 0-14

2.4.2 精度: 使用范围2-12精度为±0.1 pH单位，温度补偿

2.4.3 稳定性: 0.1 pH单位/10小时

2.4.4 流通池：76ul

III. 标配多个阀门，实现自动条件优化和工艺开发

3.1 标配的阀门：

标配多个阀门整机出厂，每个阀门的位置、连线都在工厂经过合理的优化设计，阀门的性能经过专业人员验证，确保整机达到最佳的性能。

#3.1.1 缓冲液选择阀：2个, 14种缓冲液入口，内置气泡传感器保护层析柱

3.1.2 四元阀：1个，4个溶液入口，进行缓冲液自动配制和运行四元梯度

#3.1.3 样品选择阀：1个，自动切换7个样品，另含一个清洗管路，避免不同样品间的交叉污染。内置气泡传感器保护层析柱

3.1.4 自动进样阀：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现上样方式之间的转换：样品泵上样到样品环；注射器上样到样品环；样品泵直接上样到层析柱。

3.1.5 柱位选择和方向阀：1个，自动选择5根层析柱，另含一条通路用于系统     清洗，同时兼有正反流向控制功能。内置柱前、柱后压力传感器，保护层析柱和填料。

3.1.6 收集阀：1个，一个位置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，另外有10个位置进行大体积样品收集。最后一个位置接废液。

3.1.7 pH计阀：pH计固定在阀门上，无需移动即可实现pH计的储存或校正，阀门上同时连接反压阀，可选择pH计和反压阀两者同时使用、单一使用或都不用。

3.2 通过硬件和软件的配合可实现自动条件优化和工艺开发：

#3.2.1整合实验设计软件，根据要求推荐实验方案、分析数据、建立模型，进行重要实验条件的筛选、优化，还可进一步验证可重复的实验条件。将检测结果回输后按统计学原理建立模型，自动分析实验数据，形成易于验证的等值分布图，按分布图选取实验范围进行优化或稳健性实验，并可选择最佳范围进行稳定性放大。

3.2.2 自动条件摸索，自动优化缓冲液pH、流速、梯度；

3.2.3 自动优化层析柱、优化层析介质；

3.2.4 单独的上样泵可全自动进行多个样品的纯化；

3.2.5 灵活性好：即可一个样品优化不同的层析介质，也可多个样品在不同柱位

上优化。

3.3 在线自动配制缓冲液

3.3.1 26种缓冲液配方，专利改进的缓冲液配制算法，无需补偿离子强度的变化，

增加温度反馈，自动温度补偿，调整缓冲液pH的配制。

3.3.2 部分缓冲液提供分别用共轭弱酸碱和强酸碱滴定的不同pH范围和配方，精度达0.1pH单位

3.3.3 可手动设置缓冲液浓度，精密控制电导

3.3.4 输入缓冲液浓度和温度，自动计算缓冲液配方

3.3.5 全新的四元阀，实时在线显示缓冲液配制时，每种溶液混合的比例

3.3.6 四元阀也可单独使用，手动输入四种溶液比例，实现不同溶液配比的洗脱

IV. 内置组分收集器

4.1 盘架：适合3，8，15，50ml试管或24，48，96孔板，卡锁避免试管滑落；兼容250ml收集瓶。

4.2 同时放置6个盘架，自动扫描识别多孔板的孔数和盘架放置位置

4.3 收集体积：0.1 - 50ml

4.4 收集器可按按时间、体积、滴数和峰收集，并可延迟收集。

V. 其它部件：

5.1 混合器

5.1.1 混合腔体积：1.4ml，5ml和15 ml

5.1.2 电磁混合器，在线溶液搅拌，保证溶液梯度混合时的均匀性。

#5.2 内置压力感应器：4个，在线监测系统泵、样品泵、层析柱前和柱后的压力，保证系统、层析柱和层析介质及工艺的安全性。

#5.3内置气泡感应器：3个，A泵缓冲液选择阀、B泵缓冲液选择阀、样品选择阀内各整合一个气泡感应器，保护层析柱。样品选择阀内的气泡感应器还用于样品的完全上样。

5.4 多种柱架可选： 大层析柱夹、小层析柱夹、同时固定5根柱夹、灵活可调的用于固定的柱夹。

5.5反压阀：使系统增加一定压力，避免柱后气泡的产生。

VI. 控制软件

6.1 具备层析柱追踪层析柱使用历史：如使用次数和柱效变化等功能，同时配有在位清洗和柱效测定提醒功能。

#6.2 专业的实验设计模块，根据要求给出实验设计方案，同时改变多个变量，用少量的实验次数得到系统信息便于条件优化，符合美国FDA关于设计、分析和生产流程控制的PAT（Process Analytical Technology）和QbD （Quality by Design）的规定。

6.3 26种缓冲液配方，能自动配出16种pH间隔0.1的缓冲液，便于pH优化

6.4 符合GMP/GLP要求。

3. 产品基本配置要求：

3.1全自动智能蛋白液相色谱系统：1台 （包括标配所有阀门和收集器的主机）

3.2保证仪器正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品

4.其他要求

4.1. 技术支持与售后服务

4.1.1	维护响应时间：2小时响应，24小时到场。

4.2．售后及商务服务

4.2.1 设备到达用户安装现场后，在接到用户安装通知五个工作日内安排资深工程师到达用户现场进行免费安装调试。

4.2.2 安装调试完毕后，马上对用户人员进行至少为期3天设备操作培训以及维护，直至用户人员能够完全掌握；内容培训如下:

对设备使用及维修人员的操作、安装培训；

设备控制及结构原理培训及软件的培训；

设备常见故障及特殊故障排除的培训；

且卖方无条件长期免费提供永久性技术及仪器支持；

4.2.3设备在调试完毕后，试运行1个月结束后，用户和厂商共同对设备进行验收，指标以投标书或厂家出具的纸质报告及用户实施方案要求为准。验收时，需要厂商提供必要的测量设备来进行辅助测量。

4.2.4整机保修期五年，保修期至设备验收合格之日起计算，保修期内提供全部免费保修，包括人工费、仪器的全部零配件等。

4.2.5保修期结束后，投标方对仪器终身免人工维修费，仅收配件费，并给予不低于6折的折扣优惠，并提供每年一次免费维护。

4.2.6设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4.2.7仪器制造商终身免费提供应用咨询及技术帮助，在硬件支持的前提下，提供软件终身免费升级，以及消耗品、易损件和相关零部件的供应。

4.3. 公司资质

4.3.1 具备ISO-9001：2015认证

4.3.2 具备ISO14001：2015认证

4.4. 其他优惠

4.4.1 应赠送配套层析柜一台。

4.4.2 应赠送凝胶过滤预装柱（可分离3-300KDa；柱体积：24ML/320ML）凝胶过滤填料 (可分离3-300KDa) 镍预装柱 （5x5ml）IMAC 预装柱（5X5ml）Dextrin 预装柱（5X5ml） STREP-TACTIN 预装柱（5X5ml）Glutathione 预装柱（5X5ml）PROTEIN A预装柱（5X5ml）PROTEIN G 预装柱（5X5ml）NHS预装柱（5X5ml）Q阴离子交换预装柱（5X5ml；1X20ml）S阳离子交换预装柱（5X5ml；1X20ml），疏水相互作用层析预装柱（5X5ml；1X20ml）各一根。

4.4.3 如日后购买相关填料及预装柱，应有6折价格优惠。

4.4.4 如在质保期后购买维修服务，应有6折价格优惠。

5.订货数量：

蛋白液相色谱系统 1套

6. 交货地：用户指定地点（江苏省南京市江宁区麒麟街道窦村街5号麒麟智慧园7栋用户实验室）。卖方承担货物运至用户指定实验室的一切费用。

7. 交货日期：合同签订后3个月。包装应使用崭新坚固的木箱，适于空运、海运和陆地长途运输；适应气候变化；抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻。卖方应对由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、费用增加等后果负责。

8．执行的相关标准

如有，需在此列出执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

如没有，请写“无”

### 二、蛋白液相色谱系统1套

### 1. 工作条件

1）电力供应：100–240 V, ~50–60 Hz

2）工作温度： 4(C－35(C

3）相对湿度： 20%-95%,无冷凝水

### 技术规格

### I. 系统泵及样品泵

1.1系统泵

1.1.1 精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀.

1.1.2 系统泵为非PEEK材质

#1.1.3每个单泵最高流速≥24ml/min，最大压力≥15 MPa

#1.1.4装柱双泵模式运行，流速≥48ml/min

#1.1.5压力范围不低于0–15 MPa

#1.1.6 流速精度：±1.2%，RSD<0.5%（测试条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP）

1.1.7 具备恒压调速功能

1.2 样品泵

1.2.1 精确的全自动微量柱塞泵，单泵两泵头，每个泵头都有独立除气阀。

#1.2.2 流速：0.001–50ml/min

#1.2.3 压力范围：0–10MPa (100bar，1450psi)

1.2.4 粘度：0.7–10 cP

1.2.5 流速准确度：±2%

#1.2.6具备恒压调速功能，确保压力不变的情况，自动调节流速

II. 检测器；

2.1 紫外可见检测器

#2.1.2全波长检测器不低于190nm - 600 nm；可同时检测≥3个波长

2.1.3线性：(2%，在0–2 AU之间

2.1.4光径长度：2mm。

2.2 电导和温度检测器

2.2.1 检测范围：0.01－999.99 ms/cm

2.2.2 流通池体积：≥22ul

2.2.3 压力不低于0-4.5Mpa

2.2.4 电导精确度：±0.01mS/cm

2.2.5紫外检测器和电导检测器分开设计

2.2.6 温度范围：0 - 99(C

2.2.7 温度准确度：± 1.5(C 在 4(C–45(C 之间。

III. 阀门

3.1 单入口缓冲液切换阀：1个，在单个阀上可实现2个A缓冲液入口和2个B缓冲液入口的选择。实现不同缓冲液之间的转换。

3.2自动进样阀：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现上样方式之间的转换：样品泵上样到样品环；注射器上样到样品环；样品泵直接上样到层析柱。

3.3单出口阀组件：1个，可自动切换收集位置

3.4柱位选择和方向阀：1个，自动选择5根层析柱，另含一条通路用于系统     清洗，同时兼有正反流向控制功能。内置柱前、柱后压力传感器，保护层析柱和填料。

3.5样品选择阀：1个，自动切换7个样品，另含一个清洗管路，避免不同样品间的交叉污染。内置气泡传感器保护层析柱。

IV. 其它部件：

4.1 混合器

4.1.1 混合腔体积：≥1.4ml

4.1.2 电动混合器，在线溶液搅拌，保证溶液梯度混合时的均匀性。

4.1.3 在线过滤器：整合入混合池内，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。

V. 组分收集器

5.2 可根据体积或峰自动收集：试管容量最多可达350管，收集范围从0.1ml-50ml

5.3 兼容3，8，15的收集管

5.4 具有滴感应器，防滴漏功能

5.5 流路：PEEK惰性材料

5.6 耐受有机溶剂

VI. 控制软件

6.1软件界面友好、智能编程、层析专家也可自行编写程序直接显示您熟悉的实验流程和每一步的实验条件、即可直接调用模板，删除添加步骤，也可自行修改每一步的参数。具有自动积分、一键积分功能，操作简单，可打印结果报告

6.2流路实时在线，实时监控和控制。交互式的流路控制，方便了解液体流向，并且直接可在流路图上进行控制

6.3符合GMP/GLP要求。软件具有21 CFR Part 11 认证，硬件可以提供相应的IQ/OQ服务

3.产品配置要求：

蛋白纯化主机1台

型号一致的系统泵：2个

收集器：1个

操作控制软件：1套

远程监控插件：1个

远程控制软件：1套

4.其他要求

4.1. 技术支持与售后服务

4.1.1	维护响应时间：2小时响应，24小时到场。

4.2．售后及商务服务

4.2.1 设备到达用户安装现场后，在接到用户安装通知五个工作日内安排资深工程师到达用户现场进行免费安装调试。

4.2.2 安装调试完毕后，马上对用户人员进行至少为期3天设备操作培训以及维护，直至用户人员能够完全掌握；内容培训如下:

对设备使用及维修人员的操作、安装培训；

设备控制及结构原理培训及软件的培训；

设备常见故障及特殊故障排除的培训；

且卖方无条件长期免费提供永久性技术及仪器支持；

4.2.3设备在调试完毕后，试运行1个月结束后，用户和厂商共同对设备进行验收，指标以投标书或厂家出具的纸质报告及用户实施方案要求为准。验收时，需要厂商提供必要的测量设备来进行辅助测量。

4.2.4整机保修期五年，保修期至设备验收合格之日起计算，保修期内提供全部免费保修，包括人工费、仪器的全部零配件等。

4.2.5保修期结束后，投标方对仪器终身免人工维修费，仅收配件费，并给予不低于6折的折扣优惠，并提供每年一次免费维护。

4.2.6设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4.2.7仪器制造商终身免费提供应用咨询及技术帮助，在硬件支持的前提下，提供软件终身免费升级，以及消耗品、易损件和相关零部件的供应。

4.3. 公司资质

4.3.1 具备ISO-9001：2015认证

4.3.2 具备ISO14001：2015认证

4.4. 其他优惠

4.4.1 应赠送配套层析柜一台。

4.4.2 如日后购买相关填料及预装柱，应有6折价格优惠。

5.订货数量：

蛋白液相色谱系统 1套

6. 交货地：用户指定地点（江苏省南京市江宁区麒麟街道窦村街5号麒麟智慧园7栋用户实验室）。卖方承担货物运至用户指定实验室的一切费用。

7. 交货日期：合同签订后3个月。包装应使用崭新坚固的木箱，适于空运、海运和陆地长途运输；适应气候变化；抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻。卖方应对由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、费用增加等后果负责。

8．执行的相关标准

如有，需在此列出执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

如没有，请写“无”