中国科学院动物研究所干细胞与生殖生物学国家重点实验室仪器设备采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G180300612

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2018年5月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2018年   5  月 30日

东方国际招标有限责任公司受   中国科学院动物研究所  委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对  中国科学院动物研究所干细胞与生殖生物学国家重点实验室仪器设备采购项目  进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国科学院动物研究所干细胞与生殖生物学国家重点实验室仪器设备采购项目

招标编号：  OITC-G180300612

项目联系方式：

项目联系人： 赵倩

项目联系电话： 01068290511

电子邮箱： qzhao@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购单位：中国科学院动物研究所

地址：  北京市朝阳区北辰西路1号院5号

联系方式：  01068290511

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：赵倩  010-68290511

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单细胞测序分析体系 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 470 |
|  | 流式细胞分析仪 | 1 | 详见招标文件 |  | 180 |
|  | 声波聚焦流式细胞分析仪-四激光 | 1 | 详见招标文件 |  | 135 |
| 2 | 4DisOCT眼科超显微成像系统 | 1 | 详见招标文件 |  | 203 |
| 3 | 代谢组学分析仪 | 1 | 详见招标文件 |  | 350 |
| 4 | 高通量核酸合成仪 | 1 | 详见招标文件 |  | 288 |
| 5 | 临床级干细胞分选系统 | 1 | 详见招标文件 |  | 430 |
| 6 | 小动物计算机断层扫描成像系统 | 1 | 详见招标文件 |  | 310 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：2366万元（人民币）

时间：  2018 年5月30日 09:00 至  2018  年 6月  7 日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层02室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间：   2018  年  6 月 20 日下午1:30

五、开标时间：   2018  年 6 月 20日下午1:30

六、开标地点：

北京市朝阳区北辰西路1号院中国科学院动物研究所B105会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：北京市朝阳区北辰西路1号院中国科学院动物研究所B105会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人： 中国科学院动物研究所 采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 6.3 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：赵倩 010-68290511 传真：010-88517351 电子邮箱：qzhao@osic.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.6 | 10.6.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑、日元或人民币价（不含关税、增值税）； 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.5 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定货物收费标准，具体比率为： 中标金额 （人民币万元）; 比率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 - 技术指标评审基准分为55分，评委根据技术指标的偏离情况进行评审； - 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； - 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减5分； - 无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减3分； - 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 55 |
|  | - 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
|  | - 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投设备获得相关节能、环保认证情况： （1）节能产品：投标产品列入了财政部最新公布的节能产品政府采购清单，得1分；否则0分。 （2）环保产品：投标产品列入了财政部最新公布的环境标志产品政府采购清单，得1分；否则0分。 投标人需提供清单相关页、对应产品型号，否则不予承认。 | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单细胞测序分析体系 | 1 | 详见技术规格 |  |  |
| 2 | 流式细胞分析仪 | 1 | 详见技术规格 |  |  |
| 3 | 声波聚焦流式细胞分析仪-四激光 | 1 | 详见技术规格 |  |  |
| 4 | 4DisOCT眼科超显微成像系统 | 1 | 详见技术规格 |  |  |
| 5 | 代谢组学分析仪 | 1 | 详见技术规格 |  |  |
| 6 | 高通量核酸合成仪 | 1 | 详见技术规格 |  |  |
| 7 | 临床级干细胞分选系统 | 1 | 详见技术规格 |  |  |
| 8 | 小动物计算机断层扫描成像系统 | 1 | 详见技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 单细胞测序分析体系、流式细胞分析仪、声波聚焦流式细胞分析仪-四激光

单细胞测序分析体系

- 工作条件

1.1电源要求：220V (10%)、50HZ（10%），环境温度：5-30℃，在相应湿度10-80%的环镜下工作

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

2.设备用途：

2.1 主要用于高效、快速、高活性、安全的获得特定类型的高纯度细胞，尤其对于体外研究一些分化体系不成熟，分化纯度不高且难以通过常规方法进行纯化的单个细胞来说，分选系统尤为必要。也可以用于分选一定纯度的细胞用于3D打印研究。而目前普通的流式细胞分选仪分选速度慢，无法保证细胞的活性和生物安全性。

3.技术规格：

3.1光学平台

*3.1.1激光：至少包含5只激光器 488nm激光器，633nm激光器，405nm激光器，561nm激光器，355nm激光器。18个荧光检测器, 2个散射光探测器。

#3.1.2光路设计：光胶耦合石英杯流动池,确保开机免调节光路直接检测，确保检测灵敏度不高于100MESF

#3.1.3荧光探测器收集方式：荧光收集系统需采用连续反射荧光收集系统，所有荧光在抵达检测器之前只经过一次透射，减少荧光损失，提升检测灵敏度。

*3.1.4可使用荧光染料：BUV395，BUV737，Pacific Blue，BV510，BV570，BV605，BV650，BV711，BV786，FITC，PE，PE-Texas Red，PE-Cy5，PE-Cy7，APC，Alexa Flour 700，APC-Cy7等基本染料可以同时用，可以检测BFP，mcherry，tomato等表达荧光。

3.2 液流系统

3.2.1最大分析速度100，000个细胞/秒

#3.2.2具备独立的液流车系统，可自动完成分选仪管路无菌制备，自动完成分选仪关机程序

3.2.3 液流喷嘴规格： 85um、100um各两个，130um、70um 各一个，适合不同细胞分选，可高压灭菌，可超声清洗

3.2.4 配备不小于20L 大容量鞘液桶和废液桶。配备独立的清洁液桶，酒精桶和灭菌水桶，方便无菌管路制备。

3.3 分析、分选性能

3.3.1荧光检测灵敏度：FITC <90 MESF /细胞  PE< 30 MESF/细胞

3.3.2 荧光分辨率：CV< 3%（全峰宽） （鸡血红细胞检测）

3.3.3一体化电荷式分选系统：分选纯度：>99%

3.3.4 可分选细胞类型：血液、组织、细胞系等

3.3.5 分选后收集方式：2路分选（流式管，EP管）、4路分选（流式管，EP管），96孔板分选

# 3.3.6 分选模式：纯度分选、富集分选、索引分选，成分分选

3.3.7 分选速度：70000细胞/秒

3.3.8 温度控制：样本温度控制0℃,4℃,37℃,42℃可选，防治细胞在分选过程中凋亡或者死亡

3.3.9 分选断点计算：机器自动完成液滴断点精准计算，自动验证，用户可验视结果。

3.3.10 分选保护功能：突发状况下，机器能够自动停止分选，防止已分选细胞污染。自动稳定液流压力，维持断点稳定，确保分选回收率。

#3.3.11 分选液滴分辨率<1/2,确保分选纯度和回收率。

#3.3.12 液滴延迟时间自动设定：配置红激光，自动设定液滴延迟时间，确保分选纯度。

3.4 应用软件

3.4.1多功能流式细胞仪应用软件

1）使用全数字信号系统，将仪器设置、质量控制、数据分析和管理均置于软件控制之下

2）软件可自动操控各项仪器参数的设置，无需用户手工调节和校准。

3）软件具备矩阵补偿、脱机补偿，并可实现全自动补偿

4）软件能以任意参数或任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件，有效的排除杂信号，无效信号的干扰。

5）数据以标准的FCS格式导出，也可以一键式转换为通用的pdf、word、jepg等等格式。

6）软件具备多用户模式，保护研究者数据私密性。

7）软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理。

8）软件可设置网格，方便调整流式图形大小及位置的一致性

9）软件同时具备手动设门工具和自动设门工具

10）脉冲处理系统:能同时分析脉冲信号峰值高度、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞）

3.4.2仪器性能状态自动监控系统，具有多项质控追踪报告

装机时报告仪器性能基线；自动调整电压、激光参数，保证不同时间检测数据的一致性；提高仪器设置的精确性，降低不一致设置造成的检测误差；器追踪性能，用户可及时了解仪器性能，以及在使用过程中的仪器变化；简化实验设置，根据每日仪器状态自动调整实验的电压设置，保证不同时间实验数据的一致性；减少停机检修时间

4产品配置要求

五激光十八色分选型流式细胞仪，4路分选，单克隆分选

4.1.1 分选仪主机

4.1.2 分选工作站

4.1.3 稳压电源

4.1.4 仪器启动试剂（包含鞘液，清洗液，质控微球，分选微球）

5.  技术文件：

5.1投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

5.2为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

6.  技术服务：

6.1 供应商必须在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性为止。

6.2 供应商必须为买方2-3位人员提供至少3天的培训时间，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。所有的培训费用由供应商提供。

6.3 客观原因导致仪器操作工作人员离岗，应免费在用户所在地对新的工作人员提供技术培训服务，但用户的仪器操作工作人员在1年内离岗不得超过1次

6.4 保修期： 三年

6.5维修响应时间 工作日不超过4个小时，2个工作日到现场帮助用户解决问题。

7. 订货数量：

1台

8. 目的港：

北京机场

9. 交货日期：

合同签订后3个月内交货

流式细胞分析仪

- 工作条件

1.1电源要求：220V (10%)、50HZ（10%），环境温度：5-30℃，在相应湿度10-80%的环镜下工作

- 设备用途

2.1本仪器主要用于对体内或体外获得的生殖细胞的类型进行基于流式细胞技术的快速分析鉴定，是对生殖细胞多类群细胞精细分析研究的基本设备。对于流式的常规实验如对细胞表面、内部分子包括抗原、核酸等进行检测与分析，可用于分析细胞凋亡、增殖、融合、细胞毒、胞内活性氧水平、细胞膜电位、细胞内钙离子浓度等，需要多通道染色。

2.2 配置5激光18色主机一台，流式工作站，稳压电源

- 技术规格

3.1 光学平台

* 3.1.1包含355nm, 633nm, 405nm, 488nm, 561nm五根固态激光器，至少18个荧光探测器和2个散射光探测器。

3.1.2 光路设计：每个波段激光具备独立光路，信号间无干扰。可实现多激光的的激发，同时实现至少18色的分析。

#3.1.3 荧光探测器类型：全数字化PMT，微弱荧光和高强荧光可同时分析。

#3.1.4荧光探测器收集方式：荧光收集系统需采用连续反射荧光收集系统，所有荧光在抵达检测器之前只经过一次透射，减少荧光损失，提升检测灵敏度。

3.2 液流系统

#3.2.1 液流动力：真空正压泵，细胞流速稳定，对细胞伤害小。

3.2.2进样管类型：5ml流式管，可选配自动进样器满足96孔板,384孔板进样

3.2.3 液流模式：高速、中速、低速

3.2.4进样针自动清洗系统：换样时自动清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率<0.5%。

3.3 分析性能

3.3.1 荧光检测灵敏度：FITC<=80MESF，PE<=30MESF。

#3.3.2 样本获取速度：≥40,000个细胞/秒。

3.3.3 检测颗粒大小：不小于0.5um 。

3.3.4荧光补偿：机器具备自动调节荧光补偿功能，节省补偿调节时间

3.4数据分析软件

3.4.1流式细胞仪工作站、数据采集及分析软件。

3.4.2使用全数字信号系统，用户界面直观易掌握，将仪器设置、质量控制、数据分析和管理均置于软件控制之下。

3.4.3软件可自动操控各项仪器参数的设置，无需用户手工调节和校准。

3.4.4软件补偿功能灵活：信号收集后补偿调节（脱机补偿），仪器自动补偿调节（免单阳管调节）。

3.4.5软件能以任意参数或任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件，有效的排除杂信号，无效信号的干扰。

3.4.6软件中预设周期，凋亡等实验模块，用户亦可自定义实验模块。

3.4.7软件具备多用户模式，保护研究者数据私密性。

3.4.8软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理。

3.4.9软件可设置网格，方便调整流式图形大小及位置的一致性。

3.4.10软件同时具备手动设门工具和自动设门工具

3.4.11脉冲处理系统:能同时分析脉冲信号峰值高度、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞）。

3.4.12用户可利用散点图，密度图，等高线图，柱状图分析数据，图像可以任意放大缩小，不同文件的图像可以叠加在一起。

3.4. 13软件支持多任务并行，用户可同时处理多个任务。

3.4.14分析软件可安装在任何一台电脑上进行脱机分析，可进行直方图叠加，图形拷贝，及分析结果输出。

#3.4.15仪器性能状态自动监控系统：装机时报告仪器性能基线；自动调整电压、激光参数，保证不同时间检测数据的一致性；提高仪器设置的精确性，降低不一致设置造成的检测误差；仪器追踪性能，帮助用户了解仪器性能，以及在使用过程中的仪器变化；简化实验设置，根据每日仪器状态自动调整实验的电压设置，保证不同时间实验数据的一致性；减少停机检修时间。

3.5配备数据处理用电脑（主流品牌机）：配置不低于i5处理器，256G 固态硬盘，750G硬盘，8G DDR3内存，DVD光驱，不低于WIN7专业版操作系统。

4. 产品配置要求

4.1.1  5激光18色流式细胞仪主机 一台

4.1.2  流式工作站一台

4.1.3  3KW稳压电源 一台

4.1.4  24寸显示器 1个

4.2 启动试剂

4.2.1 鞘液20L/桶，清洗液5L/桶，流式管 1000个/箱

4.2.2 质控微球 1KIT(50T)

4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1.1 流式管 1000个/箱

5.1.2 鞘液 20L/桶

5.1.3 清洗液 5L/桶

5.1.4 质控微球 KIT（50T）

5.2 投标人推荐其它选配件

5.3 保修期：三年

6. 技术文件

6.1 仪器中英文操作手册及详细英文说明书

6.2 仪器使用说明光盘

7. 技术服务

7.1 供应商必须在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性为止。

7.2 供应商必须为买方2-3位人员提供至少3天的培训时间，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。所有的培训费用由供应商提供。

7.3 客观原因导致仪器操作工作人员离岗，应免费在用户所在地对新的工作人员提供技术培训服务，但用户的仪器操作工作人员在1年内离岗不得超过1次

7.4 维修响应时间：应在4小时内对用户的服务要求作出响应；如有需要，卖方工程师在2个工作日之内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案；零配件最晚在2周内到用户实验室。

7.5 仪器在调试通过后必须有≥12个月的保修期，保修期内任何质量问题，卖方负责免费维修，包括更换零部件等完全免费；质保期后，提供免费维修和优惠备件、耗材供应；新更换的零部件重新计算保修期；在硬件许可的情况下，终身免费提供软件升级服务。

8. 订货数量：

1套

9．目的港：

北京机场10．交货日期：

签订合同后90天内交货

声波聚焦流式细胞分析仪-四激光

- 工作条件

1.1电源要求：220V (10%)、50HZ（10%），环境温度：5-30℃，在相应湿度10-80%的环镜下工作

- 设备用途

2.1本仪器主要用于对体内或体外获得的生殖细胞的类型进行基于流式细胞技术的快速分析鉴定，是对生殖细胞多类群细胞精细分析研究的基本设备。对于流式的常规实验如对细胞表面、内部分子包括抗原、核酸等进行检测与分析，可用于分析细胞凋亡、增殖、融合、细胞毒、胞内活性氧水平、细胞膜电位、细胞内钙离子浓度等，需要多通道染色。

2.2 配置5激光18色主机一台，流式工作站，稳压电源

- 技术规格

3.1 光学平台

* 3.1.1包含355nm, 633nm, 405nm, 488nm, 561nm五根固态激光器，至少18个荧光探测器和2个散射光探测器。

3.1.2 光路设计：每个波段激光具备独立光路，信号间无干扰。可实现多激光的的激发，同时实现至少18色的分析。

#3.1.3 荧光探测器类型：全数字化PMT，微弱荧光和高强荧光可同时分析。

#3.1.4荧光探测器收集方式：荧光收集系统需采用连续反射荧光收集系统，所有荧光在抵达检测器之前只经过一次透射，减少荧光损失，提升检测灵敏度。

3.2 液流系统

#3.2.1 液流动力：真空正压泵，细胞流速稳定，对细胞伤害小。

3.2.2进样管类型：5ml流式管，可选配自动进样器满足96孔板,384孔板进样

3.2.3 液流模式：高速、中速、低速

3.2.4进样针自动清洗系统：换样时自动清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率<0.5%。

3.3 分析性能

3.3.1 荧光检测灵敏度：FITC<=80MESF，PE<=30MESF。

#3.3.2 样本获取速度：≥40,000个细胞/秒。

3.3.3 检测颗粒大小：不小于0.5um 。

3.3.4荧光补偿：机器具备自动调节荧光补偿功能，节省补偿调节时间

3.4数据分析软件

3.4.1流式细胞仪工作站、数据采集及分析软件。

3.4.2使用全数字信号系统，用户界面直观易掌握，将仪器设置、质量控制、数据分析和管理均置于软件控制之下。

3.4.3软件可自动操控各项仪器参数的设置，无需用户手工调节和校准。

3.4.4软件补偿功能灵活：信号收集后补偿调节（脱机补偿），仪器自动补偿调节（免单阳管调节）。

3.4.5软件能以任意参数或任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件，有效的排除杂信号，无效信号的干扰。

3.4.6软件中预设周期，凋亡等实验模块，用户亦可自定义实验模块。

3.4.7软件具备多用户模式，保护研究者数据私密性。

3.4.8软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理。

3.4.9软件可设置网格，方便调整流式图形大小及位置的一致性。

3.4.10软件同时具备手动设门工具和自动设门工具

3.4.11脉冲处理系统:能同时分析脉冲信号峰值高度、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞）。

3.4.12用户可利用散点图，密度图，等高线图，柱状图分析数据，图像可以任意放大缩小，不同文件的图像可以叠加在一起。

3.4. 13软件支持多任务并行，用户可同时处理多个任务。

3.4.14分析软件可安装在任何一台电脑上进行脱机分析，可进行直方图叠加，图形拷贝，及分析结果输出。

#3.4.15仪器性能状态自动监控系统：装机时报告仪器性能基线；自动调整电压、激光参数，保证不同时间检测数据的一致性；提高仪器设置的精确性，降低不一致设置造成的检测误差；仪器追踪性能，帮助用户了解仪器性能，以及在使用过程中的仪器变化；简化实验设置，根据每日仪器状态自动调整实验的电压设置，保证不同时间实验数据的一致性；减少停机检修时间。

3.5配备数据处理用电脑（主流品牌机）：配置不低于i5处理器，256G 固态硬盘，750G硬盘，8G DDR3内存，DVD光驱，不低于WIN7专业版操作系统。

4. 产品配置要求

4.1.1  5激光18色流式细胞仪主机 一台

4.1.2  流式工作站一台

4.1.3  3KW稳压电源 一台

4.1.4  24寸显示器 1个

4.2 启动试剂

4.2.1 鞘液20L/桶，清洗液5L/桶，流式管 1000个/箱

4.2.2 质控微球 1KIT(50T)

4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1.1 流式管 1000个/箱

5.1.2 鞘液 20L/桶

5.1.3 清洗液 5L/桶

5.1.4 质控微球 KIT（50T）

5.2 投标人推荐其它选配件

5.3 保修期：三年，6. 技术文件

6.1 仪器中英文操作手册及详细英文说明书

6.2 仪器使用说明光盘

7. 技术服务

7.1 供应商必须在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性为止。

7.2 供应商必须为买方2-3位人员提供至少3天的培训时间，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。所有的培训费用由供应商提供。

7.3 客观原因导致仪器操作工作人员离岗，应免费在用户所在地对新的工作人员提供技术培训服务，但用户的仪器操作工作人员在1年内离岗不得超过1次

7.4 维修响应时间：应在4小时内对用户的服务要求作出响应；如有需要，卖方工程师在2个工作日之内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案；零配件最晚在2周内到用户实验室。

7.5 仪器在调试通过后必须有≥12个月的保修期，保修期内任何质量问题，卖方负责免费维修，包括更换零部件等完全免费；质保期后，提供免费维修和优惠备件、耗材供应；新更换的零部件重新计算保修期；在硬件许可的情况下，终身免费提供软件升级服务。

8. 订货数量：

1套

9．目的港：

北京机场10．交货日期：

签订合同后90天内交货

第2包 4DisOCT眼科超显微成像系统

1.	工作条件：

1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（±10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头。

2.	设备用途：

2.1对活体动物组织内部微小结构进行实时、活体、高分辨率的断层成像，它具备高分辨率以及非侵入、非接触式成像的优点，从而成为一种全新的疾病诊断手段。适用于各项眼科疾病、糖尿病、老年痴呆、干细胞等研究中对活体动物眼底视网膜脉络膜组织、血管等微观结构改变进行断层三维高分辨扫描，从而早期、实时及长期的无损伤对动物模型进行评估。

3.	技术规格：

3.1.超显微OCT扫描主机

3.1.1测试范围：小鼠及大鼠(胚胎/乳鼠/孕鼠/成年)、鸡、兔子和斑马鱼等小动物

3.1.2轴向分辨率：≤1.4um；横向分辨率≤：4.5um；

3.1.3扫描模式：线扫模式、十字扫描、三维扫描、环形扫描；

3.1.4#扫描速率：≥10MAscan/s；扫描容积成像速率为≤0.3 volumes/second；

3.1.5 *扫描视场角度： ≥45°,扫描范围2-6mm；视野范围2*2-40*40mm，基于物镜选择，90度视野范围

3.1.6图像自动配准输出，图像清晰平滑。

3.1.7 三种成像模式（S、M、L）：重复扫描可选，可根据不同视场要进行扫描成像

3.1.8探测模式：非接触式，无损伤多角度测量。

3.1.9物镜：消除聚焦相干色差2.5dB。

3.2光源及成像系统

3.2.1超辐射发光二极管： 输出功率≥6.1mW；中心波长850nm±10nm；光谱宽度≥169.6nm；光谱平坦度≤45% ；长时间稳定性＜5%；短时间稳定性＜1%。

3.2.2 穿透深度1.7mm以上。

3.2.3 光谱仪波长响应范围750-930nm：波长线宽误差＜±2nm；

3.2.4 2048-140km相机,线扫速率140-250KHz

3.3 驱动控制系统

3.3.1 Cambrige扫描振镜：镀银,电流RMS＜2.4，电源RMS＜30，工作温度0±50°，转子惯性0.018gm-cm2；额定转到角度，±20°。

3.3.2 PCIe高性能数据I/O卡，PCIe高速数据采集卡

3.3.3 16路模拟输出通道, 1-1.25 MS/s， 16位分辨率, ±10 V；

3.3.4 2路模拟输入, ≥ 2.86 MS/s, 16位分辨率, ±10 V；

3.3.5 高性能Camera Link帧接收器

3.3.6 Camera Link电缆上具有≥850 MB/s带宽。

3.4小动物台面

3.4.1可根据小动物的大小灵活配置不同的动物台面；

3.4.2 7自由度高精度微调旋钮，操作简单的同时，提高了采集的质量

3.4.3 台面旋转微调精度＜ 10′，左右、前后微调精度≤0.01mm，上下微调精度≤0.1mm

3.5 数据处理分析软件

3.5.1#大小鼠视网膜（神经节细胞层除外）、脉络膜厚度分层分析。自动分层、半自动分层以及手动分层优化；

3.5.2 视网膜各层厚度曲线自动保存，全方位的统计比较；

3.5.3 点对点测量可提供标尺以及位置精确配准；

3.5.4不同层眼底的实时拟合，真正实现视网膜三维的定性及定量分析。

3.5.5血管直径跟踪测量；

3.6 大小鼠视网膜微血管测量模块

3.6.1*视网膜无荧光成像，提供实时视网膜各层（NFL，OPL，IPL）微血管图像，不需要荧光剂；

3.6.2分析血管动态，实现视网膜血管动静脉分析；

3.6.3 #高精度视网膜微血管密度分析；

3.7 核酸扩增仪

3.7.1.	仪器类型：紧凑型核酸扩增仪

3.7.2.	加热元件：Peltier加热、制冷单元

3.7.3.	#模块结构：96孔0.2 ml专用合金模块（支持运行快速试剂）

3.7.4.	模块最高升降温速率：3.9 ℃/秒

3.7.5.	#样品最大变温速率：3.35 ℃/秒

3.7.6.	反应体积：10-100 µl

3.7.7.	#梯度优化功能：使用VeriFlex模块，专利的技术可同时运行6种不同退火温度的PCR程序，比传统的梯度PCR更有效的优化反应条件

3.7.8.	#最小/最大温度梯度：每相邻两列区域间温差最小为0.1℃，整个模块最小温差为0.5℃；每相邻2列区域间温差最大为5℃，整个模块最大温差为25℃

3.7.9.	热盖温度范围：最高105℃

3.7.10.	热盖接触压力：可以自动调节

3.7.11.	特异性扩增：实验开始先升热盖温度，热盖温度上升到设定温度前，模块一直保持在任何温度，防止样品蒸发和提高反应特异性

3.7.12.	温度精确性：± 0.25 ℃（35-99.9 ℃）

3.7.13.	温控范围：4.0-99.9 ℃

3.7.14.	温度均一性：< 0.5℃（达到95℃后20秒）

3.7.15.	显示屏：6.5英寸VGA彩色触摸屏，640 × 480像素

3.7.16.	操控：可以进行PC控制

3.7.17.	具有断电保护功能和快速启动功能

4.	产品配置要求：

4.1产品主体部分说明

超显微OCT扫描主机  1个

光源及成像系统  1套

驱动控制系统  1个

小动物台面  1套

数据处理分析软件（内置）  1套

大小鼠视网膜微血管测量模块（内置） 1套

核算扩增仪  1台

5.	选购附件、备件及消耗品：

5.1 查询项目

无

5.2  投标人推荐的其它选件

无

5.3保修期

验收合格后保修一年。

6.	技术文件：

6.1 无偿提供产品公开资料等文件，承诺用户有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考

6.2 签订采购合同60天向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件，另一套完整上述资料在交货时随货包装提供给用户。

7.	技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1  供货安装时间及技术培训：在本次招标采购中若中标，在接到中标通知书后7个工作日与用户签订采购合同，并在向用户提供货物并安装。而且提供的所有产品负责免费送货、安装、调试，直至设备正常运行。同时，还负责向用户培训设备的使用操作和简单维护，并于客户签订售后服务协议，以保障客户利益。

7.2  技术培训

7.2.1  到货安装后后需根据用户时间,安排不少于5人、每人不少于20小时的免费培训，对设备的使用和维护进行培训，确保使用者的正常操作和使用。

7.3 维修响应时间

保修期内，产品若发生故障，在接到用户报修信息后，北京市内用户2个小时内到达维修现场并到位检修，市外用户12个小时内到达维修现场并到位检修，在24个小时内修复。特殊情况在72个小时内无法修复的，将提供备用设备给客户免费使用。

7.4 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

7.4.1 从验收日后，软件6年内免费升级为该产品的最高版本。

7.4.2在超出保修期后，如产品发生故障，派技术员免费上门服务,如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。

8.	订货数量：

1套

9.	目的港：

北京机场 10.	交货日期：

合同生效后90天内

第3包 代谢组学分析仪

1. 仪器工作条件：

1.1电源电压: 单相220V±10%，50/60Hz，30A。

1.2环境温度: 15-30℃。

1.3相对湿度: 20-80%。

1.4需要安装稳压电源和稳定氮气。

1.5 配置符合中国有关标准要求的插头。

2. 设备用途：

2.1用于非靶向代谢组学研究，包含脂类物质的定性分析。

2.2用于全景式代谢组学定性定量研究。

2.3 也可以用于药物发现、小分子相互作用研究，有机化合物的定性定量等分析工作。

3. 技术规格：

3.1质谱部分：

3.1.1＊质谱类型为高分辨四极杆串联飞行时间质谱仪。

3.1.2 质谱质量范围：m/z 50-35000 。

3.1.3＃分辨率：在扫描m/z956、采集速率80张MS/MS二级谱图/秒的条件下，大于40,000 FWHM。

3.1.4 质量准确度（MS和MS/MS）：内标小于0.5 ppm，外标小于2.0 ppm。

3.1.5 MS/MS定量灵敏度：200fg利血平柱上进样，S/N≥150。

3.1.6 ＃MS/MS二级谱图采样速度：保持40,000的高分辨率以及<2ppm的质量准确度条件下，80张/秒。

3.1.7信息相关数据采集功能：

3.1.7.1＃采样速度：一级MS谱图扫描触发链接80张MS/MS二级谱图/秒  。

3.1.7.2实时多离子质量中性丢失，在线触发MS/MS二级谱图采集，获得全面样品信息

3.1.7.3＃中性丢失扫描触发MS/MS二级谱图采集：用两次TOF全扫描（高、低能量）检测一个设定的质量差时，触发MS/MS二级谱图扫描得到唯一的确证信息

3.1.8  ＃MS/MSall功能：在对复杂样品进行一次分析时，通过质量选择窗口将所有母离子全部打成碎片，记录所有前体离子和碎片离子，来鉴定和定量目标化合物：

3.1.8.1 ＃高分辨MRM功能。

3.1.9质量精度稳定性：60小时小于2.0ppm。

3.1.10动态范围：大于104（质量准确度优于2ppm） 。

3.1.11数据转换速率：最高速率30 GHz  。

3.1.12离子源具备ESI和APCI离子源。

3.1.13流速范围：不分流最大2500μl/min。

3.1.14离子源加热温度：最高700˚C。

3.1.15.	数据系统硬件:

3.1.15.1 数据采集服务器：i5处理器，3.30 GHz，4GB内存，2*500GB硬盘，22”液晶显示器，DVD-RW

3.1.16.	数据系统软件：

3.1.16.1软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，质谱数据解析工具和谱库检索、建谱库等功能。

3.1.16.2 ＃高分辨质谱碎片离子全息获取软件：MS/MSall功能（3.1.8项）的数据处理软件。

3.1.16.3 代谢组学分析软件：快速且方便地浏览质谱上获得的数据，测定复杂样本中内源性化合物的上调和下调变化。

3.1.16.4高通量谱峰观测和定量分析软件：能够处理由大量MRM通道和大批量数据，支持化合物的相对和绝对定量。

3.2   液相色谱部分：

3.2.1二元高压送液泵：

3.2.1.1#流速范围：不分流流速0.0001-3.0000ml/min。

3.2.1.2流速精确度：<0.07%RSD。

3.2.1.3流速准确度± 1%。

3.2.1.4工作压力：最大耐压60Mpa。

3.2.1.5梯度混合准确度±0.5%, 不随反压变化。

3.2.1.6梯度组成精度≤0.15%RSD, 不随反压变化。

3.2.2柱温箱: 温度控制范围： 低于室温10℃~85℃。

3.2.3自动进样器：

3.2.3.1 进样量准确度≤1%。

3.2.3.2 交叉污染：< 0.005%。

3.2.3.3进样速度：完成5mL进样≤20秒。

4. 产品配置要求：

4.1液相色谱及质谱配置要求：

4.1.1   超高分辨质谱仪主机。

4.1.2   独立ESI和APCI离子源。

4.1.3   质谱工作站及相关软件。

4.1.4   定量分析软件及质谱数据分析软件。

4.1.5   代谢组学分析软件。

4.1.6   配备启动包和质量校正标准品。

4.1.7   液相色谱。

5. 选购附件、专用工具及消耗品：

5.1   ups稳压电源。

5.2   氮气发生器，为质谱提供稳定气源。

5.3   ESI和APCI探针各五根。

5.4   机械泵油2瓶。

5.5   校正液一套。

6. 技术文件：

  - 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

  - 提供相关应用技术资料。

  - 产品使用说明书（纸质及电子版）     1份

  - 产品检验合格证书                         	1份

  - 安装调试、维护工具包                       1套

  - 安装调试用标准样品                       	1套

7.  技术服务：

7.1安装调试的要求：在仪器安装前，工程师寄送专业的实验室准备条件资料，并到用户实验室现场提供专业建议。仪器到货后，工程师在接到安装通知的5-10个工作日内到现场与用户共同开箱验货、安装调试。

7.2技术培训：

7.2.1仪器到货安装后，安装工程师提供现场质谱基础原理介绍并进行基本操作培训，包括质谱基础知识及原理、软件基本操作、硬件的日常维护等；

7.2.2仪器使用1-2个月后，用户可选择二人次免费到厂家培训中心进行高级培训，培训内容包括：软件高级应用、样品处理、并帮助及指导用户进行实际样品的分析方法的开发。

7.3保修期：1年，自设备验收合格双方签字确认之日起计算。

7.4 售后服务：有专门负责液质联用产品线的维修工程师。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务，仪器制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。设备使用及维护事项可以随时同公司技术及维修人员联系，并保证在四小时内做出应答。

7.5报价和付款方式：报价为CIP报价，货币为美元

8. 订货数量：

1套。

9. 目的港、交货地点：

北京机场。

10. 交货日期：

合同生效后90天内。

# 第4包 高通量核酸合成仪

# 1、工作条件：

1.1、供电系统：

a）可靠的电源：220<±5% VAC 50Hz ；

b）需配备有失电保护的净化稳压电源（UPS）：建议功率为2000W每台仪器 ；

c）多用电源接线板（美标插孔）；

- 良好的接地线：1.须就近接地  2.接地电阻小于4欧姆。

1.2、实验室环境：

a）需要可换气的封闭实验室内 ；

b）室温需要可稳定保持25±2℃ ；

c）室内需要干燥，湿度不得高于30% ；

d）室内需要保持洁净，无空气污染，无灰尘扬起 。

# 2、设备用途

高效、高通量以及高长度的DNA/RNA合成仪，并可对人工合成DNA粗产品进行切割及脱保护（氨解）。并对基因表达、SNP单核苷酸多态性和突变位点的定性、分析检测。

- 3、技术规格：

3.1 #合成通量：1-768孔；

3.2用途及检测对象：DNA/RNA引物，荧光标记物；

3.3 #合成周期（20bp）：约2个半小时内能合成768条20bp的引物；

3.4 合成规模：最低可至0.5nmol；

3.5 特殊/标记单体位：可升级至1-9个特殊单体位置；

3.6 *耦合率：99%以上；

3.7 *最大产物长度：>100bp；

3.8 产物承载方式：固相载体合成柱；

3.9 电磁阀：通用型及微量电磁阀；

3.10 碱基/试剂打入方式：快速16个试剂头同时打入；

3.11 碱基/试剂驱动方式： 保护气体压出方式；

3.12 抽气方式：气动，多层可控性惰性气体正压式排废机制；

3.13 试剂瓶规格 ：可使用1L/4L等多种规格的试剂瓶；

3.14 试剂管路体积：普通单体约150ul；修饰单体约50ul；

3.15合成兼并碱基：可自动合成兼并碱基，无需手工配置试剂；

3.16 数据导入方式：可通过Excel表格自动导入合成序列；

3.17应用软件：程序可个性化设计，根据不同载体不同合成规模，可灵活编写适用程序；独有的分段编写程序功能，使不同长度的碱基序列适用在同一程序内；可添加或删除合成程序内步骤，实现各步骤重复运行；软件可控制气压系统实现不同压力级别组合的抽干方式，提高试剂利用率。

3.18 仪器升级：软硬件均可升级；

3.19 将核酸固定在固相载体上，从所需合成引物的3'端向5'端进行合成的，相邻的核苷酸通过3'→5'磷酸二酯键连接。

3.20#配有氨解仪：是为DNA合成仪配套的一台可在高温高压碱性气象环境中进行人工合成DNA粗产品进行切割脱保的一台小型设备。仪器通过自带控制器，高温下用较短的时间（约2小时），在高温高压的环境下用氨气及水蒸汽形成的强碱性高温气态环境下对人工合成DNA粗产品进行切割及脱保护（氨解）的，仪器通过种种细节的条件设计，从而实现更加安全高效的氨解工作。

3.21 #配有HPLC纯化仪：含有不同规格的C18色谱柱，满足纯化不同长度核酸的要求；配有自动进样装置和自动收样装置，配有可供HPLC工作的电脑一套，实现工作中无人看管的要求。

3.22 荧光定量PCR仪温控系统

    - 温控模块：银质半导体温控模块

    - #模块设计：96个样本对应的温控模块一体化成型，不由独立的

多个小型模块组合而成

    - #模块平均温控速率：6.8 ℃/s

    - 样本平均温控速率：4.4 ℃/s

    - #温度均一性（Tm）: 0.2℃（37-98 ℃）

    - #熔解曲线温度分辨率：0.04 ℃

    - 熔解曲线反应时间：<5分钟（65-95℃，整板每℃采集25次数

据，可提供实际软件截图证明）

    - 高分辨率熔解曲线(HRM)反应时间：<10分钟（65-95℃，整板样

本每℃采集25次数据，可提供实际软件截图证明）

    - 梯度PCR温控范围：37-98 ℃

    - 梯度PCR温控跨度：20 ℃

    - 样本容量：96孔板或者八联管

3.23 荧光定量PCR仪光学系统

    - 光源：高强度白色固态光源

    - 激发波长：390-710 nm，连续不间断

    - 单个光源寿命：> 10000小时

    - 检测通道数：4通道激发/检测

    - 导光系统：192根等长独立光纤导光，完全消除光路边缘效应

    - 检测系统： CCD

  - 荧光定量PCR仪检测分析系统

    - 支持的荧光染料种类开放：包括但不限于FAM™、SYBR®、Fluorescein、SYPRO® Orange、VIC®、JOE™、TET™、HEX™、TAMRA™、Texas Red®、Alexa Fluor 633、ResoLight、EvaGreen、LC Green、Cy3、Cy5、Yellow555、ROX、SYPRO Ruby、LC Red640、Snarf 1、Acid Fuchsin、Cy5.5等

    - 分析模式：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行

    - 高分辨率熔解曲线 HRM分析：支持

    - 数据导出：TXT表单, GIF, PNG

- 4、产品配置要求：

4.1  核酸合成仪 1台

4.1.1 合成仪 1台

4.1.2 电脑主机1台、液晶显示器 1台

4.2  氨解仪 1台

4.3  HPLC纯化仪 1台

4.3.1 自动进样器 1套

4.3.2 C18色谱柱 1套

4.3.3 自动组分收集器 1套

4.3.4 数据处理单元 1套

4.3.5 电脑 1套

4.4  荧光定量PCR仪   1台

- 5、选购附件、专用工具和消耗品

消耗品（随仪器附带）

| 名称 | 种类 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 384孔合成板 | 随机配件 | 块 | 2 | 此数量仪器自带(含在投标总价里) |
| 96孔合成板 | 随机配件(附加配件) | 块 | 2 |  |
| 合成柱 | 备用配件 | 个(50nmol) | 500 |  |
| 电磁阀 | 备用配件 | 个 | 2 |  |
| 特氟龙盖板垫圈 | 备用配件 | 套 | 1 |  |
| 试剂管道 | 备用配件 | 根 | 1 |  |
| 试剂针头 | 备用配件 | 根 | 10 |  |
| 气压传感器 | 备用配件 | 个 | 2 |  |
| 单体(AGCT) | 耗材 | g | 5 |  |
| 气管接头 | 备用配件 | 个 | 15 |  |
| 分子筛 | 耗材 | 个 | 5 |  |
| 试剂过滤头 | 耗材 | 个 | 10 |  |
| 多重荧光检测试剂盒 | 随机配件 | 个 | 1 |  |
| 定制型基因表达检测板 | 随机配件 | 个 | 1 |  |
| 质控试剂盒 | 随机配件 | 个 | 1 |  |
| 8连排PCR管 | 耗材 | 条 | 120 |  |
| 96孔板含封板膜 | 耗材 | 块 | 50 |  |

专用工具（随仪器附带）

| 名称 | 用途 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英制多用内六角扳手 | 仪器螺丝 | 套 | 1 | 此数量仪器自带(含在投标总价里) |
| 试剂头扳手 | 拆装试剂喷头 | 个 | 1 |  |
| 试剂瓶扳手 | 拧4L试剂瓶 | 把 | 1 |  |
| 专用润滑油 | 仪器各部位润滑 | 盒 | 1 |  |
| 专用密封脂 | 盖板密封 | 盒 | 1 |  |
| 盖板气囊扳手 | 调整气囊螺丝位置 | 把 | 2 |  |

- 6、技术文件

- 6.1提供仪器原厂说明书以及安装包，不含任何任何附加费用。

- 6.2卖方在签订合同后的60天内提供一套完整的电子版仪器操作说明书，包括仪器的使用说明，安装及操作手册，这些文件均含在投标总价里。

- 7、技术服务

7.1 设备安装调试

接到客户安装通知后，48小时内安排技术人员上门安装调试直至达到验收指标，所有安装、调试工作自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由我方承担；若客户无特殊要求，仪器到达买方指定地点后，五个工作日内调试安装完成。

7.2  技术培训

仪器应用、实验设计、数据分析、故障诊断等几个方面长期提供及时的支持与服务。提供仪器终身培训支持，由厂家培训过的专业技术人员随时提供服务，满足采购人实验室的长期技术需求。仪器硬件技术支持也由专项工程师进行咨询和指导；实验方面我司也配备了针对建库经验丰富的相关工程师，可为相关问题提供具体解决方案。

7.3 保修期

1年；质保期自验收合格日起算。

质保期内所有因更换或维修产品而导致产品停止运行的时间应从质保期内扣除，质保期截止日期相应顺延。

质保期内，提供免费保修、定期维护和免费升级软件等服务，出现质量问题时，免费包修、包换、包退；因产品质量问题所发生的费用以及给用户造成的损失，由我司承担和赔偿。

质保期内产品需要技术升级时，提供产品免费升级服务。

7.4 维修响应时间

在接到采购人的故障信息或者需求信息后，2个小时内响应并到达现场给出解决方案。每季度定期对所有仪器进行维护、检查和调试，包括备用机，保证备用机随时可投入使用。（实验室条件必须达到仪器官方正常运行条件）

除了定期对仪器进行检查维护，另外在采购方任何时候需要进行检查维护时，从接到需求时开始计算，一般故障4小时内维修完毕，疑难、严重故障12小时内维修完毕。

7.5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

卖方应免费向用户提供仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

# 8、订货数量

一套

# 9、货物送达目的港：

北京机场

# 10、交货日期：

采购合同正式签订后3个自然月内交货。

第5包 临床级干细胞分选系统

- 工作条件：

1.1（如无特殊要求）除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.1.2 适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.1.3 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.1.4 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明.

1.2 仪器随机配备的1400VA UPS和激光器需要使用220V、10A插座2个。

1.3 需要安装5个220V、10A 插座，

1.4仪器必须确保良好接地，零地线电压低于1VAC，地线对地阻抗小于4欧姆。

1.5 配备至少二个高质量市售多功能接线板，供其它可选配置使用；

- 设备用途：

用于各种类型常见及稀有细胞分离，纯化或富集培养、单克隆细胞分选和细胞成分分选，在干细胞、免疫细胞、血液细胞、肿瘤细胞、药物机理和研发等研究中必不可少。

2.1 能够同时检测细胞的跟中荧光信号，能够将荧光标记的细胞进行快速分类，实现多参数同时观察细胞，从而了解细胞膜蛋白表达、胞内蛋白表达、核酸含量、报告蛋白、蛋白磷酸化等信息。同时，能够将其具有特定功能的细胞从大量样本细胞中纯化出来，从而研究靶细胞的基因表达、蛋白表达、分化功能等性状。

2.2 在干细胞领域，可以通过多种手段，如单克隆抗体标记等，将具有特定分化潜能的干细胞或前体细胞分选出来，研究其转录组及体外分化能力，或者可以回输体内，研究其体内分化表现。

2.3 在免疫领域，对细胞表面抗原、胞内因子等进行多色单克隆抗体标记后，通过流式分选出具有特定标志物的细胞群体，研究其抗体分泌特征、吞噬能力、对免疫系统的调控能力等，亦可研究不同免疫细胞在转录水平和翻译水平的差异。

- 技术规格：

3.1光路系统

3.1.1全封闭自动一体化流式分选系统，符合国际生物安全标准；

*3.1.2采用空气激发的分选模式（Jet-in-air）；

*3.1.3配置488nm 、640nm 、405nm 、355nm和561nm 五根固态激光；

3.1.4可同时激发和检测≥17个荧光；

#3.1.5激光功率：488nm 功率≥200mW；640nm 功率≥100mW； 405nm功率

≥55mW，355 nm功率≥100mW；561 nm功率≥200mW；

*3.1.6最小颗粒检测和分选范围≤0.2μm；

3.1.7除488nm激光器外，640nm、405nm、561nm激光器都可以作为前向角激

发光，可同时使用1-2种激光激发前向角；

#3.1.8升级能力：具有7个独立pinhole，最高可配置7根激光，最高可配置49

个PMT；

3.1.9光路设计：稳定的固化激光光路，无需人工调试校正光路，开机即可使

用；多激光采用空间多点激发，保证多激光同时激发。

3.2.分析及分选性能

#3.2.1：至少具备5亿个单文本信号储存能力；

3.2.2最大分析速度：200,000 EPS，有效分析速度：100,000 EPS（在此速度内，

数据丢失率<0.3%）；

3.2.3有效分选速度：70,000 EPS（在此速度内，细胞丢失率<1%，可保证最大

的分选纯度和回收率）；

#3.2.4分选纯度：在70,000EPS的分选速度下，纯度≥99%；

#3.2.5分选回收率：在70,000EPS的分选速度下，回收率≥90%；

#3.2.6液滴振荡频率180kHz；

#3.2.7细胞收集方式：最高可支持6路分选，每路分选可单独设置分选模式（富

集、纯化、单细胞）；

#3.2.8具有不加电分选方式；

#3.2.9可实现6-1536孔板收集，用户可自定义任意矩阵，确保实现真正的单克

隆分选；

#3.2.10免微球分选参数设定系统，由系统自动计算和确定液滴延迟时间；

3.3.电子系统

#3.3.1数据分析精度至少在20bit；

#3.3.2信号动态线性范围：9个对数阈检测，5个对数阈显示；

3.3.3电子硬丢失率：在>70,000 EPS 分选速度下，硬丢失率<0.3%，零电子死

时间；

3.3.4荧光补偿：数字化全矩阵自动补偿能力，可进行任意激光间的荧光间补

偿，提供实时补偿、自动补偿和脱机补偿；

3.3.5数据获取：可同时获取32个参数，任意参数的脉冲信号高度、宽度、面

积、比率等；

3.3.6大屏幕触摸屏图形控制器，操作屏可置于分选洁净区外，避免生物污染；

#3.3.7配备两台高精度数字化处理器，分别负责电子信号处理及数据处理和操

作控制。采样速度0.01usec，信号处理频率100MHz，电子死时间为0，

确保高速分析分选时不会丢失信号；

3.3.8分析软件：无版权限制，可任意安装在多台电脑上进行数据分析。

3.4.液流系统

#3.4.1配置全自动和全封闭的上样平台，至少兼容0.5ml、1.0ml、1.5ml、5ml、

7ml等五种以上的上样管；

3.4.2液流压力：可调范围 4-100 psi；

3.4.3从上样针至喷嘴可轻松全管路拆卸更换和消毒，以确保液路系统无菌；

3.4.4系统内置9.25L可高压灭菌的不锈钢鞘液桶和废液桶，无需额外占用空

间。

- 产品配置要求

  - 临床级干细胞分选系统  一套

4.1.1 主机 一套

4.1.2 包含488nm、640nm、405nm、561nm和355nm五根激光器以及对应检测器

4.1.3 上样适配器、分选收集装置

4.2 要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1 空压机和真空泵；

4.2.2 混合荧光微球；

4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5.  技术文件：

5.1投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

5.2为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后30天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

6.  技术服务（调研时咨询保修期）：

6.1 设备安装调试（关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。）

6.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

6.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

6.2 技术培训 (制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。)

6.2.1 在用户所在地对用户进行2-3人、为期1-2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，直至客户可以熟练操作；

6.2.2 客户如有新的实验方案，可以到现场协助客户完成实验方案；

6.2.3 定期回访用户，确保机器正常运转；

6.2.4 每年邀请客户参加一次技术交流活动。

6.3 保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

6.5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）：卖方应免费向用户提供自验收之后终身免费仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

7. 订货数量：

一套

8. 目的港：

北京机场

9. 交货日期：

合同签订后3个月内交货

第6包 小动物计算机断层扫描成像系统

1工作条件

- 工作温度范围：15℃-25℃；

- 工作湿度范围：80% 以下；

- 电源要求：220-240 V，50/60 Hz。

2设备用途

小动物计算机断层扫描成像系统利用X-光完成的三维断层扫描成像，广泛应用于骨骼、器官、软组织、肿瘤、心血管等相关结构变化研究，疾病的临床前研究及相关药物的临床前研发。

3技术规格

  - 成像主机

- X光源最大电压≥90 KV；

- X光源最大电流≥200 μA；

- 在光源最大功率时，光源焦点尺寸≤13 μm；

- X光管输出功率≥8W；

- *探测器类型：平板探测器；

- 探测器有效面积≥14cm x 10cm；

- 探测器像素合并方式至少包括：Bin1，Bin2，Bin4；

- 探测器帧频≥50 fps；

- 具备360度连续旋转扫描架构；

- 具备适用于小鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥38mm；

- 具备适用于大鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥78mm；

- *具备适用于兔的成像内仓及成像床，兔床承载重量≥4kg，成像内仓直径≥150mm；

- #动物床可沿轴向及径向移动，移动范围：轴向≥150 mm，径向≥10 mm；

- 单次扫描视野可灵活选择，包含直径范围18-86 mm，即能满足小鼠全身一次性成像，

又能满足局部组织成像；

- #径向视野直径≥36mm时，影像重建像素尺寸须≤4.5 μm；

- *最高重建分辨率至少达到2.5 μm

- 影像重建像素数量可达：512 x 512 x 512 - 4000 x 4000；

- #360°成像最短扫描时间≤4 sec；

- 最短三维影像重建时间≤15 sec；

- #扫描动物的最低辐射剂量≤10 mGy；

- 具备呼吸及心跳门控技术，能够去除由于呼吸或心跳运动导致的伪影；

- 具备实时观测模式，实时成像速率≥60 view/second；

- 具备气体麻醉接口;

- 至少具备5个可更换的滤片，进行成像优化，Al  0.5mm、Al 1.0mm、Al  0.5mm＋Cu 0.06mm、Cu  0.1mm、Cu 0.2 mm;

- 能与光学三维影像系统联用，进行多模态成像;

- 安全性符合FDA规定;

- 扫描时间从4s到57min,多档可调节，小鼠全身扫描时间最快不超过12s；

- 系统可以扫描离体样本及小鼠、大鼠等活体监测；

  - 图像获取及分析软件

- 标配图像获取软件模块；

- 标配2D及3D影像基本分析模块；

- 图像输出文件格式至少包括DICOM、TIF、JPEG、BMP；

- 配置高级分析软件模块，可进行脂肪分析；

- 配置骨分析模块软件。

  - 电脑工作站

- 操作系统：Windows 7或以上；

- 核心处理器：Quad Core 2.8 GHz或以上；

- 内存：12 GB，1333MHz DDR3，SDRAM或以上；

- 显卡：2GB NVIDIA Quadro 4000 with 256 CUDA Cores或以上；

- 硬盘：1 TB SATA 7200 RPM或以上；

- 显示器： 20”flat panel monitor或以上；

- 标配网卡及 CD/DVD 刻录光驱。

4配置要求

整套设备应包括：

- 小动物计算机断层扫描成像系统主机一台（带电脑工作站）

- 原厂进口气体麻醉系统

- 高级分析软件

- 呼吸门控及心跳门控模块

- 装机附件套装

- 骨参数分析高级软件

- 兔床

- 多模态成像适配器及多模式影像融合软件套装

- 自动注射装置

- 骨检测标准品

- 附件、备件及消耗品

  - 质量证书

  - 用户手册

  - UPS 稳压电源（续航大于30分钟）

- 技术文件

6.1 仪器设备详细配置清单、各项技术参数及 技术证明文件。

6.2 技术服务条款、技术培训条款及售后服务承诺。

- 技术服务

7.1设备安装、调试和验收

7.1.1供方应在合同生效后30天内向用户提供详细的安装准备条件及安装计划。设备安装、调试的费用由供方承担。

7.1.2仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后15天内安排技术人员执行仪器安装和调试，对仪器分析指标验收完成。

7.1.3供方安装人员对现场安装安全负有责任。与需方共同开箱检验，检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与需方的要求相符。如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快地给以解决。

7.1.4验收标准以供需双方签订的技术协议为准（参考招标文件指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标者必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。

7.2技术培训

仪器安装验收后，供方应及时派遣有丰富经验的技术人员就仪器软硬件操作、仪器维护、故障排除、注意事项等进行免费培训，在用户现场,工程师将对用户进行仪器的使用操作,日常的维护保养及简单的故障维修方面的培训，并使用户能够独立使用和获取正确的数据。供方还应该定期举办专门的培训班和用户会议,以加强用户间的技术交流,提高用户的仪器使用水平。

7.3保修期

保修期：保修期一年, 从仪器验收合格, 双方签字之日起保修期开始生效。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。出现故障后，在收到用户正式通知后24小时之内响应，如果需要到现场,将安排就近的工程师到现场。保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应。

7.4维修响应时间

供方应在24小时内对用户的报修申请做出响应。一般性问题应在48小时内解决；对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，应在3天内给以解决；对于在3天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到用户的认可后，在预定的期限内解决问题。

- 订货数量

1套

- 目的港

北京机场

- 交货期

外贸合同签订后三个月内。