# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院动物研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院动物研究所干细胞与生殖生物学国家重点实验室流式分析仪器采购项目采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院动物研究所干细胞与生殖生物学国家重点实验室流式分析仪器采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2018HG/210

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币785万元

最高投标限价：人民币785万元

1.1.4 招标内容：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 每台设备 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声波聚焦流式细胞分析仪-四激光 | 1 | 135 | 是 |
| 2 | 流式细胞分析仪 | 1 | 180 | 是 |
| 3 | 单细胞测序分析体系 | 1 | 470 | 是 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2018年07月24日至2018年07月31日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元/包；若邮购，每份加收人民币50元，招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2018年08月15日上午9:00-9:30。

1.5.1.2 截止时间：2018年08月15日上午9:30，超过截止时间递交投标文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室第一会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 开标时间：2018年08月15日上午9:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室第一会议室

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院动物研究所

地址：北京市朝阳区北辰西路1号院5号

采购人联系方式：王老师，010-64807053

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人：熊小平、徐赛

电    话：010-82582703-803/811

传    真：010-82582703-800

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座802室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 中小微型企业、促进残疾人就业、监狱企业有关政策

若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），其投标报价扣减6%后再计入投标报价得分的评审（不累计扣减）。

若本项目所有投标人均属小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，按原报价进行评审。

1.8.2 节能环保要求

投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，应列入《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页）

（1） 政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注"★"的产品为准。

（2） 上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。

1.8.3 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

# 第三部分  采购内容及要求

## 3.1 设备清单如下：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 每台设备 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声波聚焦流式细胞分析仪-四激光 | 1 | 135 | 是 |
| 2 | 流式细胞分析仪 | 1 | 180 | 是 |
| 3 | 单细胞测序分析体系 | 1 | 470 | 是 |

## 3.2声波聚焦流式细胞分析仪-四激光

### 3.2.1工作条件

电源要求：220V ((10%)、50HZ（(10%），环境温度：5-30℃，在相应湿度10-80%的环镜下工作

### 3.2.2设备用途

3.2.2.1本仪器主要用于对体内或体外获得的生殖细胞的类型进行基于流式细胞技术的快速分析鉴定，是对生殖细胞多类群细胞精细分析研究的基本设备。对于流式的常规实验如对细胞表面、内部分子包括抗原、核酸等进行检测与分析，可用于分析细胞凋亡、增殖、融合、细胞毒、胞内活性氧水平、细胞膜电位、细胞内钙离子浓度等，需要多通道染色。

3.2.2.2 配置5激光18色主机一台，流式工作站，稳压电源。

### 3.2.3技术规格

3.2.3.1 光学平台

*3.2.3.1.1包含355nm, 633nm, 405nm, 488nm, 561nm五根固态激光器，至少18个荧光探测器和2个散射光探测器。

3.2.3.1.2 光路设计：每个波段激光具备独立光路，信号间无干扰。可实现多激光的的激发，同时实现至少18色的分析。

*3.2.3.1.3 荧光探测器类型：全数字化PMT，微弱荧光和高强荧光可同时分析。

#3.2.3.1.4荧光探测器收集方式：荧光收集系统需采用连续反射荧光收集系统，所有荧光在抵达检测器之前只经过一次透射，减少荧光损失，提升检测灵敏度。

3.2.3.2 液流系统

#3.2.3.2.1 液流动力：真空正压泵，细胞流速稳定，对细胞伤害小。

3.2.3.2.2进样管类型：5ml流式管，可选配自动进样器满足96孔板,384孔板进样。

3.2.3.2.3 液流模式：高速、中速、低速

3.2.3.2.4进样针自动清洗系统：换样时自动清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率<0.5%。

3.2.3.3 分析性能

3.2.3.3.1 荧光检测灵敏度：FITC<=80MESF，PE<=30MESF。

#3.2.3.3.2 样本获取速度：≥40,000个细胞/秒。

3.2.3.3.3 检测颗粒大小：不小于0.5um 。

3.2.3.3.4荧光补偿：机器具备自动调节荧光补偿功能，节省补偿调节时间

3.2.3.4数据分析软件

3.2.3.4.1配备流式细胞仪工作站、数据采集及分析软件。

3.2.3.4.2使用全数字信号系统，且用户界面直观易掌握，将仪器设置、质量控制、数据分析和管理均置于软件控制之下。

3.2.3.4.3软件具有可自动操控各项仪器参数设置功能，无需用户手工调节和校准。

3.2.3.4.4软件补偿功能灵活：具有信号收集后补偿调节（脱机补偿），和仪器自动补偿调节（免单阳管调节）等功能。

3.2.3.4.5软件能以任意参数或任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件，有效的排除杂信号，无效信号的干扰。

3.2.3.4.6软件中预设周期，凋亡等实验模块，用户亦可自定义实验模块。

3.2.3.4.7软件具备多用户模式，可保护研究者数据私密性。

3.2.3.4.8软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理。

3.2.3.4.9软件可设置网格，方便调整流式图形大小及位置的一致性。

3.2.3.4.10软件同时具备手动设门工具和自动设门工具。

3.2.3.4.11脉冲处理系统:能同时分析脉冲信号峰值高度、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞）。

3.2.3.4.12用户可利用散点图，密度图，等高线图，柱状图分析数据，图像可以任意放大缩小，不同文件的图像可以叠加在一起。

3.2.3.4.13软件可支持多任务并行，且用户可同时处理多个任务。

3.2.3.4.14分析软件可安装在任何一台电脑上进行脱机分析，可进行直方图叠加，图形拷贝，及分析结果输出。

#3.2.3.4.15仪器性能状态自动监控系统：装机时可报告仪器性能基线；可自动调整电压、激光参数，以保证不同时间检测数据的一致性；提高仪器设置的精确性，降低不一致设置造成的检测误差；仪器具有追踪性能，可帮助用户了解仪器性能，以及在使用过程中的仪器变化；简化实验设置，可根据每日仪器状态自动调整实验的电压设置，保证不同时间实验数据的一致性；减少停机检修时间。

3.2.3.5配备数据处理用电脑（主流品牌机）：配置不低于i5处理器，256G 固态硬盘，750G硬盘，8G DDR3内存，DVD光驱，不低于WIN7专业版操作系统。

### 3.2.4产品配置要求

3.2.4.1  系统主体部分

3.2.4.1.1  5激光18色流式细胞仪主机 一台

3.2.4.1.2  流式工作站一台

3.2.4.1.3  3KW稳压电源 一台

3.2.4.1.4  24寸显示器 1个

3.2.4.2 启动试剂

3.2.4.2.1 鞘液20L/桶，清洗液5L/桶，流式管 1000个/箱

3.2.4.2.2 质控微球 1KIT(50T)

3.2.4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

### 3.2.5技术文件

3.2.5.1 仪器中英文操作手册及详细英文说明书

3.2.5.2 仪器使用说明光盘

### 3.2.6技术服务

3.2.6.1设备安装、调试、验收

3.2.6.1.1仪器设备安装调试前，供应商配备售后服务专业工程师准备专业实验室仪器设备安装调试准备资料并提前邮寄给用户，以便用户了解仪器设备安装调试前准备工作，同时专业工程师到用户实验室现场提供专业建议。

3.2.6.1.2供应商向用户提供设备供货清单，由用户确认。当仪器设备到达用户指定地点后，售后服务专业工程师在接到用户安装调试通知后5个工作日内到达用户指定交货地点，依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。供应商和用户双方如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，用户有权向厂商或供应商提出退、换和索赔。

3.2.6.1.3如设备安装有特殊要求，供应商或厂商应在设备安装之前30天以书面形式向用户提出安装场地环境要求，并对用户就安装场地环境的咨询提供技术支持。

3.2.6.1.4供应商或厂商应向用户提交安装测试内容、方法和计划。测试内容由供应商或厂商拟定并包括用户需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，供应商或厂商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担。关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，乙方应在合同生效后一个月内向甲方提出详细的要求或计划。

3.2.6.1.5在安装、调试过程中，供应商或厂商应对用户专业实验室技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向用户提供安装调试过程中的各种文档资料,以便用户今后能掌握操作方法和维护方法。

3.2.6.1.6在仪器设备到达用户指定专业实验室后，供应商或厂商应尽快组织完成整套设备的安装调试，每台仪器的安装调试期不应长于20个工作日，安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

3.2.6.2技术培训

3.2.6.2.1仪器设备验收合格后，供应商配备的售后服务安装工程师到用户指定现场提供该仪器设备基础原理介绍并对用户专业实验室人员进行仪器设备基本操作的免费培训，包括该仪器设备基础知识及原理、软硬件基本操作、数据处理、硬件的日常维护等。最终使用户专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

7.2.2仪器设备验收合格并经用户专业实验室人员使用1个月后，用户将通知供应商并委派相关专业实验室2-3人次到厂家培训中心或厂商上门进行为期3天的免费高级培训，培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.2.6.2.3 客观原因导致仪器操作工作人员离岗，应免费在用户所在地对新的工作人员提供技术培训服务，但用户的仪器操作工作人员在1年内离岗不得超过1次。

3.2.6.2.4制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由乙方支付。

3.2.6.3质保期

提供3年或3年以上的免费保修，保修期自验收合格签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除，此次仪器设备全面检查费用包含在投标报价中。保修期内任何质量问题，卖方负责免费维修，包括更换零部件等完全免费；质保期后，提供免费维修和优惠备件、耗材供应；新更换的零部件重新计算保修期。

3.2.6.4维修售后服务

3.2.6.4.1技术服务人员:供应商配备专门工程师负责该产品的维修服务工作。需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式。

3.2.6.4.2 维修响应时间：卖方应在4小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在24小时内解决，2个工作日达到用户现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。零配件最晚在2周内到用户实验室。

3.2.6.4.3国内零配件及消耗品供应：质保期期满后，厂商应保证长期供应该仪器设备零备件和正常的售后服务，仪器设备制造商在国内配有技术服务中心（包括维修中心）并提供所有的售后服务，包括该仪器设备备用零配件及消耗品。生产商需在在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；在设备使用寿命内，供应商保证零配件、易损件及耗材的供应。

3.2.6.4.4软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收合格之后终身免费提供软件升级服务。

3.2.6.5投标报价要求

3.2.6.5.1所有投标报价均以人民币：元为计算单位报价。

7.5.2此次投标报价包含设备运至采购人指定地点运费、装卸费、安装调试费、外贸代理服务费、运输费、保险费、仓储费、税费、易损件及资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查等所有费用，同时须包含采购需求中要求的所投设备质保期内的质量保证和软件升级所需费用全部费用，以上全部投标报价费用需要在投标报价明细表中单独列出。采购人将不再支付其他任何费用。

### 3.2.7订货数量

1套

### 3.2.8供货地点

CIP北京， 中国科学院动物研究所用户指定地点

### 3.2.9交货日期

签订合同后90天，或者收到信用证60天

## 3.3流式细胞分析仪

### 3.3.1工作条件：

电源要求：220V ((10%)、50HZ（(10%），环境温度：5-30℃，在相应湿度10-80%的环镜下工作。

### 3.3.2设备用途：

3.3.2.1本仪器主要用于对体内或体外获得的生殖细胞的类型进行基于流式细胞技术的快速分析鉴定，是对生殖细胞多类群细胞精细分析研究的基本设备。对于流式的常规实验如对细胞表面、内部分子包括抗原、核酸等进行检测与分析，可用于分析细胞凋亡、增殖、融合、细胞毒、胞内活性氧水平、细胞膜电位、细胞内钙离子浓度等，需要多通道染色。

3.3.2.2 配置5激光18色主机一台，流式工作站，稳压电源

### 3.3.3技术规格：

3.3.3.1 光学平台

* 3.3.3.1.1包含355nm, 633nm, 405nm, 488nm, 561nm五根固态激光器，不少于18个荧光探测器和2个散射光探测器。

3.3.3.1.2 光路设计：每个波段激光具备独立光路，信号间无干扰。可实现多激光的的激发，同时实现至少18色的分析。

*3.3.3.1.3 荧光探测器类型：全数字化PMT，微弱荧光和高强荧光可同时分析。

#3.3.3.1.4荧光探测器收集方式：荧光收集系统需采用连续反射荧光收集系统，所有荧光在抵达检测器之前只经过一次透射，减少荧光损失，提升检测灵敏度。

3.3.3.2 液流系统

#3.3.3.2.1 液流动力：真空正压泵，细胞流速稳定，对细胞伤害小。

3.3.3.2.2进样管类型：5ml流式管，可选配自动进样器满足96孔板,384孔板进样

3.3.3.2.3 液流模式：高速、中速、低速

3.3.3.2.4进样针自动清洗系统：换样时自动清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率<0.5%。

3.3.3.3 分析性能

3.3.3.3.1 荧光检测灵敏度：FITC<=80MESF，PE<=30MESF。

#3.3.3.3.2 样本获取速度：≥40,000个细胞/秒。

3.3.3.3.3 检测颗粒大小：不小于0.5um 。

3.3.3.3.4荧光补偿：机器具备自动调节荧光补偿功能，节省补偿调节时间

3.3.3.4数据分析软件

3.3.3.4.1流式细胞仪工作站、数据采集及分析软件。

3.3.3.4.2使用全数字信号系统，用户界面直观易掌握，将仪器设置、质量控制、数据分析和管理均置于软件控制之下。

3.3.3.4.3软件可自动操控各项仪器参数的设置，无需用户手工调节和校准。

3.3.3.4.4软件补偿功能灵活：信号收集后补偿调节（脱机补偿），仪器自动补偿调节（免单阳管调节）。

3.3.3.4.5软件能以任意参数或任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件，有效的排除杂信号，无效信号的干扰。

3.3.3.4.6软件中预设周期，凋亡等实验模块，用户亦可自定义实验模块。

3.3.3.4.7软件具备多用户模式，保护研究者数据私密性。

3.3.3.4.8软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理。

3.3.3.4.9软件可设置网格，方便调整流式图形大小及位置的一致性。

3.3.3.4.10软件同时具备手动设门工具和自动设门工具

3.3.3.4.11脉冲处理系统:具有能同时分析脉冲信号峰值高度、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞）等功能。

3.3.3.4.12用户可利用散点图，密度图，等高线图，柱状图分析数据，图像可以任意放大缩小，不同文件的图像可以叠加在一起。

3.3.3.4.13软件支持多任务并行，用户可同时处理多个任务。

3.3.3.4.14分析软件可安装在任何一台电脑上进行脱机分析，可进行直方图叠加，图形拷贝，及分析结果输出。

#3.3.3.4.15仪器性能状态自动监控系统：装机时报告仪器性能基线；自动调整电压、激光参数，保证不同时间检测数据的一致性；提高仪器设置的精确性，降低不一致设置造成的检测误差；仪器追踪性能，帮助用户了解仪器性能，以及在使用过程中的仪器变化；简化实验设置，根据每日仪器状态自动调整实验的电压设置，保证不同时间实验数据的一致性；减少停机检修时间。

3.3.3.5配备数据处理用电脑（主流品牌机）：配置不低于i5处理器，256G 固态硬盘，750G硬盘，8G DDR3内存，DVD光驱，不低于WIN7专业版操作系统。

### 3.3.4产品配置要求：

3.3.4.1 系统主体部分

3.3.4.1.1  5激光18色流式细胞仪主机 一台

3.3.4.1.2  流式工作站一台

3.3.4.1.3  3KW稳压电源 一台

3.3.4.1.4  24寸显示器 1个

3.3.4.2 启动试剂

3.3.4.2.1 鞘液20L/桶，清洗液5L/桶，流式管 1000个/箱

3.3.4.2.2 质控微球 1KIT(50T)

3.3.4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

### 3.3.5技术文件：

3.3.5.1 仪器中英文操作手册及详细英文说明书

3.3.5.2 仪器使用说明光盘

### 3.3.6技术服务：

3.3.6.1设备安装、调试、验收

3.3.6.1.1仪器设备安装调试前，供应商配备售后服务专业工程师准备专业实验室仪器设备安装调试准备资料并提前邮寄给用户，以便用户了解仪器设备安装调试前准备工作，同时专业工程师到用户实验室现场提供专业建议。

3.3.6.1.2供应商向用户提供设备供货清单，由用户确认。当仪器设备到达用户指定地点后，售后服务专业工程师在接到用户安装调试通知后5个工作日内到达用户指定交货地点，依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。供应商和用户双方如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，用户有权向厂商或供应商提出退、换和索赔。

3.3.6.1.3如设备安装有特殊要求，供应商或厂商应在设备安装之前30天以书面形式向用户提出安装场地环境要求，并对用户就安装场地环境的咨询提供技术支持。

3.3.6.1.4供应商或厂商应向用户提交安装测试内容、方法和计划。测试内容由供应商或厂商拟定并包括用户需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，供应商或厂商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担。关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，乙方应在合同生效后一个月内向甲方提出详细的要求或计划。

3.3.6.1.5在安装、调试过程中，供应商或厂商应对用户专业实验室技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向用户提供安装调试过程中的各种文档资料,以便用户今后能掌握操作方法和维护方法。

3.3.6.1.6在仪器设备到达用户指定专业实验室后，供应商或厂商应尽快组织完成整套设备的安装调试，每台仪器的安装调试期不应长于20个工作日，安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

3.3.6.2技术培训

3.3.6.2.1仪器设备验收合格后，供应商配备的售后服务安装工程师到用户指定现场提供该仪器设备基础原理介绍并对用户专业实验室人员进行仪器设备基本操作的免费培训，包括该仪器设备基础知识及原理、软硬件基本操作、数据处理、硬件的日常维护等。最终使用户专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

3.3.6.2.2仪器设备验收合格并经用户专业实验室人员使用1个月后，用户将通知供应商并委派相关专业实验室2-3人次到厂家培训中心或厂商上门进行为期3天的免费高级培训，培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.3.6.2.3 客观原因导致仪器操作工作人员离岗，应免费在用户所在地对新的工作人员提供技术培训服务，但用户的仪器操作工作人员在1年内离岗不得超过1次。

3.3.6.2.4制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由乙方支付。

3.3.6.3质保期

提供3年或3年以上的免费保修，保修期自验收合格签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除，此次仪器设备全面检查费用包含在投标报价中。保修期内任何质量问题，卖方负责免费维修，包括更换零部件等完全免费；质保期后，提供免费维修和优惠备件、耗材供应；新更换的零部件重新计算保修期。

3.3.6.4维修售后服务

3.3.6.4.1技术服务人员:供应商配备专门工程师负责该产品的维修服务工作。需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式。

3.3.6.4.2 维修响应时间：卖方应在4小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在24小时内解决，2个工作日达到用户现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。零配件最晚在2周内到用户实验室。

3.3.6.4.3国内零配件及消耗品供应：质保期期满后，厂商应保证长期供应该仪器设备零备件和正常的售后服务，仪器设备制造商在国内配有技术服务中心（包括维修中心）并提供所有的售后服务，包括该仪器设备备用零配件及消耗品。生产商需在在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；在设备使用寿命内，供应商保证零配件、易损件及耗材的供应。

3.3.6.4.4软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收合格之后终身免费提供软件升级服务。

3.3.6.5投标报价要求

3.3.6.5.1所有投标报价均以人民币：元为计算单位报价。

3.3.6.5.2此次投标报价包含设备运至采购人指定地点运费、装卸费、安装调试费、外贸代理服务费、运输费、保险费、仓储费、税费、易损件及资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查等所有费用，同时须包含采购需求中要求的所投设备质保期内的质量保证和软件升级所需费用全部费用，以上全部投标报价费用需要在投标报价明细表中单独列出。采购人将不再支付其他任何费用。

### 3.3.7订货数量：

1套

### 3.3.8供货地点：

CIP北京，中国科学院动物研究所用户指定地点

### 3.3.9交货日期：

签订合同后90天，或者收到信用证60天

## 3.4单细胞测序分析体系

### 3.4.1工作条件:

3.4.1.1电源要求：220V ((10%)、50HZ（(10%），环境温度：5-30℃，在相应湿度10-80%的环镜下工作。

3.4.1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

### 3.4.2设备用途：

3.4.2.1 主要用于高效、快速、高活性、安全的获得特定类型的高纯度细胞，尤其对于体外研究一些分化体系不成熟，分化纯度不高且难以通过常规方法进行纯化的单个细胞来说，分选系统尤为必要。也可以用于分选一定纯度的细胞用于3D打印研究。而目前普通的流式细胞分选仪分选速度慢，无法保证细胞的活性和生物安全性。

### 3.4.3技术规格：

3.4.3.1光学平台

*3.4.3.1.1激光：至少包含5只激光器 488nm激光器，633nm激光器，405nm激光器，561nm激光器，355nm激光器。18个荧光检测器, 2个散射光探测器。

#3.4.3.1.2光路设计：光胶耦合石英杯流动池,确保开机免调节光路直接检测，确保检测灵敏度不高于100MESF 。

#3.4.3.1.3荧光探测器收集方式：荧光收集系统需采用连续反射荧光收集系统，所有荧光在抵达检测器之前只经过一次透射，减少荧光损失，提升检测灵敏度。

*3.4.3.1.4可使用荧光染料：BUV395，BUV737，Pacific Blue，BV510，BV570，BV605，BV650，BV711，BV786，FITC，PE，PE-Texas Red，PE-Cy5，PE-Cy7，APC，Alexa Flour 700，APC-Cy7等基本染料可以同时用，可以检测BFP，mcherry，tomato等表达荧光。

3.4.3.2 液流系统

3.4.3.2.1最大分析速度100，000个细胞/秒

#3.4.3.2.2具备独立的液流车系统，可自动完成分选仪管路无菌制备，自动完成分选仪关机程序

3.4.3.2.3 液流喷嘴规格： 85um、100um各两个，130um、70um 各一个，适合不同细胞分选，可高压灭菌，可超声清洗。

3.4.3.2.4 配备不小于20L 大容量鞘液桶和废液桶。配备独立的清洁液桶，酒精桶和灭菌水桶，方便无菌管路制备。

3.4.3.3 分析、分选性能

3.4.3.3.1荧光检测灵敏度：FITC <90 MESF /细胞  PE< 30 MESF/细胞。

3.4.3.3.2 荧光分辨率：CV< 3%（全峰宽） （鸡血红细胞检测）。

3.4.3.3.3一体化电荷式分选系统：分选纯度：>99%。

3.4.3.3.4 可分选细胞类型：血液、组织、细胞系等。

3.4.3.3.5 分选后收集方式：2路分选（流式管，EP管）、4路分选（流式管，EP管），96孔板分选。

#3.4.3.3.6 分选模式：纯度分选、富集分选、索引分选，成分分选。

3.4.3.3.7 分选速度：70000细胞/秒。

3.4.3.3.8 温度控制：样本温度控制0℃,4℃,37℃,42℃可选，防治细胞在分选过程中凋亡或者死亡。

3.4.3.3.9 分选断点计算：机器自动完成液滴断点精准计算，自动验证，用户可验视结果。

3.4.3.3.10 分选保护功能：突发状况下，机器能够自动停止分选，防止已分选细胞污染。自动稳定液流压力，维持断点稳定，确保分选回收率。

#3.4.3.3.11 分选液滴分辨率<1/2,确保分选纯度和回收率。

#3.4.3.3.12 液滴延迟时间自动设定：配置红激光，自动设定液滴延迟时间，确保分选纯度。

3.4.3.4 应用软件

3.4.3.4.1多功能流式细胞仪应用软件

3.4.3.4.1.1使用全数字信号系统，将仪器设置、质量控制、数据分析和管理均置于软件控制之下。

3.4.3.4.1.2软件可自动操控各项仪器参数的设置，无需用户手工调节和校准。

3.4.3.4.1.3软件具备矩阵补偿、脱机补偿，并可实现全自动补偿。

3.4.3.4.1.4软件能以任意参数或任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件，有效的排除杂信号，无效信号的干扰。

3.4.3.4.1.5数据以标准的FCS格式导出，也可以一键式转换为通用的pdf、word、jepg等等格式。

3.4.3.4.1.6软件具备多用户模式，可保护研究者数据私密性。

3.4.3.4.1.7软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理。

3.4.3.4.1.8软件可设置网格，方便调整流式图形大小及位置的一致性。

3.4.3.4.1.9软件同时具备手动设门工具和自动设门工具。

3.4.3.4.1.10脉冲处理系统:能同时分析脉冲信号峰值高度、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞）。

3.4.3.4.2仪器性能状态自动监控系统，具有多项质控追踪报告。

装机时可报告仪器性能基线；具有自动调整电压、激光参数功能，以保证不同时间检测数据的一致性；提高仪器设置的精确性，降低不一致设置造成的检测误差；器追踪性能，用户可及时了解仪器性能，以及在使用过程中的仪器变化；简化实验设置，根据每日仪器状态自动调整实验的电压设置，保证不同时间实验数据的一致性；减少停机检修时间。

### 3.4.4产品配置要求

五激光十八色分选型流式细胞仪，4路分选，单克隆分选

3.4.4.1分选仪主机  1台

3.4.4.2 分选工作站  1台

3.4.4.3 稳压电源  1台

3.4.4.4 仪器启动试剂（包含鞘液，清洗液，质控微球，分选微球）   1套

### 3.4.5. 查询项目

无

### 3.4.6.  技术文件：

3.4.6.1投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

3.4.6.2为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

### 3.4.7.  技术服务：

3.4.7.1设备安装、调试、验收

3.4.7.1.1仪器设备安装调试前，供应商配备售后服务专业工程师准备专业实验室仪器设备安装调试准备资料并提前邮寄给用户，以便用户了解仪器设备安装调试前准备工作，同时专业工程师到用户实验室现场提供专业建议。

3.4.7.1.2供应商向用户提供设备供货清单，由用户确认。当仪器设备到达用户指定地点后，售后服务专业工程师在接到用户安装调试通知后5个工作日内到达用户指定交货地点，依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。供应商和用户双方如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，用户有权向厂商或供应商提出退、换和索赔。

3.4.7.1.3如设备安装有特殊要求，供应商或厂商应在设备安装之前30天以书面形式向用户提出安装场地环境要求，并对用户就安装场地环境的咨询提供技术支持。

3.4.7.1.4供应商或厂商应向用户提交安装测试内容、方法和计划。测试内容由供应商或厂商拟定并包括用户需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，供应商或厂商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担。关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，乙方应在合同生效后一个月内向甲方提出详细的要求或计划。

3.4.7.1.5在安装、调试过程中，供应商或厂商应对用户专业实验室技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向用户提供安装调试过程中的各种文档资料,以便用户今后能掌握操作方法和维护方法。

3.4.7.1.6在仪器设备到达用户指定专业实验室后，供应商或厂商应尽快组织完成整套设备的安装调试，每台仪器的安装调试期不应长于20个工作日，安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

3.4.7.2技术培训

3.4.7.2.1仪器设备验收合格后，供应商配备的售后服务安装工程师到用户指定现场提供该仪器设备基础原理介绍并对用户专业实验室人员进行仪器设备基本操作的免费培训，包括该仪器设备基础知识及原理、软硬件基本操作、数据处理、硬件的日常维护等。最终使用户专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

3.4.7.2.2仪器设备验收合格并经用户专业实验室人员使用1个月后，用户将通知供应商并委派相关专业实验室2-3人次到厂家培训中心或厂商上门进行为期3天的免费高级培训，培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.4.7.2.3 客观原因导致仪器操作工作人员离岗，应免费在用户所在地对新的工作人员提供技术培训服务，但用户的仪器操作工作人员在1年内离岗不得超过1次。

3.4.7.2.4制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由乙方支付。

3.4.7.3质保期

提供3年或3年以上的免费保修，保修期自验收合格签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除，此次仪器设备全面检查费用包含在投标报价中。保修期内任何质量问题，卖方负责免费维修，包括更换零部件等完全免费；质保期后，提供免费维修和优惠备件、耗材供应；新更换的零部件重新计算保修期。

3.4.7.4维修售后服务

3.4.7.4.1技术服务人员:供应商配备专门工程师负责该产品的维修服务工作。需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式。

3.4.7.4.2 维修响应时间：卖方应在4小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在24小时内解决，2个工作日达到用户现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。零配件最晚在2周内到用户实验室。

3.4.7.4.3国内零配件及消耗品供应：质保期期满后，厂商应保证长期供应该仪器设备零备件和正常的售后服务，仪器设备制造商在国内配有技术服务中心（包括维修中心）并提供所有的售后服务，包括该仪器设备备用零配件及消耗品。生产商需在在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；在设备使用寿命内，供应商保证零配件、易损件及耗材的供应。

3.4.7.4.4软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收合格之后终身免费提供软件升级服务。

3.4.7.5投标报价要求

3.4.7.5.1所有投标报价均以人民币：元为计算单位报价。

3.4.7.5.2此次投标报价包含设备运至采购人指定地点运费、装卸费、安装调试费、外贸代理服务费、运输费、保险费、仓储费、税费、易损件及资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查等所有费用，同时须包含采购需求中要求的所投设备质保期内的质量保证和软件升级所需费用全部费用，以上全部投标报价费用需要在投标报价明细表中单独列出。采购人将不再支付其他任何费用。

### 3.4.8. 订货数量：

1套

### 3.4.9. 目的港：

CIP北京，中国科学院动物研究所用户指定地点

### 3.4.10. 交货日期：

合同签订后3月内交货