中国科学院动物研究所

超高分辨率活细胞共聚焦显微镜

采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：  OITC-G200580713

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年5月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨率活细胞共聚焦显微镜 | 1套 | 签订合同后120天内 | 详见具体技术规格 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 标 书 规 范

第一包 超高分辨率活细胞共聚焦显微镜

1.设备用途：

该设备用于获取清晰的高质量的以及超高分辨率的共聚焦荧光图像，可用于观测固定细胞，活细胞，动植物组织的深层结构，得到清晰锐利的多层Z 平面结构（光学切片）。可用于快速超高分辨率的共聚焦成像，可用于多维跨尺度的关联成像，主要用于细胞生物学（肿瘤、蛋白）、微生物学（细菌、真菌、原虫等）、解剖学（动植物组织与胚胎）；生理学（神经、显微操作、显微注射）；发育生物学（斑马鱼、线虫、小鼠）；再生医学（组织再生、神经再生）；植物学等领域，对生物样品进行定性、定量、定时和定位研究具有很大的优越性，为这些领域新一代强有力的研究工具。

2.工作环境温度和湿度：

温度19-25℃，相对湿度≤65%（30℃），即在常规空调环境下能正常运转，房间需要做防尘设计。

3.技术规格：

3.1 激光器部分

3.1.1 激光器：采用单模保偏光纤，调节精度≤0.001%

－ 固态激光器405nm：功率≥5mW；

－ 固态激光器488nm：功率≥10mW；

－ 固态激光器561nm：功率≥10mW；

－ 固态激光器640nm：功率≥5mW；

3.1.2 共聚焦软件可以直接调节所有激光器开关以及强度，并具有待机时自动进入关闭状态（Switch off）功能，最大程度保证激光器使用寿命和激光功率衰减程度。

3.2 扫描模块

#3.2.1 共聚焦扫描检测单元与显微镜一体化设计，荧光检测器与扫描头直接耦合，无光纤连接。

3.2.2共聚焦针孔采用复消色差校正，调节范围0-8AU（艾利斑单元）。

3.2.3检测器数量：光谱型荧光检测器：≥3个，透射光检测器≥1个。

3.2.4荧光检测器类型： 全部为光谱型荧光检测器，其中光谱型PMT检测器数量≥2个，光谱型GaAsP荧光检测器≥1个；检测器所有GaAsP元件总数≥32个。

3.2.5主分光镜：小角度入射≤10°或采用AOBS，激光压制效率OD值≥6。

#3.2.6 光谱分光：最小光谱检测范围≤1nm。

*3.2.7 扫描振镜数量≤2，以保证尽量少的荧光信号损失。

3.2.8扫描头绝对线性扫描运动，在线扫描占时比≥80%。

3.2.9扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt， x(，xy(，xyz(，xyt(，xyzt(，xz(，xt(，xzt(，直线扫描，剪切扫描、旋转扫描及变倍扫描。

*3.2.10 在所有成像模式下，扫描振镜连续机械转动角度≥359°，方便二维平面内任意朝向的样品均可以实时进行正立成像。

3.2.11扫描光学变倍：变倍范围包括≤0.6x，连续调节。

#3.2.12 激光扫描头最大扫描分辨率≥6000 x 6000像素，同时≥16位灰度级（65536个灰度级）。

3.2.13在常规线性扫描模式下，可同时满足以下扫描速度指标：≥8幅/秒（512x512像素，16位）；≥64幅/秒（512x64像素，16位）；≥250幅/秒（512x16像素，16位）。

3.2.14在快速成像模式下，可同时满足以下扫描速度指标：每像素点成像时间≥500纳秒前提下，成像速度≥18.9幅/秒（512x512像素，16位），以保证获取高信噪比的实验结果。（每像素点成像时间=1x10^9纳秒÷512pixel÷512pixel÷成像速度）。

3.2.15一次实验中单次扫描可以实现三个荧光检测通道同时成像，并能分次扫描，分次扫描次数不限。

3.2.16照明充分均匀时中间像平面视野≥ 18mm。

3.2.17实时同步扫描头与扫描图像的数模转换位深≥16位（即2^16=65536动态范围）。

3.3 超高分辨率部分

*3.3.1 超高分辨率成像方法：采用SIM（艾里扫描）、或STED、或PALM/STORM（字母顺序排名，选择不计先后）以硬件方式实现的超高分辨率成像方式，非反卷积处理以保证荧光相对定量结果的准确性。

#3.3.2 超高分辨率检测器： GaAsP（磷酸砷化镓）光电二极管元件数≥32个，可以同时对≥4个共聚焦扫描点并行检测，性能可以使共聚焦超高成像速度提高≥4倍。

3.3.3超高模式分辨率：不缩小针孔时，XY方向上≤120nm；Z方向上≤350nm。

3.3.4超高模式：≥4幅/秒（512x512像素，16位）。

#3.3.5 快速超高模式：≥8.4幅/秒（512x512像素，16位），并且每像素点成像时间≥500纳秒，以保证获取高信噪比的实验结果。（每像素点成像时间=1x10^9纳秒÷512pixel÷512pixel÷成像速度）。

3.3.6超高多通道成像：最小收集波段范围≤1nm。

3.3.7荧光样品制备：无需特殊制样，常规的激光共聚焦样品都可以进行超高分辨率成像。

3.3.8超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。

3.4.显微镜主机

3.4.1研究型全自动倒置显微镜，高效率型光路设计。

#3.4.2 配置全电动扫描台，扫描台面积≥325mm x 144mm，行程≥130 mm x 100 mm，精度≤ 0.1 µm，最大速度≥ 25 mm/s，具有独立的控制器及操控手柄。

3.4.3显微镜透射光源：高亮度卤素灯光源，与透射光检测器一体化设计，通过电动控制方式切换。

3.4.4荧光附件：复消色差荧光光路，六位电动滤色镜转盘，电动光闸，含UV、B、G、R激发滤色镜组件和长寿命荧光光源。

3.4.5滤色镜均带有自动识别环，进行滤色镜位置调整后，显微镜主机和操控软件可以自动识别所有滤色镜信息，不需要再进行软件设置，保证实验数据的绝对准确性

3.4.6多功能长工作距离电动聚光镜，数值孔径≥0.55。

3.4.7目镜一对：10X，视场数≥23。

3.4.8 6孔位电动物镜转盘，具有自动识别功能。

3.4.9物镜：

10x干镜，数值孔径≥0.45；

20x干镜，数值孔径≥0.8，同时满足工作距离≥550 um；

* 40x干镜，数值孔径≥0.95，同时满足工作距离≥250m；

# 63x油镜，数值孔径≥1.4，同时满足工作距离≥190m。

3.4.10通过TFT电子触控屏系统，可以实现远程控制工作模式，可以控制活细胞孵育装置，可以控制完美聚焦装置。

3.4.11配有气垫式主动防震平台。

3.5 活细胞培养系统

3.5.1 可控制温度、二氧化碳浓度以及湿度。

3.5.2细胞培养在独立空间内，培养皿底部可加热，上部也可同时加热；多孔板培养时顶部和底部均可被加热。

3.5.3控温系统可同时控制至少4个独立的通道温度设定，温度控制范围：室温至60℃，精度≤0.1℃。

3.5.4可进行CO2浓度控制，范围：0至8%，调节精度为≤0.1%，内置精度≤0.01%

3.5.5加湿装置：≥200ml纯水大容量加湿装置，加湿装置同时也可加热。

3.5.6配有独立培养皿孵育装置，适用于35mm及60mm培养皿，以及多孔板培养皿孵育装置（载玻片小室）。

3.5.7整个活细胞培养系统可完全由共聚焦软件一体化控制，并在软件及显微镜显示器上可以直接显示、调节。

3.6 软件部分及图像工作站

3.6.1智能化光路设置：通过选择样品的染料标记，提供4种光路配置模式，一键自动设置所有的光路。

#3.6.2 多模态跨尺度图像关联模块：即图像联用功能，可处理多种来源（包括但不限于扫描电镜、X射线、光学显微、数码相机）的图像：从样品的全部宏观视图放大到纳米级的细节，实现管理、纠正、对齐和导出图像。

3.6.3自动聚焦，可以实现自动寻找样品焦平面的功能，自动聚焦策略≥3种，至少可以进行640nm激光自动聚焦、完美聚焦装置自动聚焦和荧光光源自动聚焦。

3.6.4多维获取图像获取：包括多通道荧光、Z轴序列扫描、时间序列扫描、区域扫描、旋转扫描、变倍扫描、光谱扫描、多点扫描和大视野拼图扫描等。

3.6.5 Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。

3.6.6交互式漂白，在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。

3.6.7扫描条件再调用功能：它可以再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验。

3.6.8图像分析功能：用各个参数做共定位和直方图分析，任意线的序列测量，长度、角度、表面、强度等的测量。

3.6.9图像操作：加减乘除、比例、位移、滤波（低通滤波、中值滤波、高通滤波）

3.6.10离线软件：处理，分析和多种模式显示图像，使用文件浏览器管理图像数据，图像和视频的导入和输出等。

3.6.11系统可以升级加装精确定位样品坐标的软硬件装置，升级后能够实现超分辨率系统与扫描电镜的精确坐标传输与转换，实现相关显微镜学中超分辨率荧光图像与电镜图像的快速、精确共定位叠加。

3.6.12系统可升级学习智能分割功能：只需在图像上简单勾画不同的分割区域训练系统学习，该模块利用多种特征提取准确区分图像中的不同结构并进行分割，实现对图像的处理与分析。

3.6.13多点实验模块和大图拼接模块：支持多位点实验和自由大图拼接功能，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点。

3.6.14高级三维图像处理：3D和4D图像的渲染及分析，有四种渲染方式（阴影、透明、表面、及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可做Z轴颜色编码视图及浮雕立体视图；可实现三维空间的距离和角度测量； 自定义式的3D视频以及4D视频制作与导出。

3.6.15图形工作站硬件配置不低于以下要求： Intel® Xeon 4核处理器，主频≥3.6 GHz； ≥512G SSD高速硬盘以及2个4TB SATA 7200 upm硬盘，≥64GB内存，≥8GB独立显存，DVD刻录机，≥27英寸液晶显示器，分辨率不低于2560×1440； Windows 7/10 Ultimate x64操作系统。

4.配置要求：

4.1全电动倒置荧光显微镜		                                 1台

4.1.2目镜10×									                   2个

4.1.3物镜10 x、20 x、40 x、60x或63 x oil 						 各1支

4.1.4微分干涉附件                                             1套

4.1.5长寿命荧光系统（DAPI、GFP、CY3、CY5）                 1套

4.1.6长寿命荧光光源		 		                              1个

4.1.7高精度电动载物台			                                  1套

4.2激光光源系统（405nm、488nm、561nm、640nm激光器）          1套

4.3扫描检测单元 		                                           1套

4.4超高分辨率成像检测器		                  	               1套

4.5活细胞孵育装置			                                       1套

4.6硬件控制及图像采集分析软件                                   1套

4.7图像工作站				                   	                  1套

4.8在线软件、离线软件                                          各1套

4.9气压专用防震台			                                       1个

4.10UPS稳压电源                                                1套

4.11必配的附件、配件、专用工具、消耗品等                        1套

5.技术文件：

5.1投标人提供的产品资料必须真实可靠，同时有据可查。任何篡改的资料将被拒绝。

5.2为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户。

6.安装，售后以及技术服务：

6.1安装、验收与培训：中标人根据用户现有安装条件具体设计安装。货到后，乙方在接到甲方通知后1周内完成设备的安装和调试，设备的安装和调试须按照有关国际标准和规范及投标方中标时所提供的技术要求、合同条款及厂家公开的技术标准为依据进行。中标方须派出资深工程师对用户为期1周、多人次的免费培训。培训内容包括：仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等内容。在用户使用两月后，对仪器使用中积累的应用问题进行为期1周、多人次的免费进阶培训。后期免费为用户提供不定期的高级培训。

6.2保修期：自仪器验收合格之日起，质保一年。设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于十年的零配件供应。

6.3服务响应时间：接到用户通知后二十四小时内给予答复，两个工作日内给出解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

6.4软件升级: 在硬件支持的前提下，免费提供软件升级。

6.5提供维护操作手册和维修图以及使用手册。

7.订货数量:

1套

8.交货地点：

中国科学院动物研究所用户指定地点

9.交货时间：

签订合同后120天内