中国科学院动物研究所

多通道蛋白质分组系统采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：  OITC-G200580712

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年5月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道蛋白质分组系统 | 1套 | 2020年9月30日前 | 具体详见技术规格 |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 标 书 规 范

第一包 多通道蛋白质分组系统

1. 工作条件

1.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz

1.2 环境温度：18-27℃（最优：18~21℃）

1.3 相对湿度：20-80%

1.4 气体需求：高纯氮气，高纯氦气，最大消耗量不大于20L/min

2. 设备用途：

主要用于蛋白质组样本前处理,包括三个部分:

2.1 多通道蛋白质分组系统部分,用于蛋白质质谱鉴定时进行样品前处理，简化蛋白质样品的复杂程度，缩小复杂蛋白质样品的动态范围，提高蛋白质鉴定的准确性和鉴定范围，有利于富集低丰度蛋白质，适合为LC-MS/MS、MALDI-TOF或免疫印迹等分析方法制备样品。

2.2 微波辅助蛋白质酶解系统部分,微波辅助蛋白质酶解系统能产生高频微波促进蛋白质解旋，增加酶和酶切位点的接触机会，提高蛋白质酶切的效率，还能为蛋白质酶切提供特定的温度。

2.3 组织细胞破碎仪部分, 快速组织细胞破碎仪能实现细胞或组织样品的彻底破碎和均质，方便后续提取样品中的核酸、蛋白、亚细胞结构或其它有机成分。

3. 技术规格：

3.1 多通道蛋白质分组系统部分

#3.1.1 基于分子量的不同对完整蛋白质进行分离；

3.1.2 简化蛋白质组成的复杂程度，缩小复杂蛋白质样品的动态范围，便于使用LC-MS/MS进行Bottom-Up蛋白质组学研究；

3.1.3 蛋白质回收后保留其完整性，便于进行Top-Down蛋白质组学研究，分析翻译后修饰、蛋白质异构体、氨基酸衍生物等；

3.1.4 蛋白质分离范围高达3.5kDa—500kDa；

#3.1.5 8个分组通道，满足高通量样品处理的要求，每个通道最多可将样品分为30个组分；

3.1.6 用户可根据需要自行设置蛋白质分组程序，分离纯化特定的目标蛋白；

3.1.7 样品容量大，每个通道蛋白质上样量最高可达1mg，是普通一维电泳的5倍以上，有利于富集低丰度蛋白质；

3.1.8样品回收率高，>80%；

3.1.9 结果高度的重现性，CV<15%；

3.1.10 电泳过程不受蛋白质疏水性或等电点的影响；

3.1.11 蛋白质样品在液相中回收，避免了传统一维、二维电泳后的染色和条带或点位切割步骤；

3.1.12 蛋白质回收后在溶液内消化，免去了费时的胶内消化步骤；

3.1.13 适合为LC-MS/MS、MALDI-TOF或免疫印迹等分析方法制备样品；

3.2 组织细胞破碎仪部分

#3.2.1 可容纳24个1.5/2ml；

3.2.2 液晶屏显示破碎时间和强度；

3.2.3 时间设置范围：1—300秒，启动后自动显示倒计时；

#3.2.4 样品管振动频率：2500—6000次/分钟，5档强度可选；

3.2.5 启动键带暂停和长按复位功能；

3.2.6 带专用漏斗，可向适配器中添加液氮，长时间冷却样品；

3.2.7 12伏直流电源适配器供电，可连接车载电源或蓄电池；

3.2.8 噪音水平：<50分贝；

3.2.9 适用样品管：1.5/2ml普通离心管

3.2.10 适用研磨珠种类及直径（mm）：高强度陶瓷：0.2、0.5、1.0、2.0、3.0；316不锈钢：1.0、2.0、2.5、3.0

3.2.11 仪器尺寸（长×宽×高）：172×172×198mm（带24位适配器）

3.3 微波辅助蛋白质酶解系统部分

#3.3.1 快速酶切时间：5—10分钟

3.3.2 高通量样品处理能力：一次处理多至96个样品

#3.3.3 3—5分钟即可达到预设酶解温度

3.3.4 温度控制准确性：±0.5℃

3.3.5 使用方便：顶开盖设计，操作简单方便

3.3.6 高度的安全性：全封闭内腔，避免微波对外界的辐射

3.3.7 功率范围：50—950W可调

3.3.8 样品容器类型：离心管、96孔板或1升样品瓶

3.3.9 使用微波加热，结合气泡效应对水进行冷却和循环，确保样品腔不同位置温度均一，处理的结果的高度重现性

4. 技术服务

4.1 整机免费保修一年。

4.2 仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训；时间一周。

4.3 在安装半年内或应用户时间要求，用户实验室现场开设培训课程，提供两个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，时间一周。

5. 订货数量

多通道蛋白质分组系统部分一套;

组织细胞破碎仪部分一套;

微波辅助蛋白质酶解系统部分一套。

6. 安装地点

中科院动物所指定地点。

7. 交货日期

2020年9月30日前。