中国科学院动物研究所

合成功能分子模式筛选与鉴定平台（II期）（区域中心）FT超高分辨质谱升级模块采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G210580857

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2021年7月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FT超高分辨质谱升级模块 | 1套 | 详见具体技术规格 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

合成功能分子模式筛选与鉴定平台（II期）（区域中心）FT超高分辨质谱升级模块

1.工作条件：

环境温度：18-35℃

相对湿度：40-70%

工作电压：220V  50Hz

无特殊水电气的要求

2.用途：

质谱升级到1000万分辨率，增加离子源，分析更多物质。

3.主要技术指标：

3.1质谱升级后主要参数

#3.1.1 质量范围：100-10,000 m/z (离子传输模式)；100-6,000 m/z (质量选择模式)

3.1.2 多级串联质谱（保证MS3）

3.1.3 在液质联用实验中自动隔离最强离子并获取串联质谱图

#3.1.4 分辨能力：>10,000,000 (FWHH)

3.1.5  ESI离子源灵敏度：S/N > 10:1 for ≤100amol (consumed)

3.1.6 高质量分析（BSA，0.1mg/ml）：S/N ≥10:1

#3.1.7 内部校准质量精度 (正模式测定)， 使用样品: 三氟乙酸钠NaTFA, 样品浓度0.1 mg/mL，校准 294-1246 m/z 范围内所有标样峰 , 每一个质量数偏差 小于1.0 ppm

#3.1.8外部校准质量精度(正模式测定)， 使用样品: 三氟乙酸钠NaTFA, 样品浓度0.1 mg/mL，25ms，50ms，100ms，250ms的几种富集时间下测定质量566m/z的质量数偏差小于1.5ppm

3.1.9 ECD灵敏度测试 (正模式测定)， 使用样品： Substance P, 样品浓度：100 fmol/μL，Substance P 的二级峰624m/z信噪比大于10

3.1.10在四极杆隔离并打碎592.28m/z，在cell里隔离其碎片855.38m/z并打碎得到三级谱图 (正模式测定)， 使用样品: LHRH,样品浓度：100 fmol/μL，三级谱图中至少要能看到以下质量数中的三个： 827, 742, 667, 607, 504, 435, 249m/z

3.2代谢软件的指标参数

3.2.1代谢软件是一套完整的 “非靶向代谢组学”工作流程的解决方案。

3.2.2主要功能：软件提供质谱系统获得的数据进行代谢组学分析的功能。

#3.2.3该软件集成了处理流程，支持生成MRMS，为基于MRMS产生的直接进样数据和液质数据进行数据分析处理。

3.2.4 该软件将属于同一化合物的离子组合成一个特征，即同位素、不同电荷状态、加合物或碎片。区域完整的提取T-ReX确保特征不会被遗漏。这通过减少假阴性率增加了对统计分析准确性。

#3.2.5 该软件强大的数据提取结合了属于相同化合物的离子，用于快速、无LC、通过MALDI或流动注射分析MRMS获得的复杂代谢提取物的分析。

3.2.6 PCA、PLS和火山图的交互显示简化了数据解释和感兴趣的代谢物的识别。

直观的注释质量“AQ” 表示方法，使分析人员能够根据可定制的置信级别轻松地评估在软件中生成的每个注释的置信程度。

3.3成像辉光放电离子源

#3.3.1分子成像不需要基质涂覆，样品保持生鲜态和特征无损；

3.3.2 分辨率可达50 μm

#3.3.3溶剂经高电压产生常压带电电喷雾液滴，经雾化气挟裹喷射到样品表面滑行滚动，引发样品的溶蚀并同时发生离子化，生成离子束。该离子束随雾化气溅入到气相，脱溶剂生成分子离子，聚焦进入质谱。通过移动喷针或样品位点，来采集不同部位的离子信号，进而实现表面分析或分子成像。

3.3.4兼容实验室已经配备和即将配备的主流品牌质谱仪，以满足成像空间分辨率和高灵敏度的要求。

#3.3.5与 其它离子源源切换非常便捷。实现空间分辨率达~50 μm 的组织或表面成像而不需要采用基质，保持样品形态完好甚至无损。

#3.3.6可快捷帮助研究人员获取器官、材料、和组织切片中的关键物质信息及分布信息。

4.仪器配置

4.1 XR for solariX - field upgrade kit

4.2 metaboscape 代谢分析软件

4.3 成像辉光放电离子源和配件

4.4组织分子成像适配器

5. 技术服务

5.1 整机免费保修一年。

5.2 仪器到货后5～10个工作日，专职工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训；时间一周。

5.3 在安装半年内或应用户时间要求，用户实验室现场开设培训课程，提供两个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，时间一周。

5.4 保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.5 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

5.6厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

6. 安装地点

中科院动物所指定地点。

7. 交货日期

2021年11月30日前。