中国科学院上海硅酸盐研究所

飞秒瞬态吸收光谱仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G200300963

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年8月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞秒瞬态吸收光谱仪 | 1（台/套） | 收到信用证后8个月内 | DDP买方现场上海嘉定和硕路585号 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  *投标人应按照标文件要求提供货物的技术参数，并逐条标明满足与否。如与招标文件的技术参数或技术要求有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。对未注明偏差的部分，买方有权认为其符合招标要求并要求投标人确认。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。对带星号（“*”）的技术参数或技术要求必须在投标文件中提供官方技术支持资料，如：产品样本、产品说明书、图纸、公开发布的印刷资料、检测报告等，未提供的，评标时不予认可。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人应提供在设备保质期期满后的零配件供应清单和相应单价，以备采购人选择。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后二周内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.4  对于需要人员培训的仪器、设备，招标文件中应注明。投标人提供的培训指的是涉及仪器设备的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训费用需单独列出，供买方参考。

2.5  对于在用户所在地进行的培训，卖方培训人员的旅费、食宿费用等费用由卖方自理。

2.6  对于需到制造厂家所在地进行的培训，招标文件中将注明培训日程和时间要求。受训人员的旅费、食宿费、培训场地费及培训资料费等培训费用均应由卖方支付。

2.7  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在相对湿度为≤90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  实验室需要恒温恒湿环境，适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏18℃～26℃和相对湿度≤65％的环境条件下运行。仪器可连续使用。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、其它说明

4.1  技术规格如采用中英文文本，以中文内容为主，英文内容供参考。如有冲突，以中文版本为准。

4.2  对于具体技术规格中与本总则中要求不一致的地方，以具体技术规格中的要求为准。

5、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

5.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

5.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

5.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

6、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

7、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 标 书 规 范

第一包 飞秒瞬态吸收光谱仪

1. 工作条件：

1.1 见总则第3条。（如无特殊要求）

2、设备概述

所需设备由飞秒振荡器系统、飞秒放大器系统、瞬态吸收光谱仪、高分辨率单色仪、样品室系统、连锁装置系统、多通道光谱探测器系统、数据分析软件系统、漫反射深冷线阵CCD相机、激光能量计、示波器、光束质量分析仪和光电催化微反扩展单元等部件组成，用来测量物质在飞秒激光激发后产生的瞬态物种（激发态、自由基碎片等）的性质和机理，可同时在飞秒、皮秒、纳秒、微秒和毫秒时间域完成全自动瞬态吸收测量。

3、主要配置

技术要求：

3.1、瞬态吸收光谱仪系统

*3.1.1 系统可以在两种模式下运行：A标准模式-透明样品(固体/液体/薄膜);B 漫反射模式-不透明粉末样品（粉末）。两种操作模式之间方便自由切换。

*3.1.2 可同时在飞秒、皮秒、纳秒、微秒和毫秒时间域完成全自动瞬态吸收测量，同时带OVEN系统内转换。

*3.1.3脉冲能量：>500 uJ@2kHz 或者 >2 mJ@1kHz

#3.1.4 探测光谱范围：320-950nm

*3.1.5 探测灵敏度：0.5 mOD

*3.1.6 脉冲宽度：<500 fs to10 ps可调

3.1.7 光谱分辨率：200mm焦距长度单色器和指定光栅0.1-7nm

#3.1.8 具备光谱分辨率分展功能及内置W形开关控件

3.1.9 可自由调节光谱分辨率

*3.1.10 白光实时监控，带有自动光谱校准功能

3.1.11 时间窗口：0-1 ms (1KHz频率)

3.1.12 时间延迟精度：80-250 fs(飞秒模式)激励脉冲持续时间为：30-200 fs

3.1.13 激光脉冲重复频率：500 - 2000赫兹;

*3.1.14 IRF支持样品和探测双重激发模式

3.1.15 激发波长：515,343nm带谐波发生器;(可选256纳米)

*3.1.16 灵敏度：0.0005ODRMS

3.1.17飞秒模式支持4次分解谐波

*3.1.18 飞秒时间分辨率结合毫秒扫描范围

3.1.19 测量时间窗仅受主激光脉冲重复周期的限制

*3.1.20 内置白光调制器，支持进行全息俘获模式

3.1.21支持DLL色谱库

3.1.22 电源要求：220V（±10％）/50Hz

3.2、飞秒振荡器及放大器模块

3.2.1基本输出1030纳米；SHG–515纳米输出

3.2.2 三个独立输出同步控制时间延迟

3.2.3可扩展的OPA激发波长范围可调

*3.2.4 配套扫频器，有相应的剪切反光镜配套

3.2.5飞秒振荡器中心波长：1030+/-2纳米

3.2.6 带宽有限脉冲持续时间(高斯假设)<100 fs FWHM

*3.2.7 可编程电子延迟的超连续脉冲

*3.2.8 数据获取电子部分：可对光谱脉冲进行自动调节和数据获取。

3.2.9光谱宽度：>32 nm

3.2.10平均输出功率>10毫瓦

*3.3.11 配有霍尔德标准光学过滤器

*3.2.12 支持单横模输出模式

3.2.13振荡器重复率> ~ 50 MHz + 3/-0

3.2.14放大器脉冲重复频率:0.5 - 2 kHz

#3.2.15基本脉冲持续时间:< 170 fs

#3.3.16基本最大总脉冲能量:> 2.5 mJ 

3.2.17  预脉冲对比度> = 200:1

3.2.18 光谱可旋转分析转换

3.2.19光脉冲抖动(针对触发脉冲):-内部触发方式:0.1 ns;外部触发模式:<±(半振荡周期)

3.2.20光束发散度< 0.5 mrad。(@ 1030纳米)

3.2.21光束直径(1/e2水平)@1030nm: 5毫米±10%

3.2.22输出光束简介:超高斯(80%适合高斯)

3.2.23连续光谱发生器过热斯迪保护设计

*3.2.24 脉冲协同调制设置

*3.2.25 光敏陷波滤波输出偏振(@1030nm):线性、垂直

3.2.26极化对比(@1030纳米):> 100:1

3.2.27 激光系统具有相应波长的谐波输出：二次谐波(SHG): 515 nm;

3.2.28 可调谐UV-VIS超连续谱输出，总光谱范围:320-900 nm

3.3单色仪

3.3.1焦距：200mm

3.3.2恒定孔径：F/3.4

#3.3.3可用波长范围：200-1100nm

3.3.4杂散光: 7x10- 5

3.3.5平场：28 x 10 mm

*3.3.6 采购光纤耦合方式

3.3.7狭缝可调：0 um to 1 mm

3.4样品腔及连锁装置

3.4.1 样品室带有可编程百叶窗的激励和探针束

3.4.2 带有标准液体静态和流动的样品架

*3.4.3支持RAILS集成光

3.4.4可用于正向和反向激励光

3.4.5带有标准滤光片支架

3.4.6 可进行惰性气体吹扫口

*3.4.7 自带样室盖联锁开关连锁装置

3.5多通道光谱探测器

3.5.1水平活动像素:2048

3.5.2有效像素尺寸:26微米

*3.5.3 可高敏像素提取

3.5.4电荷耦合器件活跃面积:28x1 mm2，填充系数100%

#3.5.5在可见范围内，QE峰值高达95%

*3.5.6连续光谱敏感度自动设置调制

3.5.7检测器的光谱范围:200 nm到900 nm

#3.5.8量子效率>20%@ 915nm

3.5.9耦合探测通道：不少于两通道。采用USB控制。

*3.5.10 可单一和整体动态跟踪拟合指数叠加

#3.5.11动态范围>6000:1

3.6软件系统

3.6.1分析软件具有动力学和光谱分析两种模式

3.6.1可进行瞬态光谱和动力学导航操作

*3.6.3 光谱/动力学可旋转分析转换模块

3.6.4可进行全域分析数据处理

3.6.5数据应用可进行chirp校准

*3.6.6 单独扫描的一些数据被损坏，用户可通过加载、平均来处理扫描数据。

*3.6.7 具有修复NaN点功能，给用户两种插值选择-光谱或时域。

3.6.8 支持背景减法平均背景光谱。

*3.6.9可进行光谱平滑，施加中值滤波。

3.6.10允许修正探测脉冲啁啾的2D数据矩阵

3.6.11高斯模型内置校准测试及一次扫频

3.6.12支持零时校准

#3.6.13飞秒毫秒协同设置

*3.6.14 具有伸展指数和高斯模型

3.6.15 方便绘制不透明样品表面态漫反射光谱三维图。

#3.6.16 支持三维数据SVD分析

3.6.17允许对瞬态数据执行全域拟合

3.7 漫反射深冷线阵CCD探测器

*3.7.1 深冷线阵CCD相机适用于漫反射样品(粉末等)的瞬态吸收光谱检测器

3.7.2 深度冷却CCD传感器至-40℃以下

3.7.3 从几个激光脉冲中收集光的中等到快速的扫描速度

3.7.4内置杂散光抑制:需要在完全黑暗中操作的光学封闭盒，激发波长需要适当滤波。

3.7.5耦合通量总数内部计算

*3.7.6宽动态范围：10000:1

3.8 激光能量计与光束质量分析仪

3.8.1 光谱范围：0.19 µm to 11 µm

3.8.2 功率范围：5 mW-10 W

3.8.3 光圈：19 mm

3.8.4 最大间歇功率：30 W

3.9 示波器

#3.9.1 带宽：1 GHz

3.9.2 通道数：4条 模拟通道，后续可通过升级16条数字通道

3.9.3 频谱分析仪：9 kHz - 1 GHz 后续可通过选件升级 3 GHz

3.9.4 探头：3.9 pF容性负载无源电压探头

3.9.5 随机噪声：114 μV@1GHz，1 mV/div

3.9.6 时基精度：±10 ppm, 在任意 ≥1 ms 间隔上

3.9.7 频谱分析仪平均噪声 (DANL)：< -126 dBm/Hz (< -130 dBm/Hz 典型值)@2 GHz – 3 GHz

3.9.8 频谱分析仪相位噪声：< -118 dBc/Hz, < -122 dBc/Hz (典型值)@1 MHz

3.9.9 上升时间及采样率：400 ps；5 Gs/s

3.10 超快光催化微型反应扩展单元

3.10.1 光热扩展单元1-高温高压反应扩展装置：

#3.10.1.1 进料系统：3路反应进气（可扩展至5路），默认流量100mL/min；气体流量控制精度±1%；每路流量计都配有旁路；装置装有配气出口，可单独做为配气系统使用；配有1路液路进料（配计量泵），默认流量10mL/min

#3.10.1.2 汽化系统：设计温度：≤600℃，开式加热炉加热,配程序控温；设计压力：10MPa;材质：316L;结构:底部为盘管预热器，顶部为气体混合器

#3.10.1.3 压力：光热催化耐压<6MPa,(根据反应器不同耐压有所变化)；常规热催化耐压<6MPa

3.10.1.4 温度：<600℃；工作区恒温：<±1℃；加热炉：3段

3.10.1.5 工作区光照：直径20mm，采用双面照射，蓝宝石视窗

#3.10.1.6 三路气：可以任意选择气标配预热炉， 气体（内含几十种气体选择项），流速：100,100,200ml/min

#3.10.1.7 GC：采用双FID+TCD三检测器方案，可以测试所有组分，采用进口自动进样阀（控温<200℃），实现任意两检测器的同时在线测试，反控工作站

3.10.1.8 控制系统：系统采用控制模块加触屏计算机联合控制，在触屏计算机上可实现100%仪表功能操作如实时读取测量值、给定值、设置参数、自动/手动切换、启动运行/停止程序，并具备数据存储和导出功能

3.10.1.9 过程监视控制：实现对反应器的温度、气体流量的控制和显示。实现对反应过程中压力和反应器床层温度的监视

#3.10.1.10 恒流计量泵：流速范围 0.001-4.999mL/min；流量准确度 <±0.5%（>0.1mL/min时，水，室温）；流速稳定性 <0.2%，（1mL/min时，水，室温）；压力脉动 <0.1Mpa（1mL/min，水，接柱，15Mpa时）；压力范围 0-42Mpa；远程控制 RS-232/485接口，可计算机反控。

3.10.1.11 恒温循环水浴槽：温度范围-10～95℃；控温精度±0.05 ℃；水槽容积5 L；水槽深度150 mm；循环流量5~10 L/M。

3.10.2 光热扩展单元2-气相色谱扩展装置：

#3.10.2.1 网络反控三检测器仪器（TCD+FID*2+转化炉+气相催化自动进样），配置全自动进口Valco进样阀门，阀门加热控温200℃

#3.10.2.2 既可以完成气相光催化活性评价系统的H2，O2，CO2等研究；也可以完成气相降解，微量CO2的分析与评价（ppm级），及CO2还原产物;FID 毛细柱系统用于分析有机物产物（C1～C9），甲酸、乙醇、乙酸、丙醇、苯系物、VOC、非甲烷总烃等

3.10.2.3 温控范围：室温～450℃，增量1℃，精度±0.01℃

3.10.2.4 程序升温：16阶 升温速率0.1～80℃/min

3.10.2.5 300 W氙灯光源：平行光输出直径 60 mm；电流调节范围11-22 A；光谱范围300-2500 nm；功率调整范围150W-320W；光功率密度100mw/cm2–2000mw/cm2。

3.10.3 光电扩展单元：

#3.10.3.1 光电压谱最小电压>10 nV；光电流谱最小电流>10 pA；相检测范围：-180°至+180°

3.10.3.2 光谱波长范围：200-1600 nm，可以全光谱连续扫描，光谱分辨率0.1 nm

3.10.3.3 光路设计一体化、所有光路均在暗室中或封闭光路中进行，无外界杂光干扰

3.10.3.4 500 W氙灯光源：点光输出直径4-6 mm；平行光输出直径 50 mm；电流调节范围15-25 A；发射光谱范围200-2500 nm；可以实现变焦，实现软件反控调节光的输入功率，可以实现250W-500W软件连续可调

3.10.3.5 单色仪：波长范围250-1100 nm，分辨率0.1 nm；焦距300 mm；相对孔径F/3.9；光学结构非对称水平Czerny-Tuner光路

3.10.3.6 斩波器：具有电压控制输入，四位数字频率显示，十段频率控制，和两种可选工作模式的参考输出；4Hz—3.7kHz斩波频率；单光束和双光束调制；低相位抖动频和差频参考信号输出；USB转232串口线

3.10.3.7 配置全自动6档滤光片轮，消除各种杂散光尤其>600nm,标配滤光片3片，范围185-1600nm

3.10.3.8 锁相放大器：大于100dB动态存储；5ppm/oC的稳定性；0.01度相位分辨率；时间常数10us-30ks；同步参考源信号；GPIB及RS232接口；9转25串口线；USB转232串口线

3.10.3.9 专用控制软件，数据记载，数据保存，应用于表面光电压谱的数据反馈，可以反控单色仪、锁相放大器、斩波器、光源，根据需求自行修改参数，可根据需求进行源数据导出

3.10.3.10 内部光学室和机械传动室严格分开，避免后者产生杂散光及润滑油微量挥发对光学件的污染，单色仪机体为铸件一体结构，保证光学系统稳定性

4、工作条件 (供应商提供的方案中应包含实现设备使用的工程条件的所有设备)

设备使用的工程条件：

*光学平台

*10000级洁净实验室。+/- 1 °C的温度稳定性，湿度 50%。

5、验收性能指标方法

性能验收：

- 1）	设备整体外观情况，现场与用户逐一确认

- 2）各项参数指标功能，逐一对照验收。

- 3）	硬件部分，根据供货清单逐条对照实物核实，具体指标逐项通过仪器实际测试。

- 4）	软件功能，软件里面均有设置，用户现场逐项实际确认对应的效果。

- 5）	设备出厂时附有出厂检测报告，部分可见出厂检测报告。

6、安装、调试、验收及培训

卖方负责对设备进行指导安装和调试。并负责对买方进行免费操作培训。

7、质保期和售后服务

质保期为1年，自设备安装、调试、培训验收后开始计算；质保期过后，若设备发生故障，卖方工程师在收到用户的维修服务要求后8小时内作出回应，如有需要48小时内到达用户现场进行维修。

8、技术资料

供货商必须提供详细的技术说明书，且所提供的技术资料必须同货物相一致，包括但不限于以下文件：

1）设备技术说明书

2）设备操作手册

3）出厂合格证明

4）货物装箱清单

- 设备电气原理图

6）设备安装维护手册

7）设备安全操作规程。

9、包装与运输

9.1 设备采用整体运输。

  - 运输方式：由卖方负责运输，运输费用由卖方承担。

10、交货期与支付方式：

10.1 交货期：收到信用证后起8个月。

10.2 交货地点：DDP买方现场上海嘉定和硕路585号

10.3 支付方式：

进口设备：

合同签订后开具100%不可撤销信用证

90%凭装运单议付，10%供应商与最终用户双方签字验收后付议付。

国内产品：

合同生效后预付合同总额的30%预付款；

设备到买方现场调试合格后再支付合同总额的60%款；

设备调试合格后壹年内付清余款10%。

11、技术服务

11.1．仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后1周内执行安装调试。

11.2．仪器的安装调试应在于2周内完成。

11.3．技术培训：在用户现场对用户为期不少于5天的培训。培训内容包括：设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

11.4．维修响应时间：供方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，接到用户维修通知后3个工作日内必须到客户现场。