采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国医学科学院北京协和医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量（套/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 手术床 | 6 |
|  | 1-2 | 手术灯 | 8 |
| 2 | 2-1 | 双臂电动麻醉塔 | 2 |
|  | 2-2 | 单臂电动麻醉塔 | 6 |
|  | 2-3 | 外科吊塔 | 8 |
| 3 | 3-1 | 全自动清洗消毒器 | 3 |
|  | 3-2 | 全自动高温高压蒸汽灭菌器 | 3 |
|  | 3-3 | 干燥柜 | 1 |
|  | 3-4 | 台式超声清洗器一 | 1 |
|  | 3-5 | 台式超声清洗器二 | 1 |
|  | 3-6 | 全自动封口机 | 3 |
|  | 3-7 | 切割器 | 3 |
|  | 3-8 | 清洗喷枪 | 12 |
|  | 3-9 | 水处理系统 | 2 |
|  | 3-10 | 医用低温真空干燥柜 | 1 |
|  | 3-11 | 内镜清洗消毒机 | 1 |
|  | 3-12 | 医用真空清洗机 | 1 |
|  | 3-13 | 其他货物类 | 1 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。

- 采购项目（标的）交付的地点：中国医学科学院北京协和医院指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单、合格证明文件等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1. 质量保证期（保修期）：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后不少于36个月。质量保证期（保修期）内，如属于投标人（生产厂家）维修不能正常使用，按维修天数顺延保修期。质量保证期（保修期）内一年至少提供两次巡检服务。投标人需提供原厂出具的售后服务承诺函，承诺函中需明示对保修期服务内容，和保修期后的维修费用及零配件价格的认可。

2. 投标人还需要提供设备质量保证期（保修期）结束后的设备维保费用报价，其中设备出保后第1-2年维保费用最高不超过合同额5%，设备出保后第3年以后维保费用最高不超过合同额5.5%。该报价应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3. 零配件报价要求：

（1）投标人需提供投标产品的维修零配件清单，清单包括零配件名称及优惠供应价，凡未列入清单的零配件视为免费提供。

（2）投标人实际提供给采购人的零配件价格总和不得超过投标产品投标价格的110%。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1 手术床

一、手术床共计数量：6台，包括：

1、设备1 手术床1：数量2台，包含2台手术床配件；

2、设备2 手术床2：数量4台。

二、设备1 手术床1的技术要求如下：

1．结构

1.1床板：由头板、上背板、下背板、坐板及腿板（可分）等五段组成。

1.1.1头板可拆卸，便于安装神经外科头架。

1.1.2上背板可拆卸，便于安装肩关节等手术附件。

▲1.1.3腿板可拆卸，便于安装骨科、妇产科、泌尿外科专用设备。

1.1.4床面下侧安装有X光片盒导轨用于X光拍片。

1.1.5整个床面适用于术中C型臂X光透视。

▲1.1.6上背板和腿板可以换向安装，即可以头脚两端互换方向。

1.2 标配状态下，床下净空间（床面一端到床柱距离）最大可达≥1200mm，便于骨科手术中使用C臂。

1.3移动性：手术床配有4个双盘大脚轮，直径≥125mm，具有极佳的移动性和转向性，脚轮锁定机构确保手术床牢固稳定。

1.4每台配充电电池1套，能够保证手术≥50例，确保手术床长时间无电源线状态下工作,日常工作手术床由充电电池供电，以免电线妨碍医务人员活动并确保最大的安全性。同时也保留电源直接供电功能。

1.5每台床配备1套备用遥控器及遥控器充电器（具体型号、无线、有线根据医院要求提供）。

2．具有两套独立电子操作系统，一套为无线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板），二套系统独立运行，确保手术床在线控发生故障时仍能可靠地运行。每套系统均设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能。

3．操作性能

3.1采用电动液压驱动，非单纯齿轮传动。

▲3.2手术床面升降，头脚倾，左右倾，背板升降由电动调节。

3.3电动控制系统：控制器为触摸键盘，光信号显示功能，控制器具有一键回“0”功能。控制器功能稳定，不易损坏。

▲3.4 具有可平移功能，平移距离不小于310mm

4．材料

#4.1要求手术床整床及附件均为高含量镍铬比例不锈钢材料，使用中不生锈，附件不易损坏，床板由透X光的高分子材料制成。

#4.2床垫：采用记忆床垫，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用超声波焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体,可拆卸等特性。

#4.3底座外壳由玻璃纤维材料制成，采用多层渗漆工艺，防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洗，永不生锈。

5．电动手术床技术参数要求：

▲5.1台面高度调节范围：低位≤600mm，高度调节范围 ≥350mm

5.2头倾、脚倾：≥20°

5.3左倾、右倾：≥10°

5.4背板(上下)：≥40°

5.5腿板(向下)：≥90°

▲5.6手术床长度: ≥2000mm

5.7手术床宽度≥520mm

▲5.8最大承重量：≥350公斤

5.9具有头脚互换功能。

5.10床垫厚度≥80mm。

6. 2台手术床配件：

6.1 膀胱截石位腿架15套（不含夹头）

6.2 肩挡12套

6.4 直角肩挡3套

6.5 肩挡肉垫50个

6.6 截石位推车10套

6.7 约束带（长，腿架用）100 根

6.8 方形支架40个

6.9 方形夹头60个

6.10俯卧位头架海绵10套

6.11保护性肉垫

6.12肉垫：520mm×520×10两套

6.13肉垫：1150mm×520×10两套

6.14肉垫：1800mm×520mm×10mm两套

6.15脚踝肉垫：175×30×190mm 四个

三、设备2 手术床2的每台技术要求如下：

1．结构

1.1床板：由头板、上背板、下背板、坐板及腿板（可分）等五段组成。

1.1.1头板可拆卸，便于安装神经外科头架。

1.1.2上背板可拆卸，便于安装肩关节等手术附件。

▲1.1.3腿板可拆卸，便于安装骨科、妇产科、泌尿外科专用设备。

1.1.4床面下侧安装有X光片盒导轨用于X光拍片。

1.1.5整个床面适用于术中C型臂X光透视。

▲1.1.6上背板和腿板可以换向安装，即可以头脚两端互换方向。

1.2 标配状态下，床下净空间（床面一端到床柱距离）最大可达≥1200mm，便于骨科手术中使用C臂。

1.3移动性：手术床配有4个双盘大脚轮，直径≥125mm，具有极佳的移动性和转向性，脚轮锁定机构确保手术床牢固稳定。

1.4每台配充电电池1套，能够保证手术≥50例，确保手术床长时间无电源线状态下工作,日常工作手术床由充电电池供电，以免电线妨碍医务人员活动并确保最大的安全性。同时也保留电源直接供电功能。

1.5每台床配备1套备用遥控器及遥控器充电器（具体型号、无线、有线根据医院要求提供）

2．具有两套独立电子操作系统，一套为无线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板），二套系统独立运行，确保手术床在线控发生故障时仍能可靠地运行。每套系统均设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能

3．操作性能

3.1采用电动液压驱动，非单纯齿轮传动。

▲3.2手术床面升降，头脚倾，左右倾，背板升降由电动调节。

3.3电动控制系统：控制器为触摸键盘，光信号显示功能，控制器具有一键回“0”功能。控制器功能稳定，不易损坏。

4．材料

4.1要求手术床整床及附件均为高含量镍铬比例不锈钢材料，使用中不生锈，附件不易损坏，床板由透X光的高分子材料制成。

4.2床垫：采用记忆床垫，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用超声波焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体,可拆卸等特性。

4.3底座外壳由玻璃纤维材料制成，采用多层渗漆工艺，防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洗，永不生锈。

5．电动手术床技术参数要求：

▲5.1台面高度调节范围：低位≤600mm，高度调节范围 ≥350mm

5.2头倾、脚倾：≥20°

5.3左倾、右倾：≥10°

5.4背板(上下)：≥40°

5.5腿板(向下)：≥90°

▲5.6手术床长度: ≥2000mm

5.7手术床宽度≥520mm

▲5.8最大承重量：≥350公斤

5.9具有头脚互换功能。

5.10床垫厚度≥80mm。

第1包 品目1-2 手术灯

一、手术灯共计数量：8台，包括：

1、设备1 手术灯1：数量6台，每台手术灯1包含附属设备27寸手术显示器2台；

2、设备2 手术灯2：数量2台，每台手术灯2包含附属设备27寸手术显示器2台和无线高清摄像头1台。

二、设备1 手术灯1的每台技术规格要求如下：

（一）手术灯技术要求

1、子母灯，采用LED照明技术

2、白光LED灯泡。

3、灯盘采用X形或Y形结构，灯盘设计符合空气动力学，层流效果佳，悬吊臂采用硬制铝合金材料制造，高强度、防腐蚀、易清洁、易维护。

4、中置手柄：方便消毒，不变形，可徒手拆卸。

5、灯臂关节：每灯≥6组

6、光源数量：母灯不少于 30个，子灯不少于20个

7、采用镜面反射加透镜投射原理

▲8、亮度：母灯≥16万Lux，子灯≥16万Lux，具备光容量稳定技术，确保手术过程中光照亮度稳定，不衰减。

▲9、自动光亮度补偿功能（自动补偿因外科医生头部遮挡而造成的光亮度不足）

10、主光源亮度调节范围：≥20%～100%

11、手术灯带有腔镜照明模式

12、灯头直径：母灯≥700mm，子灯：≥630mm

▲13、可调节手术灯色温，最低色温不高于3900k，最高色温不低于5100k，可根据需要进行不同色温的调节

14、能量辐射（mw/m²Lx）：母灯≤3.5，子灯≤3.5

▲15、光斑直径可调：母灯≥20--25cm,子灯≥20--25cm。

16、照明深度（L1+L2）母灯≥1100mm，子灯≥1100mm

17、色彩还原指数Ra：≥95

18、术野温升≤1度

19、术者头部温升≤1度

▲20、灯泡使用寿命：≥60000小时

21、灯头功率：母灯≤90w，子灯≤60w

22、手术灯调节：

22.1控制面板：在弹簧臂连接处，可开关灯源，调节照明亮度、光斑大小和摄像头焦距

▲22.2触摸控制屏，可显示和控制光源开关、亮度、色温，光斑直径、摄像头开关、焦距、白平衡等信息，可根据需要安装在手术间的指定地点。

▲22.3可选择同步控制子母灯

▲23、母灯和子灯均可安装中置高清摄像头，标配预留安装摄像头的接口，所有手术灯必须预留高清摄像头的安装接口，可随时安装高清中置摄像头，而不需要从新布线。

▲24、安装方式：采用卫星臂三点式安装方式，提供2个卫星臂安装位点。

25、显示器挂臂：与无影灯安装于同一底座，采用卫星臂三点式安装方式，多种规格可选，可悬挂15到32英寸多种规格显示器，卫星支臂承重不小于20kg。

26、可随时接入高清无线摄像头，预留高清无线摄像头电源及视屏接口，可根据需要随时安装、升级中置摄像头

（二）附属设备：每台手术灯1包含27寸手术显示器数量2台，每台技术要求如下：

1、对角线≥685mm，27英寸；分辨率≥1920×1080分辨率

2、显示器亮度≥900cd/m2

3、包含但不限于一下视频信号输入接口：

3.1 DVI-I ≥1路

3.2 DVI-D ≥1路

3.3 3G-SDI≥2路

3.4 VGA-RGBS/YPbPr/SOG ≥1路

4、显示器信号输出接口应包含但不限于以下接口：

4.1 DVI-I ≥1路

4.2 DVI-D ≥1路

4.3 3G-SDI≥2路

5、具备5路输入通道选择快捷按键

6、支持双画面多信号同屏显示，

7、支持数字信号（DVI，SDI等）与模拟信号（RGB,VGA等）画中画同时显示；预置Gamma 1.8,2.0,2.2,2.4,2.6，PACS校准；具备色域自动校准功能，符合BT.709和SMPTE C标准

8、具备Expend video level 功能

9、支持镜像画面显示

10、提供RS232控制和网络控制接口

11、	重量≤ 9公斤

12、24V直流电源输入,医疗级电源适配器

13、原厂标配防反光、防眩光保护屏，具备原厂保护屏10年防刮擦保证

14、按键为电容触摸式，按键可锁定

15、外壳为塑料材质，灰白色，与手术室整体环境协调一致

三、设备2手术灯2的每台技术规格要求如下：

（一）手术灯技术要求

1、子母灯，采用LED照明技术

2、白光LED灯泡。

3、灯盘采用X形或Y形结构，灯盘设计符合空气动力学，层流效果佳，悬吊臂采用硬制铝合金材料制造，高强度、防腐蚀、易清洁、易维护。

4、中置手柄：方便消毒，不变形，可徒手拆卸。

5、灯臂关节：每灯≥6组

6、光源数量：母灯不少于 30个，子灯不少于20个

7、采用镜面反射加透镜投射原理

▲8、亮度：母灯≥16万Lux，子灯≥16万Lux，具备光容量稳定技术，确保手术过程中光照亮度稳定，不衰减。

▲9、自动光亮度补偿功能（自动补偿因外科医生头部遮挡而造成的光亮度不足）

10、主光源亮度调节范围：≥20%～100%

11、手术灯带有腔镜照明模式

12、灯头直径：母灯≥700mm，子灯：≥630mm

▲13、可调节手术灯色温，最低色温不高于3900k，最高色温不低于5100k，可根据需要进行不同色温的调节

14、能量辐射（mw/m²Lx）：母灯≤3.5，子灯≤3.5

▲15、光斑直径可调：母灯≥20--25cm,子灯≥20--25cm。

16、照明深度（L1+L2）母灯≥1100mm，子灯≥1100mm

17、色彩还原指数Ra：≥95

18、术野温升≤1度

19、术者头部温升≤1度

▲20、灯泡使用寿命：≥60000小时

21、灯头功率：母灯≤90w，子灯≤60w

22、手术灯调节：

22.1控制面板：在弹簧臂连接处，可开关灯源，调节照明亮度、光斑大小和摄像头焦距

▲22.2触摸控制屏，可显示和控制光源开关、亮度、色温，光斑直径、摄像头开关、焦距、白平衡等信息，可根据需要安装在手术间的指定地点。

▲22.3可选择同步控制子母灯

▲23、母灯和子灯均可安装中置高清摄像头，标配预留安装摄像头的接口，所有手术灯必须预留高清摄像头的安装接口，可随时安装高清中置摄像头，而不需要从新布线。

▲24、安装方式：采用卫星臂三点式安装方式，提供2个卫星臂安装位点。

25、显示器挂臂：与无影灯安装于同一底座，采用卫星臂三点式安装方式，多种规格可选，可悬挂15到32英寸多种规格显示器，卫星支臂承重不小于20kg。

26、可随时接入高清无线摄像头，预留高清无线摄像头电源及视屏接口，可根据需要随时安装、升级中置摄像头

（二）附属设备：

附属设备1 每台手术灯2包含27寸手术显示器数量2台，每台技术要求如下：

1、对角线≥685mm，27英寸；分辨率≥1920×1080分辨率

2、显示器亮度≥900cd/m2

3、包含但不限于一下视频信号输入接口：

3.1 DVI-I ≥1路

3.2 DVI-D ≥1路

3.3 3G-SDI≥2路

3.4 VGA-RGBS/YPbPr/SOG ≥1路

4、显示器信号输出接口应包含但不限于以下接口：

4.1 DVI-I ≥1路

4.2 DVI-D ≥1路

4.3 3G-SDI≥2路

5、具备5路输入通道选择快捷按键

6、支持双画面多信号同屏显示，

7、支持数字信号（DVI，SDI等）与模拟信号（RGB,VGA等）画中画同时显示；预置Gamma 1.8,2.0,2.2,2.4,2.6，PACS校准；具备色域自动校准功能，符合BT.709和SMPTE C标准

8、具备Expend video level 功能

9、支持镜像画面显示

10、提供RS232控制和网络控制接口

11、	重量≤ 9公斤

12、24V直流电源输入,医疗级电源适配器

13、原厂标配防反光、防眩光保护屏，具备原厂保护屏10年防刮擦保证

14、按键为电容触摸式，按键可锁定

15、外壳为塑料材质，灰白色，与手术室整体环境协调一致

附属设备2 每台手术灯2包含无线高清摄像头数量1台，每台技术要求如下：

▲1、摄像头采用无线技术，信号无线传输。摄像头可在不同灯头上切换安装。

2、具有故障报警功能，当LED出现故障时,手术灯会自动故障报警

3、摄像头技术参数：

3.1图像传感器：1/2.8“ CMOS；

3.2图像分辨率：1080p；

3.3输出信号支持HDMI、DVI或3G-SDI；

3.4焦距：f=3.8mm（广角端）至38mm（长焦端）；

3.5最低照度：1.4lux；

3.6白平衡：自动/手动；

3.7内置自动对焦功能；

3.8信噪比：>50dB。

4、分辨率：不小于1080p。

5、根据医院要求安装在指定手术灯，并可简单方便移动至其他手术间并安装。

第2包 品目2-1  双臂电动麻醉塔

一、数量：2套，每套技术要求如下：

二、基本要求

1.	吊塔采用高强度铝镁合金材料，圆弧形全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。材料必须防腐蚀，便于清洗。

2.	水平关节活动度：≥330°，并具有良好的升高和旋转限位系统。

3.	气体插座与吊塔为原厂产品；各类气体插座均符合ISO标识标准，具备防误插功能。所有气体接口必须带三级状态（通、断、拔），插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修；为了确保气体拔插的可靠性，终端具有双层气体锁止面，气体锁止面具备至少6个锁止点设计。麻醉废气排放接口为射流式正压排放方式。

4.	吊塔可以根据用户要求升级（比如加装仪器平台，气源，电源等配件）。

5.	所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

6.	吊塔须具有管线管理工具，保证手术室的清洁卫生。

7.	售后服务要求：为保障用户利益，生产厂家在中国境内应设有分支机构，确保吊塔的施工设计、安装和售后服务由生产厂家直接完成，提供相应证明材料。

▲8.	投标产品具有CE质量认证证书，投标产品生产厂家具有ISO9001质量认证证书和ISO13485质量认证证书。

9.	符合医用电气设备安全标准Class II b acc. MD Directive 93/42/EWG

三、技术要求

1.	双臂：活动半径：≥1750mm

2.	电动升降，升降距离≥600mm

3.	刹车系统：双重刹车（摩擦刹车＋气动刹车）

4.	梯形吊柱式设计，可在吊柱侧面及背面同时安装气电插座，以方便日常使用。

5.	吊柱长度≥1000mm，吊柱前方带操作把手，含气体刹车和高度调节控制钮及颜色指示

6.	配备设备挂钩，可悬吊各品牌麻醉机，吊塔与麻醉机必须共同整体升降，麻醉机悬挂必须具备三重保护装置

7.	电缆气管夹：1个。

8.	气体终端：O2×2；Air×2；N2O×1；Vac×2；AGSS×1。

9.	电源插座：7个(其中，中国制式：10A电源插座6个；16A电源插座1个)。

10.	通讯接口RJ45通讯接口(六类屏蔽） 4个

11.	RGB视频接口： 2

12.	光纤接口：2

第2包 品目2-2  单臂电动麻醉塔

一、数量：6套，每套技术要求如下：

二、基本要求

1.	吊塔采用高强度铝镁合金材料，圆弧形全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。材料必须防腐蚀，便于清洗。

2.	水平关节活动度：≥330°，并具有良好的升高和旋转限位系统。

3.	气体插座与吊塔为原厂产品；各类气体插座均符合ISO标识标准，具备防误插功能。所有气体接口必须带三级状态（通、断、拔），插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修；为了确保气体拔插的可靠性，终端具有双层气体锁止面，气体锁止面具备至少6个锁止点设计。麻醉废气排放接口为射流式正压排放方式。

4.	吊塔可以根据用户要求升级（比如加装仪器平台，气源，电源等配件）。

5.	所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

6.	吊塔须具有管线管理工具，保证手术室的清洁卫生。

7.	售后服务要求：为保障用户利益，生产厂家在中国境内应设有分支机构，确保吊塔的施工设计、安装和售后服务由生产厂家直接完成，提供相应证明材料。

▲8.	投标产品具有CE质量认证证书，投标产品生产厂家具有ISO9001质量认证证书和ISO13485质量认证证书。

9.	符合医用电气设备安全标准Class II b acc. MD Directive 93/42/EWG

二、技术要求

1.	单臂：活动半径：≥1000mm

2.	电动升降，升降距离≥600mm。

3.	刹车系统：双重刹车（摩擦刹车＋气动刹车）

4.	梯形吊柱式设计，可在吊柱侧面及背面同时安装气电插座，以方便日常使用。

5.	吊柱长度≥1000mm，吊柱前方带操作把手，含气体刹车和高度调节控制钮及颜色指示

6.	托盘：2个 ，430mm×340mm

7.	电缆气管夹：1个。

8.	气体终端：O2×2；Air×2；N2O×1；Vac×2；AGSS×1。

9.	电源插座：7个(其中，中国制式：10A电源插座6个；16A电源插座1个)。

10.	通讯接口RJ45通讯接口(六类屏蔽） 4个，

11.	RGB视频接口： 2

12.	光纤接口：2

第2包 品目2-3  外科吊塔

一、数量：8套，每套技术要求如下：

1. 用途：满足外科各种手术的要求，可以承载各种设备，提供电源、气源，自动调节，具备产品升级的能力

2．技术规格

2.1	材质要求：吊塔采用高强度铝合金，整体全密封设计，无螺钉裸漏，具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洗

▲2.2	吊塔旋转角度：≥320度

2.3	气体要求：6个：负压2个,二氧化碳2个,空气1个,氧气1个，均含二级接口

▲2.4	气源终端要求：每一吊塔各类气体接口颜色及形状不同，具有防误插功能，所有接口必须采用国际标准,所有气体接口必须带三状态（通、断、拔），能带气维修

2.5	吊塔电源插座：10个(8个10A,2个16A)，每个电源应具备欧标接口及国标接口两种接口方式

2.6	电源插座要求：电源为交流电220V并有单独接地线，每一插座须带等电位接地端子，并带一个380V交流电（接地线不得与吊塔接地共用）

2.7	等电位接地端子：4个

2.8	安装要求：电源插座、弱电接口、气体接口安装时具体可根据用户要求

2.9	升级要求：根据用户要求升级（比如加装仪器平台，气源，电源等配件）

▲2.10	臂净载重量：≥180kg

▲2.11	仪器平台承重：≥40kg/个

2.12	吊塔臂长要求：双臂，活动半径不小于1500mm,根据现场情况最终确认

2.13	气动刹车：每个旋转关节

2.14	电动升降高度：≥600mm

2.15	操作把手：操作把手上配电动升降开关/气动刹车开关

2.16	仪器平台：4层，底层带抽屉，平台含设备边轨，四角加装防撞保护装置

2.17	视频接口：不小于4个,可根据需要增加,接口类型根据需要可进行更改

2.18	网络接口：4个

2.19	内置管线及所有接口：气电分离安装、强电弱电分离安装16A电源与10A电源分离安装

2.20	为外接电源线及管路配备导线槽：需要

▲2.21	配备气源泄露保护：需要

2.22	显示屏支臂：8个

净载重量：单显示屏≤20KG

支臂电源线及各种管路不外露

3．指定配套

3.1	应符合技术规格指标条：1、2要求的主机及全部标准附件，必要的操作及维修专用工具，安装材料

4．其他要求

▲5.1	投标产品需获得FDA或CE认证，投标人投标时须提供相关证明复印件

5.2	投标人应每半年对投标产品进行一次免费保养及检测维护

第3包 品目3-1  全自动清洗消毒器

一、数量：3台，每台技术要求如下：

1.用途：对手术器械、呼吸麻醉管道、换药碗、玻璃器皿、硬性内窥镜等进行清洗和消毒

2.功能：可根据不同的物品种类选择合适的清洗消毒过程程序，典型的清洗过程包括：预清洗、清洗、漂洗、消毒、上润滑油和干燥功能。

3.资质文件：

3.1设备整机及随机附件均需提供原装产品；

3.2投标产品需获得FDA认证或者CE认证；

3.4 投标产品具备清洗达芬奇手臂达芬奇机器人制造商出具的认证文件。

4.数量（腔体容积、有效容积）：3台（单台腔体容积≥450升，有效容积≥340升，请说明清洗架尺寸）

▲5.单批次装载量：可选配不同层数的清洗架，根据医院需要进行配置，每次清洗装载量不少于120升，请厂家具体说明篮筐尺寸及个数，托盘要求厂家原配，不接受第三方采购。

6.设备外形尺寸：宽度≤1300mm（不包含维修空间）

7.门的开启方式及材质：垂直向下开启门，双门、互锁功能，绝热全玻璃门设计。

▲8.腔体材质：材质要求为不锈钢AISI316L，并出具证明材料。

9. AO值控制和打印功能：需要

10.控制系统：自动控制全部清洗过程，自动故障诊断，自动报警，自动显示故障代码；维护保养信息自动提示。

11.添加液注入泵及内置清洗剂桶空间：单台设备添加液注入泵数量≥3个；机身设有独立的清洗剂储存空间，可内置常用5升清洗剂桶≥3个，提供至少一各备用清洗剂桶位置，提供实物图片。

12.清洗架及喷淋臂结构：清洗架可任意拆卸组合，使5层器械清洗架的层架拆卸、组合成4层、3层、2层，适应清洗不同大小，不同高度的物品需要；喷淋臂两端可拆卸，出具实物照片证明。

▲13.加热方式：电加热

14.干燥：双效干燥系统，请具体说明投标产品的干燥系统工作原理及流程。

▲15.清洗消毒循环时间：快速型设计，循环时间≤35分钟，内置三个功能不同的水箱，分别用于清洗用水的加热、消毒用水的加热、和快速排水。不接受非快速设计通过加水箱实现快速功能，并出具图纸说明。

▲16.出水方式：腔体侧面出水，出具实物照片并作出具体说明。

▲17.舱底结构及过滤器：镜面抛光圆锥形舱底，粗细过滤网组合模式，过滤器位于清洗舱底部中心，并具有自清洁功能，请提供照片。

18.维修电箱整体侧面拉出：节省空间，便于维修保养，安全美观，提供实物照片并做出具体说明。

19.配置独立排水泵：加快排水速度，并彻底排空残留污水，排水流量：流量≥50L/Min。

20.认证标准：EN ISO 15883认证证书。

21.内置打印机：自动记录消毒过程参数。

22.信息端口：免费开放信息外界端口，具备设备与计算机通讯通用接口。

23.附件：根据医院需求提供相应种类和数量的的附件，以下为3台设备的总需求

23.1  三层清洗架：3个

23.2四层清洗架：2个

23.3呼吸麻醉管路清洗架：1个

23.4微创清洗架：2个

23.5装卸载车：6台

23.6篮筐：250个

23.7精密篮筐：30个

第3包 品目3-2  全自动高温高压蒸汽灭菌器

一、数量：3台，每台技术要求如下：

1.用途：对器械、敷料等需高温灭菌的物品进行灭菌

2.工作原理：脉动预真空高温高压蒸汽灭菌方式，在55分钟内完成对包裹的灭菌、干燥。有效缩短灭菌程序时间，提高周转率，加大产品处理量。

3.资质文件：

3.1设备整机及随机附件均需提供原装产品；

3.2投标产品需获得FDA认证或者CE认证；

4.数量、腔体容积：3台,单台内腔容积≥580L，并请详细说明单台设备腔体的长*宽*高的尺寸，并提供技术证明文件。

▲5.腔体结构和材质：矩形腔体，其材质采用耐酸耐碱高等级316L不锈钢制造。采用等距离排列的环形夹套，可增加压力容器的强度和稳定性，减少蒸汽耗量，并有效保证腔内温度的均匀分布。

6.单台单批次装载量：单台单次装载灭菌篮筐数量≥8个

7.设备外形尺寸：宽度≤1000mm（不包含维修空间）

8.门结构及控制方式：双门、全自动开启门、互锁功能；采用压缩空气驱动，出具技术说明文件。

9.门的材质：AISI 316不锈钢

▲10.门封的密封：采用蒸汽驱动密封。

11.腔体材质：AISI 316不锈钢。

▲12.工作程序：设≥5个经验证的常用程序，可直接选择使用，具备134度器械敷料灭菌程序、121度器械灭菌程序、裸露器械的快速灭菌程序、BD试验程序、腔体测漏程序。三次负压脉冲，五次正压脉冲，保证空气的有效移除和预热装载物。

▲13.灭菌时间（标准程序）：≤55分钟

14.操作面板：具备中文操作界面，并能实时显示腔体温度、压力等重要参数曲线图，出具实物证明图片。

15.电脑自动控制,自动故障诊断功能：需要

16.控制系统与监控系统必须相互独立：需要。配备独立的监控系统，用于监控整个灭菌过程和灭菌器的安全，符合EN 285:2009安全规范要求，且灭菌输出记录上须有两个系统独立的数据，可以进行有效判断、对比。

17.控制系统：专用灭菌器控制系统

18.双温度传感器和双压力传感器：需要

▲19.电箱及控制单元安装位置在腔体侧面，远离热源，便于维护，电箱及控制单元不受高温影响，确保灭菌器长时间无故障工作，出具实物照片说明。

20.程序结束提示：需要

21.灭菌温度：在121°C和134°C之间可选择

22.内置工艺管线材质：耐酸耐腐蚀不锈钢

▲23.加热方式：电加热方式，内置原厂洁净蒸汽发生器，蒸汽发生器容积≤50L。生产厂家或其直属分支机构必须具备压力容器安装资质。

▲24.认证标准：符合EN285文件

25.内置打印机：自动记录灭菌过程参数。

26.信息端口：免费开放信息外界端口，具备设备与计算机通讯通用接口。

27.附件：根据医院需求提供相应种类和数量的的附件，以下为3台设备的总需求

27.1装卸车：6台

27.2篮筐：650个

第3包 品目3-3  干燥柜

一、数量：1台，每台技术要求如下：

1.用途：对器械，呼吸麻醉管道等经过清洗消毒的物品进行快速干燥

2.门：单门开启方式

▲3.内舱容积：≥290升

▲4.最少可同时处理30条以上的呼吸麻醉管道：需要

5.电子过滤器,可滤除0.01微米的微粒，电子过滤器滤网可清洗消毒后重复使用：需要

6.加热循环送风系统, 风量大于250立方米/小时：需要

7.大玻璃门：需要

8.电脑控制：需要

9.干燥时间可选调：需要

第3包 品目3-4  台式超声清洗器一

一、数量：1台，每台技术要求如下：

1．用途：用于对精密器械和复杂关节器械清洗

▲2．清洗槽容积：≥28升

3．配备除气装置：需要

4．数字计时器，时间可选调：需要

5．时间温度可操作面板上显示：需要

6．超声波的振荡频率：≥37KHz

7．加热功能：需要 0-69℃

8．所需的器械网筐、清洗机盖子：需配齐

第3包 品目3-5  台式超声清洗器二

一、数量：1台，每台技术要求如下：

1．用途：用于对精密器械和复杂关节器械清洗

▲2．清洗槽容积：≥90升

3．配备除气装置：需要

4．数字计时器，时间可选调：需要

5．时间温度可操作面板上显示：需要

6．超声波的振荡频率：≥37KHz

7．加热功能：需要 0-69℃

8．所需的器械网筐、清洗机盖子：需配齐

第3包 品目3-6  全自动封口机

1．用途：对纸塑包装袋进行自动热压封口

2．数量：3台 （可封口高温及低温灭菌所用包装）

3．过热保护：需要

▲4	．内置打印机：需要，也可连接外置打印机

5．待机时间：1-60 min 可调

▲6．屏幕：彩色触摸屏

7．自动传输封口：需要

8．语言：可选择

9．批次统计记录：需要

▲10．封口条的宽度：≥10 mm

▲11．速度范围：120-170 mm/s，可调

▲12．温度范围：100°C - 200°C，可调

第3包 品目3-7  切割器

1．用途：用于储存、切割纸塑包装袋

2．数量：3台（可切割高温及低温灭菌所用包装袋）

3．可切割的包装袋宽度：≥800mm

4．切割方式：手动

5．可更换的各种喷头数量：≥8个

第3包 品目3-8  清洗喷枪

1．用途：对中空器械进行清洗和干燥

2．数量：12把

3．可连接水（用于清洗）：需要

4．可使用压缩空气（用于吹干）：需要

5．共12把可更换的各种喷头数量：≥8个

第3包 品目3-9  水处理系统

1．用途：

1.1用于供应室设备用水

1.2全自动清洗消毒器部分工作阶段使用反渗透纯净水

1.3高温高压蒸汽灭菌器使用软化水

1.4清洗喷枪使用反渗透纯净水

2．数量：2套

3．消毒供应中心产水量和水质要求：

3.1纯水:4000L/h,出水电导率:≤5μs/cm。

3.2 软水:4000L/h,出水硬度小于 10 毫克／每升。

4．连续 24 小时运转能力：具有。

第3包 品目3-10  医用低温真空干燥柜

一、数量：1台，每台技术要求如下：

1．温度范围：室温＋10℃～90℃

2．升温时间：25℃→50℃ 不超过25分钟

3．干燥时间：不超过60分钟

4．真空范围：绝对压力 1.1～101.3KPa

5．控制精度：±0.5°

6．温度偏差：±2°

7．工作室容积：97 L

8．工作室尺寸：mm	深610×宽300×高530

9．外形尺寸mm：深810×宽510×高1500

10．供电电源：单相三线制AC220V；14A； 3kw

11．加热方式：独立循环加热系统

12．观察窗：420mm×270mm钢化玻璃

13．样品架及网框：4层

14．加热器：不锈钢316

15．专用冷光源LED照明：有

16．控制系统：微电脑单片机控制系统+彩色触摸屏

17．安全装置：漏电保护开关、独立超温保护，偏差保护，泵过热保护，停电自动放气

第3包 品目3-11  内镜清洗消毒机

一、数量：1台，每台技术要求如下：

1．干式测漏及全程泄露保护：在上水前通过气压衰减进行干式测漏，有泄漏发生时声光报警停止洗消；在洗消全程中，持续监测内镜并自动提供正向压力，达到泄露保护作用防止内镜进水。并可打印记录测漏结果。符合国家2015年7月颁布的洗消机卫生安全要求国家强制标准（GB 30689-2014）。

▲2．一次清洗数量：双盆设计：可同、异步同时洗消至少两条内镜，一镜一盆。

3．洗消种类：可洗消包括奥林巴斯、富士、宾得等品牌的各类软式内镜，如胃、肠、十二指肠镜、支气管镜，膀胱镜、超声镜、鼻咽喉镜等。

4．洗消方式：需要具备喷淋加浸泡的双重洗消方式，具有横向和纵向双360度喷淋功能，确保整个洗消槽内部全空间消毒或者灭菌。

▲5．洗消接头：每个清洗灌流器至少包含6个独立设计的接头，分别连接侧漏、活检、吸引、送水/送气、注气以及附送水等所有腔道口，可以分别检测流经每个腔道的液体流量。有接口未接、虚接或者中途脱落发生时，声光报警停止洗消。需要提供产品照片。

▲6．洗消功能：可自动完成内镜预清洗、酶洗、漂洗、消毒/灭菌、漂洗、酒精风干、空气吹干等程序。提供免预清洗功能的FDA认证。

7．操作系统：内置集成 Windows操作系统，不小于15英寸显示器。

8．数据输入方式及追溯管理：需要：需要具备扫描枪，可以扫面输入内镜、洗消人员、医生以及病人编码等所有信息。内置数据管理及追溯系统，详细记录洗消过程每一步起始时间及持续时间，洗消数据永久保存。可接入医院的相关的洗消监控软件。

9．开关盖方式：需具备脚踏开关及触摸按键两种开关方式可选，方便使用同时符合感控要求。

▲10．消毒液选择：使用一次性过氧乙酸（非醛类）消毒液，并且需要具备30分钟灭菌功能。满足感控领域最高标准，给患者最高水平的安全保障。

11．温度控制：具备加温及温控装置，洗消全程确保消毒液处于安全工作温度范围内。符合国家2015年7月颁布的洗消机卫生安全要求国家强制标准（GB 30689-2014）。

12．洗消程序选择：可根据内镜种类和型号设置大于20种洗消程序，可随意独立调取。

13．消毒液装载方式：采用原包装桶直接置入机器内部并与机器专用管路连接，无需倾倒等步骤，自动抽取和排弃。避免消毒液气体挥发，减少职业危害。

▲14.空气过滤功能：需要具备空气过滤器滤掉99.99%的0.2微米以上的颗粒，用于自动腔道吹干。符合国家2015年7月颁布的洗消机卫生安全要求国家强制标准（GB 30689-2014）

▲15．水过滤功能：具备小于等于0.1微米孔径的水细菌过滤器，产生洗消全程用水。

16．液位显示及低液位报警功能：需要。具备消毒液、酶液及酒精液位在主屏幕柱状时时显示，低液位时声光报警提示更换。

17．远程诊断功能：具备网络接口和终端控制软件，可以实现远程诊断，便于操作维护。

18．自身消毒/灭菌功能：具备独立内置的全自动整机自身消毒/灭菌程序及整机件，单独调取，一键启动完成，不混同与内镜洗消程序。可在更换消毒液或更换进水细菌过滤器后以及定期机器自身维护中对整机所有管路进行单独消毒或灭菌

第3包 品目3-12  医用真空清洗机

一、数量：1台，每台技术要求如下：

1. 功能要求：能够彻底清洗各种存在细长管腔、缝隙或盲端腔体结构的金属或非金属材质的手术器械。

2. 真空泵及冷却系统：真空泵选用无油真空泵，冷却系统采用空气作为媒介冷却真空泵及工作室气体。

3. 材质：内胆316不锈钢，外壳冷轧钢板喷塑。

4. 容积：清洗槽容积不小于40L

5. 清洗槽盖板：采用大尺寸透明观察窗,清洗槽工作区80%以上可视。盖板一键式自动启闭。

6. 装载能力：清洗槽至少可容纳1个尺寸为480×250×100MM的大清洗篮筐或2个尺寸为480×250×50MM的小清洗篮筐

7. 摇摆功能：清洗篮筐承载架必需具备摇摆功能，避免清洗细长管腔存在清洗盲点。

8. 控制单元：核心控制单元需选用可编程序控制器（PLC）元件；人机交互需选用7寸以上彩色触摸屏，中文界面，操作方式为触控。屏幕可显示的信息包含：定时功能、温度控制功能、阀动作显示功能、测定值显示功能、门状态显示功能、异常显示功能、运行程序记录功能、图表显示功能等

9. 安全装置≥5种：包括漏电断路装置、泵过载保护装置、内置防溢流装置、腔体过热保护装置等。

10. 进水：支持≥2种水源，并可根据清洗的步骤自动选择使用何种水源，如果有特殊要求，还可根据使用需求自定义水源种类。

11.加热方式：电加热

12.时间：清洗时水温从20℃升至40℃时间≤5分钟

13.清洗程序	清洗程序需具备4个预置清洗模式+10个用户设定模式+1个可个性订制模式（包含但不限于上述数量）。清洗程序至少包括冲洗、洗涤、漂洗、终末漂洗等步骤，且清洗过程可由用户自定义。

14. A0值：可根据用户需求选择不同的A0值，可选的A0值至少包括以下三种：600,3000,6000。

15.消耗品：酶液等耗材开放，用户可自主更换耗材品牌及设置水/液配合比例等参数。

16.信息：清洗过程可追溯，可自动打印清洗过程的关键参数并提供数据上传接口。

17.检测报告：需提供清洗和消毒效果的第三方检测报告。

第3包 品目3-13  其他货物类

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 清洗槽（3槽） | 3组 |
|  | 工作台（大） | 1组 |
|  | 工作台（小） | 1组 |
|  | 接收台 | 1组 |
|  | 接收分类台 | 1组 |
|  | 密闭式污物回收车 | 2个 |
|  | 传递窗 | 2个 |
|  | 洗眼装置 | 1台 |
|  | 绝缘性能检查器 | 1个 |
|  | 桥式多功能带 | 6个 |
|  | 器械包装台（单侧） | 2个 |
|  | 器械包装台（双侧） | 2个 |
|  | 塑封工作台 | 2个 |
|  | 敷料检查台（带灯检，大） | 1个 |
|  | 敷料包装台（不带灯，小） | 1个 |
|  | 器械柜 | 1组 |
|  | 敷料柜 | 1组 |
|  | 移动层架（4层） | 4个 |
|  | 平台车 | 10个 |
|  | 移动BUS | 70个 |
|  | 物品存放架（小） | 7组 |
|  | 物品存放架（中） | 1组 |
|  | 物品存放架（大） | 1组 |
|  | 包布推车（存储） | 3个 |
|  | 篮筐存储车（存放篮筐用) | 3个 |
|  | 篮筐存放架 | 6组 |
|  | 地台架 | 6个 |
|  | 快速生物监测仪 | 2台（高温低温各1台） |
|  | 电脑工作台 | 8个 |
|  | 带光源放大镜 | 6 |
|  | 灭菌篮筐 | 230 |
|  | 工作凳子 | 20把 |

按科室要求定制