中国医学科学院北京协和医院中心实验室设备购置项目招标公告

日    期：2018年11月12日

招标编号：0701-184160070631

中技国际招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中国医学科学院北京协和医院（以下简称“采购人”）委托，就利用其财政性资金的“中国医学科学院北京协和医院中心实验室设备购置项目”进行国内公开招标。现邀请合格投标人就下列需求提交密封投标。

- 招标内容：

| 包号 | 包件名 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 | 分包预算金额 （人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 1 | 是 | 122 | 单一产品采购包 |
| 2 | 质谱仪 | 1 | 是 | 350 | 单一产品采购包 |

注：1）本次招标投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

2）本项目单一产品采购包投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法遵照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条执行。

- 项目审批情况：本项目已获得主管部门审批，资金已落实，项目预算金额为人民币472万元。

- 招标文件售价、文件出售时间、地点、联系方式：

- 文件售价：人民币400元/包，如需邮寄，另加邮费50元，售后不退。

- 时    间：2018年11月12日至2018年11月19日，每日上午9：00—11：30，下午13：30-16：00（节假日除外）。

- 地    点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层东南角标书室。

- 联 系 人：杜庆

- 电    话：010-63348281

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 近三年内（本项目投标截止期前）在经营活动中没有重大违法记录。

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其他要求。

    - 本项目不接受联合体投标。

    - 采购项目有特殊要求的，供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

- 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

- 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 本项目采购标的是否接受进口产品详见第1条“招标内容”要求。

- 递交投标文件截止时间和地点：2018年12月4日下午13时30分整（北京时间），北京市东城区王府井帅府园1号北京协和医院老楼0层913会议室，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2018年12月4日下午13时30分整（北京时间）

- 开标地点：北京市东城区王府井帅府园1号北京协和医院老楼0层913会议室，投标人应派其法定代表人或授权代表出席。

- 评标办法和评标标准：本项目评标采用综合评分法，详细的评分因素和标准见各包招标文件。

- 招标公告期限：从公告之日起5个工作日。

- 采购人信息：

- 名      称：中国医学科学院北京协和医院

- 地      址：北京市东城区王府井帅府园1号

- 电      话：010-69156665

- 采购代理机构信息：

    - 名      称： 中技国际招标有限公司

    - 地      址： 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室

（邮政编码：100055）

    - 联系人姓名：赵雨辰、姚玮、王安琪

    - 电      话：010－63348577、63348492、63348272

    - 传      真： 010－63373520

- 采购代理机构银行财务信息：

- 开户名称：中技国际招标有限公司

- 开户行名称：中国银行北京西城支行

- 账      号：323357659051

备注：以电汇方式递交投标保证金、支付中标服务费请供应商在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途。

- 采购人的采购需求：详见采购需求。

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国医学科学院北京协和医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 包件名 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 1 |
| 2 | 质谱仪 | 1 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。

- 采购项目（标的）交付的地点：中国医学科学院北京协和医院指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、软件备份、故障代码表、维修密码、零配件清单、合格证明文件等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1. 质量保证期（保修期）：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后不少于36个月。质量保证期（保修期）内，如属于投标人（生产厂家）维修不能正常使用，按维修天数顺延保修期。质量保证期（保修期）内一年至少提供两次巡检服务。投标人需提供原厂出具的售后服务承诺函，承诺函中需明示对保修期服务内容，和保修期后的维修费用及零配件价格的认可。

2. 投标人还需要提供设备质量保证期（保修期）结束后的设备维保费用报价，其中设备出保后第1-2年维保费用最高不超过合同额5%，设备出保后第3年以后维保费用最高不超过合同额5.5%。该报价应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3. 零配件报价要求：

（1）投标人需提供投标产品的维修零配件清单，清单包括零配件名称及优惠供应价，凡未列入清单的零配件视为免费提供。

（2）投标人实际提供给采购人的零配件价格总和不得超过投标产品投标价格的110%。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 货物验收时，如投标产品为进口产品，投标人须提供相应的进口产品报关单。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 流式细胞仪

- 主要用途和要求

用于免疫学、干细胞，遗传学等研究。对细胞表面、内部分子包括抗原、核酸等进行检测与分析，可用于分析细胞凋亡、增殖、融合、细胞毒、胞内活性氧水平、细胞膜电位、细胞内钙离子浓度等，需要多通道染色。

- 工作条件

2.1电源要求：220V ((10%)、50HZ（(10%）

2.2环境温度：5-35℃

2.3在相应湿度10-80%的环镜下工作

2.4仪器可连续使用

2.5配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座

- 主要技术参数和要求

#3.1 流式细胞仪主机系统：至少包含405nm, 488nm, 640nm三根固态激光器，至少12个荧光探测器和2个散射光探测器。可升级三激光，355nm， 561nm 可选

3.2 光路：采用全光纤化收集光路，及全反射收集系统，确保荧光收集效率，实现至少12色荧光分析。

▲3.3 细胞探测器类型：全数字化PMT。

#3.4检测器类型：荧光收集系统需采用连续反射荧光收集系统，所有荧光在抵达检测器之前只经过一次透射，减少荧光损失，提升检测灵敏度。

3.5可选用荧光染料：BV421，BV510， BV605，BV650，BV711，BV786，FITC，PE，PI， Perp-cy5.5，7-AAD，APC，APC-Cy7等基本染料可以同时用。

#3.6 荧光检测灵敏度：FITC≦25MESF，PE≦15MESF。

#3.7 样本获取速度：≥35,000个细胞/秒。

3.8 检测颗粒大小：不小于0.5um 。

▲3.9可选配自动进样器满足96和384孔板进样，标准96孔板放样速度可实现15分钟每板。

3.10进样针自动清洗系统：换样时自动清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率<0.5%。

3.11荧光补偿：机器具备自动调节荧光补偿功能。

▲3.12 液流动力：真空正压泵

3.13 液流模式：高速、中速、低速模式

3.14 具备完善的质控系统,确保数据检测的准确性和可重复性。

3.15机器具备自动激光器和光路校准功能，无需人工，系统自动完成激光调校和光路校准,确保系统始终处于最佳状态运行。

3.16整机原装进口。

4   数据分析

4.1流式细胞仪工作站、数据采集及分析软件。

4.1.1使用全数字信号系统，用户界面直观易掌握，将仪器设置、质量控制、数据分析和管理均置于软件控制之下。

4.1.2软件可自动操控各项仪器参数的设置，无需用户手工调节和校准。

4.1.3软件具备全矩阵补偿、脱机补偿，并可实现全自动补偿。

4.1.4软件能以任意参数或任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件，有效的排除杂信号，无效信号的干扰。

4.1.5软件中预设周期，凋亡等实验模块，用户亦可自定义实验模块。

4.1.6软件具备多用户模式，保护研究者数据私密性。

4.1.7软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理。

4.1.8软件可设置网格，方便调整流式图形大小及位置的一致性。

4.1.9软件同时具备手动设门工具和自动设门工具

4.1.10脉冲处理系统:能同时分析脉冲信号峰值高度、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞）。

4.1.11用户可利用散点图，密度图，等高线图，柱状图分析数据，图像可以任意放大缩小，不同文件的图像可以叠加在一起。

4.1.12 软件支持多任务并行，用户可同时处理多个任务。

4.1.13分析软件可安装在任何一台电脑上进行脱机分析，可进行直方图叠加，图形拷贝，及分析结果输出至Excel表格。

#4.2仪器性能状态自动监控系统：装机时报告仪器性能基线；自动调整电压、激光参数，保证不同时间检测数据的一致性；提高仪器设置的精确性，降低不一致设置造成的检测误差；器追踪性能（20点质控图），帮助用户了解仪器性能，以及在使用过程中的仪器变化；简化实验设置，根据每日仪器状态自动调整实验的电压设置，保证不同时间实验数据的一致性；减少停机检修时间。

4.3配备数据处理用电脑（主流品牌机）：配置不低于HP Z240流式数据收集和分析工作站。

4.4彩色激光打印机。

5. 附件及专用工具

5.1稳压电源

5.2易损备件箱（包括密封圈、空气过滤器）

6. 资料

6.1 仪器及仪器操作手册

6.2 维修手册及服务卡

7. 技术服务

7.1 供应商必须在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性为止。

7.2 供应商必须为买方2位人员提供至少3天的培训时间，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。所有的培训费用由供应商提供。

7.3 客观原因导致仪器操作工作人员离岗，应免费在用户所在地对新的工作人员提供技术培训服务，但用户的仪器操作工作人员在1年内离岗不得超过1次

8. 售后服务

8.1仪器在调试通过后必须有≥3年的保修期，保修期内任何质量问题，卖方负责免费维修，包括更换零部件等完全免费；质保期后，提供免费维修和优惠备件、耗材供应；新更换的零部件重新计算保修期；在硬件许可的情况下，终身免费提供软件升级服务。

8.2维修响应时间：应在4小时内对用户的服务要求作出响应；如有需要，卖方工程师在2个工作日之内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案；

9. 安装要求：中标人根据用户现有安装条件具体设计

10. 数量：1套

11. 到货地点：北京客户指定地点

12. 到货日期：90天

第2包 质谱仪

- 应用范围

- 适用于新药研发，药物杂质鉴定、代谢物鉴定、研究与动植物有关的标记物和代谢组学、脂质组学、小分子和生物大分子的相互作用、 天然产物结构分析等领域。

- 适用于蛋白质组学：蛋白质组学研究中的蛋白质鉴定、翻译后修饰、生物大分子相互作用、多肽和蛋白质的定量分析、单抗药物分析等。

- 设备参数

- 工作条件

  - 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz

  - 环境温度：18-25℃

  - 相对湿度：20-70%

  - 气体需求：高纯氮气，最大消耗量不大于30L/min

2.质谱部分：

2.1 离子传输系统

2.1.1 离子传输系统必须配有离子传输管设计

2.1.2 大口径高容量离子传输管

2.1.3 离子传输管独立加热，最高温度>350℃

2.1.4 具有真空隔断设计，清洗时不需破坏真空, 待机时不需要消耗氮气；

2.1.5 弯曲四极杆离子束导向装置

2.2 质量分析器部分

2.2.1质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱或飞行时间的组合，质量范围50-5500m/z

▲2.2.2仪器分辨率：100,000 FWHM  ( m/z=200)；≥3档可调

2.2.3.1前级四极杆母离子选择： 金属双曲面四极杆，分辨率可到0.7Da

2.2.4线性范围：分辨率设定为不小于70000 (FWHM）时，以克伦特罗为目标物，线性范围≥105 （1ppt~100ppb的浓度水平），每个浓度点偏差均小于10%；

2.2.5质量轴稳定性：连续48小时内重复进样100fg利血平，609质量精确度≤3ppm

2.2.6正负离子切换速度：小于1秒

2.2.7灵敏度

▲2.2.7.1 全扫描（m/z 100-900）灵敏度（分辨率保持在50000 FWHM或以上）：50fg 利血平进样，S/N>400:1；

2.2.7.2 选择离子扫描灵敏度（分辨率保持在50000 FWHM或以上）：50fg 利血平进样 S/N>800:1；

▲2.2.7.3 MS/MS灵敏度（分辨率保持在50000 FWHM或以上）：50fg 利血平进样 S/N>800:1；

2.2.8 扫描模式：高分辨全扫描MS和MS/MS ,选择离子扫描,正负切换扫描, 数据依赖子离子扫描,平行反应监测子离子扫描

2.2.9检测器: 傅立叶无损检测；质谱如果采用微通道板或电子倍增器等消耗型检测器，请额外提供相应备用检测器至少3个。

2.3数据处理系统

品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Window 7英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。

3．配置要求

超高分辨质谱一套。要求配有电喷雾离子源一套，共轭双曲面四级杆一套，静电场轨道阱质量分析器一套，蠕动泵一套

三、售后服务

1、整机免费保修至少3年。

2、仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训；时间一周。

3、在安装半年内或应用户时间要求，需在北京开设培训课程，提供两个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，时间一周。