附件2：

仪器设备采购技术要求

仪器设备名称：高压电容电桥

- 采购背景/目标：

随着国家对电网基础设施的投入，为保障设备年故障率低于0.2%，电力部门购置电力电容器时，会将其损耗指标由原来的0.3%提升至0.01%；在国标GB/T 3048.11电线电缆电性能试验方法的第11部分：介质损耗角正切试验中，明确规定测量试验使用的标准电容器损耗要小于1×10-5。上述需求和国标的规定都对电容损耗计量水平提出了更高要求，即需要提升我国工频电容和损耗在高电压下的计量水平。因此，急需扩展工频电容器损耗因数基准电桥的工作电压(2kV以下)，才能满足国标GB/T 3048.11等技术规范对标准电容器损耗要小于1×10-5。

- 采购标的执行标准：

符合国家相关标准。

- 技术规格

*3.1 测量原理：交流比较仪式测量原理，电容比等于内部比较仪线圈的匝数比

*3.2 测量准确度：＜15ppm（永久性指标）

*3.3 最大损耗因素：11.1%

#3.4 电容测量范围：100pf 到 1000µF

*3.5手动调节: Is毫安表, D.C.水平调整钮, C’s开关, C’s调整钮, Cx模式切换开关, Cx/Cs旋钮, 损耗因数旋钮, Cx/Cs比例开关以及比例步进盘均需安置于设备前面板便于手动操作调节电桥平衡。

3.6 直读模式测量：

*3.6.1电容比率：0到1.111110，步进值0.000001（1：1名义比率）

*3.6.2损耗因数：-0.110999到＋0.110999，步进值0.000001

*3.7 电容比率量程：1000：1，500：1， 200：1， 100：1， 50：1， 10：1， 5：1，2：1以及1：1

#3.8 额定电流：10mA（电桥及标准电容）；被测电容的最大电流取决于所选电容比率。

#3.9 可配合量程扩展器使用，最大比率可扩展至1000000：1

3.10电容比率：

*3.10．1分辨率：1ppm

*3.10．2线性度：＞1ppm

*3.10．3最大允许误差：±15ppm（损耗因数＜0.1%）

±15ppm（±0.005 X 损耗因数，损耗因数＜10%）

3.11 损耗因数：

*3.11.1分辨率：1ppm

*3.11.2线性度：0.1%读数

*3.11.3最大允许误差：±15ppm（损耗因数＜0.1%）

±1%读数（损耗因数＜10%）

*3.12 电感

| 电容 | 电桥比率 | 量程扩展器 比率 | 最大电感（6位分辨率） | 最大电感电流 | 比率准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 pF | 100:1 | 10:1 | 7 H | 10 A | ± 15 ppm |
| 1000 pF | 1000:1 | 1000:1 | 7 mH | 1000 A | ± 15 ppm |
| 100 pF | 100:1 | 10:1 | 70 H | 10 A | ± 15 ppm |
| 100 pF | 1000:1 | 1000:1 | 70 mH | 1000 A | ± 15 ppm |

注：本表所有参数均为*号项，投标人均应全部满足。

*3.13 量程扩展

| 电桥量程 | 负载 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| x1000 | 0.04 Ω | ± 3 ppm |
| x500 | 0.01 Ω | ± 5 ppm |
| x200 | 0.2 Ω | ± 10 ppm |
| x100 | 0.4 Ω | ± 25 ppm |

注：本表所有参数均为*号项，投标人均应全部满足。

*3.14 质量要求：设备具有CE认证

4. 产品配置要求：

高压电容电桥：1套

5. 技术文件要求：

5.1设备使用说明书。

5.2 设备维护的操作规范。

6. 技术服务要求：

6.1 售后服务要求：

*保修期：保修期2年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。

6.2 技术培训要求

6.2.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行3日仪器操作和日常维护的现场培训。

7. 验收标准

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

8. 订购数量：  1台

9. 目的港：	北京

10.交货时间： 合同签订后10个月