附件2：

仪器设备采购技术要求

仪器设备名称：水蒸气阻隔性测试仪

- 采购背景/目标：

该仪器主要用于超高阻隔性能材料的水蒸气透过率测量，如OLED、CIGS行业，并为建立水蒸气透过率检测标准奠定实验和设备基础。

- 采购标的执行标准：

2.1 符合标准：ISO 15106-3、GB/T 21529

- 工作条件：

3.1 220V±10%，50Hz单相三线电源，5个三眼插座

3.2 99.999%纯度的干燥氮气一瓶，气瓶上需要装有双表头的减压阀

3.3 牢固的实验台1.5米长，0.7米深

3.4 环境温度：15(C~30(C（要求恒温±2(C）；环境湿度：20%RH~80%RH。

- 技术规格

*4.1 传感器类型：超高精度五氧化二磷传感器

#4.2 测试范围：薄膜0.00005~ 5 g /m2day（50cm2的测试面积）

4.3 测试腔数量和面积：2 X 50cm2

4.4 测试腔的可控温度范围：10~ 40℃

4.5 测试腔的可控湿度范围：100﹪RH，5~90﹪RH

#4.6 气动加紧装置，配备氮气环流密封保护

4.7 全自动温湿度，流量控制功能

4.8 内置的校准程序可对测试腔内的湿度和温度传感器进行2点式校准

#4.9仪器的温度传感器、流量传感器在出厂前应经溯源的计量工具校准；厂商提供仪器验收用标准膜，并附标准膜证书。

- 产品配置要求：

5.1 水蒸气透过率测试仪主机一台（预装windows CE）

5.2 安装启动附件包（包含管路以及连接件一套）

5.3 精密减压阀一只

5.4 一套三张的标准膜（不同量程，并附证书）

5.5 密封油脂一只

5.6 裁样模板一套

- 技术文件：

6.1 操作手册（中英文）一份

6.2 装箱单一份

- 技术服务：

7.1 设备安装、调试和验收：

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

7.2 技术培训要求

7.2.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行3日仪器操作和日常维护的现场培训。

7.2.2 设备按照标准物质的标识条件进行验收，验收偏差不超过5%

*7.3 质量保证期：一年，自设备验收合格之日起计算，质量保证期内免费更换备品备件。

7.4保修期：三年，自设备验收合格之日起计算，三年内提供免费校准和维修服务，超过质量保证期的备品备件根据实际发生的费用计算。

- 订购数量： 1 套

- 目的港：北京

- 交货时间：签订合同后三个月