附件2：

仪器设备采购技术要求

仪器设备名称：直流基准电阻测量系统

- 采购背景/目标：

1.1背景：该仪器用于直流电阻副基准器的测量，是直流电阻副基准装置中重要组成部分，目前直流电阻副基准装置采用的测量系统已经使用近20年，技术指标已无法满足现有基准电阻测量的技术水平，因此需要世界上电阻测量准确度最高的基准电阻测量系统。

1.2目标：直流基准电阻测量系统需要采用直流电流比较仪测量原理，实现自动测量，完成0.1Ω～100kΩ的精密测量，最佳测量准确度达到1Ω～10kΩ，准确度：1.5×10-8，0.1Ω，100kΩ，准确度：5×10-8。

#该系统能与原副基准装置的附件配套使用。

*1.3该基准电阻测量系统必须通过原产国低温超导电流比较仪电桥（CCC）的校准验证。

- 采购标的执行标准：

无

- 技术规格

3.1  技术指标：1Ω～10kΩ，准确度：1.5×10-8，0.1Ω，100kΩ，准确度：5×10-8。具体技术指标如下表：

表1 基准电阻测量系统技术指标

| 0.1Ω～100kΩ | 备注： 测量温度波动在20℃±2℃。 Rx和Rs都可以作为标准电阻。 |
| --- | --- |
| Rs 测量比例 | 不确定度×10-6(k=2) |  |
|  | 0.1:1 | *1:1 | *10:1 | *14:1 |  |
| 1Ω | ﹤0.05 | ﹤0.015 | ﹤0.015 | ﹤0.015 |  |
| 10Ω | ﹤0.02 | ﹤0.015 | ﹤0.015 | ﹤0.015 |  |
| 100Ω | ﹤0.02 | ﹤0.015 | ﹤0.015 | ﹤0.015 |  |
| 1kΩ | ﹤0.02 | ﹤0.015 | ﹤0.015 | ﹤0.015 |  |
| 10kΩ | ﹤0.02 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | / |  |

*注：表中Rs 测量比例1:1、10:1及14:1此三列均为*号指标，投标人逐条均应满足。

表2 基准电阻测量系统通用技术指标

| 测量模式 | 四线 |
| --- | --- |
| 线性度 | ﹤0.005×10-6满量程 |
| 使用条件 | 温度：10℃～35℃，湿度：10%～90%RH |
| 测试电流范围 | 10 μA～200 mA |
| 电流准确度 | ﹤1×10-4+10μA(满量程) |
| 电流分辨率 | 18位 |
| 接口 | IEEE488.2 |
| 显示 | 触摸屏显示（无外接键盘），分辨力1×10-9 |

- 产品配置要求：

4.1. 机箱机械要求

（1）机箱应有封印，只能在拆开封印后触及标准表的内部部件；

（2）机箱的结构和安装应在非永久变形时不妨碍基本功能的正常使用；

（3）机箱具备悬空固定抗震设计；

4.2 标志、包装、运输、贮存要求

产品必须具有下列标志：产品名称、型号、出厂日期、编号、制造厂名及商标、电压/电流范围、端子和开关功能标志和标志，具备防震功能。

4.3 其它未提及的技术指标及功能，应符合仪器生产厂家的产品技术说明书。

4.7 供货范围见下表。除下表所列清单外，为了满足现场使用要求，供应商在投标时还应提供必要的仪器配件清单。本次采购共需1套，单套设备所含单元及附件如下表所示。

| 设备名称 | 直流基准电阻测量系统包含的主桥及附件要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流基准电阻测量系统 | 1 | 自校准主基准电阻电桥 | 台 | 1 | 主桥 |
|  | 2 | 高阻主基准双端电阻 | 只 | 6 | 附件 |
|  | 3 | 电阻测量测试电缆 | 套 | 6 |  |
|  | 4 | 计算机控制系统（电脑台，电脑及显示器，打印机） | 套 | 1 | 电脑CPU Intel i5以上,4GB 内存； 显示器×2， 22寸以上； 双面打印机。 |
|  | 5 | 配套提供正常使用的各种必需品。 | 套 | 1 | 必要拆装工具、配件等 |

- 技术文件要求：

5.1 随产品提供的技术资料应完整无缺，使用说明书，技术说明书以及配套产品资料等纸质材料各1份，另提供电子版全套资料1份。

*5.2该基准电阻测量系统必须配套原产国国家计量院校准报告并显示所有不确定度要求。

- 技术服务要求：

6.1 售后服务要求：

* 6.1.1保修期：保修期2年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。

6.1.2 软件终身免费升级。

6.2 技术培训要求

6.2.1 供应商免费提供安装和调试服务，提出技术建议。

6.2.2 安装验收期间，在用户所在地对用户进行（5～10）日仪器操作和日常维护的现场培训。

- 验收标准

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标采用低温超导电流比较仪电桥（CCC）测试，直至达到验收要求。

- 订购数量：  1套

- 目的港：	北京首都机场。

- 交货时间： 合同生效后6个月后。