# 技术部分

仪器设备名称：总硫分析仪

- 采购背景/目标：

总硫是天然气以及燃料电池用纯氢气中的关键杂质。天然气国家标准GB18720规定一类天然气中总硫含量不得超过20mg/m3。天然气或者氢气中微量的硫化物有多种形式存在，通常色谱仪、光谱仪等可以分辨不同种类的硫化物，但是需要相应的标准物质校准后计算获得总硫的含量。而总硫分析仪可以直接测定总硫的含量，同时可以优化检测限，提高工作效率。本项目拟采购总硫分析仪设备，完善气体样品和液体样品中总硫分析等能力；并基于总硫分析仪研究建立四氢噻吩的定值方法。

- 采购标的执行标准：

设备应满足GB/T11060.8-2012《天然气 含硫化合物的测定 第8部分：用紫外荧光光度法测定总硫含量》的应用要求。

- 技术规格

*3.1仪器配置应满足液体样品以及天然气、氢气等气体样品中的总硫分析要求

*3.2检测范围：0～40%(样品无需稀释处理)

*3.3检测限：50ppb

3.4 测量精度：（0～10）ppm范围内优于±10%，（10～100）ppm范围内优于±5%，100ppm以上范围内优于±3%。

3.5 气体自动进样系统具备压力平衡技术，提高分析重复性

*3.6 液体进样恒速推进器速度可软件控制，以保证样品裂解完全和提高测量重复性

#3.7 仪器操作软件中文界面

3.8 分析周期: 不超过2分钟

- 产品配置要求：

4.1总硫分析仪主机，含全自动气体进样器和液体样品进样器，一台。

4.2 易耗品及配件，包括：石英裂解管，不少于3根；膜式干燥器，不少于3根；进样垫，不少于500个；过滤器，不少于20个。

4.3 仪器控制工作站(包括操作软件)，一套。

- 技术文件要求：

5.1 产品说明书，一套

5.2 软件安装盘，一套

- 技术服务要求：

6.1 售后服务要求：

保修期：保修期1年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。

6.2 技术培训要求

6.2.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行1-3日仪器操作和日常维护的现场培训。

- 验收标准

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

- 订购数量：1台

- 目的港：北京

- 交货时间： 合同签订后6个月内