# 第八章  技术部分

多功能磨擦磨损测试仪技术要求

- 采购背景/目标：

据估计，全世界约1/2-1/3的能源以各种形式消耗在摩擦上，而约80%的零件损坏是由于磨损造成的，因此降低摩擦磨损一直是国内外学者研究的方向和目标。在高端制造、精密仪器仪表、航空航天等设备中，材料的摩擦磨损是影响设备精度和寿命的关键因素；各类新型纳米润滑材料的研发，更依赖于能够模拟实际工况的磨擦磨损测试设备。磨损和磨斑不仅可以用来评价摩擦副和润滑剂品质，更是机构和设备失效的有效评价依据，因而对摩擦磨损过程和磨斑的准确测量评价，是进行摩擦学特性分析、评价摩擦润滑品质最终实现摩擦副寿命评判的有效而关键手段。

此外，随着科学技术的不断发展，人类已经具备了向更远的太空、更深的海洋、更极寒和极热的环境中作业的需求和能力，工作在上述条件中的摩擦副及其配套润滑方式设计依赖于更可靠的实践和理论基础。因此，需要模拟实际应用工况开展相关的理论及实验研究。

综上，本项目拟建立一套模拟高温、高压、高速、湿度等环境条件的，磨擦磨损测量装置，进而应用推广到相关产业中去，结合表面粗糙度、表面磨斑的形貌及成分分析、润滑剂使用前后性能分析等手段，实现微纳米几何量量值溯源和传递体系在摩擦、润滑领域的产学研一体化。通过购置设备，深入研究和揭示磨擦磨损相关机理，进而研究材料抗磨减摩方法、评价摩擦磨损性能，对于提高产业的生产研发效率以及规范相关产业测量评价标准有重要意义。通过对社会开展相关检测及合作研发，推动研究成果的产业应用，完善相关产品质量评价体系，具有很高科研意义和显著经济效益。

- 采购标的执行标准：

2.1 ASTM D5706、

2.2 ASTM D5707、

2.3 ASTM D6425

2.4 SH/T 0721

2.5 DIN 51834

- 技术规格

往复运动形式技术指标及误差

#（1）载荷：3—2500N    精度为±0.03%，可以载荷自动补偿

#（2）行程：0.01—4mm    最大误差为0.03% 响应时间为35.0μs

#（3）频率：1—400Hz    频率为50 Hz时误差为±0.00005 Hz

#（4）温度：室温—900℃, 符合PT100传感器精度，最大误差<1%

#（5）摩擦系数：0—1.65  摩擦力传感器线性误差小于1%

#（6）测试时间：1min—999h 误差小于1秒

*（7）满足ASTM D6425、D5706、D5707等试验方法的要求，并提供相关ASTM方法委员会报告

*（8）往复和旋转为各自独立运转系统，并且在选配相关附件的情况下能同时进行复合运动。

*（9）至少提供8年来，关于ASTM D5706、ASTM D5707、ASTM D6425 、DIN 51834方法的循环比对实验数据报告。

- 产品配置要求：

4.1 主机.

4.2 载荷校准模块

4.3 高频信号分析模块

4.4 低温模块

4.5 电阻模块

4.6 软件

4.7 加载系统

4.8 往复驱动系统

4.9 摩擦力模块

4.10 加热模块

- 技术文件要求：

合同生效后2～3周内, 供方以书面、光盘等形式提供一套机器操作手册给需方，以便需方操作者开始学习所购买机器的使用（中英文）。

在仪器设备开箱验收时，供方随机提供整套手册，包括实验方法操作使用手册、维护保养手册以及有关资料1份(中英文)。

在仪器设备开箱验收时，供方随机提供产品出厂合格检验证书、出厂测试结果报告、装箱清单。

- 技术服务要求：

6.1 售后服务要求：

保修期：保修期2年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。

6.2 技术培训要求

6.2.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行X日仪器操作和日常维护的现场培训。

- 验收标准

7.1供方提供的设备应在原生产工厂做完整机测试，并达到需方要求的技术条件。安装工作应由生产厂家派有经验的工程师到需方现场进行安装调试。需方按供方的安装要求完成现场的安装准备后至少提前十个工作日通知供方安装调试。供方应在接到通知后，十个工作日内到达现场安装，一周内完成安装调试。由于需方现场条件不具备，造成的时间延误，安装调试时间顺延。

7.2供方对仪器配置、完整性和配套性负责，保证仪器的正常使用。

7.3由于供方仪器设备的质量问题不能满足需方的要求进而影响到工程进度要有相应的赔偿或处罚条款，详见商务条款。

7.4供方提供的设备必须符合生产厂家的出厂标准及相关的标准。

7.5仪器验收：

仪器设备到达需方指定的场所后，供方派技术人员到现场进行仪器设备的开箱验收。供需双方的技术人员按照正常的验收程序，确定仪器设备完好无损，主机及零配件齐全，供需双方的技术人员签字确认。如果开箱后发现仪器设备有损坏（非人为造成），仪器设备与相关技术资料介绍不相符等现象，造成仪器设备无法调试和使用，需方拒绝收货。供方更换仪器设备并承担发生的全部费用。验收采用最新版ASTM D5706标准方法用标准油对仪器的精确度、重复性和再现性进行验收，必须符合ASTM D5706标准方法的相关要求。

7.6方法验收

7.6.1安装调试完成，建立最新版本的标准方法，用标准油或参考油或需方提供的样品测试达到最新版ASTM D5706测定标准要求。

7.6.2要求的精确度、重复性和再现性要求。仪器能连续正常运行24小时以上，买卖双方在安装调试报告上签字，仪器验收合格。

7.6.3供方仪器从安装调试之日算起，30天内达不到需方技术要求的，视为该仪器不能正常使用，需方有权要求退货并赔偿相应的一切损失。

7.7售后服务

7.7.1无论在保修期内还是在保修期外，供方在收到用户的维修要求后8小时作出回应，并在叁个工作日内到达需方现场进行维修。以上要求适用于国家法定工作日。

7.7.2设备质保期后维修要求，供方承诺10年内对需方提供不高于采购价格的备品配件，并提供免费现场维修服务。

7.7.3仪器的软件如果出现升级版本，供方需免费为需方提供升级软件。

- 订购数量：1

- 目的港：北京

- 交货时间：合同签订后6个月