# 第八章  技术部分

开放光路傅里叶变换红外多组分气体分析仪技术要求

- 采购背景/目标：

1.1 城市区域大气污染物排放量的高时空分辨率计量监测设备购置

1.2 目标是实现在高的时间、空间分辨率上，对城市区域常见大气污染物进行精密的计量监测。

- 采购标的执行标准：

法定计量机构出具检测报告。

- 技术规格

*3.1 光谱范围：覆盖2-13 μm.

*3.2 检测器：必须含有各自独立的，一个斯特林制冷HgCdTe检测器和一个斯特林制冷InSb检测器。

*3.3 测试视场：最小可达0.7mrad，最大可达70 mrad

*3.4光谱分辨力：可达2 cm-1

*3.5扫描速率： 可达100 Hz

*3.6光谱稳定性：优于0.02 cm-1

*3.7同轴目视观测

3.8 NESR：	HgCdTe检测器：NESR（RMS）<5×10-9W/(cm2 sr cm-1)；

InSb检测器：NESR（RMS）<5×10-10W/(cm2 sr cm-1)。

3.9增益控制：计算机控制(手动和自动两种模式)   1,2,4,8,16倍数

#3.10支撑调节装置： 三维三角支架，水平360度旋转，俯/仰角45度/45度，高低1 m 到 1.5 m可调

3.11具有内部校正源，可控制温度为-40℃，稳定性为+/-0.5℃.

#3.12 配套软件具备仪器的控制（配置、状态、命令等），实时数据采集、分析、后处理，仪器自我故障诊断功能，支持复杂谱图和相位校正光谱的辐射测量数据校正。Java数据库与Matlab兼容，可进一步进行数据处理。可与Windows 兼容。

3.13操作温度：0°C～40°C使用，-20°C～50°C存放；

3.14供电方式：220V，50Hz；

3.15仪器防震动、防冲击，适于户外使用。

- 产品配置要求：

4.1主机（集成控制器）一台.

4.2采集控制终端一台.

4.3信号收集组件两个

4.4 支撑调节装置一套

4.5 铝制金属保护存储运输装置一套

- 技术文件要求：

5.1 操作手册一套

5.2 出厂合格证一份，测试证书一份

5.3 配套软件光盘一套

- 技术服务要求：

6.1 售后服务要求：

保修期：保修期1年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。并持续提供相关技术支持。

6.2 技术培训要求

6.2.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行3日仪器操作和日常维护的现场培训。

- 验收标准

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

- 订购数量：1套

- 目的港：北京

- 交货时间： 合同签订后4个月内