# 第八章  技术部分

激光诱导击穿光谱仪技术要求

- 采购背景/目标：

1.1 采购背景

近年来，随着珠宝、文博、地质、土壤、环境等学科对快速元素成分分析的要求不断增加，同时还要求能够快速直接检测样品表面的元素构成，传统的元素分析方法已经比较难满足这些新的分析要求。传统的元素分析方法中ICP或原子吸收虽然检出限可以达到ppb级，但需要对样品进行长时间的消解，对样品有破坏，也不能进行微区分析；火花直读仅能够对导电样品进行检测，需要对样品进行一些处理，同时也无法进行微区分析；X射线荧光则无法对原子序数12以下的轻元素进行检测，也无法进行微区分析。这些分析方法对样品中的轻元素或有机元素（例如氢、氧、氮、铍、硼等）都比较难检测。目前进行微区分析通常需要采用扫描电镜加能谱仪，但也仅能进行定性半定量的分析。

激光诱导击穿光谱（LIBS）技术是近年来光谱分析及元素分析领域备受关注的一项新技术，通过近十年来不断的技术升级及应用开发，基于LIBS技术的分析仪器已具备商业化分析仪器的所有要求，成为在进行样品的全元素定性及定量分析、快速直接样品检测、微米级的微区分析等研究领域一项重要的技术，对现有的其它元素分析方法也是一个很好的补充，该设备可为环境科学、化学、物理、力学等多个学科的发展发挥良好的技术支撑作用，提高分析研究的技术水平，增强该领域的影响力。

目前，市场上现有设备测量结果的有效性与可靠性仍缺乏计量溯源来保证。美国NIST等发达国家计量院已经开展LIBS计量溯源技术（计量标准、标准物质等）研究。目前，我国国家计量院（中国计量科学研究院）尚没有LIBS仪器，开展相应的计量溯源技术研究也无从谈起，这种局面不能保证我国LIBS测量结果的准确性和一致性，也难以很好支撑我国相应产业发展及科研水平提升。

1.2 采购目标

国家计量院开展LIBS计量溯源技术研究需要有高分辨率、高稳定性的仪器来支撑，申请购置的LIBS基于这一要求进行了系统选型和配置，其性能指标明显高于目前所在地区几台能够共享的LIBS仪器。此外，开展LIBS计量溯源技术研究还必须对购置的仪器进行后续改造升级扩展，使得其满足建立国家计量标准和研制国家标准物质的基本要求，目前所在地区可共享的几家单位的LIBS仪器缺乏开放性不能够满足这一重要要求。基于此，国家计量院亟需通过购置一台高配置且开放式的LIBS仪器来开展相关计量技术研究，解决量值溯源/传递问题，建立国家计量标准和研制国家标准物质，追赶并达到国际先进水平。

- 采购标的执行标准：

该设备暂无国家标准和技术规范。

- 技术规格

3.1 元素测量范围

原子序数Z>=1 (包括C, H, O等有机元素，以及Li, Be, B等轻元素，以及几乎所有金属、非金属元素)

3.2 浓度范围：10 ppm至百分含量（%）级别

3.3 分析类型：定性、半定量、定量分析

3.4 激光器：

*3.4.1 激光器类型：单脉冲（波长266 nm）

#3.4.2 可选双脉冲激光器（波长1064 nm），双激光器更优

3.4.3 激光能量：激光能量可调，有能量监测

3.4.4 激光安全等级：1级激光产品安全等级

3.4.5 光斑大小：20-200 微米可调或更优

3.5 光谱仪和检测器

*3.5.1 光谱仪类型：带ICCD探测器的Echelle高性能光谱仪

#3.5.2 双检测器更优

3.5.2 波长范围：200 ～ 900 或更优

3.5.3 探测器类型：高分辨率探测器，具备信号倍增能力

3.5.4 谱线识别：要求具备原子发射谱线自动识别、自动匹配功能

#3.6 样品台系统：全自动XYZ行程

3.7 分析软件

*3.7.1 内置功能性分析软件以及元素谱图数据库；

#3.7.2 内置化学计量学分析方法，方便进行定性和定量分析；

#3.7.3 内置软件可直接做mapping，对样品进行2D和3D分析；

3.7.4 软件可升级

3.8 仪器结构：

*3.8.1 结构设计开放，可升级扩展多功能；

3.8.2 反应室可充保护气体，气氛压力可控

- 产品配置要求：

4.1 仪器主机及控制系统                                           （1套）

4.2 激光器（单脉冲266 nm或双脉冲1064 nm）                        （1套）

4.3 配ICCD探测器的Echelle高性能光谱仪                           （1套）

4.4 计算机工作站及高性能分析软件                                  （1套）

4.5 安装调试用标准样品                                            （1份）

4.6 可升级扩展

- 技术文件要求：

5.1 仪器及主要附件的详细操作及安装手册；

5.2 仪器所需要安装使用的实验室条件要求；

5.3 仪器使用软件的所有说明书；

5.4 全套电子版说明书；

- 技术服务要求：

6.1 售后服务要求：

保修期：保修期1-2年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。

6.2 技术培训要求

6.2.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行2-3日仪器操作和日常维护的现场培训。

- 验收标准

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

- 订购数量：1台

- 目的港：北京

- 交货时间： 合同生效后6个月内