# 第八章  技术部分

水溶性离子在线分析仪技术要求

- 采购背景/目标：

1.1 本仪器设备采购属于半导体领域材料计量能力建设仪器购置项目内容，拟购置空气颗粒物水溶性离子成分在线分析仪器1台，用于半导体集成电路生产环境空气中的颗粒物、尤其是SO42-、Cl-、F-和NH4+等成分的测量与计量。

1.2 拟购置的仪器设备需满足对于环境空气颗粒物中的SO42-、Cl-、F-和NH4+等离子成分的连续在线测量，可实现长时间无人值守监测。

- 采购标的执行标准：

2.1 对于阴离子的测量精密度与加标回收率应符合环境保护标准HJ 799-2016《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子的测定 离子色谱法》中的相关要求，与标准方法测量结果的相对误差不超过±10%。

2.2 对于阳离子的测量精密度与加标回收率应符合环境保护标准HJ 800-2016《环境空气 颗粒物中水溶性阳离子的测定 离子色谱法》中的相关要求，与标准方法测量结果的相对误差不超过±10%。

- 技术规格

3.1 总体要求

3.1.1 仪器应适用于气溶胶颗粒物中SO42-、NO3-、F-、Cl-等阴离子，Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子的在线采集和定量分析，可实时监测离子浓度并连续工作。

3.1.2 仪器的采样流量可调，并可在16.67 L/min的采样流量下直接测量，无需分流。

3.2 性能要求

# 3.2.1 可测颗粒物组分：SO42-、NO3-、F-、Cl-、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+

# 3.2.2 气体捕集方式：平行板湿式溶蚀器，内置亲水膜

# 3.2.3 溶蚀器颗粒物损失率：≤2%

# 3.2.4 采样流量：最大16.7L/min

3.2.5 采样流量偏差 ≤5%

3.2.6 可选配PM1.0、PM2.5、PM10、TSP的切割器

3.2.7 颗粒物捕集效率：≥99%

# 3.2.8 检出限：≤1 μg/m3

# 3.2.9 单个离子测量范围：（1~150）μg/m3

# 3.2.10 测量重复性：优于5%

# 3.2.11 采样分析周期：≤1 h

- 产品配置要求：

4.1 水溶性离子在线分析仪主机1台（含离子色谱仪）

4.2 阴离子分离柱及保护柱各1套，阳离子分离柱及保护柱各1套

4.3 PM10和PM2.5切割器各1件（含配套采样管）

4.4 工控机1台，软件1套

- 技术文件要求：

5.1 投标人应提供相关技术文件包括产品合格证、使用说明书（包括仪器的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明）等。

5.2 技术文件的全部费用已包含在合同价中。

- 技术服务要求：

6.1 售后服务要求：

保修期：保修期1年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。

6.2 技术培训要求

6.2.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行3日仪器操作和日常维护的现场培训。

- 验收标准

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

- 订购数量：1台

- 目的港：北京

- 交货时间：2019年10月31日前