# 第八章  技术部分

无窗X射线机技术要求

1. 应用范围

1.1 该X射线机主要作为软X射线源，用于低能X射线的产生，配合布拉格衍射产生（0.1-5）keV单能X射线，建立单能软X射线辐射装置。

2. 工作条件

2.1 电力供应：1-230 VAC/N/PE, 50 Hz，1400 VA

2.2 工作温度：20(C(10(C。

2.3  相对湿度：25%-85%。

2.4  工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

3. 技术规格

3.1通用要求

3.1.1 管电压范围：5 kV-30 kV

3.1.2 最大管电流：5 mA@10 kV

3.1.3 焦点尺寸：20 μm-200 μm

3.1.4 可更换阳极靶材料：Si、Cu、Ti、Ag、Cr

3.1.5 阳极靶冷却：水冷

3.1.6 输出X射线束流通量稳定性：好于±0.5%

3.1.7 输出X射线通量线性：好于±0.5%

3.1.8 连续出束时间：≥10 h

3.1.9 输出窗：无窗

3.2 对于光子束输出的要求

3.2.1 出射X射线能谱要求：

3.2.1.1 产生稳定的Si靶特征峰，Kα1:1.74 keV，Kα2:1.739 keV，Kβ1:1.832 keV；

3.2.1.2 产生稳定的Cu靶特征峰，Kα1:8.047 keV，Kα2:8.027 keV，Lα:0.928 keV，Lβ:0.948 keV；

3.2.1.3 产生稳定的Ti靶特征峰，Kα:4.5 keV，Kβ:4.93 keV，Lα:0.452 keV，Lβ:0.458 keV；

3.2.1.4 产生稳定的Ag靶特征峰，Lα1:2.984 keV，Lα2:2.978 keV，Lβ1:3.151 keV，Lβ2:3.384 keV，Lγ:3.519 keV；

3.2.4.5 产生稳定的Cr靶特征峰， Lα:0.571 keV，Lβ:0.581 keV；

3.2.2 能谱稳定性：±1.0%

3.2.3 距靶50cm处辐射野：不小于1cm×1cm，均匀性好于±1.0%。

4、设备配置及要求

4.1设备配置

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 无窗X射线管 | 1台，根据上述技术要求配置，可更换靶材；供应商应为中国计量科学研究院提供培训，以保证中国计量科学研究院的操作人员可以自行更换靶材。 |
| 4.1.2 | 高压发生器 | 1台，根据上述技术要求配置 |
| 4.1.3 | 水冷装置 | 1套，为X射线管提供足够的冷却 |
| 4.1.4 | 控制软件 | 1套，可准确调节管电压、管电流，控制靶材更换，显示运行状态，运行功率，温度等必要信息，具备过载保护、自我保护等模式。 |
| 4.1.5 | 控制PC | 1套 |
| 4.1.6 | 出射口法兰 | 1套，出射窗无窗口材料，但是需要具备与真空装置衔接的法兰。 |
| 4.1.7 | 操作手册和维修手册及电路图 | 1套 |
| 4.1.8 | 安装支架 | 1套 |

4.2外置的透射式束流监督探测器，年稳定性好于0.1%。

5. 技术文件：

5.1 投标人应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维修说明、结构图、电路总框图、各单元框图及详细电路图等。

6．技术服务

6.1供应商应提供实验室要求并负责安装和调试。

6.2 供应商须为中国计量科学研究院培训两名运行维护人员。

6.3供应商应提供加速器维护的技术支持，并在规定时间内完成维护工作。

6.4 供应商应免费提供软件升级。

6.5 供应商应提供质保服务。

7．验收

验收分为预验收和最终验收。预验收为供应商与中国计量科学研究院双方在供应商处进行的验收，验收项目为合同约定的内容。最终验收为供应商与中国计量科学研究院双方在中国计量科学研究院在调试结束后进行的验收，验收项目为合同约定的内容。

8．订购数量

1套。

9．目的港

北京机场。

10．交货时间

合同生效后9个月内。