# 采购需求

仪器设备名称：气相色谱-单四级杆质谱

- 采购背景/目标：

1.1用于复杂基体中环境污染物的准确测定；环境污染物的定性分析；溶液中环境污染物的准确测定；环境污染物中的杂质的定性和定量分析。

1.2 用于混合环境有机污染物溶液的准确定量和均匀性稳定性监测。

- 采购标的执行标准：

2.1 电子压力控制设定值和控制精度调节：≤0.001psi

*2.2 液体自动进样器样品位：≥15位

2.3 质量数范围：2-1050amu，以0.1amu递增

2.4 分辨率：单位质量数分辨

*2.5仪器检出限（仪器安装验收指标）：≤10.5fg八氟萘（方法：用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定，通过对八氟萘八次连续不分流进样 1 uL（含 100 fg 样品）所得峰面积精密度在99%置信水平下统计得出仪器检测限）

2.6 最大扫描速率：20000 amu/秒

2.7 分子涡轮泵：≥ 250升/秒

2.8 整机保修至少1年

- 技术规格

3.1气相色谱仪：色谱性能：保留时间重现性: < 0.0008min;

3.1.1主机

3.1.1.1 电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性。

*3.1.1.2 压力设定值和控制精度调节：0.001psi

      - 可补偿大气压力或环境变化

3.1.1.4 程序升压/升流：3阶

      - 具有4种EPC操作模式：恒温，恒压，程序升压，程序升流

3.1.2柱箱

3.1.2.1 操作温度：室温以上，最大到450˚C

3.1.2.2 温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定

3.1.2.3 最大升温速率：≥100˚C/分钟

      - 最大运行时间：999.99分钟

      - 程序升温：≥18阶/19平台

3.1.2.6 温度稳定性：< 0.01˚C每1˚C环境变化

3.1.2.7 控温精度：≤ 0.01˚C

#3.1.2.8 降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒(22℃室温下)

3.1.3惰性毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制）

3.1.3.1 最高使用温度：400˚C

3.1.3.2 电子参数设定压力，流速和分流比

#3.1.3.3无需任何工具即可快速更换进样口衬管

3.1.4自动进样器

3.1.4.1 进样速度：<0.1s

3.1.4.2 进样量：0.1-50ul

3.1.4.3 具有重叠进样的功能

*3.1.4.4 样品容量：≥15位（2ml样品瓶）

3.1.4.5 进样精度：RSD<0.3%

#3.1.4.6 插拔式自动进样器，无需任何工具即可安装更换

#3.1.4.7 具备内标自动序列添加功能

3.1.5 FID检测器

3.1.5.1 温度范围：1℃步进可达450℃

3.1.5.2 具有火焰熄灭监测功能和自动重新点火功能，自动调节点火气流

3.1.5.3 最低检测限（对十三烷）：< 1.5pg C/sec

3.1.5.4 线性范围：> 107

3.1.5.5 数据采集速率：不小于450Hz，适于半峰宽小到10 ms 的峰。

3.2质谱检测器

3.2.1具有网络通讯功能，可实现远程操作

3.2.2 面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入

3.2.3质谱检测器无需冷却水及压缩空气冷却

3.2.4 EI源：备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成。

3.2.5 离子化能量：5-241.5eV

3.2.6 离子源温度：独立控温，150-350˚C可调

*3.2.7质量分析器：石英镀金双曲面四极杆，独立温控, 110˚C - 200˚C，终生免拆洗和维护

3.2.8 质量数范围：2-1050amu，以0.1amu递增

3.2.9 分辨率：单位质量数分辨

3.2.10 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时

*3.2.11仪器检出限（仪器安装验收指标）：≤10.5fg八氟萘（方法：用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定，通过对八氟萘8次连续不分流进样 1 uL（含 100 fg 样品）所得峰面积精密度在99%置信水平下统计得出仪器检测限）

#3.2.12 最大扫描速率：20000 amu/秒

3.2.13 动态范围：全动态范围为106

3.2.14 选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子

3.2.15 质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。

3.2.16 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

3.2.17 检测器：长效高能量电子倍增器

#3.2.18 分子涡轮泵：≥ 250升/秒

- 产品配置要求：

4.1单四极杆质谱，含EI和CI源 一套

4.2 备用EI不锈钢源            一套

4.3 气相色谱仪                 一套

4.4 惰性分流/不分流进样口      一套

4.5 FID检测器                 一套

4.6 ≥15位液体进样器           一套

4.7 真空规                     一套

4.8 2017NIST谱库（正版光盘）   一套

4.9 安装工具包                 一套

4.10 大容量氦气捕集阱          一套

4.11 消耗品包（进样隔垫 100个，石墨密封垫10个，柱接头 2个，O型圈10个，质谱端接头2个，前级泵油1瓶，2ml样品瓶带盖100个）

- 技术文件要求：

5.1 随机提供全中或英文安装和操作手册

5.2 供全中或英文维护手册

5.3 提供全中或英文操作软件的操作手册以及多媒体联机帮助

- 技术服务要求：

6.1 售后服务要求：

保修期：保修期1年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。

6.2 技术培训要求

6.2.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行3日仪器操作和日常维护的现场培训。

- 验收标准

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标人需安排仪器生产厂商有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按响应指标逐项测试验收，直至达到验收要求。对于不能通过验收的，视为虚假应标，将追究法律责任及赔偿。

- 订购数量：一套

- 目的港：北京

- 交货时间：两个月内