# 采购需求

仪器设备名称：电感耦合等离子体发射光谱仪

- 采购背景/目标

1.1 2017年9月，中央办公厅印发《关于深化环境监测改革 提高环境监测数据质量的意见》，对于环境化学计量服务环境保护的能力提出了更高要求。化学所在科技部重点专项工作中承担了大量环境领域急需标准物质、环境化学计量溯源技术研究和国际比对等重点工作，但目前在燃油、土壤/沉积物、海水等复杂环境基体中无机成分的计量能力有待进一步加强，部分领域量值溯源体系不健全，急需通过新购置仪器设备、在前期研究基础上紧密跟踪、引导化学计量基础前沿研究，为环境保护领域提供计量溯源服务。

1.2 鉴于上述背景和技术现状，该仪器设备的购置主要用于解决燃油、土壤/沉积物、海水等复杂环境基体中金属、非金属元素的准确量值溯源技术研究。

- 采购标的执行标准

2.1 符合《中华人民共和国国家计量检定规程-发射光谱仪JJG 768-2005》标准；

2.2 检出限（3 Sigma of blank）：

| 元素及选用波长 | 检出限（ppb） | 元素及选用波长 | 检出限（ppb） |
| --- | --- | --- | --- |
| Al：167.0nm | 0.5 | Ba：455.4nm | 0.1 |
| K：766.5nm | 2 | Cu：324.7nm | 1 |
| Mn：257.6nm | 0.1 | Mg：279.5nm | 0.05 |
| P：177.4nm | 5 | Ni：221.6nm | 1 |

2.3 短时间稳定性：以浓度大于100倍检出限的标准溶液连续测定10次，RSD%≤0.5%；

2.4 长时间稳定性：以浓度大于100倍检出限的标准溶液连续测定2小时，RSD%≤2%；

2.5 整机保修2年,第2年不包含人工费

- 技术规格

3.1 仪器工作环境

3.1.1 电压：220VAC±10%

3.1.2 室温：15-30℃

3.1.3 相对湿度：20%-80%

3.2 仪器总体要求

该光谱仪需采用最新设计，技术先进超前，能快速一分钟内分析几十种元素含量，样品用量少，消耗成本低。仪器必须包括高频发生器、等离子体及进样系统、分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动控制

3.3 性能指标

3.3.1检测器

*3.3.1.1带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计。

#3.3.1.2 检测单元：大于280,000个检测单元

3.3.1.3 冷却系统：高效半导体制冷。温度：≤-40℃，启动时间：< 3 分钟

3.3.2 光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统

3.3.2.1单色器：中阶梯光栅，石英棱镜二维色散系统，高能量

*3.3.2.2 光室：带精密光室恒温38℃±0.1℃，驱氩气或氮气, 驱气量为1L/min

3.3.2.3波长范围：166-845nm

#3.3.2.4全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm。可用波长有55000条，并提供谱线条数的证明文件。

3.3.2.5光学分辨率（FHW）：≤0.007nm 在200 nm处

3.3.3 等离子体

3.3.3.1等离子体观察方式：为保证仪器使用寿命，采用炬管水平放置、双向观测(即水平加垂直观测)

3.3.3.2 RF发生器：固态发生器，水冷，直接耦合、自动调谐，变频，无匹配箱设计。输出功率≥1300 W，并且连续可调。

3.3.3.3 频率：27.12MHZ

#3.3.3.4 为保证<190nm以下波长的灵敏度，等离子体尾焰采用吹扫接口设计，吹扫接口材质为耐高温耐腐蚀材料，不接受空气刀尾焰切割技术；提供原理图并做详细的原理阐述。

3.3.4 进样系统

3.3.4.1炬管：可拆卸式，快速插拔式连接，辅助气及保护气管路均采用固定设计，在拆装炬管时对气体管路无需任何操作。

3.3.4.2雾化器及雾室：高效气动雾化器进样系统，包括配常规进样系统、耐HF、耐高盐、耐有机进样系统，具有雾化器监控和提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。

3.3.4.2废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全。

3.3.4.3蠕动泵：4通道，泵速0-120rpm连续自动可调.

*3.3.4.4冷却气、辅助气和雾化器气流均采用质量流量控制器控制，连续可调；

*3.3.4.5具有加氧附件，可耐受高有机基体的样品；

3.3.4.5.1 具备质量流量计控制氧气流量，流量范围1-100ml/min连续可调；

3.3.4.5.2 可直接通入纯氧气，或使用氩氧混合气；

3.3.5分析软件：

#3.3.5.1分析参数定制功能：要求软件能够提供每条谱线的光谱级次，在同一方法中可设置每条谱线采用自动、固定、手动等背景扣除功能，为保证谱线信号采集的完整性和真实性，要求每条谱线可设置150个以上像素点，以避免少于50个像素点设置而带来的谱图失帧问题。需提供软件操作界面截图，并结合截图对在此操作界面下如何实现此功能做详细的阐述；

#3.3.5.2 定制化分析结果智能筛选功能：根据所选用的分析标准方法需求，定制化设置结果中每个元素和每条谱线的筛选提示功能，用于自动提示和智能标识出分析结果是否低于分析方法检出限和是否超出标准曲线范围，以保证各元素测量结果的有效性的准确性。需提供软件操作界面截图，并结合截图对在此操作界面下如何实现此功能做详细的阐述；

#3.3.5.3分析元素的干扰谱线提示和预览功能：要求可提供每条分析谱线的精确数字化和真实峰形化干扰提示及干扰峰形预览功能截图，以降低新方法开发难度，避免选择受干扰谱线而产生的错误测量结果。需提供软件操作界面截图，并结合截图对在此操作界面下如何实现此功能做详细的阐述；

#3.3.5.4 LIMS接口文件个性化定制功能：为提升检测和校准实验室能力的通用要求，提升实验室的检测效率，降低实验室运行成本，体现快速数据溯源能力，避免传统实验室手工作业中存在的各种弊端，要求操作软件必须具备可个性化定制的LIMS接口文件功能，以兼容多种LIMS管理系统。需提供软件操作界面截图，并结合截图对在此操作界面下如何实现此功能做详细的阐述；

3.3.6 分析性能

*3.3.6.1分析速度：≥每分钟70个元素或谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥10秒

#3.5.1 重复性：RSD≤0.6%，需提供计量院出具的计量器具型式评价报告及计量器具型式注册表，以实际报告和注册表的结果为准；

#3.5.2 稳定性：RSD≤1.6%，需提供计量院出具的计量器具型式评价报告及计量器具型式注册表，以实际报告和注册表的结果为准；

- 产品配置要求

4.1 电感耦合等离子体发射光谱仪主机

#4.2 与主机同品牌冷却水循环系统

4.3 数据工作站（计算机、打印机及光谱软件）

4.4 标准进样系统（包括石英雾化器、雾化室、2mm中心管和双向矩管）2套

4.5 耐有机、高盐进样系统1套（V型槽雾化器、有机雾化室、矩管、1mm中心管、2mm中心管及配套连接组件）

4.6 耐HF酸进样系统1套（PFA雾化器、PFA雾化室、双向陶瓷矩管、1mm陶瓷中心管及配套连接组件）

4.7 加氧附件1套，用于高有机基体分析

4.8 内标加入器

4.9 200位以上自动进样器

4.10 水溶液进样泵管、水溶液废液泵管、有机进样泵管、有机废液泵管各30根

4.11 6KVA稳压电源

- 技术文件要求

5.1 所有“*”号指标和“#”号指标均为重要指标，必须有厂家出具的指标证明文件。

5.2 对产品技术说明书、产品培训及维护手册等技术文件进行汉化。

- 技术服务要求

6.1 售后服务要求

保修期：保修期2年（第2年不包含人工费），自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。

6.2 技术培训要求

6.2.1仪器安装调试结束前，由安装工程师提供一次现场的仪器操作培训；

6.2.2仪器安装调试后再提供一次现场应用操作培训，培训内容主要是仪器操作、仪器维护和具体样品分析培训，由工程师到现场进行培训，在连续的四天内完成。

- 验收标准

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标人需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收数字指标逐项测试，直至达到验收要求。

- 订购数量： 1套

- 目的港：	北京首都机场（安装地点：用户指定地点）

- 交货时间： 合同签订后4个月