# 第八章  技术部分

激光诱导击穿光谱仪技术要求

- 采购背景/目标

1.1 采购背景

激光诱导击穿光谱（LIBS）技术是近年来光谱分析及元素分析领域备受关注的一项新技术，通过近十年来不断的技术升级及应用开发，基于LIBS技术的分析仪器已具备商业化分析仪器的所有要求，成为样品的全元素定性及定量分析、快速直接样品检测、微米级的微区分析等研究领域一项重要的技术，对现有的其它元素分析方法也是一个很好的补充，该设备可为环境科学、化学、物理、力学等多个学科的发展发挥良好的技术支撑作用，提高分析研究的技术水平，增强该领域的影响力。目前，市场上现有设备测量结果的有效性与可靠性仍缺乏计量溯源来保证。美国NIST等发达国家计量院已经开展LIBS计量溯源技术（计量标准、标准物质等）研究。目前，中国计量科学研究院尚没有LIBS仪器，开展相应的计量溯源技术研究也无从谈起，这种局面不能保证我国LIBS测量结果的准确性和一致性，也难以很好支撑我国相应产业发展及科研水平提升。

1.2 采购目标

中国计量科学研究院通过购置一台高分辨率、高稳定性且开放式的LIBS仪器来开展相关计量技术研究，建立国家计量标准、研制标准物质，解决LIBS测量结果的量值溯源/传递问题，支撑我国相应产业发展及科研水平提升。

- 采购标的执行标准

该设备暂无国家标准和技术规范。

- 技术规格

  - 样品室

    - #高精度电控样品室两套，分别适配于1064nm及266nm激光器；

    - 电控操作台可移动范围：X轴Y轴Z轴均不小于75mm；移动分辨率优于1μm；

    - 内置高亮度LED照明系统，可自由调节方向；

    - 样品支架：具有自动位置识别功能，含4个标准样品支架；

    - 配置垂直与水平监控彩色摄像头，分辨率不低于1956*1266像素，速率60fps；

    - 包含气体吹扫端口，可对样品表面进行惰性气体吹扫；

    - 包含废气排放端口，可将废气及时抽出；

    - 正向侧向配置激光防护观察窗，防护等级OD6+，激光安全等级Class I。

  - 激光器

    - *系统包含两套独立固体双脉冲激光器，波长分别为1064nm和266nm；

    - #脉冲能量：单激发脉冲能量≥120mJ（1064nm），≥30mJ（266nm）；双激发脉冲能量≥100+100mJ(1064nm),≥25+25mJ(266 nm)；

    - 闭环水冷制冷；

    - #脉宽≤10ns；

    - 重复频率≥20Hz；

    - 发散角优于0.5mrad；

    - 脉冲间隔1-20μs可调；

    - 激光能量稳定性：≤2%（峰峰值）；

    - 光束指向稳定性：<50μrad；

    - #激光光路固定，设备安装完成后不需再调整光路。

  - 激发采集光路

    - 两套激发采集光路，含反射镜及聚焦镜，分别适配于1064nm和266nm激光器；

    - *光路包含1个激光耦合激发端口，6个透镜耦合采集端口，标准SMA905光纤接口；

    - *266nm拉曼专用滤光片及安装固定支架，OD值≥7。

  - 自动控制和分析系统

    - 配置2个数字延时发生器；

    - 高性能计算机：Windows 10 Pro操作系统，内存16G，显示器2个，双显示器分屏显示，鼠标1个、键盘1套；

    - 全自动控制软件，包括：

3.4.3.1 #全自动快速Mapping功能控制，每秒打点不少于20个（x，y）并同步保存数据；

3.4.3.2 可控制系统于单点测量与扫描测量模式之间切换；

3.4.3.3 软件可控制激光器、样品室、光谱仪等系统部件，实现给气、排气、照明、拍照、精密位移等所有功能；

    - 数据分析处理软件

3.4.4.1 二进制文件导入，可对光谱特征进行优化及简单运算处理；

3.4.4.2 节点式数据处理分析方式，运算过程全部可见，并可针对任何环节独立修改；

3.4.4.3 支持多线程并行处理；

3.4.4.4 内置元素实际测量数据库，同时可连接NIST数据库；支持光谱自动寻峰，并利用所包括的数据库来识别原子、分子和它们的离子态；可以调用多幅光谱图进行比较；数据以ASC II、二进制和Excel(CSV)格式输出，或以BMP, WMF和WPG图形格式输出。

  - 光谱仪

    - *超高光谱分辨率中阶梯光栅光谱仪，光谱范围不小于190-1100nm；

    - *光谱解析能力≥60000λ/FWHM；

    - 光谱分辨率（<5pm@313nm）；

    - 狭缝宽度8-128um可调；

    - 焦距：120mm；

    - 杂散光：≤2.0×10-6。

  - 检测器

    - *高灵敏度EMCCD检测器；

    - 像素分辨率：≥1004*1002；

    - 像元尺寸：≤8μm×8μm；

    - 有效面积：≥8mm×8mm；

    - #帧频：≥30Hz；

    - 检测波段不小于180-1100nm；

    - 读出噪声：＜1e-当打开电子倍增时。

  - 光谱仪校准标准灯，Hg-Ar灯

  - 其它配件

激光功率计，激光护目镜，6种不同元素的标准样，紫外-可见光抗曝光光纤

- 产品配置要求

4.1 激发采集光路           2套

4.2 样品室                 2套

4.3 1064nm双脉冲激光器     1套

4.4 266nm双脉冲激光器      1套

4.4 光谱仪和检测器         1套

4.5 光谱仪校准灯           1套

4.6 激光能量计             1个

4.7 元素标准样             1套

4.8 分析控制软件           1套

- 技术文件要求

全套完整的技术资料，包括仪器操作说明书、操作手册等资料。

- 技术服务要求

6.1 售后服务要求：保修期2年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。终身提供仪器技术服务，质保期外工程师现场技术服务不收取任何费用。用户再次购买配件及耗材享受原价八折优惠。

6.2 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行不少于3日的仪器操作和日常维护的现场培训。

- 验收标准

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

- 订购数量：壹台

- 目的港：北京机场

- 交货时间：合同生效后6个月