| 设备名称 | 高分辨激光共聚焦显微拉曼光谱仪 |
| --- | --- |
| 数 量 | 1套 |
| 交货地点 | 中国石油大学（华东）青岛校区 |
| 交货时间 | 合同签订后120日内（如无法满足，请在投标文件中注明）。 |
| 质保期限 | 自验收合格之日起主机系统免费质保2年以上，激光器和地质冷热台免费保质1年以上（如无法满足或有更优质保，请在投标文件中注明）。 |
| 具体技术要求 |  |
| 1、设备用途和总体功能要求 微区矿物鉴定和流体包裹体分析、页岩有机质成熟度和分布特征进行分析、光谱成像、盆地深层温压条件下的流体相态和水岩作用进行原位观测。 2、主机技术规格和要求： 2.1 主机要求 2.1.1 仪器为科研型，具有整体性，主要部件（开放式显微镜、光谱仪、CCD探测器等）均集成在同一主机内，以保证仪器短期及长期稳定性。 ★2.1.2 仪器采用高端长焦长光谱仪，焦长≥700mm。 2.1.3 仪器采用像差校正全反射式消色差单级光谱仪。 2.2 光谱仪 2.2.1 光谱范围：≥200 nm～1100 nm，全光谱范围内支持4种扫描模式，单窗口信号采集、多窗口连续信号采集、多窗口断续信号采集和连续扫描信号采集。 2.2.2 光谱分辨率 红外≤0.35cm-1（测试氖灯837nm半高宽，≤1800光栅，50um狭缝） 可见≤0.65cm-1（测试氖灯585nm半高宽，≤1800光栅，50um狭缝） 2.2.3 仪器整体光通量大于30% 保证仪器的高通光效率和高灵敏度 2.2.4 高灵敏度：硅三阶峰的信噪比≥25:1，并能观察到四阶峰。（测试条件：采用532nm激发，光谱分辨率1cm-1，曝光时间100秒，累加次数3次（或曝光时间60秒，累加次数5次），垂直方向减并为1，显微镜头为X100倍） 2.2.5 高光谱重复性：优于±0.03cm-1。（测试条件：采用532nm激发，20次测量Si 520cm-1拉曼峰）。 2.2.6 光栅：尺寸≥76mm×76mm，可见波段600刻线和1800刻线。紫外2400刻线光栅，针对266nm激发波长优化 2.2.7 光谱仪平场校正，焦平面≥27mm，无边缘畸变。 2.2.8 配置超环面像差校正大尺寸消色差反射镜，光谱仪内无透镜。 2.3 探测器 2.3.1 芯片类型：开放电极式CCD，无干涉纹波效应。芯片尺寸：≥1024像素。 2.3.2 光谱范围：200-1050nm，提供量子效率曲线：>30%(300nm)，>55%(750nm) 2.3.3 制冷方式：电制冷，暗噪音：≤0.002e-/pixel/s，读出噪音：≤5e- 2.4 研究级开放式显微镜 2.4.1 配置开放式显微镜，显微用主机直接耦合。 2.4.2 显微镜底座可调节卡位，可简单拆卸，适合大尺寸样品，原位样品池光谱测量。 2.4.3 彩色摄像头，同时观察样品和激光光斑，以精确定位激光激发样品点。 2.4.4 用软件可连接摄像头采集图像，扩展了显微镜的视场，也可使自动平台的扫描区域扩大。 2.4.5 目镜：10X；可见物镜：5X，10X， 100X；长焦物镜：50X；超长焦物镜：20X。 2.4.6 紫外物镜：266nm 专用15X、40X；325nm专用15X、40X。 2.4.7 含反射及透射照明，可进行白光偏振成像 2.5 显微共聚焦组件 2.5.1 采用针孔三维共聚焦方式。 ★2.5.2 内置可调节机械针孔，非狭缝虚拟针孔。 2.5.3 针孔尺寸连续可调，调节范围10-1000um。 2.5.4 空间分辨率：≤1.0um（XY）；≤1.5um（Z）。 2.6 激光器 2.6.1 266nm 脉冲激光器，线宽小于0.3nm，功率不低于50mW，低波数性能好于350波数 2.6.2 325nm气体激光器，功率不低于30mW。低波数性能好于150波数 2.6.3 532nm固体激光器，TEM00模式，功率不低于100mW。低波数性能好于50波数 2.6.4 785nm固体激光器，TEM00模式，功率不低于100mW。低波数性能好于50波数 2.6.5 不同激发波长采用独立的，按波长独立优化的激光入射光路。 2.6.6 软件控制自动切换激发波长（包括紫外波长）。 2.6.7 每个激发波长均配置干涉滤光片和两个瑞利滤光片，滤除等离子线和瑞利散射。 2.6.8 Edge瑞利滤光片软件控制自动切换。软件控制自动调节Edge瑞利滤光片角度，优化低波数性能。 2.7 XYZ高精度机械自动平台 2.7.1 XY机械平移：X≥75mm；Y≥50mm，Z自动。 2.7.2 采用步进电机，XYZ最小步进≤10nm。 2.7.3 自动定位测量点和进行光谱成像。自动拉曼信号聚焦。 2.7.4 附带大面积超快速成像功能，软件控制，自动选择普通模式和超快速成像模式，无需更换光学元件和调整仪器。超快速成像最短积分时间≤2ms。 2.7.5 3D快速成像技术，立体地收集并显示透明材料内部的拉曼数据，完整的显示样品的3D立体拉曼图像。 2.8 仪器自动化控制 2.8.1 内置标准样品：自动准直激光到样品的激发光路、样品至探测器的拉曼信号传递光路。 2.8.2 自动定期仪器状态校准、并自动调节准直光路，保证仪器最佳性能状态。 2.8.3 厂家工程师可通过互联网实现远程自动调整及优化。 2.8.4 自动拉曼信号强度校正功能：内置标准白光光源，软件自动校准拉曼光强度，消除不同波长信号的响应差异。 2.8.5 自动波长校准功能：内置标准氖灯光源，自动实现全光谱自动校准，光谱峰位准确度。 2.8.6 拉曼信号采集模式与白光照明模式自动切换。 2.9 计算机及控制软件 2.9.1 图像工作站：Intel i7中央处理器，16G内存，2TB硬盘，独立图形显卡，22英寸LCD显示器，Windows7操作系统。 2.9.2 专业拉曼PL光谱采集和处理软件包 - 包括仪器控制，数据采集、计算和处理及曲线拟合等各项功能。 2.9.3 数据采集：包括单点光谱采集；自动多点光谱采集，多维度成像：1D（线，时间，温度，压力等）；2D（XY表面，XZ/YZ切片等）；3D（XYZ立体），超快速成像等。数据处理：包括实时荧光校正，降噪，去背景，平滑等。数据分析：峰位拟合，CLS峰位拟合，成像分析等。 2.9.4 光谱软件权限控制：可建立多用户权限，如管理员，专家，实验员等，保证后台操作不被轻易篡改。可自定义输出报告模板，自动输出实验报告。 2.9.5 数据库软件：包括常用拉曼数据库。具有光谱搜索模块，建库模块用于创建自定义数据库。官能团模块用于指认官能团。光谱软件和数据库软件一键化关联。 3.其他附件 3.1 地质专用冷热台，用于测量地质包裹体的均一化温度和冰点： 3.1.1 温度范围：-196到600℃，温度精度和稳定性：0.01℃ 3.1.2 光孔直径：约1.3mm 3.1.3 样品X,Y轴向移动：≥16mm 3.1.4 样品加热面积：直径≥22 mm 3.1.5 加热/冷冻速率：≥0.01-150℃/min 3.1.6 最小物镜/聚光镜工作距离：0.1到4.5mm/12.5mm 3.1.7 快速气体接头，控制样品大气环境 3.1.8 可与激光显微拉曼光谱仪联用 3.2 光学隔震平台，尺寸不小于1.8m*1.5m 3.3 UPS 稳压电源，不小于3000VA，10分钟延时 4.售后服务与培训： 4.1 交货期：合同签订后4个月内 4.2 质量保证期1年，安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期内全维修免费。 4.3 免费用户使用现场安装调试，并培训仪器基本操作，后期提供2人次高级应用培训 4.4 维修响应时间≤48小时。 |  |