A1包：显微镜-CCD（接受进口产品），数量：1台，预算：21万元

1、无限远光学系统;齐焦距离≥45mm;

2、平场消色差相差物镜：4X、10X、20X、40X、100X（油镜）;

3、防霉型宽视野目镜10X：视野≥25mm，双眼均可调节屈光度;

4、载物台再定焦结构，方便高倍物镜下更换切片;

5、相差专用聚光镜,包含调试工具;

6、6孔物镜转换器;

7、复眼照明系统，长寿命高亮度白色LED照明器（环保照明），满足性能要求的同时，降低功耗发热保持光路稳定性;

8、内置ND8减光片及自动照相电压调节按钮;

9、载物台X、Y移动手柄高度可调节;

10、固定位置的控制手柄（手柄长度可调）；可同夹载双切片;

11、人机学设计：右手单手五手指可同时操作视场光阑、载物台X、Y移动手柄，调焦机构及滤色镜;

12、可用于观察方式：明暗场、相差等;

配件技术指标：

1、彩色摄像系统技术性能要求

（1）芯片：1英寸全幅靶面，真实像素≥1600万;

（2）4908x3264全像素（最大6fps）/1636x1088像素3x3平均（最大45fps）

（3）曝光时间100 µ秒到60秒;

（4）感光度可选范围ISO200-ISO12800;

（5）高速USB3.0接口实现快速采集;

2、图像分析软件

专业图像处理软件：图像采集：爆光时间，亮度，对比度，白平衡，补偿等；图像处理：锐化，增强，对比度，背景，二制化等；图像分析：点、线、面多参数测量分析专业应用模块：自动拼图，多重对焦（3D），长时间时间序列采集（活细胞培养观察，荧光观察），荧光叠加等；直接控制显微镜，采集实验条件。

A2包：液质联用代谢分析平台（接受进口产品），数量：1套，预算：280万元

1. 液相色谱仪

1.1 超高压液相具备二元高压梯度泵，最大流速可达5 mL/min，流速可控精度为1uL/min，最高可承受压力在18000 psi以上 。

1.2 自动进样器：样品盘可放置100个以上的2 mL样品瓶；进样范围为0.1-100 µL；温度可控范围为4℃-40℃。

1.3柱温箱：带有冷却降温功能，控温范围为室温至80℃，控温精度小于±0.5℃；

柱容量：可放置3根以上30cm色谱柱。

2．质谱仪

2.1至少具有三重四极杆质谱仪的结构与功能；扫描离子的质量范围m/z：5-1800 amu。

2.2质量准确度小于0.01% amu（全质量数范围）,扫描速率不低于20000 amu/s。

2.3具备全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、增强多电荷扫描、时间延迟碎裂扫描、MRM扫描、Q3阱内碎裂等功能，工作站界面可设置。

2.4灵敏度：

2.4.1 ESI正离子模式下分析1 pg 利血平，MRM分析测量m/z 195（子离子）、m/z 609（母离子），信噪比≥100000:1。

2.4.2 APCI正离子模式下分析1pg利血平，MRM分析测量m/z 195（子离子）、m/z 609（母离子），信噪比≥100000:1。

2.4.3 MRM3检测灵敏度：柱上量2 pg利血平，检测609的子离子195的所有三级离子碎片，并提取响应最高离子，信噪比＞500，偏差小于等于10%。且同时可以看到质荷比在100到200范围内所有质荷比的信息。由于源内解离（source-CID）没有选择性，因此任何源内解离数据均不被看做满足此项指标。

2.5离子源须包括ESI源和APCI源，且应具有较高辅助加热气，温度不低于700℃，确保充分的离子化效率，尽可能消除样品基质干扰。离子源内应有废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染。

2.6不小于90°弯曲的线性加速碰撞室设计，尽可能降低中性粒子干扰。

2.7检测器系统应采用电子倍增器或光电倍增管，能够满足长期大量样品定量分析数据的可靠性和重复性。

2.8最高分辨率：分辨率＞10000（扫描速度为50 amu/s时）（需提供质谱轮廓图证明，棒状图无效，验收参数）。

2.9离子阱电荷数判定：可以根据离子动能，实现在低分辨条件下，区分离子的电荷数。获得更高的选择性（需要实验证明，并附证明材料）。

2.10兼容多个品牌的液相，有成熟的兼容接口，方便不同液相方法移植（要求提供公开发表的文献或用户证明材料支持）。

3. 主要配件及售后服务

3.1超高效液相（二元高压泵、脱气机、自动进样器、柱温箱）、质谱仪（ESI、APCI源）

3.2数据采集处理工作站1台：配置不低于酷睿i5 CPU，8G内存，装有2块2T硬盘可同时备份防止数据丢失，DVD/CD-RW，具有宽屏显示器，Windows 7操作平台，显示器。

3.3工作站具有数据采集、存储和处理功能，配套定量优化和处理的数据分析软件、代谢物组学分析软件，及海洋生物毒素相关的方法数据包。

3.4具备Audit Trail数据审计追踪软件。

3.5 供气设备 1套

3.6备品备件：2L 以上的泵油、离子源ESI和APCI喷针各2根，液相原厂流动相瓶5个以上，质谱安装标准品1套

3.7 UPS不间断电源（功率与仪器匹配）,延时长达1小时

3.8智能激光纸质输出设备，满足日常报告输出需求

3.9质保期一年，保修期内免费保养一次，仪器自安装验收起，制造商免费提供一年的在线监测。联网即可24小时监控仪器运行状况，及时给予建议或服务。采购人可自定义报警触发器和通知程序，将信息传达到技术支持中心。该系统需能遥控进行系统诊断，以便快速处理问题。系统可发布定期资产管理报告，包括服务维修历史、服务合同状态以及用户可选报告。免费的仪器操作和保养的培训课程，去制造商实验中心培训名额4人次。

A3包：激光粒度仪（接受进口产品），数量：1台，预算：40万元

1、测量范围：0.017μm到2000μm

*2、重复性误差：≤0.5%

*3、准确性误差：≤0.5%

4、分析时间：1–999秒

5、测量原理：激光衍射法(全程米理论及弗兰候夫理论)，符合ISO13320国际标准

6、主光源：固体激光器，功率5毫瓦、波长780nm，工作寿命7万小时以上。主光源与准直透镜采用光纤连接，采购人可更换激光器，且不会影响仪器性能。

7、辅助光源：偏振光，功率12瓦、波长450nm，600nm，900nm。

8、亚微米测量：运用水平和垂直偏振双蓝光，以及前向、90度测向、背向散射光检测，准确灵敏地检测亚微米颗粒。

*9、检测系统：132个独立硅光电检测器覆盖0-135度散射角，高分辨读取不同检测角的衍射光。

*10、湿法进样系统：可分析分散于水相的样品，每次样品检测后，系统自动将样品检测窗、样品槽和管路清洁干净，使用方便无残余影响。

1)	样品槽容积：≥1500mL

2)	循环系统：循环速度可调的高速离心循环泵

3)	自动清洗系统：自动样品稀释、自动进液、自动冲洗功能，使用及其方便

4)	废液被收集在有液位报警传感器的废液桶内，避免了废液溢出和保障了工作安全。

11、数据处理系统：能在Microsoft Windows 环境下全自动运行、实时采集。全程米理论及弗兰候夫理论数学模型计算样品粒度分布和统计数据。

12、实时显示粒度分布：在测量过程中实时显示在测样品的粒度分布和统计数据。

13、SOP标准操作规程：用户可制定SOP标准操作程序，实现样品分析标准化。

14、文件叠加功能：用来对比样品分析结果，可发现样品的任何变化。

15、操作环境：工作环境10-37℃，相对湿度0-90%

16、多种文件格式输出：分析报告数据可以多种文件格式输出。

配置要求：

1、仪器主机一套,

2、湿法样品台一套,

3、仪器保养套件一套,

4、随仪器配验收所用标样:0.3μm 质控品(12 瓶/盒)一盒, 15μm质控品(10瓶/盒)一盒, 35μm质控品（5瓶/盒）一盒，

5、应用控制操作软件一套。

A4包：小型发酵罐（接受进口产品），数量：1套，预算：26万元

1.控制系统：

1.1主机及控制单元一体化设计，内置10.4”彩色触摸显示屏；实时控制搅拌、温度,pH,DO,泡沫,蠕动泵等,实时显示各种设定数值,实际数值及记录趋势曲线,可实现编程控制；可连续储存3个月发酵数据。

1.2远程控制：通过以太网即可实现实时掌控异地实验室的发酵状况和数据；

1.3蠕动泵:主机内置四个蠕动泵，蠕动泵转速0~60rpm,精度±1转，正向或反向转换；

1.4控温范围：冷却水温+5～85度，控制精度±0.1度;

1.5 PH范围2~14,精度0.01;溶氧范围0~200%,精度0.1%；

1.6 ORP控制：控制范围±2000mv，精度1%；

1.7配有RS485，USB,网络端口，方便用户数据输出及发酵罐应用扩展；

1.8搅拌,温度,PH,溶氧可实现15步程序梯度控制,溶氧具有DO Cascade功能可进行二次代谢培养.

2.罐体：

2.1工作体积：最大工作体积≥10L;

2.2材质：厚壁为硼硅酸盐玻璃，罐盖及配件为316L不锈钢；

2.3罐体类型：单层平底底部加热式罐体，用于微生物，酵母等发酵;

3.搅拌系统：

3.1平底罐：无碳刷免维护直流马达、顶置式直连耦合设计,微生物罐体马达转速：30～1000rpm、精度 ±1rpm;

3.2搅拌部件：三个可调高度6叶式平头搅拌桨及不锈钢挡板；

4.通气：

4.1 可调转子流量计，罐体空气流量控制1-10LPM(0.3~3VVM)；

4.2 环形空气分布器位于罐体底部，通气孔孔径1mm开口向下,避免粘稠发酵液堵塞气孔。

5.配置：

5.1 10L平底玻璃罐体及不锈钢部件：1套；

5.2 主机：1台；

5.3 马达：无碳刷马达1个；

5.4 平底罐加热基座1个；

5.5 耐热耐压 pH电极 1套；

5.6 耐热耐压DO电极 1套；

5.7  PT-100温度电极 1套；

5.8 消泡电极 1套；

5.9 无菌取样装置1套；

5.10 安装启动包1套；(含有4个补料瓶,硅胶管,不锈钢连接管,硅胶管夹,工具,中英文操作说明书,火焰灭菌器等)

5.11辅助设备:

5.11.1静音无油空压机1台（空气流量≥50L/min,带储气罐）

5.11.2冷水机1台（最低工作温度－10度，容积10L）

A5包：气相色谱质谱联用仪（接受进口产品），数量：1套，预算：59.4万元

一、质谱部分

1.基本性能

1.1 质量数范围: 1.5 ～ 1090 u

1.2 灵敏度:EI Scan（氦气）：1pg；八氟萘OFN m/z 272；S/N ≥ 1800 (rms)

IDL（SIM）：IDL ≤500 fg。

1.3 分辨率：单位质量分辨率；质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)

1.4最大扫描速度：≥20,000 u/sec；采样频率：100Hz 。

2.离子源

2.1 EI离子化能量：10-200eV,离子源温度：独立控温，140-350℃。

2.2灯丝电流：5-250μA（发射电流）,GCMS 接口温度：50-350℃。

3.质量分析器

3.1 配备预四极的高精度全金属四极杆；预四极可转动可清洗。

3.2能最大限度减少灵敏度和质谱图正确性降低。

4．扫描功能:

4.1扫描功能:支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。

4.2 在SIM模式下，最大支持64通道 x 128 组。

5.检测系统

5.1 二次电子倍增管，配备专利偏转透(Overdrive Lens)和±10kV转换打拿极。

5.2 离轴连续打拿电子倍增器;动态范围：8×106。

6.真空系统

6.1 高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，排气量大于350L/sec、He.

6.2 配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）

6.3 最大柱流量≥15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱

二、气相色谱部分

1.快速加热和冷却的柱温箱

1.1 柱箱温度：室温以上4℃-450℃; 程序升温：20阶21平台。

1.2最大升温速率：不低于220℃/min，配置无需升级，以0.01℃/min增加

1.3温度设定精度：0.1℃；控温精度：0.01℃。

1.4温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min。

2．分流/不分流进样口

2.1 最高温度：≥450℃。

2.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能,需提供软件截图证明。

2.3 配备载气节省模式，有效节约载气消耗量；具有保留指数调整功能，仅需要正构烷烃标样可以实现方法自动调整保留时间，无须更改仪器方法。

三、数据处理系统

采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范；具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。

四、配置要求

气相色谱质谱联用仪1台，分流不分流进样口2个，12位液体自动进样器1个，最新版NIST谱库，高纯氦气钢瓶1个，配套工作站1套，UPS电源一套（10KVA,延时1小时），10样品位全自动顶空进样器1套。

A6包：元素分析仪（接受进口产品），数量：1台，预算：35万元；

技术参数：

*1、原理：杜马分析法，基于高温燃烧技术/色谱法的元素分析技术，非吸附解吸附分离方法。

*2、可连接Geolog测井仪器、Gerhardt食品分析仪以及质谱仪连用。

*3、须兼容四种以上燃烧管规格：10.5mm, 18mm, 20mm, 26mm

4、分析仪检测器检测 碳、氢、氮、硫、氧的范围：0% 到100%

*5、样品尺寸：0.01 mg - 200 mg (根据样品本身特性)

6、准确度 %：< 0.2 (基准物)

7、精确度 %：C、H、N、S < 0.1% abs ；O < 0.2% abs

8、氧气供气档位：≥3

9、检测器：TCD LOQ: LOQ: 1-5 µg

10、气动自动进样器：不少于50位

11、分析时间：CHNS分析≤15分钟；用2米GC柱分析CN≤3分钟(基准物)

12、校准曲线：线型曲线、二次曲线、三次曲线

*13、软件：EA- CL软件，方便用户进行数据处理

14、气体需求：高纯压缩空气、氦气（99.999%  (5.0) , 3-5 bar）、氧气（99.999%  (5.0) , 3-5 bar）

*15、载气流速：90-120ml/min，吹扫流速：>90ml/min氧气流速：<35ml/min

16、检测器温度控制：0.1摄氏度

17、系统配置：含分析仪主机，自动进样器，供气系统，系统软件，500套件耗材包等。