（一）设备名称/数量：场发射扫描电子显微镜 一套

（二）工作条件和性能指标

1．工作条件

1.1电源：220V（±10%），50Hz

1.2运行环境温度：17-25oC

1.3 运行环境：相对湿度<65%

1.4独立接地

2．技术规格

2.1 电子光学系统

2.1.1 分辨率：≤0.7nm @15kV(SE)，≤1.2nm @1kV(SE)；

2.1.2 放大倍率：12-2,000,000倍或者更宽，粗、细调模式连续可调，根据加速电压和工作距离的改变，放大倍数自动校准；

2.1.3 加速电压：0.02kV ～ 30kV（非样品台减速状态下），连续可调；

2.1.4 电子枪：场发射电子枪；

2.1.5 探针电流：最大电流≥20nA；束流具有好的稳定性。

2.1.6 透镜系统：电磁/静电式透镜会聚系统，能够保证样品室内无漏磁，可对铁磁性和易磁性材料进行2mm内短距离高分辨成像；

2.1.7 电子光路：镜筒内电子束无交叉光路设计，具备色差校正功能，保证卓越的低电压性能；

2.1.8 对中：自动；

2.1.9 聚焦：自动聚焦、带有手动聚焦；

2.1.10 像散：自动，带有手动控制调节；

2.1.11 工作距离：最小≥1.5mm，最大≤30mm；

2.2 样品室和样品台

2.2.1 样品台：5轴自动马达驱动，移动最大范围指标不小于：X方向≥50mm；Y方向≥50mm；Z方向≥25mm，T≥-4~70°（倾斜），R=360°（旋转）；

2.2.2配置多功能旋钮操作控制面板或多功能键盘；

2.2.3 抽屉式拉门；

2.2.4 样品座：配有单样品座，九孔样品台，多功能样品座；

2.2.5 具备多种工作模式；

2.2.6预留能谱仪、背散射电子衍射等常用附件接口和软件通讯接口。

2.3 探测器

2.3.1样品室内二次电子探测器；

2.3.2镜筒内正光轴二次电子探测器；

2.3.3样品室内背散射电子探测器；

2.3.4 STEM探头，分辨率：≤0.6nm @30kV（STEM）。可做DF，BF，ADF及HAADF观察；

2.3.5 样品室内红外CCD相机；

2.3.6 样品电流监测器或者法拉第杯，可实时测量样品表面的电子束束流大小。

2.4 真空系统

2.4.1进口分子泵和离子泵；

2.4.2 前级进口机械泵；

2.4.3 样品室真空度：高真空模式不低于2×10-4Pa（测试导电样品或喷金处理样品），电子枪真空度：优于10-7Pa；

2.4.4 保护功能：具备断电、漏电、真空保护功能。

2.5 数字图像记录系统

2.5.1  图像扫描最大像素：32k×24k；

2.5.2  图像显示不小于1024×768像素；

2.5.3  图像记录格式：可保存TIFF、BMP或JPEG格式；

2.5.4  基于网络架构的数据传输系统；

2.5.5  计算机系统配置不低于：Intel 至强 W 处理器，CPU频率(MHz)：3.6 GHz；8GB 内存；1TB S-ATA 3.0硬盘；独立显卡；DVD刻录机；24寸TFT显示器；

2.5.6  正版Windows 操作系统，操作界面可单窗口又可多窗口图像显示；

2.5.7  可自动调节：电子枪对中、真空控制、亮度与衬度、调焦和象散、动态聚焦、倾斜补偿；

2.5.8  原装应用软件、原装实验台和操作台、高性能计算机和彩色激光打印机。

配件（附件）技术指标：

2.6 电制冷能谱仪

2.6.1制冷方式：电制冷（无需液氮冷却）；

2.6.1探测器：晶体面积≥60 mm2，有效面积≥40 mm2；高分子超薄窗设计，非氮化硅，探测器可软件控制，自动伸缩；

2.6.2能量分辨率：全元素能量分辨率：Mn Ka 于130,000 cps下保证优于127eV, 超轻元素F Ka 于130,000 cps下保证优于64eV，超轻元素C Ka 于130,000 cps下保证优于56eV；

2.6.3元素分析下限: Be4～Cf98；

2.6.4能谱仪处理器与计算机采用分立式设计，电子图像清晰度8192*8192，全谱面分布图清晰度4096*4096，具备全谱图图像采集分析软件，一次使用样品：即可得到采集区域每个像素点形貌和成分数据；

2.6.5具备Live功能，移动样品时，元素谱图与面分布图实时刷新显示，无需在电镜和能谱软件间切换。样品一旦停止移动，自动开启面分布图静态采集模式，得到更高清晰度的面分布图；

2.6.6控制单元：可记录样品预览过的位置，以便随时返回重新分析。并具备元素追踪功能，显示经过位置的不同元素含量变化；

2.6.7定量分析：可对抛光表面或粗糙表面定量分析,采用XPP定量修正技术；

2.6.8数据库：20KV 无标定量数据库和5KV 无标定量数据库；提供全元素数据库，无限期免费升级；

2.6.9 谱定性分析：可自动标识谱峰，无禁止自动标定的元素，可进行谱重构，对重叠峰进行手动峰剥离；

2.6.10高帽滤波法，自动扣除背底；

2.6.11软件功能。能谱仪相关软件：要求软件功能完备，配备能谱仪专业分析软件及智能分析系统软件。

3.进口离子溅射仪（具备喷金功能，配金靶2个）：

3.1样品仓大小：≥100mm（内径）×65mm（高）；

3.2样品台直径≥50mm，靶到样品台举例≥45mm，高度可调；

3.3溅射电流：0-30mA；

3.4溅射时间：0~3min可调，可重复定时；

3.5最大样品尺寸：直径≥50mm；

3.7靶材：根据需要，配置Au，Pt，Au-Pd，Pt-Pd；附带Au靶材2个；

3.8真空系统：配备进口真空泵。

4．配置要求

4.1场发射扫描电子显微镜主机1台

4.2 能谱仪1台

4.3探测器配置：正光轴上二次电子探测器，样品室内二次电子探测器，背散射探测器，STEM探测器，CCD观测系统

4.4 Plasma Cleaner

4.5 UPS电源，持续工作≥2小时

4.6操作台

4.7样品电流探测器

4.8样品台：单样品台1个，多目的样品台2个，九孔样品台2个，STEM样品台1个

4.9控制系统，含两个显示器及相关软件

4.10耗材：附加原厂场发射灯丝1根，并免费更换；备用物镜光阑，导电胶带4卷，样品座1套、样品盒1个。

4.11其余仪器正常使用所需配套附件

4.12离子溅射仪

5. 技术文件

5.1 合同签订后提供设备的预安装场地要求说明书

5.2 随机提供产品使用说明书和维护说明书

5.3 随机提供系统软件安装光盘

（三）技术及售后服务

1. 设备安装及调试

1.1 合同签订后，投标货物原厂工程师需在客户场地准备完毕后2周内为客户提供场地测试服务，并出具详细的测试报告，对不满足安装要求的场地提出场地改造的建议和指导；

1.2 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后原厂工程师1周内在用户现场执行安装调试直至达到验收指标；

1.3 仪器的安装调试应在于15个工作日内完成；

2. 技术培训

2.1 设备安装完毕后，原厂工程师需在用户现场对用户操作人员提供投标货物的操作培训，培训内容包括但不限于设备的基本工作原理、软硬件操作方法、日常维护以及紧急状况应急处理措施；培训时间不少于3天，直到客户能掌握培训内容为止。一共三个阶段的培训：预培训、安装培训、高阶应用培训。保证让使用者可以更深入的理解电镜，与原厂工程师有更多接触，也可以学习到更多电镜知识、电镜操作技巧。三个阶段完毕后，保证使用者具有高的电镜操作水平。

2.2 投标货物质保期内，投标货物原厂需在和用户协商基础上，提供设备操作的应用提高培训至少1次，培训时间不少于5个工作日。

3. 售后服务

3.1 由卖方负责设备开箱、安装到买方指定地点、调试以及精度检验，直至设备进入正常工作状态，并符合验收技术条件的指标要求。

3.2 在设备运行期间有故障发生时，售后服务方必须保证在12小时内进行反馈；如需工程师上门服务，售后服务工程师在接到用户请求后48小时内必须到场。

3.3 卖方必须提供原厂明确的售后服务方案，售后服务方必须与用户签订原厂出具的技术协议。

3.4 投标货物生产厂家必须在华东地区设有售后服务中心。

3.5 保修期：提供一年免费保修，保修期自买方验收签字之日起计算。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费。免费上门舱体清洗1次。

3.6 质保期外，投标货物制造厂家应保证15年内能够提供设备备件和相关维修服务。

3.7 在仪器硬件允许的条件下，投标货物厂家负责免费升级电镜控制软件。