- 第四章  采购需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

- 2.招标产品技术规格、要求和数量

一、采购设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光共聚焦显微系统 | 1 | 台 |
| 2 | 全自动原位杂交仪 | 1 | 台 |
| 3 | 多功能酶标仪 | 1 | 台 |
| 4 | 实时定量PCR仪 | 3 | 台 |
| 5 | 冷冻切片机 | 1 | 台 |
| 6 | 荧光正置显微镜 | 1 | 台 |
| 7 | 组织脱水机 | 1 | 台 |
| 8 | 脉冲电场凝胶电泳仪 | 1 | 台 |
| 9 | 高倍体式显微镜 | 1 | 台 |
| 10 | 荧光倒置显微镜 | 1 | 台 |
| 11 | 凝胶成像系统 | 2 | 台 |
| 12 | 普通正置显微镜 | 3 | 台 |
| 13 | 石蜡切片机 | 1 | 台 |
| 14 | 核酸蛋白微量定量系统-1 | 1 | 台 |
| 15 | 核酸蛋白微量定量系统-2 | 1 | 台 |
| 16 | 组织包埋机 | 1 | 台 |
| 17 | 梯度PCR仪 | 4 | 台 |
| 18 | 普通倒置显微镜 | 1 | 台 |
| 19 | 蛋白转印系统 | 2 | 台 |
| 20 | 蛋白染色系统 | 1 | 台 |
| 21 | 普通PCR仪 | 4 | 台 |
| 22 | 普通体式显微镜 | 1 | 台 |
| 23 | 核酸电泳系统 | 6 | 台 |
| 24 | 蛋白电泳系统 | 4 | 台 |
| 25 | 紫外切胶仪 | 1 | 台 |
| 26 | 组织烤片机 | 1 | 台 |
| 27 | 组织摊片机 | 1 | 台 |

二、设备技术要求

（一）●激光共聚焦显微系统（数量：1台）

1.工作环境

1.1电源220V±10%；50Hz±1%，环境温度5℃～40℃，环境相对湿度15～80%；

1.2其它：防尘，除湿，抗震动；

1.3电源插头符合中国制式，或提供转接插座。

2.技术参数指标

2.1激光照射系统

2.1.1紫色固体激光器：405nm，功率50mW；

2.1.2蓝色固体激光器：488nm，功率20mW；

2.1.3绿色固体激光器：561nm，功率20mW；

2.1.4红色固体激光器：640nm，功率20mW；

2.1.5开放式和一体化的激光耦合器，通过单独一根宽光谱、高透过率光纤导出，近紫外到红光区域一体化色差校正，无须调节光纤中心。

2.1.6所有激光谱线均由AOTF控制，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的ROI成像、FRAP等实验应用；激光强度调节范0.1%～100%，调节步进精度0.1%。

2.2共聚焦扫描检测系统

*2.2.1扫描系统和检测系统一体化集成设计，扫描检测系统与显微镜直接耦合，非光纤式导出，避免荧光信号的损失。

2.2.2不少于四个独立的荧光检测器和荧光检测通道，一个透射DIC检测通道，所有通道可实时扫描、同时叠加。

*2.2.3透射型光栅分光系统，所有荧光检测通道可执行高精度高线性光谱扫描、光谱检测和光谱拆分功能。

2.2.4光谱分辨率（最小光谱检测范围）：2nm。

2.2.5光谱最小调节步进：1nm，确保全光谱一致的分辨率，并且连续可调。

*2.2.6 XY独立双扫描振镜，均为高反射率的抗氧化银镀膜。

2.2.7扫描分辨率≥4096×4096。

*2.2.8旋转角度：0～360°自由旋转，步进0.1°，旋转扫描时可同时进行DIC扫描观察。

2.2.9光学放大扫描：1～50×光学放大，步进0.1×。

*2.2.10扫描速度：常规扫描振镜512×512≥16帧/秒，256×256≥62帧/秒。

2.2.11扫描模式：点扫描，矩形扫描，任意线/面扫描，任意图形区域扫描，Clip扫描，Zoom In扫描，任意角度扫描，及X，Y，Z，T，λ任意结合或同时组合。

2.2.12共聚焦针孔：全自动连续调节型，50～800μm，步进1μm。

2.3全自动倒置显微镜系统

2.3.1双层光路，后部连接共聚焦扫描检测系统，预留显微镜两侧空间用于功能扩展，机身闭环结构设计，高刚性和稳定性。

2.3.2电动控制Z轴，最小Z轴步进精度≤10nm；电动光路切转与调节，可通过电容式触摸屏控制器、软件、手动三种方式控制功能，包括Z轴、物镜转盘、聚光镜、激发块转盘、电动DIC棱镜切换等。

2.3.3电动激发块转盘≥8孔，激发块切换速度≤0.5sec；无需拆卸更换激发块，内置电动光闸，防水设计；荧光激发块至少包含窄带带通紫外激发（UV），窄带带通蓝光激发（B）和宽带绿光激发（G）三种，并可同时安装不少于六个荧光激发块。

2.3.4电动长工作距离万能聚光镜：具有7孔位，数值孔径N.A.≥0.55，工作距离W.D.≥27mm电动七孔聚光镜；电动孔径光阑，电动偏光镜可自动旋入、旋出光路。

2.3.5荧光光源：130W超高压汞灯，使用寿命≥2000小时，光纤接入，减少对标本的热损伤，7档光强调节，带计数归零开关。

2.3.6透射光源：长寿命LED冷光源。

2.3.7共聚焦专用万能平场超级复消色差系列物镜

（1）10×干镜，数值孔径NA≥0.40，工作距离WD≥3.1mm；

（2）20×干镜，数值孔径NA≥0.8，工作距离WD≥0.6mm；

（3）40×干镜，数值孔径NA≥0.95，工作距离WD≥0.18mm；

*（4）60×油镜，数值孔径NA≥1.42，工作距离WD≥0.15mm。

2.3.8明场观察附件：全套微分干涉（DIC）附件。

2.3.9精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能，控制手柄扭力可调；XY移动范围≥114mm×75mm；配套多孔板、35mm培养皿和切片三种专用样品夹适配器。

2.4计算机工作站

CPU Intel Xeon E5-1620v或更高；内存≥16GB；HDD机械硬盘≥1TB×2；SSD固态硬盘≥256GB；显卡NVIDIA Quadro K620 2GB或更高；DVD writer；操作系统Windows 7 Professional 64bit；30英寸液晶显示屏。

2.5软件

2.5.1图像采集和系统自动控制功能，光路全电动控制切换；

2.5.2智能化设置：根据染料或不同应用要求，软件可一键设置自动配置整个光路；

2.5.3多维显微成像控制：X，Y，Z，T等控制，实现多时间、多通道荧光、Z序列的自动采集和处理；

2.5.4三维/四维可视图象重建，具有不少于Alphablend，Isosurface，MIP等多种三维渲染模式，随意进行空间切割，交互立体显示，并在成像过程中实时三维重构；

2.5.5 Z轴深度补偿功能，随成像深度不同，可以随意线性或非线性调节激光强度和检测器灵敏度，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减；

2.5.6荧光强度测量，区域和周长等参量计算；

2.5.7共定位定量分析：对于多标荧光图像进行共定位定量分析；

2.5.8离子浓度图像：支持离子浓度图像获取，比例（Ratio）图像获取；

2.5.9荧光漂白后恢复（FRAP）：提供AOTF对特异性生物大分子进行定点漂白实验；

2.5.10荧光能量共振转移（FRET）实验，提供不少于三种FRET方法学；

2.5.11检测特异荧光标本指纹光谱：可进行实时光谱拆分，分离发射光谱重叠的多重标记荧光标本；

2.5.12可根据不同用户自定义个性化的布局界面；

2.5.13提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜和2D反卷积等国际公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像的专业算法。

3.仪器配置

3.1共聚焦系统1套；

3.2 PC工作站1套；

3.3气压专用防震台1个；

3.4稳压电源1套；

3.5工作平台及激光器架1套；

3.6 UPS1个。

（二）全自动原位杂交仪（数量：1台）

*1.全自动系统，脱蜡、预处理、变性杂交、杂交后冲洗全部自动化处理，每次最多可同时处理12张玻片，使一次性大批量处理FISH标本成为可能。

2.生物安全性

2.1采用环保脱蜡液；

2.2废液可分类排放到3个废液瓶中；

2.3系统封闭性高；

2.4系统设计最大程度减少对操作人员和环境的不良影响。

*3.应用范围

3.1实体瘤：组织样本；

3.2细胞学：尿液和其他体液样本；

3.3血液学：血液/骨髓；

3.4细胞培养的细胞板均能开展。

4.温度控制准确，范围25～95℃，±1℃。

5.有废液液面感应系统，防止废液溢出。

6.反应槽具有可调震荡功能，默认值为12循环/分钟。

7.仪器配置

7.1主机1台；

7.2自动加样系统1套；

7.3温控系统1套；

7.4液面感应系统1套；

7.5管理软件1套。

（三）多功能酶标仪（数量：1台）

1.工作环境

1.1工作温度：18～40℃；

1.2工作和存储湿度：10～85%。

2.基础性能

2.1波长选择：光路系统:滤光片光路提供最快的检测速度和最好的检测性能，顶底部的四光栅检测光路提供最为灵活的波长选择；

2.2检测模式：荧光顶板及底部，时间分辨荧光（基于光栅和滤光片），荧光偏振，发光，紫外/可见吸收光；

2.3读板方法：终点法，动力学法，光谱扫描，孔域扫描；

2.4微孔板类型：1～384孔板，兼容微量检测板，可进行低至2µL样品的检测；

*2.5温度控制：环境以上4℃至45℃，±0.5℃@37℃，独立的顶部及底部梯度温度控制，有效防止冷凝水产生；

2.6震荡：线性，轨道，双轨道；

2.7检测高度：自动Z轴调整，0.1mm步进；

*2.8动力学速度：96孔≤13秒；384孔≤25秒；

2.9软件：标配仪器控制和数据分析软件，通过USB或串口来控制；

2.9.1软件支持细胞计数，亚群分析，Hit-picking；

2.9.2定量和定性分析，动力学分析，光谱分析，滴定，EC50，Z’因子计算，平行线分析，Levy Jennings QC趋势。

3.吸收光

3.1光源：氙闪灯；

3.2波长选择：双光栅；

3.3波长范围：230～999nm，1nm步进；

3.4带通：4nm(230～285nm)，8nm(＞285nm)；

3.5动态范围：0～4.0OD；

3.6分辨率：0.0001OD。

4.荧光强度

4.1灵敏度

4.1.1滤光片模块-荧光素≤0.25pM(384孔板)-顶部；

4.1.2光栅-荧光素≤2.5pM(384孔板)-顶部；荧光素≤5pM(384孔板)-底部；

*4.2.光源：不少于2个高能氙闪灯；

4.3.波长选择：四光栅(顶/底)和滤光片模块(顶部)；

4.4.波长范围：200～850nm；

4.5.带通：单色器:16nm激发/发射，滤光片:依滤光片而定，5nm至＞100nm；

4.6.检测系统：不少于两个PMT。

5.化学发光

5.1灵敏度：≤10amolATP(384孔板)100amolAT（辉光）；

5.2波长范围：300～700nm；

5.3动态范围：＞6个数量级。

6.荧光偏振

6.1光源：氙闪灯；

6.2灵敏度：≤1.2mP@1nM荧光素(384孔板)；

6.3波长选择：滤光片模块；

6.4波长范围：320～850nm。

7.时间分辨荧光

7.1光源：氙闪；

*7.2灵敏度：≤4amol/孔Eu(384孔板)；

7.3波长选择：滤光片，光栅；

7.4波长范围：滤光片:200～850nm，光栅:250～700nm。

8.仪器配置

8.1主机（包括四光栅检测光路以及滤光片检测光路）1台；

8.2数据获取及分析软件1个。

（四）实时定量PCR仪（数量：3台）

1.工作环境

1.1工作温度：15～35℃；

1.2工作湿度：相对湿度≤75%；

1.3工作电源：230V，50～60Hz；

1.4最大功率：850W。

2.仪器性能

2.1样品容量：96×0.2mL，可使用0.2mL单管、八联管、96孔板等；

2.2反应体系：1～50µL；

2.3加热/冷却技术（温控方式）：半导体；

*2.4最高升温速率：≥5℃/s，最高降温速率：≥5℃/s；

2.5控温温度范围：0～100℃；

2.6控温准确性：≤±0.2℃(90℃时)；

*2.7带温度梯度功能，一次实验可同时运行的不同温度点≥8个；

2.8温度梯度选择范围：30～100℃，温度梯度范围：1～24℃；

2.9半导体加热模块具有密闭保护圈，可防止冷凝水引起电路故障；

2.10每样品孔可同时检测5个目标因子；并有专门独立的一个FRET通道；

*2.11激发光源：6个带不同滤光片的长寿命LED灯；

2.12检测器：6个带不同滤光片的光敏二极管，特异检测不同激发波段的荧光分子；

2.13激发/发射波长范围：450～730nm；

2.14线性范围：≥10个数量级；

2.15检测灵敏度：可检测一个拷贝的人类基因组基因；

2.16多重数据分析：具多重qPCR数据分析功能，可同时运行5个检测通道；

2.17在反应前、反应中或运行完成后输入和编辑反应孔的信息；

2.18数据分析模式：标准曲线定量、融解曲线、ΔCT或ΔΔCT基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、溶解曲线分析功能；

2.19可配第三方数据分析软件，方便不同仪器间数据整合分析；

2.20数据输出模式：可将实验结果以图形和表格的形式直接打印；也可拷贝后另存为Word、Excel或Powerpoint文件格式；详细的数据报告内容包括实验条件，数据坐标和表格，数据分析参数，可直接打印或保存为PDF；

2.21程序自动编辑，仅需输入Tm值及运行方式即可进行快捷的编辑程序；

2.22 E-mail发送实验数据，实验结束后可自动发送实验结果至指定邮箱；

2.23为保证数据安全仪器能实时保存≥100份定量原始数据文件，同时仪器也能脱离电脑运行；

2.24带有彩色触摸屏，无需按钮，可直接手触式控制，运行时同时能在彩屏上查看扩增曲线或融解曲线等；

2.25可选配高分辨融解曲线软件（HRM法）对扩增产物进行SNP或甲基化程度分析；

2.26可选配中文操作软件；

2.27独立光路，仪器出厂已校正完毕，开箱即可使用，无需周期校正光路。

3.仪器配置：

3.1主机1台；

3.2控温模块1块；

3.3光学检测模块1块；

3.4控制分析软件1个；

3.5数据连接线1根；

3.6使用说明1本；

3.7主流配置计算机1台。

（五）冷冻切片机（数量：1台）

1.防溅水设计冰冻切片机；

2.两个压缩机，独立的压缩机制冷样品头，温度控制更精确；

*3.样品头制冷温度：-10℃～-50℃；

4.样品头带手动除霜功能；

5.冷冻箱制冷温度：0℃～-40℃；

6.冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次，持续时间6～12分钟；

7.冷冻箱带手动除霜功能；

8.速冻架冷冻位点：10个；

9.速冻架制冷温度最低：-43℃；

*10.带电动切片功能，确保切片质量并缓解用户长时制片的疲劳度；

11.电动切片时手轮置中功能；

12.可调节切窗；

13.切片模式：包括单次，步进和连续切片；

14.修块厚度范围：5～150um；

*15.切片厚度范围：0.5～300um；

16.水平进样距离：25mm；

17.垂直行程：59mm；

18.电动粗修速度：2档，500um/s，1000um/s；

19.样品定位：8°(X/Y轴)；

20.最大样品尺寸：40×55mm；

21.带样品回缩功能；

22.带切片计数和切片厚度总计功能；

23.高位和低位手轮锁定功能；

24.控制面板锁定功能；

25.仪器配置

25.1全自动切片机1套；

25.2速冻模块1个；

25.3适配刀架系统1套；

25.4样品定位系统1套；

25.5切片计数软件1套；

25.6使用手册1本；

25.7维护工具1套。

（六）荧光正置显微镜（数量：1台）

1.工作条件

1.1在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行；

1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2.主要技术指标

2.1研究级万能正置显微镜，可作明场（BF）、荧光（FL）、微分干涉等观察方式的观察。

2.2正置显微镜镜体

2.2.1光学系统：无限远校正光学系统，国际标准齐焦距离45mm，超宽视野视场数≥26.5的光路设计，可升级的荧光光路也可实现视场数≥26.5；

2.2.2调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米；

2.2.3照明装置：左右手均可操作。内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED(强度大于12V100W卤素灯)，色温平衡滤色片(46mm直径)。

2.3物镜转盘：七孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺，带DIC插槽，可安装DIC板，偏光补偿器及检偏镜等光学元件。

2.4观察筒：超宽视野三目镜筒，视场数≥26.5。

*2.5物镜：平场半复消色差物镜，视场数≥26.5

4×万能平场半复消色差物镜（4X/0.13，WD17）1个；

10×2万能平场半复消色差物镜（10X/0.3，WD10）1个；

20×万能平场半复消色差物镜（20X/0.5，WD2.1（spring））1个；

40×万能平场半复消色差物镜（40X/0.75，WD0.51（spring））1个；

100×O2万能平场半复消色差物镜（100X/1.3，WD0.2（spring，oil））1个。

2.6目镜：超宽视野10×目镜，视场数≥26.5，带屈光度校准。

2.7载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.8聚光镜：8孔万能聚光镜，配备暗视野装置，可安装多种与物镜相配套的DIC棱镜。

2.9配有10×、20×、40×、100×DIC棱镜。

2.10荧光照明系统。

2.11荧光照明器：八孔编码荧光照明器，带有复眼照明透镜，配置ND25、ND6、ND1.5中灰滤色片，无需工具即可更换滤色镜组，与软件连接后能够随图片保存荧光滤色镜组信息。

2.12荧光光源：汞灯灯泡。

2.13通用高性能荧光窄带带通紫外激发块、宽带蓝紫光激发块、宽绿激发荧光镜组、窄蓝激发带通荧光镜组、滤色镜均带有干涉镀膜。

2.14高分辨率彩色制冷型显微专用数码CCD。

2.14.1专业CMOS彩色芯片；

*2.14.2最大图像分辨率：≥5760×3600；

2.14.3灵敏度：0.5×/1×/2×/4×/8×/16×（相当于ISO200/400/800/1600/3200/6400）；

2.14.4像素混合：提供2X2像素混合（binning）；

2.14.5图像速度：60幅/秒@1920×1200（1×1）；

2.14.6图像传输速度：4s（最高分辨率5760x3600）；

2.14.7测光方式：全幅，30%，1%，0.1%；

2.14.8测光模式：手动，自动，超级荧光自动（SFL）；

2.14.9曝光时间：39μsec～60sec；

2.14.10动态范围：12bit；

2.14.11数据接口：PCI Express；

2.14.12光学接口：C型接口；

2.14.13成像类型：支持明场和弱荧光高质量成像；

*2.14.14带有导航定位功能及拼图功能。

2.15显微图像控制及分析软件

2.15.1采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易；

2.15.2专业图形编程系统，可设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等；通过图标拖拽方式设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证；拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看；

2.15.3增加HDR（High Dynamic Range）高动态范围获取功能，可以选择自动HDR或手动HDR，保证充分获取到细节图像；

2.15.4对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性，在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

2.15.5调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜；

2.15.6使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

2.15.7对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

2.15.8合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像，方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

2.15.9可做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

2.15.10可对多幅视野相邻的图像做大图拼接，获取高分辨率大视野图像；

2.15.11可实时对多幅视野相邻的图像做大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像；

2.15.12可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；

2.15.13可以对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，从而获取多层面的清晰图像；

2.15.14可以实时对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像；

2.15.15提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜和2D反卷积等国际公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像和非共聚焦图像的专业算法；

2.15.16可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像；

2.15.17具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件；

2.15.18手动计数功能，支持手动分组功能，数据可输出到Excel；

2.15.19支持将时间序列图像转换成Kymograph图像，并进行测量分析，结果可导出；

2.15.20可以生成Word报告模板，以图文并茂形式展示分析结果。

3.仪器配置

3.1显微镜主机1台；

3.2七孔编码物镜转盘1个；

3.3 4×万能平场半复消色差物镜（4×/0.13，WD17）1个；

3.4 10×2万能平场半复消色差物镜（10×/0.3，WD10）1个；

3.5 20×万能平场半复消色差物镜（20×/0.5，WD2.1（spring））1个；

3.6 40×万能平场半复消色差物镜（40×/0.75，WD0.51（spring））1个；

3.7 100×O2万能平场半复消色差物镜（100×/1.3，WD0.2（spring，oil））1个；

3.8 8孔万能聚光镜1个；

3.9窄带带通紫外激发块1个；

3.10宽带蓝紫光激发块1个；

3.11宽绿激发荧光镜组1个；

3.12窄蓝激发带通荧光镜组1个；

3.13高分辨率彩色制冷型显微专用数码CCD（含软件）1个；

3.14品牌商用台式电脑1台。

（七）组织脱水机（数量：1台）

*1.容量≥300个包埋盒；

2.试剂缸和蜡缸容量：4.3L；

3.蜡缸温度：40～65℃；

4.脱水缸温度：室温或35～55℃（脱水），50～65℃（清洗）；

5.脱水缸压力范围：-70～+35kPa；

6.试剂缸：10个；

7.废液缸：1个；

8.清洗缸：3个；

9.蜡缸：3个；

10.试剂管理系统

10.1根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命；

10.2机器自动计数，到达阈值后会自动提示；

10.3试剂会自动按照“新鲜”程度排序并使用；

11有效防止试剂的传递污染：

11.1互相独立的液体和气体通路，并可通过冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶；

11.2三步排放功能：真空-自然排干-加压；

12.安全性

12.1试剂相容性检测－按照相容性分组；

12.2预检测功能－测试阀门和泵是否处于正常状态；

*12.3 2个光学传感器感知最低和最高液平面；

12.4 2级密码保护；

12.5断电保护；

13.易于掌握并操作的用户界面，通过耐腐蚀的彩色触摸屏进行控制；

14.全中文操作系统，能进行文件编辑；

15.预检测功能，可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障；

16.外接灌注和排放功能；

17.针对较短程序的精确的温控和试剂搅拌；

18.独特的石蜡清洁程序，能有效地分离石蜡中的溶剂污物后再使用；

19.所有的试剂缸均可拆卸清洗；

20. 15个自定义脱水程序，4个清洗程序；

21.仪器配置

21.1.全自动脱水机1套；

21.2.全自动试剂上载系统1套；

21.3.全自动试剂管理系统1套；

21.4.全自动清洗系统1套；

21.5.全自动控温系统1套。

（八）脉冲电场凝胶电泳仪（数量：1台）

1.工作环境

1.1工作温度：15℃～35℃；

1.2工作湿度：相对湿度≤75%；

1.3工作电源：230V，50～60Hz；

1.4最大功率：850W。

2.仪器性能

2.1主控单元

2.1.1自动演算功能，结合11个主要变量的确定，帮助使用者获得最理想的实验条件；

2.1.2全面的脉冲场技术；

2.1.3分离范围在10kb～10Mb；最佳线性分离范围50～700kb；

2.1.4电源输出：最高的电压350V，0和0.6～9V/cm，0.1V/cm增量，连续可调；

2.1.5最大电流：0.5amperes；

2.1.6延迟起动：最高72小时；

2.1.7电极调节能力：动态调节(反馈调整)±0.5%；

2.1.8程序储存器：储存≥20个复杂实验程序，每个程序包含8个程序模块或99个简单程序；

2.1.9数据记录：键盘，条形码读取或serialRS-232；

2.1.10显示器：荧光显示，2行×40字符/行；

2.1.11转换范围：50msec～18hr；

2.1.12转换角度：0～360°，0.5°增量；

2.1.13多状态矢量变量：最多15向量/脉冲周期，可以定义每个角度，电压，和持续周期；

2.1.14转换坡度：线性的，凹入的，或是凸起的应用双曲线函数；

2.1.15脉冲中断设置：可以通过电压，频率，角度，和持续时间设定；

2.1.16最高电泳时间：999小时/每个模块。

2.2电泳槽

2.2.1材料：聚碳酸酯，电泳槽盖上配有安全锁，防止触电；

*2.2.2 24根铂金电极，0.5mm直径，呈六边形排列；

2.2.3每根电极可单独更换；

2.2.4可运行多种规格的凝胶：14×13cm，21×14cm，14×21cm，宽×长；

2.2.5有内置温度探头监测缓冲液温度变化。

2.3冷却装置

2.3.1输入功率≥75watts（14℃时）；

2.3.2温度范围5℃ and 25℃。

2.4循环泵：泵速可调，典型流速1L/min。

3.仪器配置

3.1冷却装置1台；

3.2循环泵1台；

3.3主控单元1台；

3.4电泳槽1台。

（九）高倍体式显微镜（数量：1台）

1.工作条件

1.1在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行；

1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2.主要技术指标

2.1连续变倍显微镜镜体，左右光轴平行式变焦系统，变倍比为1：16.4，总放大倍数230倍，同时配备透射光/反射光照明系统；

2.2配备物镜2个：1×高分辨率超高焦深平场复消色差物镜，数值孔径0.15，工作距离60mm，分辩率450线对/毫米；2×高分辨率超高焦深平场复消色差物镜，数值孔径0.3，分辩率900线对/毫米，物镜配备便于显微操作的斜削角设计；

*2.3粗、微同轴调焦，粗调行程36.8mm/圈，微调行程0.77mm/圈，调焦一步到位，舒适方便；

2.4人机工程学设计，采用最佳目镜会聚角，有效降低视觉疲劳，30°倾角三目观察筒，2步分光选择：100%观察、50%照相50%观察，瞳距调节范围52～76mm，带屈光度调节旋钮;多波长消象散设计，离焦图像在整个视野范围内无象散现象，可舒适观察到不同Z轴位置的多个点；

2.5光源：6V30W卤素灯；有效照明面积：直径40mm；

2.6照明方式：透射光明视场法照明；

2.7反射光照明装置：；

2.8光源：12V/100W卤素灯；

2.9 100W双分支光纤导入冷光源：入射位置、角度任意可调，内置聚光透镜、平衡光滤色片、绿色滤色片；

2.10显微专用数码CCD(含软件）

2.10.1 1/1.8英寸彩色CCD；

2.10.2总感光像素：298万，有效感光像素：283万；

*2.10.3最大图像分辨率：276万，1920×1440；

2.10.4感光灵敏度：相当于ISO200、400、800；

2.10.5图像动态预览帧频：最大25幅/秒（1920×1440）；

2.10.6曝光控制：

自动曝光模式：1/20000秒～2秒；

电压调节范围：-2EV至1EV，步进1/6EV；

测光方式：30%、1%、全幅测光；

手动曝光模式：1/20000秒～8秒；

2.10.7 CCD接口：C接口；

2.10.8 CCD传输方式：USB3.0。

3.仪器配置

3.1主机1台；

3.2物镜2个；

3.3 100W双分支光纤导入冷光源1个；

3.4显微专用数码CCD（含软件）1个；

3.5品牌商用台式电脑1台。

（十）荧光倒置显微镜（数量：1台）

1.工作条件

1.1在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2.主要技术指标

2.1研究级倒置显微镜

2.1.1显微镜镜体，U型光路；

2.1.2物镜转换器：带编码6孔物镜转盘，软件可以自动识别物镜位置，并可以自动设置相应的标尺；

2.1.3聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节；

2.1.4光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

2.2透射光照明装置：高色彩还原LED照明器，具备光强管理功能。

2.3观察镜筒：双目镜筒：瞳距可在50～76mm范围内进行调节，视场直径为22。

*2.4精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸：240×444.5mm（D×W）；移动范围Y≥75mm，X≥114mm。

2.5聚光镜：5孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm。可以安装DIC、相衬等配件。

2.6相衬滑座：相衬环板：4×、10×、20×、40×。

*2.7物镜

2.7.1万能平场半复消色差相差物镜4×（N.A.≥0.13，W.D.≥17.0mm）；

2.7.2万能平场半复消色差相差物镜10×（N.A.≥0.3，W.D.≥10mm）；

2.7.3长工作距离平场半复消色差相差物镜20×（N.A.≥0.45，W.D.≥6.6-7.8mm）；

2.7.4长工作距离能平场半复消色差相差物镜40×（N.A.≥0.6，W.D.≥3.0-4.2mm）；

2.8目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22；

2.9反射荧光系统

*2.9.1激发块转盘：编码型8孔位激发块转盘，无需拆卸可更换激发块，内置光闸，防水设计；

2.9.2荧光激发块：蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U）；

2.9.3光源：备有带聚光透镜和超高压汞灯变压器的100W超高压汞灯壳；

2.10高分辨率彩色制冷型显微专用数码CCD

2.10.1专业CMOS彩色芯片；

*2.10.2最大图像分辨率：≥5760×3600；

2.10.3灵敏度：0.5×/1×/2×/4×/8×/16×（相当于ISO200/400/800/1600/3200/6400）；

2.10.4像素混合：提供2×2像素混合（binning）；

2.10.5图像速度：60幅/秒@1920×1200（1×1）；

2.10.6图像传输速度：4s（最高分辨率5760×3600）；

2.10.7测光方式：全幅，30%，1%，0.1%；

2.10.8测光模式：手动，自动，超级荧光自动（SFL）；

2.10.9曝光时间：39μsec～60sec；

2.10.10动态范围：12bit；

2.10.11数据接口：PCI Express；

2.10.12光学接口：C型接口；

2.10.13成像类型：支持明场和弱荧光高质量成像；

*2.10.14带有导航定位功能及拼图功能；

2.11显微图像控制及分析软件

2.11.1采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易；

2.11.2专业图形编程系统，可设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等。通过图标拖拽方式设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看；

2.11.3增加HDR（High Dynamic Range）高动态范围获取功能，可以选择自动HDR或手动HDR，保证充分获取到细节图像；

2.11.4对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性，在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

2.11.5调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜；

2.11.6使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

2.11.7对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

2.11.8合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像，方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

2.11.9可做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

2.11.10可对多幅视野相邻的图像做大图拼接，获取高分辨率大视野图像；

2.11.11可实时对多幅视野相邻的图像做大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像；

2.11.12可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到Excel，并于后期分析处理；

2.11.13可以对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，从而获取多层面的清晰图像；

2.11.14可以实时对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像；

2.11.15提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜和2D反卷积等国际公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像和非共聚焦图像的专业算法；

2.11.16可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像；

2.11.17具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件；

2.11.18手动计数功能，支持手动分组功能，数据可输出到Excel；

2.11.19支持将时间序列图像转换成Kymograph图像，并进行测量分析，结果可导出；

2.11.20可以生成Word报告模板，以图文并茂形式展示分析结果。

3.仪器配置

3.1显微镜主机1套；

3.2落射明场照明系统1套；

3.3相差物镜4×、10×、20×、40×1套；

3.4卤素灯泡，12V100W2个；

3.5荧光照明系统1套；

3.6汞灯灯泡，12V100W2个；

3.7高分辨率彩色制冷型显微专用数码CCD（含软件）1个；

3.8品牌商用台式电脑1台。

（十一）凝胶成像系统（数量：2台）

1.工作环境

1.1环境温度范围：15～30℃。

2.仪器性能

2.1仪器类型：多功能光密度成像系统

2.1.1印迹膜：

（1）化学发光，基于HRP系统和基于AP系统；

（2）比色染色，使用Pierce可逆蛋白染料；

2.1.2.蛋白凝胶：

（1）比色染色（Colorimetric），比如Coomassie Blue，Copper stain、Zinc stain，Silver stain，no-stain免染型蛋白标记试剂；.

（2）荧光染色（Fluorescent），比如Invitrogen SYPRO Ruby，SYPRO Orange，SYPRO Red，SYPRO Tangerine等；

2.1.3.核酸凝胶：Ethidium bromide，SYBR Green I，SYBR Green II，SYBR Safe，SYBR Gold等；

2.1.4.总蛋白归一化：提供免染型蛋白标记试剂和配套蛋白归一化计算软件，具有灵敏度高、线性度好、兼容多种凝胶和印迹膜等特点，可在凝胶或者印迹膜上进行全蛋白染色，并进行多种信号的归一化计算；

2.1.5.通用：自定义模式，用于对包含多种信号的样本进行同时成像，比如化学发光、比色染色和/或可见光图像，图像显示每个通道以及所有通道的复合图像，并允许对任意样本进行伪彩色处理，方便多种信号蛋白质归一化计算。

2.2 CCD检测器：

2.2.1相机：使用了微镜头和宽光谱技术的高品质冷CCD，快速预冷-关机或休眠状态下仅需1.5～2分钟即可完成预冷，制冷温度-30℃；

*2.2.2分辨率：3380×2704，910万物理像素；

2.2.3像素尺寸：3.69µm×3.69µm；

2.2.4成像面积：22.5厘米x18.0厘米，同时成像4张小型印迹膜/胶，且进行平场处理，无边缘效应将至最低（有文件和数据支持）；

2.2.5 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：＞70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm；

2.2.6 CCD读出噪音：6e-rms，可进行弱光成像；

2.2.7动态范围：＞4个数量级，16bit数据输出。

2.3镜头

2.3.1焦距25mm定焦镜头可自动对焦；

2.3.2 f/0.95超大光圈，提高进光量，图像更明亮；

2.3.3 1～2倍数字变焦，可依据需求选择数字变焦倍数，查看拍摄图片细节。

*2.4光源

2.4.1绿色透射LED光源（激发EB等核酸染料），代替有害的UV光源，无需UV防护板，无需额外光源即可进行切胶操作，标配所有光源；

2.4.2 2片滤光片，电动轮转。

2.5图像采集模式：化学发光（Chemiluminescent），蛋白胶（Protein Gel），核酸胶（Nuclear Acid Gel），通用（Universal）；

2.6图像曝光模式：智能曝光（Smart Exposure），手动曝光，多次自动曝光，累积曝光多次成像，可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，用户可以挑选最中意的图像保存；同时拍摄可见光和化学发光成像图像，一键合并，无极切换，操作便捷；

2.7曝光时间：最短1毫秒，最长60分钟，满足常见免疫印迹需求；

2.8载物台：同一标配载物台，除白光样品盘用考染、银染等比色染色之外，其余所有样品均不需另外使用托盘，无需更换载物台，标配所有载物台；

2.9图像输出格式：G2i；

2.10报告输出格式：PDF和CSV；

2.11一体机：多点触摸，内置计算机，提供USB2.0输出口、网线和热敏打印机连接口；

2.12数据管理及传输：USB及网络（LAN和WIFI），免费享受云平台服务和10G云存储空间，除了通过外接插口（USB）导出数据，还可链接网络（LAN和Wifi）链接Connect云平台，随时随地保存、分析并获取数据；

2.13分析软件

2.13.1软件可在机器、Connect云平台和电脑端使用；

2.13.2图像观察及输出，图像对比度、灰度等调整，多幅图像合并显示并分析功能；

2.13.3化学发光时间梯度及调整功能；

2.13.4显示过饱和像素保证精确定量；

2.13.5在电脑端和云端软件可在图像上添加各种格式的文字注释；

2.13.6添加蛋白marker（可添加市面常用蛋白marker，也可添加自定义蛋白marker）；

2.13.7自动条带检测，自动分子量计算，自动条带浓度计算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算（多种背景去除模式，提高低丰度蛋白定量的准确性）；

2.13.8管家蛋白/总蛋白归一化，支持多种凝胶和膜的染色和标记方法（比色染色，荧光染色等），并进行数字计算，对实验样本或者实验中的内在变异性进行监控、修正；

2.13.9报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等，还可依据个人习惯修改图片命名格式；

2.13.10数据输出方式：数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出；

2.13.11配有软件操作指南、网页帮助工具，软件免费升级，提供专业英文版软件。

3.外接插口：2个USB接口，1个网络接口。

4.仪器配置

4.1成像系统主机（含910万像素冷CCD相机，绿色LED透射光源，内置电脑和12.1英寸电容式液晶触摸屏）1套；

4.2电源线1根；

4.3旋转样品台1个；

4.4白色样品台1个；

4.5切胶防护眼镜1副；

4.6参考样本板1个；

4.7产品快速使用手册1份。

（十二）普通正置显微镜（数量：3台）

1.工作条件

1.1在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行；

1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2.主要技术指标

2.1研究级正置显微镜

2.1.1研究级正置显微镜，可作明场的观察；

*2.1.2光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

2.1.3调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；

2.1.4观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°；

*2.1.5照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节；

2.1.6物镜：平场消色差物镜

4×（N.A.0.1，W.D.18.5）

10×（N.A.0.25，W.D.10.6）

20×（N.A.0.4，W.D.1.2spring）

40×（N.A.0.65，W.D.0.6spring）

100×（N.A.1.25，W.D.0.15spring，oil）

2.1.7载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

2.1.8目镜：10×宽视野目镜，视野数为22；

*2.1.9物镜转换器：五孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺；

2.1.10聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1。

2.2显微专用数码CCD（含软件）

2.2.1 1/1.8英寸彩色CCD；

2.2.2总感光像素：298万，有效感光像素：283万；

2.2.3最大图像分辨率：≥276万，≥1920×1440；

2.2.4感光灵敏度：相当于ISO200、400、800；

2.2.5图像动态预览帧频：最大25幅/秒（1920×1440）；

2.2.6曝光控制：

自动曝光模式：1/20000秒-2秒；

电压调节范围：-2EV至1EV，步进1/6EV；

测光方式：30%、1%、全幅测光；

手动曝光模式：1/20000秒～8秒；

2.2.7 CCD接口：C接口；

2.2.8 CCD传输方式：USB3.0。

3.仪器配置

3.1显微镜主机1套；

3.2 LED透射明场照明系统1套；

3.3平场消色差物镜4×、10×、20×、40×、100×1套；

3.4显微专用数码CCD（含软件）1个；

3.5品牌商用台式电脑1台。

（十三）石蜡切片机（数量：1台）

*1.切片方式：全自动轮转；

*2.切片厚度：0.5～100μm；

3.修块厚度：1～600µm；

4.水平进样幅度：24mm；

5.垂直样品行程：70mm；

6.静音样品回缩：5～100μm；

7.粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s；

8.切片速度可调整；

9.两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式；

10.三种电动切片模式：单片、连续、步进；

11.切片窗口可调节；

12.手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑；

13.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片；

14.最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm；

15.独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作；

16.电子制动终止切片功能，自动将样品头停在最上方位置，安全处理刀片和样本；

17.个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向；

*18.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本；

19.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑；

20.具备储物盘功能（选配），方便放置常用工具；

21.刀架带有红色护手，确保操作者安全；

22.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长；

23.手轮有2个独立的安全锁定系统；

24.快速转换样本夹，可单手操作；

25.粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片；

26.具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能；

27.两种小手轮运行模式：步进和连续；

28.可归零的切片以及厚度计数功能；

29.可视信号和声音信号提示剩余进样距离；

30.仪器配置

30.1轮转切片机1套；

30.2刀架适配系统1套；

30.3修块系统1套；

30.4定位系统1套；

30.5废屑收集系统1套；

30.6操作面板1套。

（十四）核酸蛋白微量定量系统-1（数量：1台）

1.工作环境

1.1电源：100～240VAC，1.0A/1.2A；

1.2电频：50/60Hz；

1.3电输入：12VDC，2.5A；

1.4操作温度：10-40℃；

1.5操作湿度：20-80%。

2.仪器参数：

2.1处理时间：≤5秒/样品；

2.2动态范围：5个数量级；

2.3光源：蓝色LED（最大～470nm），红色LED（最大～635nm）；

2.4激发通道：蓝光430～495nm；红光600～645nm；

2.5发射通道：绿光510～580nm；红光665～720nm；

2.6检测器：光电二极管，测量范围300～1000nm；

2.7标准曲线：2-或3-点标准；

2.8预热时间：＜35秒；

2.9 USB闪存容量：≥4GB。

3.仪器配置

3.1主机1台；

3.2电源线1根及4种插座转换接头；

3.3 U盘（包含英文说明书）1个；

3.4 USB数据线1根；

3.5荧光计快速说明1份；

3.6 Certificate of Conformity（COC）1份；

3.7屏幕擦拭巾1块。

（十五）核酸蛋白微量定量系统-2（数量：1台）

*1.基座检测下限：2ng/µL（dsDNA），0.06mg/mL（BSA），0.03mg/mL（IgG）；基座检测上限：27，500ng/µL（dsDNA），820mg/mL（BSA），400mg/mL（IgG）；

2.波长范围：190～850nm连续波长全光谱分析；

3.光程：内含0.03，0.05，0.1，0.2，1mm等5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确；

4.检测重复性：0.002A（1.0mm光程）或1%CV；

5.最小样品体积≤1ul；

6.载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器；

7.当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；

8.仪器操作：≥7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种；

9.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；

10.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性；

11.仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》；

12.仪器配置

12.1主机1台；

12.2电线1根；

12.3配套试剂盒；

12.4屏幕擦拭布。

（十六）组织包埋机（数量：1台）

1.石蜡出口控制夹可旋转，高度可调；

2.石蜡流出手控，也可包埋夹推动控制夹；

3.旋钮精确调节石蜡的流量；

4.宽大的工作台面可供预热超过≥20个包埋盒模子；

5.预热的废蜡槽≥2个，可拆卸；

6.石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围是：50～75℃，调节精度≥1℃；

7.热台温度范围：50～75℃，调节精度≥1℃；

8.带有LED照明系统；

9. LCD触摸屏≥5.7英寸，无子菜单设计，支持戴手套操作；

10.石蜡槽≥4升；

11.包埋模子与预热槽可随意互换，并可拆卸，方便清理；

12.排蜡系统≥8个排蜡孔，避免石蜡在工作台面上聚集，方便清理；

13.镊子孔设计支持弯头镊子和修蜡刀；

14.加热镊子左右都方便取出；

15.预热槽和冷台在同一水平线上；

16.全金属外壳（蜡缸、出蜡口、预热槽等），可用二甲苯或环保除蜡剂清洁，速冷点面积≥6.5cm×6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋；

17.带刮蜡器，方便清洁导蜡槽等细小部位；

18.具备人体工学扶手高度＞14mm，宽度＞47mm，降低疲劳，有效隔热，防止烫伤，防止组织滑落；

19.冷台具有环境温度自适应功能，可在20℃至30℃环境下保持-6℃的最佳制冷温度；

20.冷台可在最长30分钟内冷却≥60个包埋盒模子；

21.仪器配置

21.1全自动包埋系统1套；

21.2全自动温控系统1套；

21.3 LED照明系统1套；

21.4快速制冷模块1套；

21.5说明书1个。

（十七）梯度PCR仪（数量：4台）

1.工作条件

1.1环境温度：15～30℃；

1.2相对湿度：20～80%。

2.技术指标

2.1仪器类型：紧凑型核酸扩增仪；

2.2加热元件：Peltier；

2.3 Block形式：96孔0.2mL专用合金模块，支持运行快速试剂；

2.4 Block最高升降温速率：≥3.9℃/秒；

2.5样品最大变温速率：≥3.35℃/秒；

2.6样品通量及体积：1～96个、≥20～100µL；

2.7支持运行快速反应试剂：支持；

2.8梯度功能：25℃（5℃，zone-to-zone），同时运行不同退火温度的PCR程序≥6种；

2.9梯度温控范围：最高为99.9℃；

*2.10最小温度梯度和最大温度梯度：每2列区域间温差为0.1℃，整块板温差为0.5℃；每2列区域间温差为5℃，整块板温差为25℃；

2.11热盖温度范围：最高105℃；

2.12热盖接触压力：可以自动调节；

2.13特异性扩增：实验开始先升热盖温度，热盖温度上升到设定温度前，模块一直保持在任何温度，防止样品蒸发和提高反应特异性；

2.14温度精确性：±0.25℃（35～99.9℃）；

2.15温控范围：4.0°C到99.9℃；

2.16温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后20sec）；

*2.17显示屏：≥6.5英寸VGA彩色触摸屏；

2.18操控：可以进行PC控制；

2.19存储能力：在主机上可存储protocol≥800个，若使用U盘存储则无限制；

2.20具有断电保护功能和快速启动功能；

2.21 Tm计算器：基于触摸屏的菜单驱动；

3.仪器配置

3.1主机1台；

3.2四种电源接头、电源线和数据线各1套；

3.3 0.2mL反应管；

3.4加样架1个；

3.5样品支架2个；

3.6认证证书1本。

（十八）普通倒置显微镜（数量：1台）

1.工作条件

1.1在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行；

1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2.主要技术指标

2.1倒置相差显微镜

2.1.1光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

2.1.2调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm；

2.1.3观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22；

2.1.4照明装置：高性能LED光源；

2.1.5物镜

2.1.5.1相差物镜4×（N.A.≥0.13；W.D.≥16.4）；

2.1.5.2相差物镜10×（W.D.≥10）；

2.1.5.3长工作距离相差物镜20×（W.D.≥3.2）；

2.1.5.4长工作距离相差物镜40×（W.D.≥2.2）；

2.1.6载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm；

2.1.7目镜：10×，视场直径为22；

2.1.8备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm；

2.1.9相差系统：4×、10×、20×、40×对应相差环板；

*2.1.10所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识。

2.2显微专用数码CCD（含软件）

2.2.1 1/1.8英寸彩色CCD；

2.2.2总感光像素：≥298万，有效感光像素：≥283万；

*2.2.3最大图像分辨率：≥276万，≥1920×1440；

2.2.4感光灵敏度：相当于ISO200、400、800；

2.2.5图像动态预览帧频：最大25幅/秒（1920×1440）；

2.2.6曝光控制：

自动曝光模式：1/20000秒-2秒；

电压调节范围：-2EV至1EV，步进1/6EV；

测光方式：30%、1%、全幅测光；

手动曝光模式：1/20000秒-8秒；

2.2.7 CCD接口：C接口；

2.2.8 CCD传输方式：USB3.0。

3.仪器配置

3.1倒置相差显微镜主机1套；

3.2落射照明系统1套；

3.3相差物镜4×、10×、20×、40×1套；

3.4显微专用数码CCD（含软件）1个；

3.5品牌商用台式电脑1台。

（十九）蛋白转印系统（数量：2台）

1.工作环境

1.1环境温度：5～40℃。

2.技术参数

2.1 7分钟快速检测，可靠地转移聚丙烯酰胺凝胶上的蛋白质；

2.2支持多种不同化学成分的预制凝胶或自制胶；

2.3操作简易，不需准备缓冲液；

2.4全自动可以提高转膜可信度及重现性，高转膜效率及大小分子转印一致性；

2.5触摸屏设计；

2.6除预程序以外，可以根据目标蛋白自定义创建新程序；

2.7带有内置式电源系统；

2.8使用含整合转移膜（硝酸纤维素和PVDF）的一次性印迹堆层，提供便于使用而无需缓冲液的即插即用系统；

2.9有两种尺寸的转印膜组可供选择：普通型转印膜组（8×13cm）和迷你型转印膜组（8×8cm）；

2.10转印膜组可选择预装好的PVDF膜或NC膜。

3.仪器配置

3.1主机1台。

（二十）蛋白染色系统（数量：1台）

1.工作条件

1.1环境温度：18～30℃；

1.2最高工作温度：30℃。

2.技术指标

2.1全自动蛋白质免疫印迹处理系统；

2.2处理时间：处理时间短，仅孵育开始前系统设置加样，约10min；

2.3兼容性：下游兼容各种化学发光、显色或荧光法实验方案，可以获得背景清晰的蛋白质印迹；

2.4全自动：约2.5小时完成自动蛋白印记处理，提高了蛋白印记的灵敏度和可重现性，自动化处理保证了更佳的印迹间一致性；

2.5顺序侧流技术，无需电源、电池、真空泵等辅助装置，依靠机械压力和蛋白印迹卡内的玻璃纤维完成一抗、二抗和洗脱液的输送；

2.6印迹膜规格：可兼容中型膜，微型膜和剪裁膜条；

2.7抗体使用体积:膜条加0.7mL抗体，一块微型膜加2mL抗体，一块中型膜加4mL抗体；

2.8一抗建议稀释倍数同传统手动操作方法；

2.9设备材质：铝，PC/ABS热可塑性塑料，钢，硅氧树脂，磁性材料钕。

3.仪器配置

3.1全自动蛋白印迹处理系统1台；

3.2蛋白印记用滚筒1个。

（二十一）普通PCR仪（数量：4台）

1.样品基座：0.2mL，96孔。

2.最大模块变温速率≥3.0℃/sec，变温速率可调节。

3.最大样本变温速率≥2.2℃/sec。

4.温度范围:0-100.0℃。

5.温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）。

6.温度准确性：±0.25℃（35～99.9℃）。

7.PCR体积范围：10～100µL。

8.≥5英寸彩色TFT触摸式显示屏，直观的导航按钮设置操作简单方便。

9.程序存储：机载存储≥2000MB（可存储≥1000个程序文件），具有USB插口，用于转移程序，存储不限数量的程序。

10.有线或无线网络连接，可选配Wi-Fi连接装置，用户可免费下载Instrument Connect。

11.手机app到iOS或android设备，在手机端或电脑端随时随地远程查看仪器状态或控制仪器，也可以通过平台在电脑端编辑程序、预约仪器、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件；可连接打印机。

12.联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控。

13.内置热学模拟模式，可以模拟Applied Biosystems 2720，Bio-Rad T100，Bio-Rad MyCycler，Takara Dice，BIOERXP等市面上主流PCR仪的热学性能，方便实验的平稳过渡。

内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等。

14.其他功能：多重权限账户管理模式、程序覆盖保护功能、实验中编辑或暂停程序、一键设置孵育、自动断电重启、自动休眠、热盖可以关闭或调整温度、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印等。

15.仪器配置

15.1主机1台；

15.2电源线一根。

（二十二）普通体式显微镜（数量：1台）

1.工作条件

1.1在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行；

1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2主要技术指标

2.1体式显微镜

2.1.1放大倍率：6.7～45倍；

*2.1.2变倍：0.67～45×连续变倍，变倍比1：6.7；

2.1.3工作距离：110mm；

2.1.4双目观察筒：视场数为22，瞳距调节范围为52～76mm；

2.1.5 LED透射照明底座：

*（1）LED寿命：平均≥6000小时；

（2）照明方式：透射光照明，反射光照明；

2.1.6目镜：10×，F.N.22；

*2.1.7所采用光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证；

3.仪器配置

3.1体式显微镜主机1套；

3.2 LED落射/透射照明系统1套；

3.3必配的附件、配件、专用工具、消耗品等。

（二十三）核酸电泳系统（数量：6台）

1.工作环境

1.1工作温度：15℃～35℃；

1.2工作湿度：相对湿度≤75%；

1.3工作电源：230V，50～60HZ；

1.4最大功率：850W。

2.仪器性能

2.1通过电器安全性认证；

2.2荧光标尺紫外凝胶盘；

2.3 8及15孔梳，用于不同量样本；

2.4电泳仪为电泳提供一个稳定的电压.电流或功率；

2.5电泳仪能设定电泳的时间；

2.6电泳仪功率：1～75W；

2.7电泳仪电压：10～300V；

2.8电泳仪电流：4～400mA，使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等。

3.仪器配置

3.1通用制胶架1个；

3.2梳子（8和15孔）各1把；

3.3水平槽1台；

3.4电泳仪1台。

（二十四）蛋白电泳系统（数量：4台）

1.工作环境

1.1工作温度：15℃～35℃；

1.2工作湿度：相对湿度≤75%；

1.3工作电源：230V，50-60Hz；

1.4最大功率：850W。

2.仪器性能

2.1凝胶数：1～4；

2.2玻璃尺寸：短玻板（10.1×7.3cm）；长玻板（10.1×8.2cm）；

2.3凝胶大小：手灌胶（8.3×7.3cm）；预制胶（8.6×6.8cm）；

2.4典型上层缓冲液体积：120mL；

2.5典型下层缓冲液体积：180mL；

2.6典型SDS-PAGE电泳时间：～45分钟（200V恒压）；

2.7封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；

2.8凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板；

2.9特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合；

2.10含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不易破碎；

2.11上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样；

2.12电泳仪为电泳提供一个稳定的电压、电流或功率；

2.13电泳仪能设定电泳的时间；

2.14电泳仪功率：1～75W；

2.15电泳仪电压：10～300V；

2.16电泳仪电流：4～400mA，使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等。

3.仪器配置

3.1长玻板和短玻板各1块；

3.2梳子1把；

3.3制胶架1个；

3.4制胶框1个；

3.5上样引导装置1台；

3.6电泳槽（带盖）1台；

3.7电泳仪1台。

（二十五）紫外切胶仪（数量：1台）

1.技术参数

1.1防紫外暗箱；

1.2紫外玻璃面积：200×200mm；

1.3透射紫外波长：302nm。

2.仪器配置

2.1主机1台；

2.2说明书1份。

（二十六）组织烤片机 （数量：1台）

1.精确而稳定的温度控制，环境温度～75℃，温控精度：±1℃；

2.黑色防腐蚀、防划铝制表面导热速度快，便于观察载玻片上样品；

3.可快速设定需要的温度，并有LED温度实时显示；

4.平滑的表面便于快速清洁；

5.电压：220V/50Hz，功率：450W；

6.仪器配置

6.1烤片机1台；

6.2温控系统1套；

6.3使用及维护说明书1个。

（二十七）组织摊片机（数量：1台）

1.精确而稳定的温度控制，温控范围：环境温度～75℃，温控精度：±1℃；

2.黑色防腐蚀、防划表面，便于观察载玻片上样品；

3.宽阔的边缘便于存放载玻片；

4.平滑的表面便于快速清洁；

5.容积：≥1.9L；

6.电压：220V50Hz，功率：350W；

7.仪器配置

7.1.摊片机1台；

7.2.温控系统1套；

7.3.使用及维护说明书1个。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

三、质保及其他要求

1、总代理商或厂家提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并在现场为2名或以上仪器操作人员提供免费的操作及维护培训；安装调试过程中产生的环境改造、配件、试剂、耗材、人工及其他费用均由中标人承担；仪器设备质保期为测试验收合格后进口设备1年，国产设备3年。质保期内维修及更换配件均免费，质保期内维修或更换配件次数合计超过4次的，免费更换整机。

2、本项目供货地点为中国海洋大学三亚海洋研究院。