## 第四章  采购需求

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

### 2.招标产品技术规格、要求和数量

第一包：液相色谱分析系统（数量：1套，预算：50万元）

一、技术要求

1.工作环境

1.1 电压范围：220V+5%，电源频率48-66HZ；

1.2 实验室温度：4-55℃；

1.3 相对湿度：<95%。

2.四元高压泵

2.1 液压系统：双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输动力，浮动柱塞；

2.2 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的性能；

2.3 四元梯度泵通过高速比例阀控制形成四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机；

2.4 可设定流量范围：0.001 ~ 10mL/min；

2.5 压力操作范围：≥600bar；

2.6 梯度精度：＜0.2% RSD；

2.7 可设置梯度范围：0 ~ 100 %；

2.8 延迟体积：600~900uL；

2.9 流量精度：≤0.072 % RSD；

2.10 流量准确度：± 1 % 或 10uL/min；

2.11 压力脉动：< 2 %；

2.12 集成的脱气单元：通道数目≥4，每个通道的内部体积1.5mL。

3.可控温的样品瓶进样器

*3.1自动进样器采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后， 进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；

3.2自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式；

3.3 自动进样器采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于操作；

3.4 进样范围：0.1~100uL；

3.5 精度：以峰面积计 <0.25 % RSD，范围 5uL 到100uL；

*3.6 压力范围：≥600bar；

3.7 样品容量：≥130个2ml样品瓶；

*3.8压力范围：≥600bar；

3.9样品容量：≥130个2ml样品瓶；

3.10进样器控温：样品冷却装置是一种冷却装置，可实现4℃低温进样；

3.11进样器控温通过微型空气压缩机实现，稳定性好。

4.高容量柱温箱

*4.1操作原理：带有两个独立帕尔帖单元的柱温箱。溶剂预热和静态空气操作，可在 UHPLC 条件下减小色谱扩散；

4.2温度范围：低于环境温度 10 ℃，（最低为 4 ℃）到 85 ℃；

4.3温度稳定性：±0.1 ℃；

4.4温度准确度：±0.5 ℃ （针对40 ℃校正后）；

4.5温度精度：0.05 ℃；

4.6独立温度区：2 个（单个设备中）；

*4.7柱容量：4柱，长度最高为 300 mm；

4.8加热/ 冷却时间：5 min从环境温度到40 ℃，10 min从 40 ℃到 20 ℃，<25 min从25 ℃到85 ℃。

5.二极管阵列检测器DAD

*5.1 检测器类型：1024 个光电二极管；

5.2 光源：氘灯和钨灯；

5.3 数据采集频率：≥110 Hz；

5.4 短期噪声：波长254和750nm 处，< ± 0.7×10-5 AU；

5.5 漂移：在254 nm 处，< 0.9×10-3 AU/h；

5.6 吸光度线性范围：在265 nm 处，> 2.0 AU（5 %）；

*5.7 波长范围：190-950 nm；

5.8 波长准确度：±1 nm，使用氘灯自校准，使用氧化钬滤光片验证；

5.9 狭缝宽度：1, 2, 4, 8, 16 nm，可编程狭缝；

5.10 二极管宽度：<1nm；

5.11流通池

标准：13 µL 体积， 10 mm 池光程和 120 bar（1740 psi）压力最大值。

6.荧光检测器FLD

6.1 检测器类型：单信号波长（激发和发射），可编程单波长（激发和发射）荧光检测器；

6.2 灵敏度（参考条件：标准池8 μL，响应时间4 s，HPLC级水和限流毛细管）

单波长操作：

（1）拉曼（H2O）> 500 （信号时测量的噪音参考），Ex=350 nm，Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池；

（2）拉曼（H2O） > 3000（暗值时测量的噪音参考），Ex=350 nm，Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池；

6.3 光源：氙闪光灯，常规模式20 W，节能模式5 W，寿命 4000h；

6.4 脉冲频率：单一信号模式296 Hz，节能模式≥70 Hz；

6.5 激发单色器：范围200 ~ 1200 nm和零级；带宽20 nm（固定）；单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300 nm；

6.6 发射单色器：范围200 ~ 1200 nm和零级；带宽20 nm（固定）；单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400nm；

6.7 时间表编程：单信号波长、响应时间、PMT 增益、基线行为（增补、自由、零）；

*6.8 最大数据采集速率：≥70Hz；

6.9 波长特性：重复性±0.2 nm，准确性±3 nm设置。

7.化学工作站

7.1 全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站；

7.2 软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析；

7.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板。

二、配置

1.高压四元梯度泵（含在线真空脱气机）；

2.柱塞清洗装置；

3.可控温的自动进样器；

4.半导体柱温箱；

5.二极管阵列检测器；

6.荧光检测器；

7.色谱工具包；

8.全中文色谱操作软件；

9.常用色谱柱一套（四根）；

10.数据分析处理单元一组；

11.必备消耗品。

三、服务要求

1.供应商免费提供操作手册（中/英文可选）壹套。

2.自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年。

3.用户现场免费安装，调试，培训。

4.保修期内供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。

*5.在山东设有办事处，在山东有40位以上常驻售后服务人员，并提供工程师名单及联系方式。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第二包：实时荧光定量PCR仪（数量：1台，预算：37万元）

一、技术要求

1.工作温度：5℃～31℃，工作湿度:相对湿度≤80%；

2.功能：包括但不限于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测及产物特异性分析等多种研究领域；

3.检测通道：6个检测通道。激发及检测波长范围：450-725nm；

*4.温度梯度：退火温度数量≥7，每个退火温度下样品数量≥11个，非Touchdown功能；

5.运行方式：可以通过电脑操作以及通过大尺寸触摸屏独立运行；

6.耗材类型：0.2ml单管、八联管、96孔板等；

7.反应体系：≥1µl～50µl，支持≤5µl反应体系；

8.光源：6个带有滤光片的LED，每个通道单独激发单独检测，无通道间串扰，用于多重定量实验，非单个固态白光光源；

*9.检测器：6个带有滤光片的PDT，非CCD及CMOS检测，不存在边缘效应，无需ROX校正；

10.最大升降温速度均≥4.5℃/秒；

11.温控范围：2℃～100℃，可3℃保存PCR产物，用于下游实验；

12.温度准确性：≤±0.2℃，温度均一性：≤±0.5℃；

13.灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因；

14.动态范围：10个数量级；

15.屏幕：≥8英寸彩色触摸屏；

*16.统计学分析功能：原厂软件数秒内完成数据的单因素方差分析，T检验，无需通过云端等第三方软件进行分析，确保数据的安全性（需提供原厂软件截图证明）。

17.数据导出：原厂软件自定义创建可直接用于出版发表的结果图片，若有显著性差异，则图上用*标识，无需通过云端等第三方软件进行分析。

二、配置

1.仪器主机一台；

2.数据分析整理单元一组；

3.操作分析软件一套。

三、服务要求

1.仪器制造商授权的技术人员到现场免费安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员；
2.厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应；

3.质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期2年。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第三包：激光剥蚀进样系统（数量：1套，预算：105万元）

一、技术要求

1.激光源

* 1.1采用Nd:YAG 固体脉冲激光器。输出波长:213nm，样品表面能量密度>25J/ cm2；

1.2 能量输出：能量0-100 %可调，不同能量输出时光斑质量保持稳定；

1.3内置能量计，软件可实时显示当前能量密度；

1.4 激光脉冲宽度：≤5 ns；

1.5 脉冲重复频率：1-20 Hz，且可连续或分档软件设置；

*1.6脉冲能量：≥6.0 mJ/pulse（需提供生产厂商官网或原厂证明文件)；

1.7 激光器采用自带水冷系统，不需外接冷水机。

2.光斑尺寸

2.1 束斑尺寸：4 μm-110 μm，支持扩展至250μm；

2.2 配置无级可调圆形光斑装置：光斑尺寸在范围内连续可调，调节精度为1μm，软件控制，所有光斑具有相同的能量密度；

2.3 配置矩形可旋转光斑装置：可调边长的矩形光斑，适用于Mapping面扫描或沿生长带的扫描剥蚀， X和Y尺寸调节精度1μm；且矩形光斑带有旋转功能，可沿扫描路径自动调节角度，旋转角度调节精度1度；全部软件控制。

3.显微观察系统

*3.1 彩色高清晰显微成像系统，光学放大倍率：15-60倍，光学分辨率<2μm；

*3.2 具有两个彩色数字摄像机（同轴和偏轴两个CCD），分别拍摄显微放大图像和广角导航图像，操作软件界面提供两个独立画面，可同时显示样品室广角图像和高分辨率微区图像。最大视域不小于25mm。兼容所有样品室，包括双体样品室；

*3.3配有手触式LCD 导航屏幕，视域范围不小于25mm×19mm；屏幕显示与软件同步；

3.4仪器主机集成彩色触摸屏LCD导航屏幕；显示样品室广角图像，便于观察和直接选取剥蚀位置，画面与剥蚀软件同步。

4.照明系统

4.1 透射、同轴和环形三种照明方式，高亮度LED 光源照明，亮度0-100%可调，由软件控制；

4.2 配置正交偏光装置，软件控制，提高观察效果。

5.双体积样品室

*5.1 标配双体积样品室100mm×100mm，小样品杯容积<1cm3。样品池移动方式简单，无漏气风险；适用多种尺寸的样品，包括形状不规则和表面不平整的样品。样品室内嵌托盘高度可任意调节。

5.2 样品室直接装配在X-Y移动平台上方，不用通过悬挂支架固定。

5.3双体积样品池两侧匀化气流进气，底部出口出气设计；可高效除样品池中的空气，从而降低对易氧化元素的干扰，提高测试精度，吹扫稳定时间＜1min。

5.4 双体积样品池，样品测试最佳空间重复性性＜2% RSD，wash out 时间＜700ms。

5.5 载物台X-Y 轴，标准步进分辨率0.16 μm；轴移动速1um/s-5mm/s，软件控制。

5.6 Z 轴：标准步进分辨率≤0.2 μm；轴移动速1um/s- 5mm/s，软件调速。

5.7 预留全自动进样接口，可升级为开放式样品盘，实现全自动高通量进样。

*5.8 配置冷冻附件一套，半导体制冷，防起雾设计，温度可达-40°C，用于生物样品分析。

6.气体控制

6.1 内置气体控制器，软件各控制 bypass， purge，和online 三种气流模式；

6.2 配置高精度氦气载气控制器；

6.3 方便拆装，便于气路的清洁保养；气阀具有自动安全保护功能，防止ICP-MS熄火。

二、软件配置

*1.内置式工作站，预装Windows10操作系统和最新激光剥蚀操作软件。软件显示实时剥蚀过程，显示激光能量密度、频率、载物台位置、载气流量和照明强度等参数。

2.具有单点分析、深度分析、多点矩阵、光栅扫描、单线扫描、多线扫描、3D轮廓跟踪扫描、字符扫描和Bezier 曲线扫描功能。

3.具有广角导航画面和Sample Mapping画面切换功能；Sample Mapping的范围和尺寸可在软件中设置，适合各种尺寸的样品。

4.可分组批量编辑剥蚀对象的参数设置。

5.实验过程可预先编程，在操作过程中可随时更改扫描顺序和参数。

6.支持从显微镜或扫描电镜等其他设备上嵌入图像。

7.软件终身免费升级。

8.软件自带漫游模式，激光在剥蚀打样时，用户可以同时观察（可放大缩小）和选择其他位置的样品，并设置下一批打样的条件序列，提高选样和剥蚀效率。（提供软件截图或证明文件）。

9.激光操作软件内置于市场主流质谱软件中Plug-in，可实现真正的LA和ICP-MS双向触发通讯，通过软件设置即可进行激光剥蚀自动进样。适用于Mapping分析和连续锆石定年等。

三、其他配置

1.配置最新版本Iolite软件一套，用于mapping及微量数据处理。

2.配置样品支架2个（9孔圆形靶支架1个、圆形靶及薄片支架1个，或可按用户要求定制尺寸）。

3.专用工具和消耗品1套，包含：激光剥蚀系统和ICP-MS双向触发BNC控制线1个，ICP-MS连接口1个，NIST612标样1个，激光器冷却水滤芯 1个，操作手册1份，工具包1个（内含英制内六角扳手一套（1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 英寸），公制内六角扳手一套（1.5，2，2.5，3，4，5，6，8，10mm），蒸馏水瓶 2个，显微系统校准标尺1个，3mm一字长螺丝刀1个和备用螺丝等）。

四、技术服务要求

1.整套设备以交钥匙工程形式验收。在用户和供方技术人员双方确认设备的各项功能均已达到技术要求后，双方对设备进行验收，签署验收报告。

2.质保期外继续获得连续、及时的技术支持，以及价格优惠的消耗材料和易损件或相关配件等。

3.安装后的技术培训内容包括：设备操作、维护、简单维修等。保证客户能正常操作使用及日常维护设备。

4.安装验收之后，乙方可提供长期售后服务及应用支持；并根据客户的使用要求，不定期在其应用实验室组织仪器使用及应用培训。

- 服务要求

1.仪器制造商授权的技术人员到现场免费安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员；
2.厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应；

3.提供相关技术文件：详细的英文仪器操作使用手册、提供仪器维护的有关资料；

4.从仪器验收合格之日起提供1年以上的维护服务；
5.按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期；

6.提供仪器安全使用所需的必要附件，中标后6个月内安装调试完毕。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第四包：高效液相色谱仪（数量：1台，预算：48万元）

一、技术要求

1.工作环境

1.1 电压范围：220V+5%，电源频率48-66HZ；

1.2 实验室温度：4-55(C；

1.3 相对湿度：<95%。

2.四元梯度泵

*2.1 液压系统：双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输动力，浮动柱塞；

*2.2 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的性能；

2.3 四元梯度泵通过高速比例阀控制形成四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机；

2.4 可设定流量范围：0.001 ~ 10mL/min；

2.5 压力操作范围：≥400bar；

2.6 梯度精度：＜0.2% RSD；

2.7 可设置梯度范围：0 ~ 100 %，增量为0.1 %；

2.8 延迟体积：600~900(L；

*2.9 流量精度：≤ 0.072 % RSD；

2.10 流量准确度：± 1 %；

2.11 压力脉动：< 2 %的振幅；

2.12 集成的脱气单元：通道数目≥4，每个通道的内部体积1.5mL。

3.样品瓶进样器

3.1自动进样器采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量。

3.2自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。

3.3 自动进样器采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于操作。

3.4 进样范围：0.1~100(L。

3.5 精度：以峰面积计<0.25 % RSD，范围 5 µL 到100µL。

*3.6 压力范围：600bar。

3.7 样品容量：≥130个2ml样品瓶。

4.高容量柱温箱

*4.1操作原理：带有两个独立帕尔帖单元的柱温箱。溶剂预热和静态空气操作，可在 UHPLC 条件下减小色谱扩散。

4.2温度范围：低于环境温度 10 ℃，（最低为 4 ℃）到 85 ℃。

4.3温度稳定性：±0.1 ℃。

4.4温度准确度：±0.5 ℃ （针对40 ℃校正后）。

4.5温度精度：0.05 ℃。

*4.6独立温度区：2 个（单个设备中）。

4.7柱容量：4柱，长度最高为 300 mm。

4.8加热/ 冷却时间： 5min从环境温度到 40  ℃，10 min从 40 ℃到 20 ℃，<25 min从25 ℃到85 ℃。

5.二极管阵列检测器DAD

*5.1 检测器类型：1024 个光电二极管；

5.2 光源：氘灯和钨灯；

5.3 数据采集频率：≥120 Hz；

5.4 短期噪声：波长254和750nm 处，< ± 0.7×10-5 AU；

5.5 漂移：在254 nm 处，< 0.9 ×10-3 AU/h；

5.6 吸光度线性范围：在265 nm 处，> 2.0 AU（5 %）；

*5.7 波长范围：190–950 nm；

5.8 波长准确度：± 1 nm，使用氘灯自校准，使用氧化钬滤光片验证；

5.9 狭缝宽度：1, 2, 4, 8, 16 nm，可编程狭缝；

5.10 二极管宽度：< 1nm；

5.11流通池

标准：13 µL 体积，耐压＞40bar。

6.荧光检测器FLD

6.1 检测器类型：单信号波长（激发和发射），可编程单波长（激发和发射）荧光检测器；

6.2 灵敏度（参考条件：标准池8 μL，响应时间4 s，HPLC级水和限流毛细管）

单波长操作：

（1）拉曼（H2O）> 500 （信号时测量的噪音参考），Ex=350 nm，Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池；

（2）拉曼（H2O）> 3000（暗值时测量的噪音参考），Ex=350 nm，Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池；

6.3 光源：氙闪光灯，常规模式20 W，节能模式5 W，寿命 4000h；

6.4 脉冲频率：单一信号模式296 Hz，节能模式≥70 Hz；

6.5 激发单色器：范围200 ~ 1200 nm和零级；带宽20 nm（固定）；单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300 nm；

6.6 发射单色器：范围200 ~ 1200 nm和零级；带宽20 nm（固定）；单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400 nm；

6.7 时间表编程：单信号波长、响应时间、PMT 增益、基线行为（增补、自由、零）；

*6.8 最大数据采集速率：≥70 Hz；

6.9 波长特性：重复性±0.2 nm，准确性±3 nm设置。

7.示差检测器

7.1 检测器类型：示差折光；

7.2 短期噪音：＜± 1.25×10-9 RIU；

7.3 漂移：< 200×10-9 RIU/h；

7.4 示差折光范围：1.00- 1.75 RIU；

7.5 测量范围：±600×10-6 RIU；

7.6 样品池：8 μL，最大流速5 mL/min；

7.7 温度控制：高于环境温度5 °C 到55 °C；

7.8 pH 值范围：2.3 – 9.5；

7.9 时间程序控制参数：极性，峰宽；

7.10 检测器归零：分析前自动归零；

7.11 阀自动冲洗和自动溶剂循环；

7.12 数据采集速率：最高≥70 Hz。

8.化学工作站

8.1 全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站。

8.2 软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析。

8.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板。

9.技术服务

9.1 供应商免费提供操作手册（中/英文可选）壹套。

9.2 用户现场免费安装，调试，培训。

9.3 保修期内供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。

9.4在山东设有办事处，在山东有40位以上常驻售后服务人员，并提供工程师名单及联系方式。

二、配置清单

四元梯度泵（含在线真空脱气机），柱塞清洗装置，自动进样器，半导体柱温箱，二极管阵列检测器，荧光检测器，示差折光检测器，色谱工具包，全中文色谱操作软件，常用色谱柱一套（四根），必备消耗品，配套工作站 1台。

三、服务要求

1.仪器制造商授权的技术人员到现场免费安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。
2、厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应72小时内到现场解决问题。

3.提供相关技术文件：详细的英文仪器操作使用手册、提供仪器维护的有关资料。

4.所有配件按成本价提供。

5.提供仪器安全使用所需的必要附件，设备到货后7天内安装调试完毕。

6. 1年2次安排使用人员进行设备相关技术培训及最新研究成果分享。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第五包：多功能多参数水质分析仪（数量：1台，预算：27万元）

一、技术要求

1.仪器功能

1.1该设备可应用于地表水、地下水、沿海水域以及水产养殖地， 耐用且可靠. 可测量≥17个参数，用户可以自行更换传感器。多参数选择：用于测量GPS、气压、pH、氧化还原电位、溶解氧 （光学传感器）、电导率、浊度、总藻类（叶绿素+蓝绿藻）、温度、深度以及氨氮、氨气、氯化物、硝酸盐（仅限于淡水）等。

1.2电缆通用接口可连接4个传感器以及深度传感器。

1.3可充电锂电池寿命长，为手持主机及传感器供电。

1.4大容量记忆存储≥100,000组数据，带有大量的的采样地点列表和数据身份标签功能。
  1.5仪器带有数据管理软件，软件具有数据地理标注功能。
  1.6全球定位系统（GPS）（可选）。
  1.7传感器分为有深度传感器和无深度传感器两种，单一电缆可长达100米。
 *1.8外敷橡胶浇注、坚固且IP-67防水的外壳，以及金属、军事规格的接头。
  1.9手持装备与数据管理软件使用多种语言：包括英语以及中文（简体与繁体）。

2.主机技术规格

2.1功率:可充电离子电池组——48小时的续航能力（背光关闭情况下）；

2.2仪器温度:工作温度：0-50℃；存储温度；

2.3显示：彩色液晶显示；

2.4 USB端口：用于PC连接、可为ProDSS充电/供电且可直接连接于USB记忆棒的内置便携式USB连接器；

2.5测量模式:带有自动稳定功能的单点测量或连续测量；

2.6电缆:电缆的长度可为1、4、10、20、30、40、50、60、70、80、90以及100米；

2.7传感器端口：每根电缆上有4个通用传感器端口：传感器分为有深度传感器和无深度传感器两种；

2.8记忆存储>100,000组数据；

2.9 GLP符合性：符合；可存储400条详细的GLP记录并可提供查看、下载与打印；

2.10语言：英语、西班牙语、葡萄牙语、法语、德语、意大利语、日语、挪威语以及简体中文与繁体中文；

2.11认证：CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Part III, Section 38.3, 锂离子电池的测试（级别9）；

2.12站点和数据ID：100个用户定义的站点与100个用户定义的数据ID标签。

3.传感器技术参数

3.1温度

3.1.1范围：-5-70°C (对溶解氧mg/L测量的温度补偿范围：-5-50°C)；

3.1.2准确度：±0.2°C；

3.1.3分辨率：0.1°C 或0.1°F(用户可选择)。

3.2 pH

3.2.1范围：0-14 pH units；

3.2.2准确度：±0.2 pH units；

3.2.3分辨率：0.01 pH units。

3.3 ORP

3.3.1范围：-1999 - 1999mv；

3.3.2准确度：±20mv；

3.3.3分辨率：0.1mv。

3.4光学溶解氧

3.4.1范围：0-500%, 0-50 mg/L

3.4.2准确度

（1）0-200%: ±1% 准确率或1% 饱和度，以较大值为准；

（2）200 -500%: ±8% 准确度；

（3）0 -20 mg/L: ±0.1 mg/L or 1% 准确度,以较大值为准；

（4）20- 50 mg/L: ±8% 准确度；

3.4.3分辨率：0.01 mg/L 与0.1%, 或0.1mg/L与 1% (用户可选择)。

3.5气压计

3.5.1范围：375-825 mmHg；

3.5.2准确度：0-50 °C下，±1.5 mmHg；

3.5.3分辨率：0.1 mmHg。

3.6电导率

3.6.1范围：0 - 200 mS/cm

3.6.2准确度

（1）0 - 100 mS/cm: ±0.5% 准确度 或 0.001mS/cm, 以较大值为准；

（2）100 - 200 mS/cm: ±1.0% 准确度；

3.6.3分辨率：0.001, 0.01 or 0.1 μS/cm(与范围有关)。

3.7盐度

3.7.1范围：0 -70 ppt；

3.7.2分辨率：0.01 mg/L；

3.8总溶解固体（TDS）范围：0-100g/L；

3.9悬浮固体总量（TSS ）范围：0-30000mg/L；

3.10 浊度

3.10.1范围：0 -4000FNU

3.10.2准确度

（1）0-999FNU：0.3FNU或±2%准确度；

（2）1000-4000FNU：±5%准确度；

3.10.3分辨率：0.1NTU；

3.11深度（内置压力传感器）

3.11.1范围：0-100m；

3.11.2准确度：±0.004（1、4、10m电缆）；±0.04m（20m或更长电缆）；

3.11.3分辨率：0.001m；

3.12总藻类传感器规格

3.12.1叶绿素

（1）测量范围：0-100RFU或0-400微克/升；

（2）分辨率：0.01RFU或0.01微克/升；

（3）精度：线性：R2>0.999对罗丹明WT全范围；

3.12.2蓝绿藻

（1）测量范围：0-100RFU或0-280微克/升；

（2）分辨率：0.01RFU或0.01微克/升；

（3）精度：线性：R2>0.999对罗丹明WT全范围。

二、服务要求

1.仪器制造商授权的技术人员到现场免费安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员；
    2.厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应72小时内到现场解决问题；

3.提供相关技术文件：详细的英文仪器操作使用手册、提供仪器维护的有关资料；

4.所有配件按成本价提供；

5.提供仪器安全使用所需的必要附件，设备到货后7天内安装调试完毕。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。