## 第四章  采购需求

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

### 2.招标产品技术规格、要求和数量

一、采购设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱/四极杆质谱联用仪 | 1 | 套 |
| 2 | 超高效液相色谱/单四极杆质谱联用仪 | 1 | 套 |
| 3 | 分析型高效液相色谱仪 | 2 | 台 |
| 4 | 高效液相色谱仪 | 2 | 台 |
| 5 | 高压梯度半制备系统 | 2 | 台 |
| 6 | 分析型高效液相色谱仪（含蒸发光检测器） | 1 | 台 |
| 7 | 制备型液相色谱仪 | 1 | 台 |
| 8 | 半制备型高效液相色谱仪 | 1 | 台 |

二、设备技术要求

（一）●液相色谱/四极杆质谱联用仪（数量：1套，预算：100万元）

1.用途：用于有机化合物的定性、定量及确证分析；符合国际、国内相关标准和法规的要求。

2.一般规格和要求：

2.1仪器由计算机控制、配有API离子源。

2.2四极杆质量分析器必须均带有预过滤器和后过滤器。

3.主要技术和性能规格要求

3.1离子源和进样系统

3.1.1需配同时具有电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)的多功能离子源或独立的ESI和APCI源，实现一次进样完成ESI和APCI正负离子模式的同时检测，作为验收指标。

3.1.2ESI 和APCI切换速率≤20 ms。

3.1.3配备样品直接进样离子源：样品无需前处理，无需色谱分离，可进行固体，液体样品直接进样分析。

3.1.3.1离子源能够与电喷雾电离源进行快速的更换，提供官网截图并加盖仪器制造厂商公章；

3.1.3.2大气压固体分析电离源与电喷雾电离源更换方便，更换时间≤5min，作为验收指标；

3.1.3.3所配置大气压固体分析离子源可与实验室现有同一品牌的质谱仪进行无缝连接；

3.1.3.4样品无需前处理，无需色谱分离，可进行实时固体，液体样品表面直接离子化进样；

3.1.3.5可实现正负离子模式同时采集，切换速度：≤15ms；

3.1.4 待机过程时，不消耗氮气，作为验收指标。

3.1.5离子源具有双控温区域，离子源可加热600度或以上，提高脱溶剂化效果，要求提供软件参数设置的生产厂商盖章证明图片。

3.1.6离子源传输部分采用锥孔设计，防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低，要求提供生产厂商的盖章证明图片。

3.1.7全自动程序可调自动流路切换阀，可设定溶剂延迟或梯度结束或任何时间点切换LC流路到废液。

3.1.8 内置全自动注射泵，可通过软件自动切换，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析。

3.2真空系统

特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

3.3检测器

长寿命光电倍增器或电子倍增管检测器，若为电子倍增管检测器需额外多配3个备用，以保证8-10年使用寿命，不接受其他条款。

3.4四极杆质谱仪性能指标

3.4.1质量范围: 5－3000 amu，要求提供软件参数设置的生产厂商盖章证明图片；

3.4.2分辨率：≥2.5M (半峰宽≤0.4Da)；

3.4.3质量数稳定性： 平均标准偏差≤0.1Da /24Hr；

3.4.4 ESI正离子灵敏度

1pg利血平，信噪比≥150:1, 原始数据或无平滑数据，同时满足6针重现性RSD<3%；

3.4.5扫描速率 ≥15000 amu/s ，步进0.1 amu；

3.4.6线性范围：4x106。

4.液相色谱部分

4.1四元溶剂管理系统

4.1.1工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路；

4.1.2流速范围：0.001-2.000 ml/min. 以 0.001ml/min 为增量；

4.1.3流量精度：≤0.075% RSD，（要求保留小数点后三位有效数字）；

4.1.4最高操作压力≥14000psi；

4.1.5梯度曲线：原厂标配10种以上梯度曲线，线性、步进、凹线和凸线等，提供加盖仪器制造厂商公章的证明材料；

4.1.6有自动混合技术进行指定PH或者盐浓度精准混合（内置多种缓冲盐体系）。

4.2自动进样器管理系统

4.2.1样品数量≥90位；

4.2.2进样范围：0.1-100.0(L；

4.2.3进样残留：<0.004%；

4.2.4样品管理器采用流通针式设计，针内壁的分析过程中不断被流动相清洗，同时配备专门的进样针外壁清洗流路，最大程度的抑制交叉污染的产生；

4.2.5温控范围：4-40℃。

4.3柱温箱

4.3.1温度范围：室温以上5℃-90℃，增量：0.1℃；

4.3.2控温准确度：±0.5℃；

4.3.3色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息，作为验收指标。

5软件:

5.1仪器参数的检测及校正功能：集成的样品/校正液传输系统，可编程控制的切换阀；自动质量校正；自动样品调谐；自动SIR方法开发；UPLC/MS系统检查——自动柱上性能检测。

5.1.1系统参数的检测及其预警；

5.1.2自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）；

5.1.3自动生成SIR方法；

5.1.4检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确；

5.1.5监测系统长期稳定性，能根据分析操作的情况绘制短、中、长期的批间趋势图，长期监测系统健康；

5.2目标化合物分析软件；

5.3符合法规的定量软件。

6.技术服务

6.1拒绝代工产品，提供及时的原厂技术服务，包括技术支持，应用支持和售后服务等，外购部件也需帮助联系提供原厂售后服务。

6.2安装服务：签定合同一周内，供方向使用方提供安装前准备材料。到货后，供方将派工程师到使用方实验室进行系统安装调试和人员培训，具体时间由双方事先商定。安装和培训的总时间为不少于5个工作日。

6.3维修服务：维修24小时响应，24 小时内用电话，电子邮件或传真答复指导。如果电话，电子邮件或传真指导不能解决问题，服务工程师将在48小时内到达甲方实验室解决问题。

6.4原厂质保1年，保修期自测试验收合格起1年内，免费上门维修服务。

7.配置要求

7.1超高效液相色谱仪（包含柱温箱，样品管理器，柱温箱等）；

7.2质谱主机（含ESCI多功能离子源，直接进样离子源； 10KV UPS稳压电源，氮气发生器，工作站）；

7.3耗材：1.7um UPLC 色谱柱2根，样品瓶100个，溶剂瓶5个，品牌打印机1台。

（二）超高效液相色谱/单四极杆质谱联用仪（数量：1套，预算：90万元）

1.用途：用于有机化合物的定性、定量及确证分析；符合国际、国内相关标准和法规的要求。

2.一般规格和要求：

2.1仪器由计算机控制、配有API离子源。

2.2四极杆质量分析器必须均带有预过滤器和后过滤器。

3.主要技术和性能规格要求

3.1离子源和进样系统

3.1.1需配同时具有电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)的多功能离子源或独立的ESI和APCI源，实现一次进样完成ESI和APCI正负离子模式的同时检测，作为验收指标。

3.1.2ESI和APCI切换速率≤20 ms。

3.1.3具有后期选配原厂样品直接进样离子源：样品无需前处理，无需色谱分离，可进行固体，液体样品直接进样分析。

3.1.4 待机过程时，不消耗氮气，作为验收指标。

3.1.5离子源具有双控温区域，离子源可加热600度或以上，提高脱溶剂化效果，要求提供软件参数设置的生产厂商盖章证明图片。

3.1.6离子源传输部分采用锥孔设计，防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低，要求提供生产厂商的盖章证明图片。

3.1.7全自动程序可调自动流路切换阀，可设定溶剂延迟或梯度结束或任何时间点切换LC流路到废液。

3.1.8 内置全自动注射泵，可通过软件自动切换，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析。

3.2真空系统

特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

3.3检测器

长寿命光电倍增器或电子倍增管检测器，若为电子倍增管检测器需额外多配3个备用，以保证8-10年使用寿命，不接受其他条款。

3.4 四极杆质谱仪性能指标

3.4.1 质量范围: 5－3000 amu，要求提供软件参数设置的生产厂商盖章证明图片。

3.4.2 分辨率： ≥2.5M (半峰宽≤0.4Da)。

3.4.3质量数稳定性： 平均标准偏差≤0.1Da /24Hr。

3.4.4 ESI正离子灵敏度。

1pg利血平，信噪比≥150:1, 原始数据或无平滑数据，同时满足6针重现性RSD<3%。

3.4.5 扫描速率 ≥15000 amu/s ，步进0.1 amu。

3.4.6 线性范围：4x106。

4.液相色谱部分

4.1四元溶剂管理系统

4.1.1工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路；

4.1.2流速范围：0.001-2.000 ml/min. 以 0.001ml/min 为增量；

4.1.3流量精度：≤0.075% RSD，（要求保留小数点后三位有效数字）；

4.1.4最高操作压力≥14000psi；

4.1.5梯度曲线：原厂标配10种以上梯度曲线，线性、步进、凹线和凸线等，提供加盖仪器制造厂商公章的证明材料；

4.1.6有自动混合技术进行指定PH或者盐浓度精准混合（内置多种缓冲盐体系）。

4.2自动进样器管理系统

4.2.1样品数量≥90位；

4.2.2进样范围：0.1-100.0(L；

4.2.3进样残留：<0.004%；

4.2.4样品管理器采用流通针式设计，针内壁的分析过程中不断被流动相清洗，同时配备专门的进样针外壁清洗流路，最大程度的抑制交叉污染的产生；

4.2.5温控范围：4-40℃。

4.3柱温箱

4.3.1温度范围：室温以上5℃-90℃，增量：0.1℃；

4.3.2控温准确度：±0.5℃；

4.3.3色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息，作为验收指标。

4.4二极管阵列检测器

4.4.1 波长范围：190~800nm；

4.4.2波长准确度：±1 nm；

4.4.3基线噪音：±3×10-6 AU；

4.4.4基线漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr/；

4.4.5漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr；

4.4.6线性范围：2.0 AU；

4.4.7吸收范围：0.0001~4.0000 AU；

4.4.8光源：单灯系统，氘灯，作为验收指标。

5.软件

5.1仪器参数的检测及校正功能：集成的样品/校正液传输系统，可编程控制的切换阀；自动质量校正；自动样品调谐；自动SIR方法开发；UPLC/MS系统检查——自动柱上性能检测。

5.1.1系统参数的检测及其预警；

5.1.2自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）；

5.1.3自动生成SIR方法；

5.1.4检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确；

5.1.5监测系统长期稳定性，能根据分析操作的情况绘制短、中、长期的批间趋势图，长期监测系统健康。

5.2 目标化合物分析软件。

5.3 符合法规的定量软件。

6.技术服务

6.1拒绝代工产品，提供及时的原厂技术服务，包括技术支持，应用支持和售后服务等，外购部件也需帮助联系提供原厂售后服务。

6.2安装服务：签定合同一周内，供方向使用方提供安装前准备材料。到货后，供方将派工程师到使用方实验室进行系统安装调试和人员培训，具体时间由双方事先商定。安装和培训的总时间为不少于5个工作日。

6.3维修服务：维修24小时响应，24 小时内用电话，电子邮件或传真答复指导。如果电话，电子邮件或传真指导不能解决问题，服务工程师将在48小时内到达甲方实验室解决问题。

6.4原厂质保1年，保修期自测试验收合格起1年内，免费上门维修服务。

7.配置要求

7.1超高效液相色谱仪（包含柱温箱，样品管理器，二极管阵列检测器等）。

7.2质谱主机（含ESCI多功能离子源； 10KV UPS稳压电源，液氮钢瓶，工作站）。

7.3耗材：1.7um UPLC 色谱柱2根，样品瓶100个，溶剂瓶5个，品牌打印机1台。

（三）分析型高效液相色谱仪（数量：2台，预算：80万元）

1. 工作条件：

1.1工作电压：220V±10%, 50Hz；

1.2温度：4℃-40℃；

1.3湿度：<90%相对湿度。

2.技术指标：

2.1四元溶剂管理系统

2.1.1色谱泵：串联双柱塞泵头，数控刚性直线驱动色谱泵技术，无需混合器和阻尼器；

2.1.1.1柱塞驱动马达数量≥2（提供色谱泵柱塞马达结构图，并加盖仪器生产商公章）；

2.1.1.2色谱泵压力传感器≥2（提供结构示意图及软件截图，并加盖仪器生产厂商公章）；

2.1.2四元梯度，1-4路溶剂任意混合；

2.1.3流量范围：0.000 -10.000mL/min，以0.001mL/min为增量，且无需分段设置，0.01-10.00mL/min全流量范围内耐压≥5000 psi（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.1.4流量精度：＜0.075%RSD（保留小数点后3位有效数字）；

2.1.5延迟体积：<650 µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化；

2.1.6柱塞清洗：自动，可编程；

2.1.7混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量；

2.1.8流速准确度：±1.0%；

2.1.9梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化；

2.1.10梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化；

2.1.11梯度模式：≥10种梯度曲线，必须包括1种线性、2种步进、其他为凹线、凸线四种类型（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.1.12延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化，作为验收指标之一；

2.1.13内置程序控制器，液晶显示，按键操作,可以存储方法，在电脑软件不能控制仪器时可单独控制仪器。

2.2 自动进样器管理系统

2.2.1样品瓶数：≥115位（2mL样品瓶）；

2.2.2样品盘数量：≥5，便于样品的分类和取放。（必须提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.2.3进样次数：每个样品1～99次进样；

2.2.4进样精度：≤0.5%RSD；

2.2.5进样准确度：±２%；

2.2.6进样范围：0.1—100 µL；

2.2.7进样线性度：>0.999；

2.2.8交叉污染：≤0.0025%；

2.2.9进样次数：每个样品1～99次进样；

2.2.10样品室温度范围：4°C-40°C，可编程，增量：1°C。

2.3柱温箱

2.3.1温度范围： 室温以上5℃- 65℃，增量：1℃；

2.3.2温控精度0.1℃。

2.4 二极管阵列检测器

2.4.1波长准确度：±1nm；

2.4.2采样频率：80Hz；

2.4.3基线噪音 < 10.0×10-6 AU；

2.4.4基线漂移: ≤1.0x10-3AU/hr/℃；

2.4.5线性范围：2.5AU；

2.4.6吸收范围：0.0001-4.0000 AUFS，作为验收指标之一；

2.4.7内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量；

2.4.8流通池：梯形狭缝池 ，体积≤10ul,作为验收指标之一；

2.4.9池长：10mm；

2.4.10流通池耐压：1000psi；

2.4.11波长范围：190～800nm(单氘灯条件下，不需要转换钨灯，提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一)；

2.4.12可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值。

2.5色谱软件

2.5.1在最新Windows 7（64位）操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

2.5.2可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以控制和采集其它厂商的气相和液相系统数据。

2.5.3原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

2.5.4内置或外配甲骨文图文数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据，提供官方盖章的原厂证明材料。

2.5.5多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学者使用、常规实验分析和专家级分析。

2.5.6报告的编辑和排版：结果可以有单个报告或综合报告。报告的版式可以编排，操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能.

2.5.7具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

3.售后服务

3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

3.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户操作人员进行不少于3个工作日的仪器操作和日常维护的现场培训。

3.3交货时间：合同生效后60个工作日内。

3.4维修响应：8小时故障响应，48小时内到现场。

4.配置

4.1液相色谱仪主机（含自动进样器，柱温箱，二极管阵列检测器，软件）；

4.2溶剂瓶5个，2ml样品瓶（含盖及预切割隔垫）100个/包；

4.3 C18 色谱柱 1根；

4.4品牌电脑（8核处理器、2G独显、12G以上内存、1T硬盘，≥22寸显示器）。

（四）高效液相色谱仪（数量：2台，预算：80万元）

1.工作条件：

1.1工作电压：220V±10%, 50Hz；

1.2温度：4℃-40℃；

1.3湿度：<90%相对湿度。

2.技术指标：

2.1四元溶剂管理系统

2.1.1色谱泵：串联双柱塞泵头，数控刚性直线驱动色谱泵技术，无需混合器和阻尼器；

2.1.1.1柱塞驱动马达数量≥2（提供色谱泵柱塞马达结构图，并加盖仪器生产商公章）；

2.1.1.2色谱泵压力传感器≥2（提供结构示意图及软件截图，并加盖仪器生产厂商公章）；

2.1.2四元梯度，1-4路溶剂任意混合；

2.1.3流量范围：0.000 -10.000mL/min，以0.001mL/min为增量，且无需分段设置，0.01-10.00mL/min全流量范围内耐压≥5000 psi（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.1.4流量精度：＜0.075%RSD（保留小数点后3位有效数字）；

2.1.5延迟体积：<650 µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化；

2.1.6柱塞清洗：自动，可编程；

2.1.7混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量；

2.1.8流速准确度：±1.0%；

2.1.9梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化；

2.1.10梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化；

2.1.11梯度模式：≥10种梯度曲线，必须包括1种线性、2种步进、其他为凹线、凸线四种类型（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.1.12延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化，作为验收指标之一；

2.1.13内置程序控制器，液晶显示，按键操作,可以存储方法，在电脑软件不能控制仪器时可单独控制仪器。

2.2自动进样器管理系统

2.2.1样品瓶数：≥115位（2mL样品瓶）；

2.2.2样品盘数量：≥5，便于样品的分类和取放（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.2.3进样次数：每个样品1～99次进样；

2.2.4进样精度：≤0.5%RSD；

2.2.5进样准确度：±２%；

2.2.6进样范围：0.1—100 µL；

2.2.7进样线性度：>0.999；

2.2.8交叉污染：≤0.0025%；

2.2.9进样次数：每个样品1～99次进样；

2.2.10样品室温度范围：4°C-40°C，可编程，增量：1°C。

2.3 柱温箱

2.3.1温度范围： 室温以上5℃- 65℃，增量：1℃；

2.3.2温控精度0.1℃。

2.4二极管阵列检测器

2.4.1波长准确度：±1nm；

2.4.2采样频率：80Hz；

2.4.3基线噪音 < 10.0×10-6 AU；

2.4.4基线漂移: ≤1.0x10-3AU/hr/℃；

2.4.5线性范围：2.5AU；

2.4.6吸收范围：0.0001-4.0000 AUFS，作为验收指标之一；

2.4.7内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量；

2.4.8流通池：梯形狭缝池 ，体积≤10ul, 同时配备半制备型流通池，作为验收指标之一；

2.4.9池长：10mm；

2.4.10流通池耐压：1000psi；

2.4.11波长范围：190～800nm(单氘灯条件下，不需要转换钨灯。提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一)；

2.4.12可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值。

2.5色谱软件

2.5.1在最新Windows 7（64位）操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

2.5.2可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以控制和采集其它厂商的气相和液相系统数据。

2.5.3原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

2.5.4内置或外配甲骨文图文数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据，提供官方盖章的原厂证明材料。

2.5.5多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学者使用、常规实验分析和专家级分析。

2.5.6报告的编辑和排版：结果可以有单个报告或综合报告。报告的版式可以编排，操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能.

2.5.7具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

3.售后服务

3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

3.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户操作人员进行不少于3个工作日的仪器操作和日常维护的现场培训。

3.3交货时间：合同生效后60个工作日内。

3.4维修响应：8小时故障响应，48小时内到现场。

4.配置

4.1 液相色谱仪主机（含自动进样器，柱温箱，二极管阵列检测器，软件）；

4.2溶剂瓶5个，2ml样品瓶（含盖及预切割隔垫）100个/包；

4.3 C18 色谱柱 1根；

4.4品牌电脑（8核处理器、2G独显、12G以上内存、1T硬盘，≥22寸显示器）。

（五）高压梯度半制备系统（数量：2台，预算：80万元）

1.工作条件：

1.1工作电压：220V±10%, 50Hz；

1.2温度：4℃-40℃；

1.3湿度：<90%相对湿度。

2.技术指标：

2.1四元溶剂管理系统

2.1.1色谱泵：串联双柱塞泵头，数控刚性直线驱动色谱泵技术，无需混合器和阻尼器；

2.1.1.1柱塞驱动马达数量≥2（提供色谱泵柱塞马达结构图，并加盖仪器生产商公章）；

2.1.1.2色谱泵压力传感器≥2（提供结构示意图及软件截图，并加盖仪器生产厂商公章）；

2.1.2四元梯度，1-4路溶剂任意混合；

2.1.3流量范围：0.000-10.000mL/min，以0.001mL/min为增量，且无需分段设置，0.01-10.00mL/min全流量范围内耐压≥5000 psi（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.1.4流量精度：＜0.075%RSD（保留小数点后3位有效数字）；

2.1.5延迟体积：<650 µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化；

2.1.6柱塞清洗：自动，可编程；

2.1.7混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量；

2.1.8流速准确度：±1.0%；

2.1.9梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化；

2.1.10梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化；

2.1.11梯度模式：≥10种梯度曲线，必须包括1种线性、2种步进、其他为凹线、凸线四种类型（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.1.12延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化，作为验收指标之一；

2.1.13内置程序控制器，液晶显示，按键操作,可以存储方法，在电脑软件不能控制仪器时可单独控制仪器。

2.2自动进样器管理系统

2.2.1样品瓶数：≥115位（2mL样品瓶）；

2.2.2样品盘数量：≥5，便于样品的分类和取放（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.2.3进样次数：每个样品1～99次进样；

2.2.4进样精度：≤0.5%RSD；

2.2.5进样准确度：±２%；

2.2.6进样范围：0.1—100 µL；

2.2.7进样线性度：>0.999；

2.2.8交叉污染：≤0.0025%；

2.2.9进样次数：每个样品1～99次进样；

2.2.10样品室温度范围：4°C-40°C，可编程，增量：1°C。

2.3 柱温箱

2.3.1温度范围：室温以上5℃- 65℃，增量：1℃；

2.3.2温控精度：0.1℃。

2.4 二极管阵列检测器

2.4.1波长准确度：±1nm；

2.4.2采样频率：80Hz；

2.4.3基线噪音 < 10.0×10-6 AU；

2.4.4基线漂移: ≤1.0x10-3AU/hr/℃；

2.4.5线性范围：2.5AU；

2.4.6吸收范围：0.0001-4.0000 AUFS，作为验收指标之一；

2.4.7内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量；

2.4.8流通池：梯形狭缝池 ，体积≤10ul, 同时配备半制备型流通池，作为验收指标之一；

2.4.9池长：10mm；

2.4.10流通池耐压：1000psi；

2.4.11波长范围：190～800nm(单氘灯条件下，不需要转换钨灯，提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一)；

2.4.12可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值。

2.5色谱软件

2.5.1在最新Windows 7（64位）操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

2.5.2可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以控制和采集其它厂商的气相和液相系统数据。

2.5.3原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

2.5.4内置或外配甲骨文图文数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据，提供官方盖章的原厂证明材料。

2.5.5多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学者使用、常规实验分析和专家级分析。

2.5.6报告的编辑和排版：结果可以有单个报告或综合报告。报告的版式可以编排，操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能.

2.5.7具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

3.售后服务

3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

3.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户操作人员进行不少于3个工作日的仪器操作和日常维护的现场培训。

3.3交货时间：合同生效后60个工作日内。

3.4维修响应：8小时故障响应，48小时内到现场。

4.配置

4.1液相色谱仪主机（含自动进样器，柱温箱，二极管阵列检测器，软件）；

4.2溶剂瓶5个，2ml样品瓶（含盖及预切割隔垫）100个/包；

4.3 C18 色谱柱 1根；

4.4品牌电脑（8核处理器、2G独显、12G以上内存、1T硬盘，≥22寸显示器）。

（六）分析型高效液相色谱仪（含蒸发光检测器）（数量：1台，预算：50万元）

1. 工作条件

1.1工作电压：220V±10%, 50Hz；

1.2温度：4℃-40℃；

1.3湿度：<90%相对湿度。

2.技术指标

2.1四元溶剂管理系统

2.1.1色谱泵：串联双柱塞泵头，数控刚性直线驱动色谱泵技术，无需混合器和阻尼器；

2.1.1.1柱塞驱动马达数量≥2（请提供色谱泵柱塞马达结构图，并加盖仪器生产商公章）；

2.1.1.2色谱泵压力传感器≥2（提供结构示意图及软件截图，并加盖仪器生产厂商公章）；

2.1.2四元梯度，1-4路溶剂任意混合；

2.1.3 流量范围：0.000-10.000mL/min，以0.001mL/min为增量，且无需分段设置，0.01-10.00mL/min全流量范围内耐压≥5000 psi（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.1.4流量精度：＜0.075%RSD（保留小数点后3位有效数字）；

2.1.5延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化；

2.1.6柱塞清洗：自动，可编程；

2.1.7混合范围：0.0—100.0%，以 0.1% 增量；

2.1.8流速准确度：±1.0%；

2.1.9梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化；

2.1.10梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化；

2.1.11梯度模式：≥10种梯度曲线，必须包括1种线性、2种步进、其他为凹线、凸线四种类型（必须提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.1.12延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化，作为验收指标之一；

2.1.13内置程序控制器，液晶显示，按键操作,可以存储方法，在电脑软件不能控制仪器时可单独控制仪器。

2.2自动进样器管理系统

2.2.1样品瓶数：≥115位（2mL样品瓶）；

2.2.2样品盘数量：≥5，便于样品的分类和取放（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.2.3进样次数：每个样品1～99次进样；

2.2.4进样精度：≤0.5% RSD；

2.2.5进样准确度：±２%；

2.2.6进样范围：0.1—100µL；

2.2.7进样线性度：>0.999；

2.2.8交叉污染：≤0.0025%；

2.2.9进样次数：每个样品1～99次进样；

2.2.10样品室温度范围：4°C-40°C，可编程，增量：1°C。

2.3柱温箱

2.3.1温度范围：室温以上5℃- 65℃，增量：1℃；

2.3.2温控精度：0.1℃。

2.4二极管阵列检测器

2.4.1波长准确度：±1nm；

2.4.2采样频率：80Hz；

2.4.3基线噪音 < 10.0×10-6 AU；

2.4.4基线漂移: ≤1.0x10-3AU/hr/℃；

2.4.5线性范围：2.5AU；

2.4.6吸收范围：0.0001-4.0000 AUFS，作为验收指标之一；

2.4.7内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量；

2.4.8流通池：梯形狭缝池 ，体积≤10ul,作为验收指标之一；

2.4.9池长：10mm；

2.4.10流通池耐压：1000psi；

2.4.11波长范围：190～800nm(单氘灯条件下，不需要转换钨灯，提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一)；

2.4.12可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值。

2.5 蒸发光散射检测器

2.5.1雾化器：前面板预装配，卡口式设计；

2.5.2漂移管温度：5-100℃，0.1°C增量；

2.5.3雾化器三种温度控制模式：加热、常温、冷却（必须提供原厂盖章官方证明文件）；

2.5.4雾化器气体种类：氮气、空气；

2.5.5雾化器压力：20-60psi；

2.5.6雾化器气流量：300-3000ml/min；

2.5.7兼容液体流量：3.000mL/min，100%水；

2.5.8信号范围：0.1-2000 光散射单位；

2.5.9光源：卤钨灯；

2.5.10采样频率：80Hz。

2.6 示差折光检测器

2.6.1折光率范围：1.00~1.75 RIU；

2.6.2噪音：±1.5 x 10-9漂移：≤±1.0 x 10-7RIU/hr；

2.6.3测量范围：5.0 x 10-4~7.0 x 10-9 RIU；

2.6.4线性动态范围：在5.0 x 10-4 RIU范围内≤ 5%；

2.6.5流速范围：0.1~10.0 mL/min；

2.6.6流通池设计：梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应；

2.6.7具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态。

2.7 色谱软件

2.7.1在最新Windows 7（64位）操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式；

2.7.2可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以控制和采集其它厂商的气相和液相系统数据；

2.7.3原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文；

2.7.4内置或外配甲骨文图文数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据，提供官方盖章的原厂证明材料；

2.7.5多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学者使用、常规实验分析和专家级分析；

2.7.6报告的编辑和排版：结果可以有单个报告或综合报告。报告的版式可以编排，操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能；

2.7.7具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

3.售后服务

3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标人需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

3.2 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户操作人员进行不少于3个工作日的仪器操作和日常维护的现场培训。

3.3交货时间：合同生效后60个工作日内。

3.4维修响应：8小时故障响应，48小时内到现场。

4.配置

4.1液相色谱仪主机（含自动进样器，柱温箱，二极管阵列检测器，软件）；

4.2溶剂瓶5个，2ml样品瓶（含盖及预切割隔垫）100个/包；

4.3 C18 色谱柱 1根；

4.4品牌电脑（8核处理器、2G独显、12G以上内存、1T硬盘，≥22寸显示器）。

（七）制备液相色谱仪（数量：1台，预算：50万元）

1.工作条件

1.1工作电压：220V±10%，50Hz；

1.2温度：4.0~40.0 °C (39.2~104.0 °F)；

1.3湿度：20%~80%，无冷凝。

2.技术指标

2.1全自动进样系统

2.1.1流路系统：2个；

2.1.2进样体积：0~10,000 μL，增量1 uL；

2.1.3进样准确度：RSD<0.3%，满环进样模式；

2.1.4样品容量：两个可容纳12个10 mL样品瓶的样品瓶托盘；

2.1.5进样重现性：RSD<1.0%；

2.1.6进样次数：每个位置最多99次；

2.1.7清洗溶剂：集成的清洗溶剂瓶；

2.1.8交叉污染：≤0.05%。

2.2全自动二元梯度泵溶剂输送系统

2.2.1流速范围：0.50~150.00 ml/min，增量：0.01 ml/min（技术资料应提供厂家盖章证明材料，且作为验收指标之一）；

2.2.2延迟体积：≤350 µL，不随反压变化；

2.2.3流速准确度：设定流速的±1.0%；

2.2.4混合准确度：±1.0%；

2.2.5混合精度：保留时间<0.3% RSD；

2.2.6梯度曲线：原厂配置10条以上梯度曲线，必须包括1条线性、2条步进、凹线、凸线四种类型，提供加盖仪器制造厂商公章的证明材料，且作为验收指标之一；

2.2.7操作压力：5000psi；

2.2.8色谱泵: 一体式独立柱塞集成泵（非独立单泵组合），线性马达数控刚性直线驱动色谱泵技术，无需阻尼器，技术资料应提供泵结构图和技术解说，且作为验收指标之一；

2.2.9压力传感器流路：≥2；

2.2.10检漏测试：一体化的全自动漏液感应装置；

2.2.11二极管阵列检测器；

2.2.12光学分辨率：≤1.2nm；

2.2.13噪声：≤±1.0×10-5AU；

2.2.14漂移：≤±1.0×10-3AU；

2.2.15线性范围：≥2AU；

2.2.16波长范围：190~800nm；

2.2.17光源:单一氘灯，无需钨灯，作为验收指标；

2.2.18三维谱图扫描：指定波长范围内全波长扫描，高分辨率和高灵敏度同时实现。

2.3全自动馏分收集器

2.3.1既能满足软件全自动控制，亦能满足仪器面板独立控制；

2.3.2具备120管收集管的标准配置收集盘、收集管，每管可以收集1～10mL；

2.3.3具备多种收集模式：时间、信号、体积收集等多种收集模式，以及具备峰数量、检测器响应值、检测器信号斜率等高级收集模式；可自定义收集位置、收集时间、收集体积并能实现，自动定位校准，时间重现性RSD<1.0%。

2.4仪器工作软件

2.4.1具有中/英文版本的全程控制、设置整套色谱管理系统，软件能对整套系统进行控制进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析，处理各种不同峰形与分离程度的色谱图；允许用户自定义各种计算过程、编制各种格式具有出版水平的报告等。

2.4.2配套商用台式电脑、正版Windows10专业版操作系统，64位，至少8G内存，1T硬盘与设备配套使用、激光打印机。

2.5 基本配置

2.5.1二元梯度制备泵1套；

2.5.2自动进样器和手动进样系统1套；

2.5.3全自动馏分收集器1套；

2.5.4二极管检测器1套；

2.5.5色谱管理软件1套；

2.5.6已封装的制备柱1根；

2.5.7品牌电脑及打印机1套。

3. 技术服务和培训

3.1 具备整套全自动半制备系统的中/英文使用说明书，维护维修说明书，应用技术文集等。

3.2 仪器到货后，提供安装条件准备及安装规划建议，客户安装准备工作就绪后，按客户要求在一周内派遣有资格证的工程师按统一的安装标准及客户指定的验收指标进行安装调试验收及现场培训。提供为期一周的现场应用和仪器维护培训。

4.质量保证

仪器安装验收合格后的质保期为一年。质保期内对仪器正常使用所产生的故障及损坏的零配件（非易损易耗件）进行免费维修、更换。

（八）半制备型高效液相色谱仪（数量：1台，预算：40万元）

1.工作条件：

1.1工作电压：220V±10%, 50Hz；

1.2温度：4℃-40℃；

1.3湿度：<90%相对湿度。

2.技术指标：

2.1.四元溶剂管理系统

2.1.1色谱泵：串联双柱塞泵头，数控刚性直线驱动色谱泵技术，无需混合器和阻尼器；

2.1.1.1柱塞驱动马达数量≥2（提供色谱泵柱塞马达结构图，并加盖仪器生产厂商公章）；

2.1.1.2色谱泵压力传感器≥2（提供结构示意图及软件截图，并加盖仪器生产厂商公章）；

2.1.2四元梯度，1-4路溶剂任意混合；

2.1.3流量范围：0.000-10.000mL/min，以0.001mL/min为增量，且无需分段设置，0.01-10.00mL/min全流量范围内耐压≥5000 psi（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.1.4流量精度：＜0.075%RSD（保留小数点后3位有效数字）；

2.1.5延迟体积：<650 µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化；

2.1.6柱塞清洗：自动，可编程；

2.1.7混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量；

2.1.8流速准确度：±1.0%；

2.1.9梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化；

2.1.10梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化；

2.1.11梯度模式：≥10种梯度曲线，必须包括1种线性、2种步进、其他为凹线、凸线四种类型（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.1.12延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化，作为验收指标之一；

2.1.13内置程序控制器，液晶显示，按键操作,可以存储方法，在电脑软件不能控制仪器时可单独控制仪器。

2.2自动进样器管理系统

2.2.1样品瓶数：≥115位（2mL样品瓶）；

2.2.2样品盘数量：≥5，便于样品的分类和取放（提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一）；

2.2.3进样次数：每个样品1～99次进样；

2.2.4进样精度：≤0.5%RSD；

2.2.5进样准确度：±２%；

2.2.6进样范围：0.1—100 µL；

2.2.7进样线性度：>0.999；

2.2.8交叉污染：≤0.0025%；

2.2.9进样次数：每个样品1～99次进样；

2.2.10样品室温度范围：4°C-40°C，可编程，增量：1°C。

2.3 柱温箱

2.3.1温度范围： 室温以上5℃- 65℃，增量：1℃；

2.3.2温控精度0.1℃。

2.4二极管阵列检测器

2.4.1波长准确度：±1nm；

2.4.2采样频率：80Hz；

2.4.3基线噪音 < 10.0×10-6 AU；

2.4.4基线漂移: ≤1.0x10-3AU/hr/℃；

2.4.5线性范围：2.5AU；

2.4.6吸收范围：0.0001-4.0000 AUFS，作为验收指标之一；

2.4.7内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量；

2.4.8流通池：梯形狭缝池 ，体积≤10ul, 同时配备半制备型流通池，作为验收指标之一；

2.4.9池长：10mm；

2.4.10流通池耐压：1000psi；

2.4.11波长范围：190～800nm(单氘灯条件下，不需要转换钨灯，提供原厂官方证明文件，且作为验收指标之一)；

2.4.12可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值。

2.5 色谱软件

2.5.1在最新Windows 7（64位）操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

2.5.2可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以控制和采集其它厂商的气相和液相系统数据。

2.5.3原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

2.5.4内置或外配甲骨文图文数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据，提供官方盖章的原厂证明材料。

2.5.5多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学者使用、常规实验分析和专家级分析。

2.5.6报告的编辑和排版：结果可以有单个报告或综合报告。报告的版式可以编排，操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

2.5.7具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

3.售后服务

3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

3.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户操作人员进行不少于3个工作日的仪器操作和日常维护的现场培训。

3.3交货时间：合同生效后60个工作日内。

3.4维修响应：8小时故障响应，48小时内到现场。

4.配置

4.1液相色谱仪主机（含自动进样器，柱温箱，二极管阵列检测器，软件）；

4.2溶剂瓶5个，2ml样品瓶（含盖及预切割隔垫）100个/包；

4.3 C18 色谱柱1根；

4.4品牌电脑（8核处理器、2G独显、12G以上内存、1T硬盘，≥22寸显示器）。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。