## 第四章  采购需求

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

### 2.招标产品技术规格、要求和数量

| 包号 | 包名称 |
| --- | --- |
| 1 | 全自动智能蛋白液相色谱系统等设备 |
| 2 | 定量PCR仪等设备 |
| 3 | 流式电转仪 |
| 4 | 台式超速离心机 |
| 5 | 超高压微射流均质机 |

### 第一包：全自动智能蛋白液相色谱系统等设备（预算：227万元）

（一）●全自动智能蛋白液相色谱系统（数量：1套，预算：110万元）

一、技术要求

1.1系统泵

1.1.1精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀；

1.1.2 流速：0.001–25ml/min；

1.1.3 压力范围：0–20 MPa (200bar，2900psi)；

1.1.4 流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP，流速准确度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5%；

1.1.5 具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。

1.2样品泵

1.2.1 精确的全自动微量柱塞泵，单泵两泵头，每个泵头都有独立除气阀；

1.2.2 流速：0.01-25ml/min；

1.2.3 压力范围：0-10Ma (100bar，1450psi)；

1.2.4 流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP，流速准确度：±2%，流速精度：RSD<0.5%；

1.2.5 样品泵有压力控制模式，确保压力不变的情况，自动调节流速。

2.1紫外可见检测器

2.1.1 使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热；

2.1.2 波长范围：全波长检测器，190 -700 nm；

2.1.3 检测范围：-6 到 +6 AU，线性：(2%，在0–2 AU之间；

2.1.4 检测波长：通过单色器可以连续选择、同时检测波长范围内任意3个波长；

2.1.5 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高；

2.1.6 流通池：2mm光径，2ul 流通池体积。自动识别光径，用于结果分析软件，修正峰的信息，便于不同系统的峰形比较。

2.2电导检测器

2.2.1 检测范围：0.01 - 999.99ms/cm，易于做疏水和反相层析；

2.2.2 噪音：±6%(满刻度校准范围内)；

2.2.3 电导精确度：±12uS/cm，实时自动检测，电脑利用校正因子做自动校正；

2.2.4 流通池：22ul。

2.3温度检测器

2.3.1 温度范围：0 - 99(C；

2.3.2 温度准确度：± 1.5(C 在 4(C–45(C 之间。

2.4 pH检测器

2.4.1 检测范围: 0-14 (有效使用范围3-11)；

2.4.2 精度: ±0.1 pH单位，温度补偿；

2.4.3 稳定性: 0.1 pH单位/10小时；

2.4.4 流通池：76ul。

3.1标配的阀门：

标配多个阀门整机出厂，每个阀门的位置、连线都在工厂经过合理的优化设计，阀门的性能经过专业人员验证，确保整机达到最佳的性能。

3.1.1 缓冲液选择阀：2个, 12种缓冲液入口；

3.1.2 四元阀：1个，4个溶液入口；

3.1.3 样品选择阀：1个，自动切换6个样品，另外一个位置清洗管路，避免不同样品间的交叉污染；

3.1.4 自动进样阀：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现三种上样方式之间的转换：样品泵上样到样品环或super loop；注射器上样到样品环或super loop；样品泵直接上样到层析柱；

3.1.5 柱位选择和方向阀：1个，自动选择4根层析柱，另外一个位置用于系统清洗，同时兼有正反流向控制功能；

3.1.6 收集阀：1个，一个位置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，另外有9个位置进行阀收集，收集大体积样品。最后一个位置接废液；

3.1.7 pH计阀：pH计固定在阀门上，无需移动，即可实现pH计的储存或校正，阀门上同时连接反压阀，可选择pH计和反压阀两者同时使用、单一使用或都不用。

3.2通过硬件和软件的配合可实现自动条件优化和工艺开发：

能根据客户要求推荐实验方案，分析数据、建立模型、进行重要实验条件的筛选、优化，还可进一步细化得出可重复的实验条件。

3.3在线自动配制缓冲液

3.3.1 24种缓冲液配方，专利改进的缓冲液配制算法，无需补偿离子强度的变化，增加温度反馈，自动温度补偿，调整缓冲液pH的配制。

3.3.2 部分缓冲液提供分别用共轭弱酸碱和强酸碱滴定的不同pH范围和配方，精度达0.1pH单位。

3.3.3 可手动设置缓冲液浓度，精密控制电导。

3.3.4 输入缓冲液浓度和温度，自动计算缓冲液配方。

3.3.5 四元阀，实时在线显示缓冲液配制时，每种溶液混合的比例。

3.3.6 四元阀也可单独使用，手动输入四种溶液比例，实现不同溶液配比的洗脱。

4.1内置组分收集器

4.1.1 盘架：适合96孔板，卡锁避免试管滑落；

4.1.2 自动扫描识别多孔板的孔数和盘架放置位置；

4.1.3 收集体积：0.1 - 50ml；

4.1.4 收集器可按按时间、体积、滴数和峰收集，并可延迟收集；

4.1.5 保护措施：抽提式、可温控、PEEK惰性材料（安全、可保持蛋白活性）；

4.1.6 根据流速不同选择不同的设计方式避免液滴溢出：

（1）0-2ml/min：液滴同步化设计；

（2）2ml/min以上：收集臂移动时，累积液滴，避免液滴溢出。

5.1混合器

5.1.1 混合腔体积：0.6ml, 1.4ml和5 ml；

5.1.2 电动混合器，在线溶液搅拌，保证溶液梯度混合时的均匀性。

5.2 压力感应器：4个，在线监测系统泵、样品泵、层析柱前和柱后的压力，保证系统、层析柱和层析介质及工艺的安全性。

5.3气泡感应器：3个，A泵溶液入口阀、B泵溶液入口阀、样品溶液入口阀内各整合一个气泡感应器，保护层析柱。

5.4 在线过滤器：在线溶液过滤，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。

5.5 多种柱架可选：大层析柱夹、小层析柱夹、同时固定5根HiTrap的柱夹。

5.6 限压器：使系统保持一定压力，保证不同溶液梯度混合时不产生气泡。

5.7 流动池：紫外、电导检测池均为外置，便于管路连接并使死体积最小。

5.8 转动盘：底盘可灵活转动或锁定，便于操作和维修。

5.9 保护槽：万一管路渗漏，将漏夜导入废液瓶，保护系统。

5.10 储物箱：和主机一体化设计、放置常用工具及配件，方便使用。

5.11 仪器配件门：自由开启，透明设计，阀门、柱夹，配件管理清晰可见；关门同时可以保护检测器，防止因不慎将缓冲液溅出泄漏而侵蚀检测器。

6.控制软件

6.1 能追踪层析柱历史记录：如使用次数和柱效等，同时配有在位清洗和柱效测定提醒功能。

6.2 直接显示客户熟悉的实验流程和每一步的实验条件、即可直接调用模板，删除添加步骤，也可自行修改每一步的参数。

6.3 能根据用户要求给出实验设计方案，同时改变多个变量，用少量的实验次数得到系统信息便于条件优化，符合美国FDA关于设计、分析和生产流程控制的PAT（Process Analytical Technology）和QbD （Quality by Design）的规定。

6.4 24种缓冲液配方，能自动配出16种pH间隔0.1的缓冲液，便于pH优化。

6.5 自动数据处理和打印报告，并可修改报告模式。

6.6 流路实时在现，实时监控。

6.7 符合GMP/GLP要求。

6.8 多级用户管理模式和电子签名成为实验室管理和工业生产的软件规范。

6.9 内置上百种层析柱和凝胶的信息，从1ml的小柱到几百升的工业生产柱都符合FDA的标准。直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压。

6.10 保证每一次运行的成功。确保恒压装柱。

6.11 各种模块之间可自由转换，即系统在运行时，可以同时进行方法编辑和结果处理。

二、配置

1.全自动智能蛋白液相色谱系统（包含主机、组分收集器、计算机、控制软件等）：1台。

2.配置上样环、收集盘架、示差检测器接口、管路。

3.保证仪器设备正常使用的相关预装柱。

三、售后保修

安装完毕后24个月。

（二）快速蛋白纯化系统（数量：1套，预算：65万元）

一、技术要求

1.系统泵

1.1全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀,每个泵后都有润洗通路，润洗泵的柱塞杠，延长泵的使用寿命；

*1.2流速：0.001-25ml/min(单泵)。兼容到直径25mm的柱子，满足多种需求；

1.3装柱可以双泵模式运行，达到0.1–50ml/min，流速的变化只需要通过软件简单设置，不需要泵头的更换；

1.4压力范围：0–20 MPa (200bar，2900 psi)；

*1.5流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP，流速准确度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5%；

1.6梯度准确度: ±0.6%,（条件：5~95%B，梯度流速范围：0.5-25ml/min，压力0.2~2MPa，黏度0.8~2cP）；

1.7粘度：0.35-10 cp (流速大于12.5ml/min时，5cp)。

2.紫外可见检测器

2.1使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热；

2.2波长范围：全波长检测器，190 -700 nm；

2.3检测波长：通过单色器可以连续选择、同时检测波长范围内任意3个波长，波长调节范围1nm；

2.4检测范围：-5 到 +5 AU，线性：(2%，在0–2 AU之间；

2.5压力：0-2Mpa；

2.6光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高；

2.7最多可以同时连接两个紫外检测器（U9-L，LED灯，280nm）。

3.电导检测器

3.1检测范围：0.01－999.99 ms/cm，宽广的电导检测范围，易于做疏水和离子交换层析。

3.2电导精确度：±0.02mS/cm，实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正。

*3.3紫外检测器和电导检测器分开设计，可以在两者之间添加任何模块。

4.温度检测器

4.1 温度范围：0 - 99(C；

4.2 温度准确度：± 1.9(C 在 4(C–45(C 之间。

5.压力传感器

5.1 数目：最多可配置4个；

5.2 检测范围：0~20MPa(2900psi)；

5.3 精确度：±0.02MPa或者±2%。

6.pH检测器

6.1 检测范围: 0-14 (有效使用范围3-11)；

6.2 精度: ±0.2 pH单位，温度补偿；

6.3 稳定性: 0.1 pH单位/10小时；

6.4 压力：0-0.5Mpa。

7.阀门

7.1单入口缓冲液切换阀（V9-IAB）：1个；

7.2自动进样阀（V9-Inj）：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现上样方式之间的转换；

7.3单出口阀组件（V9-Os ）：1个，可自动切换收集位置。

8.混合器

8.1 混合腔体积：0.6ml，1.4ml和5ml可选；

8.2 在线过滤器，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。

9.组分收集器

9.1 可接2个组分收集器；

9.2 可根据体积或峰自动收集：试管容量320管以上，收集范围从0.1ml-50ml；

9.3 兼容3，8，15和50ml的收集管；

*9.4具有滴感应器，防滴漏功能；

9.5 流路：PEEK惰性材料（以保持蛋白活性）；

9.6 耐受有机溶剂。

10.控制软件

10.1完整OPC 协议支持，自带警告功能的维护管理；

10.2所有软件平台都是基于Unicorn，数据管理采用database模式，定期自动进行数据的保存和备份，方便数据通过网络进行保存、管理和分享，从实验室到生产规模的放大轻松在软件上实现。可以选择远程控制许可，在办公室远程控制实验室仪器，进行数据处理；

*10.3符合GMP/GLP要求，软件具有21 CFR Part 11认证，硬件可以提供相应的IQ/OQ服务；

10.4内置完备的层析柱和凝胶的信息，可直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压；

*10.5 具备Watch功能保证每一次运行的成功；

10.6具备层析柱logbook功能，追踪层析柱使用历史，可配在位清洗和柱效测定提醒功能（可选）。

二、配置要求

1.快速蛋白纯化工艺优化工作站：1台 ，每一台主机都包括两个柱塞泵（流速为0.001-25mL/min），一个紫外检测器（波长为190-700nm、光径为2mm/2uL），电导检测器，系统泵压力传感器，单入口缓冲液切换阀，单出口阀组件，自动进样阀，混合器（腔体积1.4mL）；

2.控制系统1套；

3.组分收集器1台；

4.常规上样环1套；

5.示差检测器1台；

6.PH检测器1套；

7.接口管路，在线滤器1套；

8.脱盐柱、离子交换柱、亲和层析（His & GST标签）预装柱1套。

三、技术及售后服务

1.质保：2年。

2.培训：仪器到位之后，由工程师完成在位培训，帮助用户掌握仪器的基本操作。

（三）蛋白纯化系统（数量：1套，预算：52万元）

一、技术要求

1.系统泵

1.1全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀,每个泵后都有润洗通路，润洗泵的柱塞杠，延长泵的使用寿命；

*1.2流速：0.001-25ml/min(单泵)。兼容到直径25mm的柱子，满足多种需求；

1.3装柱可以双泵模式运行，达到0.1–50ml/min，流速的变化只需要通过软件简单设置，不需要泵头的更换；

1.4压力范围：0–20 MPa (200bar，2900 psi)；

*1.5流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP，流速准确度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5%；

1.6梯度准确度: ±0.6%,（条件：5~95%B，梯度流速范围：0.5-25ml/min，压力0.2~2MPa，黏度0.8~2cP）；

1.7粘度：0.35-10 cp (流速大于12.5ml/min时，5cp)。

2.紫外可见检测器

2.1使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热；

2.2波长范围：全波长检测器，190 -700 nm；

2.3检测波长：通过单色器可以连续选择、同时检测波长范围内任意3个波长，波长调节范围1nm；

2.4检测范围：-5 到 +5 AU，线性：(2%，在0–2 AU之间；

2.5压力：0-2Mpa；

2.6光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高；

2.7最多可以同时连接两个紫外检测器（U9-L，LED灯，280nm）。

3.电导检测器

3.1检测范围：0.01－999.99 ms/cm，宽广的电导检测范围，易于做疏水和离子交换层析；

3.2电导精确度：±0.02 ms/cm，实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正；

*3.3紫外检测器和电导检测器分开设计，可以在两者之间添加任何模块。

4.温度检测器

4.1温度范围：0 - 99(C；

4.2温度准确度：± 1.9(C 在 4(C–45(C 之间。

5.压力传感器

5.1 数目：最多可配置4个；

5.2 检测范围：0~20MPa(2900psi)；

5.3 精确度：±0.02MPa或者±2%。

6. pH检测器

6.1 检测范围: 0-14 (有效使用范围3-11)；

6.2 精度: ±0.2 pH单位，温度补偿；

6.3 稳定性: 0.1 pH单位/10小时；

6.4 压力：0-0.5Mpa。

7.阀门

7.1单入口缓冲液切换阀（V9-IAB）：1个；

7.2自动进样阀（V9-Inj）：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现上样方式之间的转换；

7.3单出口阀组件（V9-Os ）：1个，可自动切换收集位置。

8.混合器

8.1 混合腔体积：0.6ml，1.4ml和5ml可选；

8.2 在线过滤器，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。

9.组分收集器

9.1 可接2个组分收集器；

9.2 可根据体积或峰自动收集：试管容量320管以上，收集范围从0.1ml-50ml；

9.3 兼容3，8，15和50ml的收集管；

*9.4具有滴感应器，防滴漏功能；

9.5 流路：PEEK惰性材料（以保持蛋白活性）；

9.6 耐受有机溶剂。

10.控制软件

10.1完整OPC协议支持，自带警告功能的维护管理。

10.2所有软件平台都是基于Unicorn，数据管理采用database模式，定期自动进行数据的保存和备份，方便数据通过网络进行保存、管理和分享，从实验室到生产规模的放大轻松在软件上实现。可以选择远程控制许可，在办公室远程控制实验室仪器，进行数据处理。

*10.3符合GMP/GLP要求，软件具有21 CFR Part 11认证，硬件可以提供相应的IQ/OQ服务。

10.4内置完备的层析柱和凝胶的信息，可直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压。

*10.5具备Watch功能保证每一次运行的成功。

10.6具备层析柱logbook功能，追踪层析柱使用历史，可配在位清洗和柱效测定提醒功能（可选）。

二、配置要求：

1.蛋白纯化工作站：1台，每一台主机都包括两个柱塞泵（流速为0.001-25mL/min），一个紫外检测器（波长为190-700nm、光径为2mm/2uL），电导检测器，系统泵压力传感器，单入口缓冲液切换阀，单出口阀组件，自动进样阀，混合器（腔体积1.4mL）；

2.控制系统1套；

3.组分收集器1台；

4.常规上样环1套；

5.pH检测器1套；

6.接口管路，在线滤器1套；

7.脱盐柱、离子交换柱、亲和层析（His & GST标签）预装柱1套。

三、技术及售后服务

1.质保：2年。

2.培训：仪器到位之后，由工程师完成在位培训，帮助用户掌握仪器的基本操作。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第二包：定量PCR仪等设备（预算：63万元）

（一）●定量PCR仪（数量：1台，预算：35万元）

一、仪器参数

1.加热模块：珀耳帖效应系统，半导体加热制冷模块；

2.通道数：4色激发光通道和4色检测光通道，具备1个ROX内参荧光校准通道用于校准移液误差；

3.激发光源：高亮度白光半导体光源(使用寿命>5年)；

4.检测系统：使用高精度96孔菲涅尔透镜阵列系统，激发检测双向光程光能量一致；

*5.成像系统：CMOS整板多通道同时成像；

*6.所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；

7.支持梯度功能：具备≥3个独立的精确数码温控区域，相邻区域间温度差异最大可以达到5℃，可同时进行≥12个不同反应温度的实验；

8.升降温速率：≥9℃/秒；

9.温度范围：4℃-100℃；

10.反应模块：可选择两种不同的反应模块，0.2ml 标准模块和0.1ml 快速模块;反应体积：10-100μl; 支持单管、8联管、96孔板；

11.支持标准模式与快速模式，快速模式<30min；

12.支持四种不同激发光和检测光波长以及其支持的多种荧光染料，符合各种检测标准中要求的荧光检测要求。分别为第一通道： FAM, SYBR GREEN I, SYTO9 (MeltDoctor), Fluorescein等, 第二通道：VIC, JOE, TET, HEX等，第三通道：TAMRA, NED等，第四通道： ROX，Texas Red等；

*13.可以支持淬灭基团选择，选项有TAMRA，NFQ-MGB和 NONE等选项，可以支持所有检测标准或试剂盒中带有TAMRA淬灭基团的Taqman水解探针使用；

*14.内参荧光校准通道：支持上述的全部荧光染料进行内参荧光校准；

*15.荧光内参比：软件支持Rox荧光或其他荧光校正去除移液误差，可自行选择是否使用ROX校正；

16.检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系；动态范围：10 个对数的线性动态范围；

17.检测分辨率：99.7%置信度下能有效分辨1.5倍模板拷贝数的差异；

*18.多重分析能力：具有多组分算法分析，每个孔可分析≥4个不同靶标，最多可以支持同时数十个不同的靶标检测；

*19.仪器主机可通过触摸屏链接云端服务器，可经由无线网络上传数据至云端服务器在多种终端全球任何一个地方联网查看、分析、共享该仪器数据，可分析超大规模的实验数据；

*20.仪器具备触摸屏，可脱机独立运行，无需外接电脑；

21.软件应用：绝对定量，相对定量，相对标准曲线，Ct值的相对定量，融解曲线分析等，可支持高分辨率熔解曲线分析（HRM）功能，蛋白质热转变稳定性Protein Thermal Shift 软件，全自动微生物鉴定报告软件等等；

*22.仪器互动触屏可选择使用中文操作软件，仪器操控软件也可以选择使用中文操作软件；

23.可自由选择免校准免维护功能；

*24.具有国家食品药品监督管理局颁发的有效期范围内的第三类医疗器械注册证。

二、基本配置和附件

1.定量PCR仪主机一台；

2.装机验证板一套；

3.数据采集与分析软件一套；

4.引物和探针设计软件一套；

5.商用主流品牌计算机一台。

三、技术服务

1.安装、调试：原生产厂家提供现场安装调试，并做性能验证实验；

2.培训：原生产厂家进行现场安装培训和使用培训，并可免费提供2人次的厂家培训；

3.厂家提供800/400免费技术服务热线；

4.技术资料：全套安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新；

5.质保期：自验收合格日起整机（包括配件）质保三年，终身保修。

（二）凝胶成像仪（数量：1台，预算：28万元）

1．工作环境：工作温度10-28°C；工作和存储湿度0-70%；工作电源100-230V；

2．用途：采集荧光、化学发光、及比色等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并可以总蛋白做为内参，对获得的图像进行数据分析；

3．功能涵盖：化学发光成像、核酸凝胶成像、蛋白凝胶成像、蛋白免染成像、核酸、蛋白及印迹膜荧光成像等；

4．图像分辨率：3.8M；

5．CCD温度：CCD冷却至-25℃（绝对温度，不依赖室温）；冷却系统 ：Peltier（芯片制冷）；

6．425nm处量子转化效率：55％（绝对Q/E值），63%（绝对Q/E峰值）；

*7．CCD暗电流：0.001 e/p/s；CCD读出噪音：4.5 e-rms；

*8．最大样品面积26×36cm；最大成像面积26×35cm；UV激发凝胶最大成像面积25×26cm；

9．照明模式（光源）：反射白光，透射紫外，透射白光(可选)，透射蓝光（可选）；

10．紫外光源：302 nm紫外透射；

11．全自动变焦镜头：马达自动控制镜头12-75 mm，f= 1.2，凝胶图像的聚焦和光圈的调整可通过软件和面板进行双重控制；

12．安全模式：UV灯延时自动关闭功能，延长使用寿命。UV灯预热时间内，为低强度灯光设置，能够尽可能减少对DNA的损伤，此方式被推荐使用于需长时间UV曝光的应用中；

*13．切胶：配有UV防护板，方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶，同时具有制备型UV灯模式，可减少对核酸的损伤；

14．灵敏度：100 pg DNA(EB)；0.5 ng Protein (SYPRO Ruby)；10-14 g Protein (Chemiluminescence (Western C))；

15．硬件平场校正：专利的平场校正功能，使用平场校正滤光片及校正板辅助软件校正，保证成像时的背景均一，图像背景各部位的误差<5％；

16．累积曝光多次成像：可以在长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，并可挑选最中意的图像保存；实时在线累积时间0.1-3000 s；

*17．曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进；

*18. 免染：可经免染试剂实现样品蛋白质电泳后，只需1 min直接成像，无需对蛋白凝胶固定、染色和脱色，成像效果与考染相当；

19．中/英文软件，无安装次数限制，免费升级；同时具备采集图像，及数据处理功能；

20．全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出；

21．软件可自动检测泳道和条带，自动进行分子量和浓度的分析，3D图像观察及输出，添加各种格式的文字注释，分析结果可输出为Excel或数据库格式；

22．可选DPI输出，300、600及自定义DPI，满足所有期刊对图片质量要求；

23．图像存储格式：.scn、.tif、.bmp、.png、.jpg；

24．显示过饱和像素保证精确定量；

25．兼容SYBR® Green等非EB核酸染料；

26．紫外自动关闭保护；

27．发射滤光片：标配1个（琥珀色）；

28．报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等；

29．数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出；

*30．软件可输出PulseNet格式数据，可使用PulseNet软件进行分析；

*31．操作软件包括标准化的总蛋白及管家蛋白归一化定量流程，标准化的流程操作简单、易用，保证定量结果的准确性；

* 32．操作简单：放入样品后，不需要手动调整对焦、光圈、曝光时间等参数，只需要点击主机按钮即可得到成像结果；

33．配置清单

主机、暗室、UV透射平台、侧面白光光源、白光转换屏、f/1.2全自动6倍变焦镜头、电源盒、电源线，ImageLab软件、电脑。

34．质量保证期：安装调试验收合格之日起质保3年。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第三包：●流式电转仪（数量：1台，预算：55万元）

一、技术要求

1.采用流式电转染技术。

2.脉冲电压范围30-600V，精度1V。脉冲持续时间10-1000000微秒，精度1微秒。脉冲次数10-1000000次/毫秒，精度1次/毫秒。

3.单次细胞处理量3-250ml，转染量可达1010细胞。

4.上样端须具备震荡功能。

5.参数触屏控制，可见可调。

6. CHO-S等常见工程细胞转染后细胞存活率大于90%。

7.耗材可直接对接离心管，方便上下游操作。

二、配置要求

1.包含硬件系统和系统控制软件。

2.附带大规模瞬转整套protocol和质控点方案。

3.包含对接15ml、50ml、250ml离心管的三种适配器。

三、售后保修

验收合格后12个月

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第四包：●台式超速离心机（数量：1台，预算：40万元）

一、技术要求

1.最高转速：≥150,000 RPM；转速控制精度：±50 rpm；

2.最大容量：≥6 x 32.4ml；

3.驱动系统要求为真空密封驱动系统；

4.温度设定范围：0-40℃，1℃步进；温度控制精度：2℃；

5.仪器采用脱水式真空系统，数字化显示真空度；

6.目视平衡，样品不平衡容许度为样品体积±10%；

7.加速/减速选择：≥10档加速/11档减速；并显示加/减速时间；

8.控制系统：

（1）彩色液晶显示屏，触幕式操作；

（2）采用中文操作系统；

（3）具备脉冲功能及延时启动功能；

（4）无限程序存储功能；

（5）采用用户身份验证和密码保护的登录方式以提高使用的安全性；

（6）可选配远程监控软件。

9.可选配HEPA高效微粒隔离膜，以提高操作安全性；

10.可供选择的离心管：g-Max管、锥形管、指封管、快封管等。

二、配置

1. 主机一台；

2. 角转头233000xg  50000RPM 6×32.4ml K因子系数50；

3. 角转头436000xg  100000RPM 20×0.2ml K因子系数7；

4. 6×15ml原厂适配器233000xg  50000RPM；

5. 6×6.5ml原厂适配器 50000RPM；

6. 50000RPM 32.4ml原厂离心管一包；

7. 50000RPM 15ml原厂离心管一包；

8. 50000RPM 6.5ml原厂离心管一包；

9. 436000xg 0.2ml原厂离心管一包。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第五包：●超高压微射流均质机（数量：1台，预算：35万元）

1.要求流量：3-6L/h；

2.要求最小能做5ml样品量；

3.要求可以达到的压力不低于40000PSI；

4. 要求对高粘度适用，满足粘度不低于1500cp物料；

5.选择一字型主交互容腔，配制多孔径喷嘴100，130，200，250，300um；

6. 喷腔材质要求金刚石，进料单向阀材质要求司太立；

7. 泵体要求分体式，满足易拆卸，易清洗要求；

8. 要求配置数字式压力显示，精确需达到1 bar；

9.能够在线排空，且内部残留应小于1ml，物料损耗小；

10.配备六级乳化反应腔；

11.配置250ML玻璃喂料罐，316L不锈钢料杯；

12.换热效率高，采用盘管式物料换热器；

13.配置风冷式热交换器；

14.UHMW-PE柱塞密封，且最高温度能满足90℃。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。