- 第四章  采购需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

- 2.招标产品技术规格、要求和数量

第一包：高分辨率激光共聚焦显微镜（数量：1台，预算：220万元）

高分辨率激光共聚焦显微镜用于获取清晰的高质量的以及超高分辨率的共聚焦荧光图像，可用观测固定细胞、活细胞、动植物组织的深层结构，得到清晰锐利的多层Z 平面结构。
  具体技术指标如下：
1.激光器
1) 640nm固体激光：功率不低于40mw，光纤末端输出功率：≥15mw；
2) 561nm固体激光：功率不低于50mw，光纤末端输出功率：≥15mw；
3) 488nm固体激光：功率不低于50mw，光纤末端输出功率：≥15mw；
4) 405nm固体激光：功率不低于50mw，光纤末端输出功率：≥15mw；
5) 全部激光光源系统由计算机控制AOM控制强度，保证激光强度稳定，荧光定量准确。
2.扫描与检测系统
1) 荧光检测通道：≥三个PMT；
2) 扫描速度：512Χ512分辨率下≥8幅/秒，并提供快速扫描模式：512×32分辨率下≥95幅/秒；
3) 扫描变倍不低于800倍；
4) 扫描方式：包括X-Y-Z-t-λ-Point的六维任意组合；
5) 旋转扫描：在样品预览扫描方式时，可以进行360°任意旋转扫描线的方向；
6) 电动调节圆形针孔；
7) 透射光通道检测方法：微分干涉相衬法检验（专用透射检测器）。
3.电动倒置荧光显微镜系统
1) 电控部件：电动控制Z轴、物镜转盘、载物台、滤色镜转盘、切转观察方式；
2) 图像输出端口：≥20mm直径范围，用以配套大视野扫描范围的共聚焦系统或大尺寸芯片CCD，可实现拍摄目镜视野下看不到的图像，适应拍摄皮氏培养皿大部分活细胞的培养范围情况，左、右端口输出比例均为100%；
3) 后焦面可视化技术：内置辅助相机（100万有效像素以上），分光比70%/30%，可方便查看并确认后焦面像和标本像，使显微镜达到最佳状态；
4) 可以选择iPad和外接液晶触摸控制设备：遥控显微镜各项电动部件；
5) 透射照明：复眼照明，保证100%均匀亮度，LED长寿命冷光源灯泡，寿命超过6万小时，带有系列滤光镜：色温片、绿色镜、隔热片、衰减片；
6) 电动六工位荧光激发转盘，长寿命高压汞灯130W照明，激发波长包括：紫外激发、蓝色激发、绿色激发、橙色激发，具有消除杂散光技术；
7) 物镜：平场复消色差物镜高数值孔径物镜：
a)10×干镜，N.A. ≥0.45，W.D. ≥4.0mm；
b)20×干镜，N.A. ≥0.75，W.D. ≥1.0mm；
c)40×干镜，N.A. ≥0.95，W.D. ≥0.23mm；
d)60×油镜，N.A. ≥1.40，W.D. ≥0.13mm；
4. 软件
1) 三维（X, Y, Z）共聚焦图像获取, 重建三维可视图象, 随意进行空间切割；
2) 共位性定量分析：对于双标荧光图像进行共位定量分析；
3) 延时摄影：支持时间序列扫描和获取图像（X、Y、T和X、Y、Z、T、λ）, 重建时间序列动态图像, 以及按照时间序列对相应图像进行分析；
4) 荧光漂白后恢复（FRAP）：提供AOTF对特异性生物大分子进行定点漂白实验。光刺激和拍摄可同时进行；
5) 受体漂白型（FRET）实验：提供AOTF功能对受体进行定点漂白, 然后对供体荧光进行分析。光刺激和拍摄可同时进行；
6) 光活化实验（Photo Activation）：提供对PA-GFP等光活化探针进行定点刺激。光刺激和拍摄可同时进行；
7) 丰富的macro功能。可以通过命令历史，录制，编程等方式获取Macro文件，进行功能扩展。
5.计算机工作站
1） 处理器：Xeon W-2123 (3.66 GHz, 4 Cores)；
2） 内存：32 GB；
3） 固态硬盘: HP Z Turbo G2 512 GB PCIe M.2 SSD；
4） 机械硬盘: SATA HDD 2 TB；
5） 带宽：10/100/1000 Mbps；
6）显示器：≥32英寸液晶。
6.防震台
1）≥1200x800 mm，台厚≥12cm；
2）台面粗糙度0.8~1.6um，不平度0.02~0.05mm/m2；
3）高导磁不锈钢板。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第二包：活细胞动态成像与分析仪（数量：1台，预算：200万元）

活细胞动态成像与分析仪能够分析长时间、实时动态、非伤害式的活细胞成像，通过自动对焦、自动拍摄，对培养细胞进行连续的监测，应用于细胞品质评价，包括但不局限于胚胎干细胞、诱导性多能干细胞、成体干细胞的间充质干细胞等。使用无损式观察在培养的同时进行长时间成像，无需对细胞进行分子标记，进行自动化的无损式检测。

具体技术指标如下：
1.功能
能够实现细胞的长时间（最长六个月）动态培养、成像及功能分析。可多用户同时监测标准规格的细胞培养板/皿/瓶/载玻片等实验。
2.详细参数
2.1硬件参数
1）物镜规格:  4X、10X、20X；
2）成像系统:高灵敏度CMOS成像系统及高清晰度光学元件；
3）拍摄要求:自动对焦；
2.2 成像部分
2.2.1成像参数
1）设备可内置于CO2培养箱中，监控过程无需让细胞离开培养箱，保证细胞培养条件的稳定；
2）连续长时间动态活细胞成像可达数周或数月，需提供数据支持；
3）可对样品进行实时监控，支持最短一分钟成像一次；
4）镜头可自动对焦、按预设时间自动拍照采集图像；
5）拍照时通过物镜的移动来对样品进行成像；
6）具有全孔成像功能，能够全视野观察细胞，全孔成像能够对多孔板及培养皿中进行；

7）自动采集活细胞随时间变化的图像，根据时间变化的图像可以输出动态录像；
8）系统软件可自动生成伪彩与定量图表，无需手动制作图表；
9）可对不同板位支持不同的图像采集频率和放大倍率的平行试验。
2.2.2系统通量
1）能够同时拍摄多孔板。每个观察位置可自由设置物镜倍数、观察间隔、观察区域等参数。
2.2.3运行持久性
1）可24小时不间断连续使用，观察周期没有限制。
2.2.4成像策略
1）拍摄过程中载物台不动，通过移动物镜转盘实现多孔板的拍摄。最好的维持样品生长状态。
2.3软件参数
1）具有远程控制系统，连接局域网的任何一台计算机上都可以控制系统，连接图像和数据。
2）软件自动分析细胞增殖、凋亡、毒性的变化与趋势，报告基因的分析。
3）对于各类细胞实验有自动定量分析功能
a. 明场状态下能够分析细胞密度、细胞面积、细胞团数量等指标；
b. 可自动统计荧光细胞数量、荧光密度、每个细胞荧光强度、荧光面积等指标；
c. 对细胞吞噬实验，软件可根据细胞内荧光变化自动评估细胞吞噬效率。
d. 能够监测全孔内干细胞形成的过程，分析干细胞的直径大小、数目等。
4）多任务及多用户具兼容性：可同时进行多个用户的多个不同任务，而且多个不同拍摄任务可以使用不同的物镜，不同的周期及荧光或可见光。
5）支持在长时间拍摄影像的过程中仍然可以插入另一个拍摄任务。
6）软件适用于荧光显微镜或者共聚焦荧光图像分析，包括蓝色荧光、绿色荧光、红色和黄色荧光图像，也同样适用于任意双色或三色荧光组合的图像。
7）配原厂自带分析软件包含：（1）细胞增殖和死亡分析（2）细胞迁移/侵袭分析（3）细胞趋化运动（4）3D球体细胞（5）神经元细胞生长（6）克隆筛选分析（7）细胞吞噬分析（8）神经生长分析（9）转染效率分析（10）细胞毒性（11）凋亡分析（12）自噬分析（13）血管生成（14）T细胞杀伤（15）免疫细胞聚集（16）活性氧分析（17）报告基因（18）形态观察（19）相差分析（20）细胞活力（21）全孔成像分析（22）克隆形成（23）抗体内化分析（24）DNA损伤分析分析软件模块 (25) 外捕网分析。
2.4数据存储容量
1）数据服务管理系统：内存≥16 Terabyte。
3.整机配置要求
1）成像主机：1套；
2）矫正工具：1套；
3）物镜≥3个： 4x、10x、20x；
4）数据分析控制系统主机：1套；
5）应用分析软件模块：1套；
6）配套于共聚焦荧光图像的应用分析软件；
7）触屏数据管理服务器：1套，硬盘容量：16 Terabyte。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。