## 第四章  采购需求

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

### 2.招标产品技术规格、要求和数量

2.1基本要求

2.1.1所投产品功能需满足使用需求，技术先进、成熟，性能可靠；

2.1.2所投产品需具有成功使用的案例，并产生较好的社会效益。

2.2技术要求

第一包：液相色谱仪等（预算：520万元）

一、具体技术要求

（一）组织包埋机（数量：1台）

1.模块化设计，包埋热台与冷台放置顺序可更换；

2.全中文触摸屏操作，用户可设定工作程序、工作时间、温度及时钟；

3.蜡缸容量≥5升，温度范围50～75℃；

4.热台温度范围50～70℃；组织存储槽温度范围50～70℃，最多可放置≥300个组织盒；模具存储槽温度范围50～70℃；冷热台均可以预约开启；

5.冷台工作温度可调，-3～-12℃，可放置≥72个组织盒；

6.照明系统分为热台照明系统和附件照明系统两套，两套灯光可分开控制；照明灯亮度由暗到亮，5级可调；照明灯为LED冷光源，且均为隐藏式设计；

7.具有集成于主机上的修蜡模块；

8.具有集成于主机上的加热镊及文件托盘；

9.石蜡喷嘴长度可调石蜡分配控制杆的位置可调，适应不同尺寸的标本；

10.排蜡系统和排蜡阀设计保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出；可手控出蜡或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；

11.提供保温区以存放恒温电热镊及其它工具，具有双重保温作用。

（二）全自动染色封片一体工作站（数量：1台）

1.可全自动实现染色到封片的全过程；

2.可满足单独的染色和封片的需求；

3.独立的上载站点≥2个，可连续上载样本；

4.独立的下载站点≥5个；

5.可连续进行玻片架的传输；

6.染色总站点≥41个，试剂缸≥26个，冲水缸≥6个，标配≥5个烤箱；

7.染色时具紧急启动和召回功能：可优先处理特殊或紧急样本，在任何必要的时候，调回任一篮标本；

8.每个染色步骤的时间可以设置为精确染色，不超过设置时间的30%和无上限，更好的优化染色的流程；

9.染色缸复制功能可分流染色篮，实现多篮同步染色，缩短批量染色时间；

10.内置备用电池，可在短暂断电时仍能继续工作；

11.最多可编辑≥50个染色程序，每个染色程序可编辑≥50个步骤；

12.多种程序可同时运行，灵活上载；

13.机械臂传送速度快，模拟人手摇动玻片篮减少水滴，减少过缸带液；

14.玻片摇动有3种频率可选，使染片效果更佳；

15.每篮可装≥20张玻片，可同时上载10～15篮；

16.活性碳过滤器和排气设备，减少异味弥散；

17.试剂缸≥320m；

18.USB接口方便数据传输；

19.仪器可以识别两种颜色代码的玻片架，自动启动不同的盖片程序；

20.触摸屏操作；

21.兼容各种尺寸盖玻片 24×40～55mm；

22.盖玻片上载容量为500 片或575片；

23.一次性可灌注120mL封片胶，可满足至少1000张玻片的封片；

24.有破损盖玻片自检功能；

25.适用于干性和湿性封片；

26.玻璃盖片机，不影响切片扫描；

27.封片可计数，可重置。

（三）组织烤片机（数量：1台）

1.体积小巧，节省空间；

2.温度范围：室温～95℃±1℃（20℃下）；

3.加热面亚光黑漆涂层，便于识别石蜡切片；

4.快速加热系统满足各种温控所需，记忆功能可保留所需的启动温度；

5.玻片平躺烘烤，受热均匀，底面腾空，保护操作员身体安全；

6.LED显示屏可精确温控；

7.Ag+涂层可防止微生物滋生；

8.微型断路器提升安全性。

（四）冰冻切片机（数量：1台）

1.防溅水设计冰冻切片机；

2.冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次，还具备冷冻箱手动除霜功能；

3.切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全；

4.具有全中文彩色触摸屏操作界面；

5.大手轮可以在最高位锁定，确保操作安全；

6.刀架及样品头都可以主动制冷，确保持续稳定地样品制冷；

7.刀架进样，确保进样的精确性；

8.经过有效认证的雾化消毒功能，可实现整个冷箱内全方位无死角的杀菌消毒；

9.速冻台≥18+1个位点，包含一个半导体制冷位点，最低制冷可达-57℃±3-K；

10.切片机机械部分置于冷冻箱外，制冷快且加大冷冻箱的操作空间，同时降低因热胀冷缩导致的机械故障；

★11.切片厚度：0.5～500μm；

12.修块厚度：5～500μm；

13.电动粗进0.5mm/sec或0.8mm/sec；

14.电动粗修进样速度≥0.8mm/s；

15.水平进样行程≥48mm，有剩余进样提示功能；

16.样品垂直行程≥64mm；

17.自动待机和休眠模式，同时可设定自动开机模式。

（五）全自动免疫组化染色机（数量：1台）

1.抗原修复仪与染色机分体式设计，每次可同时染色≥48张切片，可放置试剂瓶≥50个；

2.使用标本范围：石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片等；

3.适用染色范围：免疫组化，免疫荧光；

4.使用试剂：全开放系统，可以根据需要使用任何厂家试剂；

5.二维编码系统：用户自定义试剂及玻片信息，生成二维码，避免人为错误；

6.加样位置：根据组织在玻片上的位置可调；

7.加样方式：恒定气流吹排液体后，定位滴加，试剂更均匀；

8.切片洗涤：可设置洗涤次数，缓慢均匀冲洗，保证效果；

9.加液量可调：根据样本的大小，可以调整加液量为100μL，150μL，200μL，400μL和600μL；

10.加样头：每次加样后自动超声清洗，避免交叉污染；

11.试剂量检测系统：每次运行前，根据玻片数量计算所需试剂量，自动检测试剂瓶中试剂量，提供精准的试剂量，如果需添加会自动提示；

12.具有清洗功能；

13.软件应用：中文操作界面，根据自己的操作流程设置应用程序；

14.排液系统：有毒、无毒液体分开排放，更加环保；并且可根据客户需求调整分流液体步骤；

15.试剂瓶底锥形设置，最小残液量200μL；

16.标签打印系统：标配玻片标签打印机和试剂标签打印机；

17.文件打印系统：可输出pdf文件或根据用户需要配置打印机，打印程序报告；

18.抗原修复原理：正常大气压热修复；

19.可实现脱腊、水化、抗原修复一并完成

20.独立双缸，可同时进行两种不同pH的修复。

（六）轮转式石蜡切片机（数量：1台）

1.手轮轻，扭矩为20～25，更轻松，更省力；

2.刀架双导轨设计，固定更稳定；中空的弧形废屑槽，便于清洁废屑；

3.样品XY轴定位旋钮同位于左侧，方便调节；

4.样本头垂直行程≥72mm；本头水平行程≥28mm；

5.控制面板可放置在切片机两侧或者整合到切片机机身上；

6.切片计数和切片厚度总计功能；

7.切片范围：0.5～100μm；

8.修片范围：5～500m

9.回缩值≥40m；

10.电动切片，速度0～450mm/s之间持续可调；

11.手轮折叠功能、急停按钮和手轮电子手刹，确保操作安全；

12.三种方式启动切片：按两次START/STOP（启动/停止）键或旋钮[C]或者踩两次脚踏开关。

（七）组织摊片机（数量：1台）

1.电子温控，精确维持水浴缸恒温状态，确保快速高效地组织摊片；

2.表面亚光黑漆涂层，便于识别石蜡切片；

3.水浴缸容量≥3.5L，加深设计，方便玻片以任意角度捞片不会触及缸底；

4.水浴缸周边加宽的边缘，可作烘干切片之用；

5.温度范围：室温～70±1℃；

6.Ag+涂层可防止微生物滋生；

7.微型断路器提升安全性。

（八）全封闭组织脱水机（数量：1台）

1.反应缸为圆形设计，搅拌加热均匀无死角；温度范围：室温～65℃；

2.液面装载监测≥3层，可分层抽入及排放，试剂缩短脱水时间；

3.反应缸倾斜透明顶盖设计使蒸汽尽可能凝结，滴落回到反应缸，减少试剂损失；玻璃材质盖子允许脱水过程中随时观察反应情况；

4.可处理多种类型和大小的组织，处理量≥300个标本组织盒；

5.试剂站点≥16个，每个站点试剂容量≥5L；

6.蜡缸系统：≥3个金属蜡缸，容量≥5L；温度范围：45～65℃；

7.具备试剂预热功能；

8.具有酒精浓度比重检测技术，控制试剂质量，保证高品质脱水；试剂更换在机身内部自动完成，无需中断脱水程序，避免操作员直接接触有害气体；

9.少液自动补充功能及试剂借位功能，全方位确保样本安全；

10.具有内置备用电池，待机时长≥4小时；

11.反应缸具有向下抽气功能，可有效控制有害气体排放；采用高锰酸钾和活性炭（化学、物理方法）双重过滤系统，保证操作者安全；

12.延长结束时间可设定，甚至无限制延期；

13.全中文彩色触摸屏，所有信息均为中文显示；

14.具备USB 数据传输功能。

（九）原位杂交仪（数量：1台）

1.温度范围：30～99℃；

2.超强的温度均一性，温度适宜，精确温控，温差≤±1℃；

3.一次可进行≥12张载玻片实验；

4.种自定义编辑程序≥40；

5.三种运行模式：变性/杂交、杂交、固定温度；

6.玻片卡槽设计，玻片取放容易，开盖即可操作；

7.处理时间：0～100小时，可持续运行；

8.快速升温：37～95℃，2分钟之内；

9.快速冷却：95～37℃，5分钟之内；

10.开放的试剂和探针，支持各种不同类型的样本；

11.全密封式上盖设计保证了理想的温度和湿度；

12.显示屏随时显示实验条件，实验过程一目了然。

（十）气相色谱仪（数量：1台）

1.仪器工作环境

1.1电源电压要求：220V±10%，50～60Hz；

1.2温度：5～40℃；

1.3工作适度：相对湿度20～80%；

2.系统性能指标

2.1保留时间重现性：＜0.0008min；

2.2峰面积重现性：＜0.5%RSD；

3.柱温箱

3.1操作温度范围：室温以上3～450℃；

3.2温度控制精度：0.1℃；

*3.3程序升温：32阶／33平台；

3.4最高升温速率：125℃／min；

3.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min（室温22℃）；

3.6温度稳定性：0.01℃/1℃；

4.电子压力控制器

4.1压力范围：0～1000kPa；

*4.2全程压力控制精度：0.001psi；

*4.3最大分流比：12500:1；

5.分流不分流进样口:进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块, 最高操作温度：400℃；

6.检测器

*6.1检测器采用模块化设计，可1分钟内快速更换检测器（安装验收指标）；

6.2火焰离子检测器（FID）；

6.2.1最高操作温度：450℃；

6.2.2最低检测限：＜1.4pgC/s；

6.2.3线性范围：107；

6.2.4数据采集频率：300Hz；

6.3电子捕获检测器（ECD）；

6.3.1最高操作温度：400℃；

6.3.2最低检测限：＜4.5fg/s；

6.3.3线性范围：＞104；

6.3.4数据采集频率：300Hz。

（十一）●液相色谱仪（数量：1台）

1.泵（钛材质）

1.1操作原理：串联双柱塞；

1.2流量范围：0.001～8mL/min，增量为1μL/min；

1.3压力范围：2～103MPa，（20～1034bar，290～15,000psi）；

1.4压缩性补偿：全自动，与流动相组成无关；

1.5流量准确度：±0.1%；

1.6流量精度：＜0.05%RSD或＜0.01minSD，以较大者为准；

1.7脉动：＜1%或＜0.2MPa，以较大者为准；

1.8梯度形成：高压梯度比例；

1.9比例准确度：满量程的±0.2%；

1.10比例精度：＜0.15%SD；

1.11溶剂管线数量：6；

1.12混合器体积：200μL；

1.13溶剂脱气：内置式，2通道；

1.14浸湿部件（分析流路）：MP35N、钛、陶瓷、蓝宝石、PEEK、UHMW PE、含氟聚合物；

1.15生物相容性：是；

2.进样器

2.1操作原理：分流进样；

2.2压力范围：2～103 MPa，（20～1034 bar, 290～15,000 psi）

2.3进样量范围：0.01～25μL，最小步骤=0.01μL；可选范围：0.01～100μL；

2.4进样量准确度：通常对10μL水为±0.5%；

2.5进样量精度:对1μL（咖啡因水溶液），＜0.25%峰面积RSD对0.5μL（咖啡因水溶液），通常＜0.5%峰面积RSD；

2.6进样线性:r＞0.99999（咖啡因水溶液）；

2.7进样周期时间:＜8s；取决于可设置的进样参数，与样品位置无关；

2.8所需最小样品体积:进样体积为1μL时需要2μL；

2.9残留（UV）:使用氯己定时＜0.004%；使用咖啡因时＜0.0004%（典型）；

2.10洗针液（外部）:1种溶剂，连续浸没清洗；

2.11样品室温度范围:4～40℃（RH＜80%，低于环境温度时≥23 K）；

2.12样品温度准确度:-2℃/+4℃；

2.13样品温度稳定性:±1℃；

2.14样品容量：下述任意4个（SBS足迹），54×12mmOD进样瓶（≤1.5mL），96×6、7和8mmOD进样瓶(≤1.2mL)，24×15mmOD进样瓶（≤4mL），孔板（96孔和384孔，深孔式和浅孔式）+在圆盘传送带中可容纳12个外直径（OD）为22.5mm的进样瓶（≤10mL）；

2.15自动化特点:条码读取，空段检测，样品架/孔板验证，库存管理；

3.柱温箱

3.1操作原理：静止空气和强制空气；

3.2温度范围：5-120℃，增量为0.1℃；

3.3温度稳定性：±0.05K；

3.4温度准确度：±0.5K（最高80℃）；

3.5加热性能：＜15min，20～50℃，±1K，典型：5min，25～40℃，±1K；

3.6冷却性能：＜15min，50～20℃，±1K；

3.7容量：2个柱槽；

3.8柱容量：2×最大300mm w/预热器或保护柱；最大ID：10mm 2×最大250mm w/预热器或保护柱；最大ID：10mm；

3.9柱：ID最多4个色谱柱ID标签；

3.10阀座：最多2个阀门 2个位置/6个端口、6个位置/7个端口；

3.11耐压范围：5-151MPa，（50-1517bar，700-22,000psi）；

4.检测器

4.1波长范围：190～900nm；

4.2频带宽度：6nm at 254nm；

4.3波长精度：±0.1nm；

4.4波长准确度：±1nm；

4.5灯：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息；

4.6最大数据采集频率：250Hz；

4.7自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证；

4.8采集通道：4；

4.9噪声：＜±2.5μAU at 254nm；

4.10漂移：＜0.1mAU/h at 254nm；

4.11线性：＜5% (typical＜3%) at 2.5AU。

二、质保及其他要求

1.为保证售后服务质量，投标时，进口设备需提供厂家售后服务承诺书并加盖厂家或总代理商公章。

2.厂家或总代理商提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并在现场为至少3名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.安装调试过程中产生的所有费用，包括且不限于环境改造、配件、试剂、耗材、人工等均由中标人承担，即“交钥匙”工程。

4.仪器设备或随机软件需要配套计算机的，由中标人配备主流品牌工作站，配置需完全满足仪器设备或随机软件要求。

5.仪器设备质保期为测试验收合格后至少1年，质保期内维修及更换配件均免费，质保期第1年内维修或更换同一配件次数累计超过3次的或者质保期第1年内维修或更换不同配件次数累计超过4次的，免费更换整机。

★注：1、投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

2、投标产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过供应商需承担相关责任和损失。投标参数每条需提供佐证材料，否则投标无效。

第二包：微滴流式数字PCR仪等（预算：120万元）

一、具体技术要求

（一）●微滴流式数字PCR仪（数量：1套）

1.工作环境

1.1工作温度：5～40℃；

1.2工作湿度：相对湿度≤80%；

1.3工作电源：AC 220V，50Hz。

2.技术参数

★2.1微滴数：20μl体系可生成不低于6万个皮升级的微滴，需提供厂家官网截图并加盖投标人公章；

2.2微滴大小：直径不小于60μm，体积不小于0.2nL；

2.3微滴生成时间(8个样品)：≤2min；

2.4微滴生成通量：单次运行通量1～8样本，根据实验需求可调；

★2.5滴检测通量：单次运行通量不低于96个样本，根据实验需求可调；

2.6微滴生成芯片为高精度微流控芯片设计，具有三维微纳防污染结构， 一张芯片可同时处理至少8个样本；

★2.7检测原理：流式微滴计数分析；

2.8 PCR样品台容量: 96孔×0.2mL；

2.9 Top-Open开合热盖技术，有防过压的声音提示功能，热盖自动关闭功能；

2.10样品台温度范围：0℃～105℃；梯度范围：30℃～105℃；样品台温度均匀性：≤±0.2℃(95℃时)；样品台温度准确性：≤±0.1℃；

2.11热封设置温度：80℃～200℃；

2.12温控精度：0.5℃；

2.13封膜时间：0.5sec～10sec；

2.14分析仪光源：半导体激光器；

2.15分析仪检测器：PMT检测器；

2.16灵敏度：可从100000个野生型中检测到10个突变型；

2.17高灵敏度荧光检测器，无需参入额外本底荧光即可识别阴性微滴；

2.18特异性：NTC检测不到信号；

*2.19动态范围：6个数量级 1～1,000,000copies/sample；

*2.20有效微滴数量：不低于6万，需提供检测结果界面截图；

*2.21分析仪进样方式：三维运动取样针从PCR板上吸取进样；

*2.22  96个样品的微滴分析以全自动方式运行；

2.23软件功能：具有客户端软件能进行机器的操控和数据分析，数据显示：每个微滴FAM通道（或EvaGreen）和HEX（VIC）通道的荧光信号；全中文分析软件，人性化界面设置，多种分析工具供用户选择；

2.24系统为开放式平台，可使用第三方PCR反应液，支持用户自行开发试剂、产品；

*2.25所投产品具有CFDA注册证；

2.26数据分析功能：每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度（copies/μL）； 拷贝数变异分析；可直接计算拷贝数、拷贝数浓度，CNV 值，突变丰度；阈值线可自动或手动完成，每个样本可单独设定阈值线；输出数据图标、直方图、一维图、二维图、浓度图、95%置信度不确定性区间等； 自动识别复杂微滴分簇四簇；

2.27数据输出：采用最新工业数据标准格式fcs3.1；分析结果可直接打印输出或导出JPG/PDF格式报告。

★3.配置包含：样本制备仪、生物芯片分析仪、基因扩增仪、全自动封膜仪、压力动力系统、工作站各1套。

（二）超高灵敏电子压片成像仪（数量：1台）

*1.超敏大尺寸感光芯片，尺寸≥145mm×105mm；

*2.像素尺寸≥90um×90um；

3.图像分辨率300dpi，可直接用于文章发表，指定分辨率输出：600dpi，1200dpi；

4.样品所有光信号转化电信号效率≥83%；

5.成像累计暗电流总和＜0.0001e；

*6.满阱电子容量：≥120万e-，提供极高的定量范围，强信号不过曝，确保高丰度蛋白和低丰度蛋白都可以准确高清成像和精确定量；

7.接触式成像，western膜直接贴合在感光芯片上，光损失为0；

8.信号采集距离（光程）：0mm，信号直接贴合感光芯片；

*9.无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失：直接成像，无需经过镜头转换；

10.开机即用，无需等待时间；

11.图像位深：16bit；

12.图像色阶：65536；

13.像素合并功能：提高灵敏度，缩短极其微弱信号的曝光时间；

14.图像采集模式：自动和手动采集图像模式；

15.＞95%的样品成像时间仅需≤1秒；

16.一键成像：自动模式一键自动采集8张不同时间图像，可以获得客户最佳条件和效果的实验效果；

17.透光率：10000um2次方，相对于传统CCD相机，效率提升≥400倍；

18.成像夹角：180°，样品信号光子完全接收，加快成像速度，提高图像质量；

19.信号传输：Ethernet cable，连接稳定，使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率为10000Mbps；

20.支持多用户管理，方便管理员管理；

21.结果图片自动保存到每个人单独的文件夹中，方便结果查找；

22.多图同时分析，支持40张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个excel表格中，也可以指定图片结果输出，同时支持分析结果已不同的组合多次输出；

23.应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像等；

24.配置

24.1主机一台；

24.2控制分析软件无限安装，多用户管理，个性化文件保存，指定分辨率输出，多图分析；

24.3 USB闪存1个（内含安装程序，说明书，教学视频）；

24.4专用数据传输线1根；

24.5电源适配器1套；

24.6 Western blot专用防静电样品镊10支；

24.7垂直电泳系统（含电源、垂直电泳槽、转印模块）1套；

24.8预制胶200块；

24.9一步法免脱色蛋白染色液5L;

24.10数据处理工作站1台。

二、质保及其他要求

1.为保证售后服务质量，投标时，进口设备需提供厂家售后服务承诺书并加盖厂家或总代理商公章。

2.厂家或总代理商提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并在现场为至少3名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.安装调试过程中产生的所有费用，包括且不限于环境改造、配件、试剂、耗材、人工等均由中标人承担，即“交钥匙”工程。

4.仪器设备或随机软件需要配套计算机的，由中标人配备主流品牌工作站，配置需完全满足仪器设备或随机软件要求。

5. 微滴流式数字PCR仪质保期为测试验收合格后至少1年，质保期内维修及更换配件均免费，质保期外提供零部件销售,配件费用按成本价收取，质保期内24小时内电话响应，48小时内到达用户现场提供服务，终身提供技术支持服务，质保期第1年内维修或更换同一配件次数累计超过3次的或者质保期第1年内维修或更换不同配件次数累计超过4次的，免费更换整机；超高灵敏电子压片成像仪质保期为测试验收合格后至少2年，质保期内维修及更换配件均免费，质保期第1年内只换不修。

★注：1、投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

2、投标产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过供应商需承担相关责任和损失。投标参数每条需提供佐证材料，否则投标无效。

第三包：多功能酶标仪等（预算：220.5万元）

一、具体技术要求

（一）蛋白纯化系统（数量：1套）

1.适用于实验室从分析、小规模制备，到中试规模的工艺摸索和制备，可进行蛋白质、肽类、多糖、核酸等生物大分子和中草药与天然产物活性成分的分离和制备；

2.系统具有可扩展性，可额外添加扩展层架，最多可添加3层扩展层架，可额外添加最多15个模块组件；

3.系统扩展层架具有全方位适应性，能够360度旋转，便于用户根据使用需要进行组件配制，管路连接；

4.模块化设计，可升级；

5.各模块组件具有直观的LED灯指示功能，便于用户直接获得实时状态和数据；

6.泵头材质：PEEK材质，能保持生物分子活性的亲水材料；

7.最大流速：10mL/min，流速精度：±2%；

★8.最大压力：≥25MPa（3650psi）；

9.压力控制编程：内置压力传感器，压力控制可编程设置调节上下限；

10.电动磁力搅拌混合；

11.高精度混合器容积≥240μL；

12.梯度混合精度：≤±0.5%；

13.上样阀模式：上样、进样和清洗3种模式；

★14.UV检测器波长：蛋白：280nm，核酸：255nm；检测范围：0至＞2.8AU；线性：0～2AU，范围±2%；流动池标配：5mm（0.001～10ml/min，最大耐受压力1450psi）；流动池体积：6μL；

15.电导检测器范围：1～999.99μS/cm，精度：1～300.00μS/cm；

16.温度传感器范围：4～100℃；

★17.方型收集器：100/240V,标配F1（2×管架,内径13mm）,收集阀,可扩展多种收集方式；

18.系统内置高性能电脑，标配电容式触摸屏，触摸屏可根据客户习惯安置，也可外接电脑，通过双绞线连接系统，实现远距离控制；

19.系统控制软件：软件集系统控制、方法编辑与建立以及数据分析于一体；

20.自动积分、一键积分功能，可打印结果报告；流路实时在线，实时监控和控制；

21.内置完备的层析柱和凝胶的信息，从1mL的小柱到几百升的工业生产柱都符合FDA的标准；直接选择层析柱、智能编程；可以自由的编辑保存自己的层析柱，官方网站随时下载升级层析柱信息，简单升级；

22.系统主机组成：系统泵、UV检测器、电导检测器、温度传感器。

（二）单道微量移液器（数量：28套）

1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀，可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；

2.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）；

3.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；

4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

5.四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积；

6.体积视窗位置合理，便于移液观察，可单手设定体积及操作；

7.具备密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；

8.每套包括：0.1～2.5μl、0.5～10μl、2～20μl、10～100μl、20～200μl、100～1000μl单道微量移液器各1只，同品牌旋转式移液器支架1个。

（三）●多功能酶标仪（数量：1台）

1.通用参数

1.1检测模块：采用带宽可调四光栅光路设计，包括荧光强度（包括荧光共振能量转移），时间分辨荧光，发光，紫外-可见吸收光四种检测模块；滤光片升级模块可选，可升级成主机双光路系统；滤光片模块可升级时间分辨荧光、荧光偏振及Alpha检测等功能；细胞成像升级模块可选，细胞成像模块可升级明场，荧光场，相差成像和彩色明场检测模式；

1.2检测方法：终点法，动力学，光谱扫描，孔域扫描；

*1.3孔板类型：6-1536孔板；兼容超微量多体积检测板；

*1.4温度控制：室温+4℃～65℃，±0.2℃ at 37℃，具有梯度温控防凝集功能；

*1.5震荡：线性、轨道、双轨道振荡，振荡速度和振荡时间数字可调，并可配合动力学检测模式，进行长达7天持续振荡检测；

1.6探头高度调整：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度；

1.7孔域扫描：高精度孔域扫描，最多可选99×99点矩阵扫描，并可根据扫描结果给出模拟热感图；

*1.8跳跃加样及检测：可对孔板内任意孔实现跳跃加样及检测；

2.荧光强度检测

*2.1光源：高能量氙闪灯（荧光强度检测，时间分辨荧光，光谱扫描），光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、高两种能量强度可选；

2.2波长选择：四光栅单色器 (顶/底部；范围：250～850nm）；

*2.3带宽：激发和发射侧均9～50nm连续可调，1nm步进；

*2.4检测灵敏度：顶部2.5pM荧光素（0.25fmol/孔，384孔板）；底部4pM荧光素（0.4 fmol/孔，384孔板）；

3.发光检测

*3.1动态范围＞6 个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围；

3.2灵敏度(ATP)：＜20amol/孔，ATP；

3.3发光扫描：可在300～700nm范围内进行发光扫描，1nm步进，绘制发光扫描图；

4.吸收光检测

4.1波长范围：230～999 nm，1nm步进；

*4.2 OD分辨率：0.0001OD；

*4.3光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量；

5.时间分辨荧光检测

5.1波长范围：250～850nm；

5.2灵敏度：Eu1.2pM（120amol/孔，384孔板），可升级光路达到灵敏度4amol/孔；

6.细胞成像功能

6.1本地实验室能够升级细胞成像升级模块，实现明场成像,高对比度数字相差成像,四色及以上荧光成像及彩色明场成像；

6.2成像光源：高能量可置换LED，单个LED寿命50000小时，独立LED配合独立检测通道；

6.3高灵敏度低噪声CCD检测器：科学级灰度CCD（≥16bit），像素点尺寸≥6.45μm；

*6.4成像物镜及物镜容量：荧光及明场物镜可选择4×、10×、20×、40×、60×，机载6位可置换物镜，具有同焦物镜转换技术；

7.软件

*7.1软件可选择安装中文或英文，对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成；

7.2数据运算及编辑：可对原始数据进行多重运算，生成标准曲线和样品检测数据。

8.配置清单

8.1仪器主机，1套；

8.2四光栅系统（带宽9～50nm连续可调），1套；

8.3荧光顶读模块，1个；

8.4荧光底读模块，1个；

8.5吸收检测模块，1个；

8.6化学发光检测模块，1个；

8.7时间分辨荧光检测模块，1个；

8.8高级纵向梯度温控模块，1个；

8.9振板模块，1个；

8.10 Z轴自动调焦和自动扫描模块，1个；

8.11数据采集及分析软件，1套；

8.12电脑工作站，1套。

（四）洗板机（数量：1台）

*1.多种孔板及清洗头可选：96孔板：8 孔（1×8）洗头，2×8 洗头；96/384孔板：16道洗头；12孔板（1×12）洗头；8孔短管（1×8）洗头；24孔板：4孔洗头；

2.针位控制：水平和垂直方向可以任意选择以进行板底清洗、交叉换气及冲洗；

3.清洗方式：板式和条式；

4.分析模式：标准ELISA，基于细胞学分析，生物磁珠清洗，滤板清洗；

5.清洗次数：1～10次，链接程序10个，多达100次的清洗程序；

*6.容量范围：25～3000μL/孔；

*7.预洗液量：1～200mL；

8.酶标板振荡：自定义震荡、强度时间，最高30分钟，5种强度可选；

9.洗液分配精度：整板CV≤3%/96孔；

10.注液管和吸液管：速度可调，两者功能分离，两个管独立；

*11.残液量：≤2μL；

12.洗液通道：≥2个通道,通道功能可由用户自定；

*13.溢出保护：具有防溢流功能，多达5种保养程序；

14.分液速度：多种速度可调，并具有细胞清洗的超低流速；

*15.储存能力：多达75个清洗程序；

16.可洗微孔板：U/V/平底型；

17.连接：1个USB接口用于电脑连接；

18.操作界面：4.3吋彩色LCD 触摸屏；

19.基本配置：洗板机1台，洗瓶2个,废液瓶1个，附带必备的零件、附件、连接导线、工具和技术文件以满足该仪器的正常运转和日常维护。

二、质保及其他要求

1.为保证售后服务质量，投标时，进口设备需提供厂家售后服务承诺书并加盖厂家或总代理商公章。

2.厂家或总代理商提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并在现场为至少3名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.安装调试过程中产生的所有费用，包括且不限于环境改造、配件、试剂、耗材、人工等均由中标人承担，即“交钥匙”工程。

4.仪器设备或随机软件需要配套计算机的，由中标人配备主流品牌工作站，配置需完全满足仪器设备或随机软件要求。

5.仪器设备质保期为测试验收合格后至少1年，质保期内维修及更换配件均免费，质保期第1年内维修或更换同一配件次数累计超过3次的或者质保期第1年内维修或更换不同配件次数累计超过4次的，免费更换整机。

★注：1、投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

2、投标产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过供应商需承担相关责任和损失。投标参数每条需提供佐证材料，否则投标无效。

第四包：荧光定量PCR仪等（预算：289万元）

一、具体要求

（一）PCR仪（数量：4台）

1.高效热模块：表面具有高品质合金涂层的铝合金样品槽，耐腐蚀，利于高效的热传递；

2.最大升温速率4℃/sec，平均升温速率3.8℃/sec；

*3.温度均一性：±0.2℃；

*4.温度准确性：±0.1℃；

5.可提供表格式和图形式两种不同的程序编辑界面，满足不同用户的使用习惯；

6.具有断电自动重启功能；

*7.具有用户特异性的程序快速启动功能，自动显示该用户最近使用过的程序；

8.仪器自检功能：系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息；

*9.深凹设计的高性能智能热盖，采用先进的压力离合装置，具有过紧保护功能，提供持续稳定的压力，防蒸发效果好；

*10.热盖温度范围：30～110℃；

11.开放的系统：96孔的样品通量，适用于标准的96孔板、8联管或0.2mL PCR单管；

*12.仪器运行时最大噪音不超过45dB；

13.合理的散热设计，底部进风、后部排风；

14.超大7吋彩色触摸屏，反应灵敏，可戴手套操作；

15.具有USB接口和网络接口，可进行程序储存、复制、软件升级等；

16.每台设备随机配备PCR排管离心机1只。

（二）●荧光定量PCR仪（数量：2台）

*1.光学系统：最高六通道配置，可灵活配置成1～6通道中的任意一种通道数，而且使用过程中可以随时进行通道数升级，以满足未来更多的检测需求；

2.滤光片组：有12 种激发/检测滤光片组可供自由组合，包括滤光片错配的FRET检测组合和专用于蛋白熔解曲线分析的滤光片组；

*3.光源：采用蓝色、绿色、红色、白色（RGBW）四个高强度长寿命LED光源，确保在整个光谱检测范围内都有很强的光强，提高检测灵敏度，而且不发热，使用寿命长，终身免维护；

*4.检测器：高灵敏度的通道式光电倍增管，有效降低背景噪音信号，检测灵敏度高；

*5.检测方式：高性能的8道光纤扫描系统，8孔同时检测，检测快速，而且收集信号准确，无需ROX校正，但也可选择使用ROX通道校正信号；

6.检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板，能清晰区分1000拷贝和2000拷贝的质粒DNA；

7.检测线性范围：10个数量级；

8.检测样品量：96个样品，可使用标准的96孔PCR板、8联管或单管；

9.样品反应体系：推荐最适反应体积10～80L；

*10.升温速率：最大8℃/sec，降温速率：最大6℃/sec；

*11.温度均一性：±0.15℃；

*12.温度准确性：±0.1℃；

*13.线性温度梯度：12列线性温度梯度功能，能帮助用户快速找到最精准的退火温度；

*14.热模块： Peltier加热控温，镀金纯银槽，热传导性好，耐腐蚀抗氧化；

15.检测速度：最快45min内完成40个循环，六通道96孔扫描时间≤6sec；

16.热盖：最高温度可达110℃，自动调节接触压力，最大可达10kg/板；

*17.仪器是专为定量PCR仪的一体化设计，不是从普通PCR仪上升级而来；

18.控制系统：通过电脑软件控制；

19.软件功能：具有绝对定量、双标准曲线法相对定量、双Delta Ct法相对定量（结合扩增效率分析）、熔解曲线、等位基因分型/SNP分析、终点法分析、扩增效率计算等分析方法；

*20.具有中文软件界面；

21.软件免费提供，可以无限制安装在多台电脑上，无需付费购买使用权限，终身可免费升级；

*22.软件可以提供符合MIQE标准的实验报告，实现实验报告信息化管理和溯源；

*23.静音技术：运行时最大的工作噪音不超过45dB；

24.电脑连接：USB、RS232。

25.每台设备随机配备PCR排管离心机1只。

（三）梯度PCR仪（数量：4台）

1.样品通量：96×0.2mL；

2. 7吋彩色触摸屏，反应灵敏，可戴手套操作；

3.最大升温速率6℃/sec，平均升温速率5.5℃/sec；

*4.高效的热模块：有金色合金镀层的样品槽，耐腐蚀抗氧化；

5.温度均一性：±0.2℃；

*6.温度准确性：±0.1℃；

*7.温度梯度功能：最大温度跨度40℃，可设12列不同温度，能实现线性温度梯度和随机温度梯度两种方式；

8.可提供表格式和图形式两种不同的程序界面，仪器已预存了若干常用的程序模板，用户可直接调用，还提供智能的程序设计功能；

9.具有三级用户权限管理，用户账户可设密码；

10.具有断电重启功能；

*11.具有用户特异性的程序快速启动功能，自动显示该用户最近使用过的程序；

12.仪器自检功能：系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息；

13.具有专门的恒温孵育功能模块，即可作为金属孵育器使用，耐用性强；

14.可以设定温度和时间随循环数的递增或递减变化，实现降落PCR等应用；

*15.深凹设计的高性能智能热盖，最高温可达110℃，采用先进的压力离合装置，提供持续稳定的温度和压力控制；

16.开放的系统：96孔的样品通量，适用于标准的96孔板、8联管或0.2mL PCR单管；

*17.超静音运行，最大噪音不超过45dB；

*18.合理的散热设计，底部进气、后部排气；

19.不同通量和功能的样品槽模块可灵活更换，满足多种应用需求。

20.每台设备随机配备PCR排管离心机1只。

（四）超纯水制备系统（数量：2台）

1.以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水；

2.纯水产水水质

2.1离子截留率＞97～98%；

2.2有机物截流率（MW＞200 Dalton）＞99%；

2.3细菌和颗粒＞99%

*2.4系统可监测和显示反渗透膜的截留率；

2.5流速≥8.0L/h；

*3.超纯水产水水质

3.1电阻率：18.2MΩ.cm at 25℃，具有温度补偿和非温度补偿两种模式；

3.2总有机碳含量（TOC）≤1ppb；

3.3细菌＜0.1CFU／mL；

3.4颗粒（＞0.22μm）＜1个／mL；

*3.5超纯水电阻池常数：0.01cm-1，附校验证书；

3.6流速：逐滴至2L/min；

*4.系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率,同时能检测产水的TOC含量；

5.取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L～60L）自动取水功能，可选配具有彩色监控显示装置并能实时显示出水水质指标（温度，电阻率）的远程取水器；

6.系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光60L水箱，水箱具有液位显示控制模块；

*7.取水终端配有超滤柱, 同时取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等5种以上终端滤器，以满足将来不同的实验需求；附详细的彩页说明；

8.带中文等多国语言操作面板，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能；

9.全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求，ISO9001和ISO14001标准；

10.自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数；

11.配置明细

11.1纯水超纯水一体机主机，1台；

11.2 PE水箱（60L），1个；

11.3自来水预处理组件、预纯化柱、精纯化柱、终端滤器、空气滤器各1套。

（五）凝胶成像系统（数量：4台）

1.Camera分辨率500万；

2.Camera位深：12-bit，图像位深16bit；

3.图像灰度： 65536色灰阶；

4. 8～48mm, f1.2变焦镜头；

5.下拉式暗箱开门，且暗箱开门可伸缩，开门可隐藏于暗箱底部，节省空间；

6.标配光源：顶置白光，红，绿，蓝三色荧光，透射紫外光源；

7.可选光源：透射白光，透射蓝光，由软件控制所有光源；

8.隐藏式UV 防护板：不用时隐藏在机箱内部，使用时拉出来即可，方便用紫外透照台观测胶的同时进行割胶；

9.自动成像系统，软件控制进行焦距、光圈、滤光片和放大缩小等功能调节；

10.滤光片5轮盘设计，标配EB滤光片；

11.定时紫外关闭功能，提供更全面的安全保护，同时具有紫外开门自动关闭安全设计；

12.透照台：302nm透射紫外，25×26cm，光强可调；

13.紫外光源使用长寿命的冷阴极管荧光灯，寿命长达20年；

14.可以同时进行多重荧光分析，用于不同标记DNA、蛋白分析（蛋白表达、修饰等）；

15.抽屉式灯箱设计，便于割胶纯化；

16.可选配紫外蓝光转换板适用于蓝光激发光成像；

17.另外可选配的ELite外置光源，能够提供更为广泛和特定波长的激发光，配置不同的激发滤光片以满足不同的荧光样品的成像要求；

18.可选发射光滤光片：465～495nm、503～523nm、513～557nm、565～625nm、580～630nm、607～682nm、668～722nm、767～807nm；

19.可选激发光滤光片：450nm、455～495nm、502～547nm、533～587nm、600～645nm、687～748nm；

20.软件系统及功能：

20.1具有实时预览、自动曝光模式；

20.2分子量测定、碱基数测定、RF值测定、克隆计数、相对百分比浓度测定、绝对浓度、光密度测定；

20.3标准曲线制作、自动/手动泳道识别、自动/手动条带识别、定义标记物、图像文字注释、图像角度旋转；

20.4图像镜像、反色及明暗对比处理、倾斜弯曲泳道条带修正，背景扣除、多态性分析；

20.5显示过饱和图像提示；

20.6 3D 图像观测及输出；

20.7 Excel数据表格格式，有多种图像文字格式；

20.8多种数据输出格式：jpeg、bmp、tif、gif、tga、png；

20.9软件差异显示分析、1D分析/密度测量、Southern/Northern/Western杂交分析；

20.10所有结果可以生成报告，存档并追踪历史记录；

20.11支持21 CFR Part 11 条例。

二、质保及其他要求

1.为保证售后服务质量，投标时，进口设备需提供厂家售后服务承诺书并加盖厂家或总代理商公章。

2.厂家或总代理商提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并在现场为至少3名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.安装调试过程中产生的所有费用，包括且不限于环境改造、配件、试剂、耗材、人工等均由中标人承担，即“交钥匙”工程。

4.仪器设备或随机软件需要配套计算机的，由中标人配备主流品牌工作站，配置需完全满足仪器设备或随机软件要求。

5.仪器设备质保期为测试验收合格后至少1年，质保期内维修及更换配件均免费，质保期第1年内维修或更换同一配件次数累计超过3次的或者质保期第1年内维修或更换不同配件次数累计超过4次的，免费更换整机。

★注：1、投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

2、投标产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过供应商需承担相关责任和损失。投标参数每条需提供佐证材料，否则投标无效。

第五包：显微注射系统等（预算：240.5万元）

一、具体要求

（一）微孔板离心机（数量：2台）

1.最高转速≥18,000rpm，最大相对离心力≥29,756g，最大容量可达到4×400mL；

2.多种转头可供选择，包括定角转头、水平转头及酶标板转头，可以使用500μL至400mL离心管（包括50mL及15mL锥形管）；

3.驱动系统采用无碳刷变频驱动；

4.加速/减速选择：≥10挡加速/10挡减速；

5.显示功能：数字显示，实时RPM/RCF互换读数显示；

6.时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续时间运行（HOLD）选项；

7.仪器要求具备转头不平衡检测；超速保护；自动安全门锁等安全功能；

8可选配72×0.6mL生物安全认证转头；

9.热输出量≤3,311Btu/Hr；

10.配置：主机1台、酶标板转头1个（适用酶标板、深孔板、PCR板等）。

（二）大容量离心机（数量：3台）

1.最高转速≥18,000rpm，最大相对离心力≥29,756g，最大容量可达到4×400mL；

2.多种转头可供选择，包括定角转头、水平转头及酶标板转头，可以使用500μL至400 mL离心管（包括50mL及15mL锥形管）；

3.驱动系统采用无碳刷变频驱动；

4.环保制冷系统，采用无氟制冷剂；

5.温度设置范围要求在-20℃至40℃之间，1℃步进；

6.具有优良的温度控制性能，可在10分钟内降温至4℃；

7.加速/减速选择：≥10挡加速/10挡减速；

8.显示功能：数字显示，实时RPM/RCF互换读数显示；

9.时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续时间运行（HOLD）选项；

10.仪器要求具备转头不平衡检测，超速保护，自动安全门锁等安全功能；

11.可选配72×0.6ml生物安全认证转头；

12.热输出量≤3,311Btu/Hr；

13.配置：主机一台，水平转头一个（4×400mL），250mL适配器4个，15mL适配器4个。

（三）微型离心机（数量：4台）

1.最大相对离心力≥16,163g；

2.最高转速≥14800rpm；

3.最大容量：24×2.2mL；

4.最快加/减速时间：13/11s；

5.转头盖自动关闭；

6.运行时间：99min59s，并有连续离心和瞬时离心模式；

7.无碳刷感应电机；

8.噪音低于60分贝；

9.标配24×2ml转头。

（四）台式离心机（数量：7台）

1.最高转速≥15,000rpm；

2.最大相对离心力≥20,627g；

*3.最大容量36×1.5/2.0mL；

4.时间设定：99分钟59秒、连续离心、瞬时离心；

5.温度设定范围为：-10～40℃；

6.具备10个程序存储功能，方便保存及调用常用的程序；

7.具备不同的加/减速率选择，以满足不同的实验需求；

8.备有PCR排管转头可供选择，且PCR排管转头的最高转速可达到15,000rpm；

9.配置：主机一台，角转子一个（36×2mL）。

（五）立式压力蒸汽灭菌锅（数量：3台）

1.翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以用于蛋白改质，可简单操作各种灭菌程序设定，包括常规灭菌、培养基和液体灭菌、培养基的溶解等，也可以任意进行工程设定，反复运行；

2.槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测；

3.设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分，能提供在海外使用的AC100V～120V以及AC200V～240V电源规格的产品；

4.搭载定时开始和预热功能，可根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员；

5.灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理；设计使用年限≥20年；

6.GLP/GMP检测规则对应；

7.温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45～135℃，45～80℃（预热温度），45～60℃（保温工程），65～100℃（溶解工程），105～135℃（灭菌工程）；

8.最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验；

9.使用环境温度：5～35℃；

10.手动上下翻盖开启式，附有安全锁定机构；

11.排气阀：全开放用和慢开放用各1个；

12.其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）；

13.冷却风扇：轴流风扇马达；

14.控制器：微电脑PID控制，对话型输入，避免重复输入；上下键数码设定显示；

15.定时功能（任意模式）：定时0或者1分～99小时59分，分解能力：1分；

16.运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式；

17.其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20件）、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能；

18.安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀；

19.罐体有效容积：≥50L；

20.电源电压：AC200～240V；

21.附属品：灭菌框2个，蒸汽接收杯1个，排水箱1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片。

22.机提供压力容器证明，特检院检测报告，设计蓝图等。

（六）●显微注射系统（数量：1台）

1.光学系统：CFI60无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准60mm，标准U型光路；

2.聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，行程11mm，粗调旋钮扭矩可调，安装有重新调焦机构, 聚焦精度：1μm；

3.物镜转换器：6孔DIC物镜转盘，带微分干涉棱镜插槽；

4.透射光照明装置：长寿命LED照明器，使用寿命60000小时以上；

5.观察镜筒：双目镜筒：瞳距可在50～75mm范围内进行调节，视场直径为22mm；

6.矩形载物台：X轴行程114mm×Y轴行程73mm，台面大小：260×300mm.XY行程限值可调,可兼容八种微型实验板多孔板夹和载物台夹；

7.高级调制反差霍夫曼系统：专业光学起偏镜，每个物镜单独配备霍夫曼模块，模块倍数与物镜一一对应；

8.物镜配套

8.1长工作距离平场消色差霍夫曼物镜，10×，N.A. 0.25, W.D.6.2mm；

8.2长工作距离平场消色差霍夫曼物镜，20×，N.A. 0.40, W.D.3.1mm；

8.3长工作距离平场消色差霍夫曼物镜，40×，N.A. 0.55, W.D.1.7～2.7mm；

9.电动显微操作系统（IVF/转基因/核移植/克隆）

9.1电动粗调（左右都配）

9.1.1 X、Y、Z轴移动最大范围：22mm（驱动装置）；

9.1.2 移动速率范围：50～250um/秒；

9.1.3 X、Y高速移动速度：1.6mm/秒，Z轴快速移动速度3.2mm/秒；

9.1.4 操纵杆移动控制：X、Y轴；

9.1.5 上下按钮移动控制：Z轴；

9.2微调（左右都配）

9.2.1 X、Y、Z轴移动最大范围：10mm（驱动装置）；

9.2.2 X、Y、Z轴移动最大范围：10mm（控制钮）；

9.2.3 操纵杆移动范围（X、Y轴）：2mm；

9.2.4 控制钮移动速度（每圈）：250um（最小刻度：2.5um）；

9.2.5 安装注射针：具有明确角度显示，倾斜角度调节范围15～40°；

9.2.6 一体化设计：配合倒置显微镜使用，接口不影响显微镜使用。

9.3追加注射针夹持器：旋转式，适用范围：1.0mm/1.2mm/1.5mm；

9.4显微注射器

9.4.1油式微注射仪（可读数）：调节范围：53mm；每旋转一周调节量：500μm；容量：1060μL；每旋转一周调节量：10μL（精度0.1μL），压力来源：活塞，液缸系统，充油；

9.4.2气压式微注射仪： 微注射仪调节范围30mm，每旋转一周调节量3mm；容量3000μL以上；精度4.5μL以上；

10.垂直拉针仪

10.1加热功率：80W；

10.2加热调节：100级，每级2.5V；

10.3拉力方式：自动；

10.4适应玻璃管直径：1～1.5mm；

10.5备件：玻璃管、加热铂金片；

11.煅针仪

11.1显微镜物镜：5×、10×，目镜：10×；

11.2加热温度调节：连续可调；

11.3脚踩开关：控制加热时间；

11.4制作不同角度的针尖；

11.5备件：铂金加热丝、照明灯泡；

12.磨针仪

12.1研磨转轮，精密石英砂轮；

12.2调节：粗微调节角度；

12.3持管设备，功率大小调节，清洁装置；

12.4显微镜系统：30×物镜，（双目）目镜；

12.5可磨制不同形状的针尖和切割刀，注射式冲洗器；

12.6备件：照明灯泡。

二、质保及其他要求

1.为保证售后服务质量，投标时，进口设备需提供厂家售后服务承诺书并加盖厂家或总代理商公章。

2.厂家或总代理商提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并在现场为至少3名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.安装调试过程中产生的所有费用，包括且不限于环境改造、配件、试剂、耗材、人工等均由中标人承担，即“交钥匙”工程。

4.仪器设备或随机软件需要配套计算机的，由中标人配备主流品牌工作站，配置需完全满足仪器设备或随机软件要求。

5.仪器设备质保期为测试验收合格后至少1年，质保期内维修及更换配件均免费，质保期第1年内维修或更换同一配件次数累计超过3次的或者质保期第1年内维修或更换不同配件次数累计超过4次的，免费更换整机。

★注：1、投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

2、投标产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过供应商需承担相关责任和损失。投标参数每条需提供佐证材料，否则投标无效。

第六包：荧光倒置显微镜等（预算：280万元）

一、具体技术要求

（一）普通倒置显微镜（数量：2台）

1.光学系统：最优化无限远光学系统，保证各方面应用；

2.主机:倒置显微镜主机，稳定可靠，同轴粗微调焦，所有操纵钮均符合人机工程学要求，可适用于任何样品，4位物镜转换；

3.功能：明场，相差功能；

4.照明：专业长寿命LED照明系统；

5.载物台：万能载物台, 可观察任何形状的器皿内的样品；

6.观察筒：标准双目镜筒；

7.聚光镜：高分辨率长工作距离聚光镜，40mm工作距离；

8.目镜：10×高眼点目镜，视野20mm可选；物镜：专业5×，10×，20×，40×高级相差物镜；

*9.摄像系统：超高分辨率，500万以上有效像素，超高灵敏度，专业图像采集，彩色/黑白/多种专业采集模式，实时采集，数据直接存储在SD卡上，无需使用电脑。相机可连接任意HDMI显示器。系统中包含用于PC的应用套件软件的核心版本可优化控制显示图像，高清数据传输，电脑控制，基本图像处理，基本测量分析，基本报告输出；

10.专业版图像工作站

10.1图像采集：爆光时间，亮度，对比度，白平衡，补偿等；

10.2图像处理：锐化，增强，对比度，背景处理等；

10.3图像分析：可实时添加比例尺，可实时测量任意两点间距离，可任意添加目标标注等；控制显微镜，采集保存实验条件

11.配套成像工作站：配置不低于i7CPU、2G独显、1T硬盘、8G内存、27寸显示器、Win10系统。

（二）普通体视显微镜（数量：3台）

1.工作条件

1.1适于在气温为摄氏-40～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行；

1.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座；

2.主要技术指标

2.1总放大倍率：6.1～55倍；

*2.2光学主体：格林诺夫系统，连续变倍比≥9:1；

2.3视角：35度；

2.4分辨率：500lp/mm；

2.5最大数值孔径：0.167；

2.6最大视场直径：37.7mm；

2.7物镜：1×复消色差物镜，工作距离≥122mm；

2.8目镜：10×≥23mm视野数，可调焦目镜，两只10×目镜均可屈光度补偿调节；

2.9透射光照明方式：LED长寿命照明，可实现明场、单侧暗场观察；

2.10反射光照明方式：LED长寿命双鹅颈照明；

*2.11内置同品牌图像采集CCD系统；

*2.11.1分辨率大于1000百万象素，1024×768时可达35帧/秒；

2.11.2曝光时间0.5～500ms；

2.11.3可接电脑或显示器；

2.11.4红外遥控器控制：快速切换到其他摄像头模式；进行白平衡操作；摄取视频片段，适用于快速记录和实地培训；直接保存至 SD 卡。另外所有摄像头参数，包括图像亮度、明暗度或对比度等设置均可方便地直接控制；

2.12配套成像工作站：配置不低于i7CPU、2G独显、1T硬盘、8G内存、27寸显示器、Win10系统。

（三）普通正置显微镜（配置1）（数量：2台）

1.光学系统：无限远校正光学系统；

2.聚光镜: 专业免调中ABB聚光镜；

3. 4位物镜转换器；

4.总放大倍数：40～1000×（标准）；

5.观察镜筒：一体化宽视野双目，瞳距可调；

6.10×目镜，20mm视野，带眼罩，屈光度可调；

7.4×平场消色差物镜，数值孔径0.10，工作距离26.2mm；

8.10×平场消色差物镜，数值孔径0.22，工作距离7.8mm；

9.40×平场消色差物镜，数值孔径0.65，工作距离0.31mm；

10.100×平场消色差物镜，数值孔径1.25，工作距离0.10mm；

11.图像采集系统：内置500万CCD，可将照片直接存储于CCD，也可连接电脑；

12.透射光照明：最新LED照明，提供白色冷光，寿命≥20000小时，平均可以使用超过15年；

13.自支撑结构载物台，避免与载物台支架碰擦受伤的风险，圆角设计；

14. 握柄垂直便于运输，支架正面的凹槽有利于安全搬运显微镜；

15.镀银离子表面，可以抑制细菌生长；

16.配套成像工作站：配置不低于i7CPU、2G独显、1T硬盘、8G内存、27寸显示器、Win10系统。

（四）普通正置显微镜（配置2）（数量：2台）

1.光学系统：HC无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

2.具有明场, 暗场，照相功能；

3.≥5位物镜转换器；

4.总放大倍数：40～1000×；

5.观察镜筒：宽视野三目镜筒，可接CCD；

6.可单手操作样夹, 方便同时记录；

7.30度倾斜三目观察筒调焦旋钮高度可调节, 使操作舒适；

8.调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作；

9.调焦旋钮高度可调；

10.聚光镜：彩色标记专业聚光镜，每个物镜与相应的孔径有相同颜色提示；

11.载物台：超硬镀陶瓷载物台；

12.X-Y移动无暴露齿条；

*13.物镜：4×、10×、20×、40×、100×平场半复消色差物镜：4×（N.A. 0.10，W.D. 18），10×（N.A. 0.25，W.D. 17.6），20×（N.A. 0.4，W.D. 0.9 ），40×（N.A. 0.65，W.D. 0.36），100×（N.A. 1.25，W.D.0.1）；

14.目镜：10×宽视野目镜，视野数为≥20mm；

15.照明：长寿命LED照明；

16.图像采集系统

16.1专业原厂高分辨率彩色CCD, 真实物理像素超过1200万；

16.2传感器尺寸：1/2.3英寸；

16.3曝光时间：100微秒～120毫秒；

16.4色彩深度：3×8=24位；

16.5实时分辨率：4K，30/60帧/秒；1080P，30/60帧/秒；

17.显微图像控制及工作站

17.1图像采集：爆光时间，亮度，对比度，白平衡，补偿等；

17.2图像处理：锐化，增强，对比度，背景处理等；

17.3图像分析：可实时添加比例尺，可实时测量任意两点间距离，可任意添加目标标注等；控制显微镜，采集保存实验条件；

17.4配套成像工作站：配置不低于i7CPU、2G独显、1T硬盘、8G内存、27寸显示器、Win10系统。

（五）●荧光倒置显微镜（数量：2台）

1.主机：T型镜座，稳定可靠，同轴粗微调焦，所有操纵钮均符合人机工程学要求；

2.功能：明场，相差，荧光功能；

★3. 6位物镜转换器；

4.LED自然光色，超长寿命照明系统，视场、孔径可变光阑可调；

5.载物台, 固定载物台，可观察不同形状的器皿内的细胞；

★6.人性化设计观察筒，最高支持25mm超大视野，侧出口，荧光专用100/0%分光；最高支持19mm摄像出口；

7.专业万能聚光镜：N.A. 0.55，W.D. 28mm；

*8.调焦行程12mm，以适应不同器皿、不同条件的活体成像；

9.光学系统：整体复消色差25mm矫正光路；

9.1目镜：10×，25mm宽视野，屈光度可调；

9.2物镜

9.2.1  5×平场专业荧光消色差相差物镜（N.A.0.12，WD≥14mm）；

9.2.2  10×平场专业荧光消色差相差物镜（N.A.0.25，WD≥17.6mm）；

9.2.3  20×超级长工作距离平场半复消色差相差物镜（N.A.0.40，WD≥11mm）；

9.2.4  40×超级长工作距离平场半复消色差相差物镜，带玻片校正（N.A.0.60，WD≥3.3mm）；

10.荧光系统

10.1具有6位荧光虑块转换，复消色差荧光光路，保证最佳的荧光效果；

10.2红色，蓝色，绿色荧光通道，滤块带宽可根据实验染料实际波长进行更换；

10.3具有12位荧光光栏，6位圆形，6位矩形（针对CCD）；

10.4绝对零漂移功能：不同颜色荧光激发零漂移功能, 保证拍摄多色荧光照片没有位移和变形；

10.5杂散光光陷阱功能：消杂光技术用于落射荧光附件，消除由荧光滤色片盒漏光而造成杂散光的可能；

10.6荧光光源：长寿命金属卤素灯，灯泡使用寿命≥2000小时，内置自动荧光光闸，可远程控制；

11.成像系统

★11.1高灵敏度彩色数码制冷CCD，在可见光谱和近红外内有极高灵敏度；

11.2物理分辨率:像素≥280 万；

11.3 CCD 尺寸:像素面积≥4.54×4.54μm；

11.4曝光时间:4μs～200s；

11.5 A/D转换：16Bit；

11.6提供2×2，3×3, 4×4 的图像混合模式；

★11.7速度40帧/秒（全像素），最快：123帧/秒；

11.8动态范围：68dB；

11.9三种时钟读出模式：40MHz，20MHz，1.6MHz；

11.10数据传输：USB3.0高速传输；

12.显微图像控制及工作站

12.1采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

12.2对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

12.3在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

12.4调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

12.5输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

12.6可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

12.7配套成像工作站：配置不低于i7CPU、2G独显、1T硬盘、8G内存、27寸显示器、Win10系统。

（六）荧光体视显微镜（数量：2台）

*1.编码型变倍器，连续变倍范围≥20.5:1，软件可自动读出当前变倍比和放大倍数；

2.具有融合光学技术，兼顾大景深和高分辨；

3.全电动内置光阑；

4.全电动型≥4位荧光滤块转换；配置脚踏荧光转换模块；

*5.配置1×APO复消色差物镜，10倍目镜时，放大倍数从7.8×到160×；

6.配置1×APO复消色差物镜，WD≥61.5mm；

7.分辨率≥1050线对/毫米；

8.所有功能均为电子编码绝对识别显示：变倍，视野，光阑，亮度，倍数；

9.荧光系统：真正独立荧光三通道技术，可以在所有变焦设置中无激发光干扰，能够在纯黑背景下清晰表现最微弱的荧光结构，荧光光强可调，自动光栏对应不同观察；

10.当目镜40×, 2×平面消色差物镜时，放大倍数≥2560倍；

11.物镜最大数值孔径≥0.175；

12.整体复消色差光学系统，可观察大景深最细微的结构；

13.外置独立与显微镜为同一品牌的荧光电源；

14.镜筒瞳间距51～77mm可调，标准30度角，符合人体工学；

15.具备最安全的紫外防护，主体防静电表面；

16.10×宽视野目镜：视野≥23mm，屈光度可调；

17.标配专业LED透射光大底座，具有明场、暗场和罗德曼对比观察功能，标配防震装置；

18.标配双鹅颈光源；

19.标配GFP、TXR、UV滤块和长寿命金属卤化物荧光光源，寿命长达2000小时；

20.务必具有粗微调焦功能，≥420mm长工作距离调焦杆；

21.高清晰度彩色制冷数码采集系统，与显微镜为同一品牌；

22.1同显微镜品牌高清晰采集彩色冷CCD，其物理像素≥500万；

22.2芯片规格：2/3英寸彩色CCD；

*22.3低于环境温度20度的电子制冷；

22.4十二位的模数转换，采用2×2、4×4的binging模式；

22.5曝光时间为1/1000至600秒，曝光程序包括程序自动曝光、对焦自动曝光、手动曝光等；

23.软件：采集图像，数据库式的图像管理系统，可记录采集时间、变倍比、荧光滤块；软件可自动读出当前变倍比、放大倍数和当前滤块；

24.配套成像工作站：配置不低于i7CPU、2G独显、1T硬盘、8G内存、27寸显示器、Win10系统。

（七）荧光正置显微镜（数量：2台）

1.主机

1.1光学系统：无限远校正光学系统，保证光通过目镜到物镜整个光路中的所有棱镜及镜片时的绝对平行；

1.2显微镜具有明场、暗场、荧光功能；

*1.3主机配≥6位物镜转换器；

1.4大功率透射光照明：长寿命LED专业照明；

1.5透射光照明标配日光平衡和减光滤光片；

1.6调焦：带有同轴粗、微调焦装置，调焦旋钮高度可调节，操作舒适；

*1.7目镜：10×宽视野目镜，视野≥25mm，带眼杯；

1.8宽视野三目镜筒：瞳距调节55～75mm；

1.9载物台：低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；用户可自己将操作杆左右手更换；X-Y移动无暴露齿条；

1.10具有精密的聚焦机械装置，带有扭矩调节以及可调式载物台高度阻块；

2.光学部件

2.1通用万能聚光镜：具有聚光镜顶镜切换功能，适用于明场、暗场、相差、DIC观察功能；

★2.2物镜：平场消色差物镜5×(NA≥0.12)；平场消色差物镜10×(NA≥0.25)；平场消半复色差物镜20×(NA≥0.40)；平场半复消色差物镜40×(NA≥0.65)；平场半复消色差物镜100×(NA≥1.25)；

3.荧光系统：

3.1复消色差荧光系统，保证最佳的荧光性能；

3.2荧光光强可调：可精确选择荧光激发强度，防止样本淬灭；

3.3可调视场光阑，包含适用于目镜观察的六种圆型荧光视场光栏和适用于CCD的六种矩型视场光栏：根据不同物镜放大倍数，旋转至不同视场光阑，以适应CCD靶面积大小，从而提高CCD图像信噪比；

3.4荧光激发滤块，覆盖蓝、绿、紫外区域，用户可以根据自己的实验需求自行挑选；

3.5绝对零漂移功能：不同颜色荧光激发零漂移功能, 保证拍摄多色荧光照片没有位移和变形；

3.6杂散光光陷阱功能：消杂光技术用于落射荧光附件，消除由荧光滤色片盒漏光而造成杂散光的可能；

3.7荧光光源：长寿命金属卤素灯，灯泡使用寿命≥2000小时，全新散热和光路技术，极大减少光线传输损耗的同时保证散热对成像热噪音的影响；

4.摄像系统：

4.1高分辨率数码制冷CCD；

4.2物理分辨率:≥500万；

4.3 CCD 尺寸像素面积≥3.4×3.4μm；满阱≥16000e；

4.4曝光时间:1μsec～600sec；

4.5 A/D转换：12Bit；

*4.6制冷：低于室温20℃；

4.7提供2×2，4×4, 8×8 的图像混合模式；

4.8速度全画幅18帧/秒；

4.9动态范围:59dB；

4.10 1394火线高速传输；

5.显微图像控制及工作站

5.1采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口；

5.2对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

5.3在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

5.4调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

5.5输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

5.6可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

5.7配套成像工作站：配置不低于i7CPU、2G独显、1T硬盘、8G内存、27寸显示器、Win10系统。

二、质保及其他要求

1.为保证售后服务质量，投标时，进口设备需提供厂家售后服务承诺书并加盖厂家或总代理商公章。

2.厂家或总代理商提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并在现场为至少3名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.安装调试过程中产生的所有费用，包括且不限于环境改造、配件、试剂、耗材、人工等均由中标人承担，即“交钥匙”工程。

4.仪器设备或随机软件需要配套计算机的，由中标人配备主流品牌工作站，配置需完全满足仪器设备或随机软件要求。

5.仪器设备质保期为测试验收合格后至少1年，质保期内维修及更换配件均免费，质保期第1年内维修或更换同一配件次数累计超过3次的或者质保期第1年内维修或更换不同配件次数累计超过4次的，免费更换整机。

★注：1、投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

2、投标产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过供应商需承担相关责任和损失。投标参数每条需提供佐证材料，否则投标无效。

第七包：超低温冰箱等（预算：110万元）

一、具体要求

（一）●超低温冰箱（数量：7台）

*1.设定温度范围-10～-86℃，适用范围在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度误差小于6℃；

2.样式：立式；工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；

3.有效容积≥486L；

4.外部尺寸≤945（宽）×900（深）×1980（高）；

5.内部尺寸≥590（宽）×630（深）×1310（高）；

6.净重/毛重≤290/310Kg；

7.整机装箱量320个冻存盒，整机样本量提升≥32000份（10×10）；

8.温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40～-86℃可调，超温报警，断电记忆；

*9.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

*10.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

*11.采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准，灌注量不能高于150g；

*12.门：外门1个，内门4个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；一体式外门门锁手把设计；紧凑式脚轮设计，灵活方便；不锈钢内门手把，结实耐用；

*13.外门三层，内门一层，共四层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计，发泡内门密封性好，存取物品温度回升小；

*14.隔热层：VIP航空隔热真空保温材料，无氟发泡剂；

*15.创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0；

*16.搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能；

*17.双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁；

*18.双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

*19.可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

*20.可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本；

*21.可选配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上；

*22.整机运行功率不高于1000W；

*23.整机温度均匀性好，箱内每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃，确保存储的样本温度均匀；

*24.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待；

*25.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险；

（二）超净工作台（数量：9台）

1.电压要求/频率：220～240V/50Hz；

2.输入功率≤1200W；

3.平均风速（m/s）：0.2～0.5；

4.工作台面中心振动静位移μm（rms）：≤2；

5.垂直层流设计，具有紧凑的前置进风和开放式的大面积匀流送风；上下分体结构，方便安装运输；

*6.平衡式滑动前窗，采用钢化防紫外线玻璃设计，外箱体采用优质冷轧静电涂装，抗腐蚀能力强；

7.采用AAF防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEPA）99.99% at 0.3μm，洁净度等级符合ISO14644.1的5级标准，优于100级洁净要求；

8.微电脑智能控制面板，触摸式按键；

*9.记忆功能，能记忆紫外灯延时启动时间、杀菌时间、预约启动时间、风机档位等信息；

*10.一键式预约杀菌，紫外杀菌延时启动，紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒后紫外灯点亮；

*11.前预洁净功能，进一步提高对样本的保护；

*12.凹盘式不锈钢工作台面，采用优质304不锈钢，便于收集废液和清洁消毒；

*13.人体工学设计，工作更轻松：台面距地面800mm高度，站立、坐式操作均适宜，不易疲劳工作更轻松；5°倾斜操作面设计，减轻操作者压迫感，舒适不疲劳；

*14.互锁功能，屏蔽误操作风险：照明灯和紫外灯互锁，在关闭照明灯状态下，紫外灯按下才能点亮；紫外灯点亮情况下，按下日光灯紫外灯随即关闭，将误操作风险降为零；

15.内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明（照度≥600Lux），避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳。

（三）生物安全柜（数量：4台）

1.II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环；

2.前窗开口高度：≥200mm，最大530mm；

3.工作区宽度：≥4英尺，适合1-2人操作；

4.排风量/进风量：≥500m³/h，同时满足流入气流：0.55±0.025m/s ，下降气流：0.34±0.025 m/s，接近最佳气流匹配；

5.节能模式下：下降气流速度≥0.31m/s，流入气流速度≥0.52m/s；

6.照度（LX）：≥1000；

7.噪声：≤61dB（A）；

8.人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥6.2×106；

9.产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；

10.交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；

11.工作区内表面材质：304不锈钢，最大承重65kg；

12.积液槽材质：304不锈钢；

13.工作电压：220V±10%；频率：50±1HZ；功率（带负载）：1500W；

14.柜内插座配置：2个防溅插座（左右各一个）；负载能力：220V，6A；

15.阀门口：共4个，左右各2个；

16.气压：70～106KPa

★19.送风过滤器和排风过滤器均采用防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA，对0.3微米颗粒物过滤效率为99.9995%。洁净度等级10级（美标FED 209D），CLASS 4（ISO 14644-1），使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换；

20. LCD液晶屏显示，可显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况；

★21.温湿度传感器及风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态；

★22.具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警；

★23.具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能；

★24.智能恒风速技术，根据工作区风速气流变化自动调整风机转速，保持工作区恒定风速；风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。

（四）便携型液氮罐（数量：12个）

★1.几何容积：≥6L；

2.口径：50±1mm；

★3.外径：300±2mm；

★4.高度：476±4mm；

5.提筒直径：38±1mm；

6.提筒数量：≥3EA；

7.细管数：≥792EA（单层、0.5mL）/1788EA（单层、0.25mL）；

8.静态液氮日蒸发量：≤0.10L/D；

9.静态液氮保存期：≥63D；

10.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下；

11.材质及结构：外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷塑工艺，提供生产工艺规程；

12.配置人造革保护皮套；

13.可选配锁盖，方便加锁保护样本安全；

14.证书：提供该型号或同系列型号国家低温容器质量监督检验中心《检验报告》。

（五）两用型液氮罐（数量：18个）

★1.几何容积：≥35L；

2.口径：80±1mm；

★3.外径：461±2mm；

★4.高度：698±4mm；

5.提筒直径：63±1mm；

6.提筒数量：≥3EA；

7.细管数：≥2244EA（单层、0.5mL）/5022EA（单层、0.25mL）/ 3624EA（双层、0.5mL）/8460EA（双层、0.25mL）；

8.静态液氮日蒸发量：≤0.19L/D；

9.静态液氮保存期≥184D；

10.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下；

11.材质及结构：外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷塑工艺，提供生产工艺规程；

12.配置人造革保护皮套；

13.可选配锁盖，方便加锁保护样本安全；

14.可选配不锈钢五轮运输小车（带两个自锁脚轮），方便容器移动；

15.证书：提供该型号或同系列型号国家低温容器质量监督检验中心《检验报告》。

（六）医用冷藏冷冻箱（数量：14台）

1.电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度1℃；

2.冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-20～-40℃可调；

*3.多种报警功能：超温报警、传感器故障报警、环温超标报警、断电报警、电池电量低报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警），可接远程报警；断电报警持续48小时；

4.压缩机，环保无氟制冷剂；

5.EBM蒸发风机1个，冷藏温度更均匀；

6.EBM冷凝风机2个，质量可靠；

7.安全设计：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求；

*8.不锈钢内胆，大容积185L大冷藏室；

9.冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用；

10.产品带有2个测试孔，方便用户对箱内温度进行监测；

*11.USB接口模块，可自动保存箱内十年温度数据，方便人员导出数据；

12.设有监控功能，可远程报警、可网络监控（选配）；

13.产品配有4个脚轮和2个平衡底脚；

14.发泡门设计，满足避光保存要求；

15.产品具有医疗器械注册证, 并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告；

16.冷藏室配有3个304不锈钢搁板和1个304不锈钢抽屉；冷冻室配有2个ABS塑料抽屉。

二、质保及其他要求

1.为保证售后服务质量，投标时，进口设备需提供厂家售后服务承诺书并加盖厂家或总代理商公章。

2.厂家或总代理商提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并在现场为至少3名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.安装调试过程中产生的所有费用，包括且不限于环境改造、配件、试剂、耗材、人工等均由中标人承担，即“交钥匙”工程。

4.仪器设备或随机软件需要配套计算机的，由中标人配备主流品牌工作站，配置需完全满足仪器设备或随机软件要求。

5.超低温冰箱、超净工作台、生物安全柜质保期为测试验收合格后至少1年；便携型液氮罐、两用型液氮罐整机质保期为测试验收合格后至少1年，真空质保期为测试验收合格后至少5年；医用冷藏冷冻箱质保期为测试验收合格后至少3年；质保期内维修及更换配件均免费，质保期第1年内维修或更换同一配件次数累计超过3次的或者质保期第1年内维修或更换不同配件次数累计超过4次的，免费更换整机。

★注：1、投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

2、投标产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过供应商需承担相关责任和损失。投标参数每条需提供佐证材料，否则投标无效。

第八包：核酸蛋白定量系统等（预算：92万元）

一、具体要求

（一）pH计（数量：3台）

*1.电子测量范围：-2.00～16.00pH，-1999～1999mV，-10～125℃；

2.分辨率：0.01pH, 1mV, 0.1℃；

*3准确度：±0.01pH，±1mV，±0.5℃；

4.认证：CMC认证，符合CE标准、ISO9001标准；

*5.缓冲液组及校准：3 组（中国、美国、欧洲）合计14标准点，3 点自动校准，自动识别缓冲液，可任意顺序校准，内置快速操作指引标签；

6.存储数据库：99个测量数据，最后校准数据；

*7.支架：独立4孔万向支架，自带pH电极保护瓶放置区，自带绕线装置，自带360度×180度调整固定；

*8.显示器 85mm×60mm大尺寸液晶，带背光，背光可关闭；自带支脚，视角可调；包括测量提示符和校准提示、电极状态提示符、终点模式、温补模式与温度值；报错信息等；

*9.通讯输出：RS232，可连接打印机，符合GMP标准；

*10.温度补偿：自动温度补偿、手动温度补偿

*11.配置：主机，独立支架，快速操作标签，三合一可充液电极，3组缓冲粉剂套装，仪表保护罩，12V DC电源。

（二）蛋白电泳系统（数量：1套）

1.工作环境

1.1工作温度：0～40℃；

1.2工作和存储湿度：0～95%；

1.3工作电源：100～240V；

2.用途：用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳；

3.标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳，电泳仪电源；

*4.同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验；

5.胶面积：8.0×7.3cm；短玻璃板：10×7.3cm；长玻璃板：10.1×8.2cm；

6.玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；

7.灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性；

8.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样；

9.电泳梳：电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合；

10.模块化：可换置转印（western blot）等模块；

11.电泳仪电源输出范围：电压10～300V；电流4～400mA；功率75W；

12.输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1～999分钟；

13.有暂停/继续功能；

14.有断电后自动恢复功能；

15.输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳；

16.安全标准：通过EN-61010、CE标准。

（三）●核酸蛋白定量系统（数量：4台）

*1.采用微量样品Smartpath检测技术；

2.悬臂式测量模式，可感应浓度自动调节最佳检测光程；

3.触摸屏操作，定制安卓系统，无需外接电脑；

*4.自动感应下压多点检测样品（非拉伸样品），终生精度，无需校准，需提供相关说明文件；

5.自动wifi及网络连接，方便邮件传输；

6.波长范围：190～840nm全波长扫描；

7.波长精度：≤0.5nm；

8.波长分辨率（带宽）：≤1.5nm；

*9.光程：0.5mm～0.02mm，0.5mm自动变程到0.02mm，满足高浓度精确检测；

10.最小样品量：0.5uL；

11.吸光值准确度：1.5% at 0.75AU at 260nm；

12.吸光值测量范围：0～700OD(等效于10mm)；

*13.核酸测量范围：微量：0.75～30000ng/μL dsDNA；

14.蛋白测量范围：0.04～1000mg/mL BSA；

15.检测时间：2秒；

16.下样品座材料：303特种不锈钢，石英和蓝宝石窗；

17.上样品座材料：303特种不锈钢和石英光纤；

*18.内置荧光检测APP，后期可升级具备荧光检测功能。

（四）百分之一天平（数量：5台）

1.称重能力：4200g；

2.可读性：0.01g；

3.重复性：0.01g；

4.线性误差：±0.02g；

5.校准方式：自动外部校准；

6.典型最小称量值(USP K=2，U=0.10%)：20g；

*7.显示屏：可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，支持中文显示操作界面；

8.标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯；

*9.系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示；

10.称量模式：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定，下挂式称量，称量指示条；

11.称盘尺寸：直径180mm；

12.铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁。

（五）千分之一天平（数量：2台）

1.称重能力：220g；

2.可读性：1mg；

3.重复性：1mg；

4.线性误差：±2mg；

5.校准方式：内置砝码，自动内部校准；

6.典型最小称量值(USP K=2，U=0.10%)：2g；最佳最小称量值(USP K=2，U=0.10%) SRP≤0.41d*：0.82g；

7.防风罩：5面玻璃风罩；

*8.显示屏：可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，支持中文显示操作界面，及10种操作语言包括中文、英文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、波兰语、西班牙语、土耳其语；

9.标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯；

*10.系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示；

11.称量模式：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定，下挂式称量，称量指示条；

*12.称量室上方标配红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电；

13.称盘尺寸：直径120mm；

14.铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁；

*15.通讯兼容命令：天平称量信息输出格式兼容其他品牌；

*16.可选环境滤波参数，动态温度补偿。

（六）万分之一天平（数量：1台）

*1.最大称量值：320g，I级天平；

*2.精细量程可读性：0.1mg；

*3.线性误差：0.2mg；

4.重复性：正常加载（sd）：0.1mg；

*5.秤盘尺寸：直径90mm；

6.稳定时间：≤2sec；

*7.高分辨率5.7吋（145mm）彩色TFT显示屏，电阻式的触摸屏，智能识别手指或者手写笔点触操作，反应灵敏；

8.选配非接触式无线感应器用于自动开启风罩门、带静电消除器，5.7吋TFT彩色触摸屏可以与基座可分离的；

9.采用高精度、高分辨率单模块传感器；

10.温度触发及每隔3小时自动触发全自动内部砝码校准技术,全程温度补偿、全自动故障诊断；

*11.便捷重复性测试，确保天平稳定性，内置重复性测试功能，直接生成测试报告，可查看USP标准4种最小称量值参考值；

*12.无线感应：天平具有四个非接触式无线感应器，用于控制去皮，打印，校准等免接触天平操作。

（七）温盐深仪（数量：1台）

1.主机规格

1.1外部电源：8～30V DC；

1.2最大耐压：500m；

1.3通讯：wifi，USB-C，RS-232；

1.4 GPS：内置GPS模块；

1.5采样率：最快25Hz；

1.6开启方式：旋转式磁开关；

*1.7指示灯：外置采样、电池电源指示灯，使用不同颜色指示仪器状态；

*1.8传感器规格：数字输出传感器，自存储校准参数；

2.温度传感器

2.1量程：-5～45℃；

*2.2精确度：0.002℃；

2.3分辨率：0.001℃；

2.4精密度：0.003℃；

2.5漂移：0.005℃/年；

2.6 T63响应时间：100ms；

3.电导率传感器

*3.1传感器原理：四电极式；

3.2量程：电导：0～90mS/cm；

*3.3精确度：±0.003mS/cm；

3.4分辨率：0.001mS/cm；

3.5精密度：0.003mS/cm；

3.6漂移：0.003mS/cm/月；

3.7 T63响应时间：25ms at 流速 1m/s；

4.压力传感器

4.1量程：500；

*4.2精确度（Accuracy）：±0.05%F.S.；

4.3分辨率：0.03%F.S.；

4.4精密度：0.02%F.S.；

4.5漂移：0.1%/年；

5.UV紫外防附着灯。

（八）细胞电转化仪（数量：1台）

*1.系统输出波形：指数衰减和方波两种输出，适合不同应用需要；

2.输出电压

2.1原核细胞系统：200～3,000伏；

2.2哺乳动物细胞：10～3,000伏，最小调节量1伏；

*3.电容容量

3.1 10～500伏：25～3275μF以25μF递增，适合哺乳动物细胞需要；

3.2 500～3000伏：10、25、50μF三种调节，适应原核细胞要求；

4.电阻（并联）：50～1,000Ω以50Ω递增，及无限大设置；

*5.样品电阻：在10～2,500V时，最小20Ω；在2,500～3,000V时，最小600Ω；

*6.方波放电时间：

6.1 10～500V档位：持续时间0.05～10ms时，以0.05ms递增；持续时间10～100ms时，以1ms递增，可设1～10 次脉冲重复，0.1～10sec间隔；

6.2 500～3,000V档位：持续时间0.05～5m时，以0.05ms递增，可设1～2次脉冲重复，5 sec最小间隔；

*7.实验方法预存：24种程序预设；

8.用户自定义方法储存：最多144个程序；

9.脉冲波形检测：实时监测并显示脉冲波形。

二、质保及其他要求

1.为保证售后服务质量，投标时，进口设备需提供厂家售后服务承诺书并加盖厂家或总代理商公章。

2.厂家或总代理商提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并在现场为至少3名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.安装调试过程中产生的所有费用，包括且不限于环境改造、配件、试剂、耗材、人工等均由中标人承担，即“交钥匙”工程。

4.仪器设备或随机软件需要配套计算机的，由中标人配备主流品牌工作站，配置需完全满足仪器设备或随机软件要求。

5.仪器设备质保期为测试验收合格后至少1年，质保期内维修及更换配件均免费，质保期第1年内维修或更换同一配件次数累计超过3次的或者质保期第1年内维修或更换不同配件次数累计超过4次的，免费更换整机。

★注：1、投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

2、投标产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过供应商需承担相关责任和损失。投标参数每条需提供佐证材料，否则投标无效。

第九包：原子荧光分光光度计等（预算：110万元）

一、具体要求

（一）超声波清洗器（数量：2台）

1.数显设定超声清洗时间；

2.实时显示清洗槽内实际温度；

3.总工作时间设定：1～99min；

4.仪器的操作程序采用单片机软件；

5.容量：≥10L；

6.频率：40kHz；

7.功率：240W；

8.加热功率：800W；

9.温度可调：室温～80℃；

10.时间可调：1～99min；

11.网架：有；

12.降音盖：有；

13.排水：有。

（二）超声细胞破碎仪（数量：1台）

1.频率：20～25kHz；

2.显示方式：液晶屏；

3.功率：150W（5%-99%）；

4.随机变幅杆：6mm；

5.可选配变幅杆：3mm；

6.破碎容量：10～100mL；

7.占空比：1～99%；

8.报警：时间，过载；

9.电源：220/110V，50Hz/60Hz。

（三）程序降温盒（数量：8只）

1.可容纳30×1.0mL或30×2.0mL冻存管或离心管；

2.在-80℃的冰柜中使用时能提供高度可重复性-1℃/分钟的冻结速度，不需要酒精或任何其它液体；

3.试管径向对称分布确保每个试管具有相同散热率；

4.无污染，实芯和绝缘设计，不需要预冷。

（四）磁力搅拌器（数量：14台）

1.最大搅拌量（H2O）：20L；

2.搅拌子最大长度：80mm；

3.电机类型：无刷直流电机；

4.电机输入功率：18W；

5.速度范围：100～1500rpm；

6.转速显示：LCD；

7.转速显示精度：1rpm；

8.工作盘材质：搪瓷/不锈钢；

9.加热功率：500W；

10.加热温度范围：室温～340℃。

（五）蛋白染色系统（数量：1台）

1.蛋白染色仪

1.1电源参数：100～120V，220～240V，50/60Hz，10A；

1.2数控模块：液晶显示、报警、轻触按键及LED灯；

1.3材料：ABS，PP，不锈钢，硅胶；

1.4工作温度：15～40℃；

2.凝胶固定夹材料：PP，不锈钢；

3.运转模式

3.1独立的双通道设计（各通道独立运行），可同时操作两个样本；

3.2一键式操作，仪器自动进液和排液；

4.程序编辑：自带7个程序；

5.配置清单：蛋白染色仪，1台；凝胶固定夹，2个；电源线，1个；镊子，1个；铲子，1个；托盘，1个。

（六）蛋白转印系统（数量：1台）

1.工作时间：标准转膜时间9～15min，时间可调整；

2.快速湿转仪

2.1重量：9.5kg；

2.2电源参数：220～240V，50/60Hz，400W；

2.3数控模块：液晶显示、报警、轻触按键及LED灯；

2.4材料：ABS，PP，不锈钢，硅胶；

2.5工作温度：15～40℃；

3.转膜夹材料：ABS，不锈钢；

4.运转模式

4.1独立的双通道设计（各通道独立运行），可同时操作两个样本；

4.2一键式操作，仪器自动进液和排液；

5.降温系统：仪器自动进水，快速降温；

6.配置清单：快速湿转仪，1台；转膜夹，2个；电源线，1个；镊子，1个；铲子，1个；托盘，1个。

（七）蛋白印记系统（数量：1台）

1.工作时间：标准时间同客户原有操作过程，配套试剂可缩短至1小时左右；

2.全自动蛋白印迹系统

2.1电源参数：100～120V，220～240V，50/60Hz，10A；

2.2数控模块：液晶显示、报警、轻触按键及LED灯；

2.3材料：ABS，PP，不锈钢，硅胶；

2.4工作温度：4～40℃；

3.通量：1个操作通道，完成2张膜；

4.抗体用量：节省至少20%的抗体用量，回收80%的抗体；

5.运转模式：全程自动化操作；

6.程序编辑：各程序参数均可自行设置保存；

7.配置清单：全自动蛋白印迹系统，1台。

（八）低温培养箱（数量：3台）

1.控制方式：模糊逻辑控制技术；

2.显示方式：LCD；

3.送风方式：强制对流，三档可调；

4.环境温度要求（℃）：5～35；

5.温度控制范围（℃）：4～65；

6.温度分辨精度（℃）：0.1；

7.温度波动度（℃）：±0.1（加热状态）；

8.温度均匀度（℃）：≤1；

9.风速范围：低档：0.52-0.58m/s，中档：0.69-0.77m/s，高档：1.00-1.10m/s；

10.制冷功能：空冷式，R134制冷剂，功率可控式制冷，无霜运行；

11.容积（L）：≥270；

12.搁板数量（块）：2。

（九）电热鼓风干燥箱（数量：3台）

1.控制方式：模糊逻辑控制技术；

2.显示方式：LCD；

3.送风方式：背部水平吹风；

4.环境温度要求（℃）：5～35；

5.调温方式：定值、步调可选；

6.温度控制范围（℃）：环境温度+5～200；

7.温度分辨精度（℃）：0.1；

8.温度波动度（℃）： ±0.2；

9.容量（L）：≥55；

10.搁板数量（块）：2；

11.功率（W）：1500。

（十）电热恒温培养箱（数量：3台）

1.控制方式：模糊逻辑控制技术；

2.加热方式：电热式；

3.显示方式：LCD；

4.送风方式：顶部微风循环；

5.环境温度要求（℃）：5～40；

6.温度控制范围（℃）：室温+5～60；

7.温度分辨精度（℃）：0.1；

8.温度波动度（℃）：±0.1；

9.温度均匀度（℃）：≤1（37℃时）；

10.容量（L）：≥50；

11.搁板数量（块）：2。

（十一）便携多参数水质分析仪（数量：1套）

1.工作条件：

1.1 电源：标配AA电池4节；

1.2 温度：10～40℃；

1.3 湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）；

2.技术性能指标：

★2.1测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）；

★2.2预置曲线：≥220条，可直接用于分析COD、氨氮、余氯、总氮、总磷等近100个水质参数分析；

2.3用户自建曲线：≥50条；

2.4比色瓶尺寸：方形10×10 mm，1英寸，圆形13mm/16mm/1英寸；

2.5供电方式：标配AA电池，4节，选配外置电源110～240V AC，50/60Hz；

2.6波长范围：340～800nm；

2.7波长选择：自动；

2.8波长准确性：±2nm；

2.9波长重复性：±0.1nm；

2.10光谱带宽：5nm；

2.11光度计测量范围：±3.0Abs；

2.12光度计准确度：±0.003Abs（0.0～0.5Abs），1% （0.50～2.0Abs）；

2.13光度计线性：＜0.5%（0.5～2.0Abs），≤ 1%（大于2.0Abs时）；

2.14杂散光：＜0.5%T（340nm，NaNO2）

2.15数据储存量：≥500条，符合GLP；

2.16显示：LCD，带背光；

3.配置要求

3.1便携式多参数一台（附件包含：比色皿适配器；1英寸比色池10mL，2只）；

3.2 15孔消解器一台；

3.3便携箱一个。

（十二）台式多参数水质分析仪（数量：1套）

1.工作条件

1.1电源：100～240V，50/60Hz；

1.2温度：10～40℃；

1.3湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）；

2.技术性能指标

★2.1读数模式：浓度(mg/L)、吸光度（Abs）、透过率（%）；

★2.2已存储校准曲线：＞240条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等近100个水质参数分析，用户程序：100个，数据存储：2000组；

2.3比色皿适用型号：1～5cm不等；1英寸；圆形；方形；13mm；16mm；

2.4波长范围：320～1100nm；

2.5波长准确度：±1.5nm（340～900nm时）；

2.6波长分辨率：1nm；

2.7光谱带宽：5nm；

2.8波长校准模式：自动；

2.9波长选择

2.9.1自动：基于测试方法的自动选择波长；

2.9.2自动：根据试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法；

2.9.3手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序；

2.11吸光度测量范围：±3.0Abs （波长340～900nm 范围内）；

2.12吸光度测量准确度：5mAbs（0.0～0.5 Abs）；1%（0.50～2.0 Abs）；

2.13吸光度测量线性：偏差＜0.5%（≤2Abs时）；偏差≤1%（＞2 Abs时）；

2.14杂散光：＜0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定）；

2.15数据传输接口：USB接口，网络接口；

2.16软件更新：自动；

2.17操作界面：彩色触摸屏显示；

2.18语言：具有多种语言选择，包括中文；

2.19具有屏幕显示在线帮助指引，提示操作步骤

2.20测量方式：开放式，无需使用遮光盖

2.21选配软件可以使仪器同时比较在线和实验室的数据；

2.22外壳防护等级：IP30；

2.23自动识别条形码，智能测试样品；

2.24光源：卤素灯；

3.配置要求

3.1台式多参数主机一台（包含附件：比色皿适配器、电源线、1英寸玻璃比色皿2只）；

3.2 15孔消解器1台。

（十三）多孔水浴锅（数量：7台）

1.工作室水箱选用优质不锈钢，有优越的抗腐蚀性能；

2.温控精确，数字显示，自动控温；

3.带有磁力搅拌，加速水温均匀；

4.温控范围：室温～100℃；

5.温升速度：至100℃≤70min；

6.控温精度：≤±0.5℃；

7.加热功率：1200W；

8.孔数：≥6。

（十四）二氧化碳培养箱（数量：3台）

*1.触摸屏控制器；

2.可显示即时运行曲线，具有曲线汇总功能，可直接查看同一时间段温度、湿度、CO2浓度三组曲线的变化情况及异常报警和开关门信息；

*3.红外线(IR)传感器控制；

*4. 90℃高温湿热灭菌系统；

5.加热方式：气套式微电脑PID控制；

6.控温范围：室温+5～50℃；

7.工作环境温度: +5～30℃；

8.温度波动度: ±0.1℃；

9.CO2控制范围: 0～20%；

10.CO2控制精度: ±0.1%(红外线传感器)；

11.容积: 40L；

12.载物托架（标配）：2块；

13.紫外灯杀菌：UV紫外消毒。

（十五）光照培养箱（数量：3台）

1.容积：≥258L；

2.控温范围：0～50℃；

3.温控精度：±0.1℃；

4.光照度：0～300μmol/m2/s(22000Lux)；

5.光照层数：2；

6.光度调节范围：10级可调；

7.制冷剂：无氟环保；

8.工作时间：可定时控制或连续运行。

（十六）核酸电泳系统（数量：4套）

1.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）；

2.输出指标：5～300V、1～400mA、1～120W；

3.分辨率：电压 1V, 电流1mA, 电功率1W；

4.定时范围：1分钟～99小时59分钟；

5.显示：带背光的LCD液晶屏(128×64像素)；

6.凝胶面积（W×L）：120×120、120×60、60×120、60×60（mm）；

7.样品通量：1、2、3齿（1.5mm厚）；6、8、11、13、18、25齿（1.0mm厚）；

8.缓冲液容积：～550mL。

（十七）恒温金属浴（数量：7台）

1.控温范围：室温+5～150℃；

2.升温时间：≤30分钟（从20℃升至150℃）；

3.温度稳定性：±0.3℃ at 40℃；

4.显示精度：0.1℃；

5.配备适合1.5mL和0.2mL离心管的模块。

（十八）恒温震荡培养箱（数量：3台）

1.控制方式：PID（微电脑环境扫描微处理芯片）；

2.显示方式：LCD（液晶显示屏）；

3.对流方式：强制对流式；

4.振荡方式：回旋式；

5.开门方式：手动开门；

6.环境温度要求（℃）：5～35；

7.温度控制范围（℃）：4～60；

8.温度分辨精度（℃）：0.1；

9.温度波动度（℃）：±0.1；

10.温度均匀度（℃）：≤1(37℃时)；

11.转速范围（r/min）：30～300；

12.摇板振幅（mm）：Ø26；

13.摇板尺寸（mm）：920×500；

14.摇板数量（块）：1；

15.容积（L）：≥168；

17.配备适合250mL、500mL及1000mL三角瓶的固定夹子。

（十九）冷冻干燥机（数量：1台）

1.规格：压盖多歧管；

2.冻干面积（m²）：0.09；

3.捕水容量（kg/批）：6；

4.西林瓶装瓶量：Φ12mm，990；Φ16mm，349；Φ22mm，184；

5.茄形瓶数量：8；

6.盘装溶液（L）：1；

7.物料盘尺寸（mm）：Φ200；

8.物料盘间距（mm）：70；

9.物料盘尺寸（个）：3；

10.冷阱尺寸（mm）：Φ300×405；

11.冷阱最低温度（℃）：≤-56（空载）；

12极限真空度（Pa）：≤5（空载）。

（二十）脱色摇床，数量：2台

1.电源：220V，50Hz；

2.功率：40W；

3.频率：40～240转/分；

4.摆幅：上下20mm；

5.速度：无级调速；

6.托盘尺寸：320×265mm，双层。

（二十一）微波炉（数量：4台）

1.操控方式：电脑版，微波光波；

2.实际容量：≥25L；

3.功率：1000W；

4.开门方式：下拉门。

（二十二）涡旋混匀器（数量：6台）

1.吸盘式机脚，防震，适合高速工作；

2.多种混匀模式：包括点动模式和连续运行模式；

3.操作显示方式：旋钮，刻度；

4.圆周直径：3mm；

5.振荡方式：圆周；

6.运行方式：连续运转，点动；

7.速度范围：0～2500rpm。

（二十三）细胞电转染仪（数量：1台）

1.单孔处理细胞液量：1～4000μL；

2.电压波形：方波；

3.脉冲电源电压范围：1～400V；

4.方波持续时间：10～10000μsec；

5.脉冲间隔：10～9,999ms；

6.方波个数：1～99；

7.电极：96、24、12孔板专用针电极；

8.无线传输距离：15m；

9.输入电压：210～240V AC。

（二十四）雪花制冰机（数量：2台）

1.制冰（kg/24hour）：≥50；

2.储冰量（kg）：≥15；

3.冷凝方式：风冷；

4.额定功率（W）：280。

（二十五）●原子荧光分光光度计（数量：1台）

1.顺序流动注射系统：采用柱塞泵与蠕动泵相结合的进样方式，样品定量准确，进液、计量、排液、清洗功能自动化，使用方便；

*2.双光束光学系统：双光束光路设计实现同一接收器分时采集样品及参比信号，克服了单光束仪器光源及接收器温漂对测量结果的影响，保障测量结果的稳定性；

3.回流式气液分离器：双腔体结构设计，气液分离效果好，有效克服水蒸气和气泡对分析的影响，无需再接多级气液分离器；

*4.免调元素灯组件：内置电气连接线，具有自动识别，带电插拔等功能，按照元素灯最大能量值校准，固化，即插即用，无需手动调节光斑，确保光源光斑的一致性；

5.原子化器组件：高稳定性低温点火石英原子化器，升温速度快、控温精度好、使用寿命长，快速更换低温点火炉丝；

6.智能控制功能：开机常规检测，故障自诊断，自动炉高；样品自动稀释，单点配制标准曲线等实用功能。氩气自动节气、缺气报警；试剂漏液诊断、缺液报警；废液溢满报警；测试条件实时监测等功能；

7.安全、环保的整体结构设计：密封的原子化器腔室，绝大部分废气由排气口排入实验室排气系统，残余的废气由特制试剂包吸收，两级废气处理。光源向内照射光路设计，避免了紫外光的对使用人员的伤害，使用更安全；

8.具有可独立更换的三个样品盘区，放置适用于10mL、25mL、50mL具塞比色管的样品盘，实现样品处理、测量同一容器，有效避免转移带来的二次污染，可灵活更换，样品位设定不设上限；

9.进样针以碳纤维为骨架，针、管一体的防腐设计，避免玻璃进样针易碎、挂液、需转接的缺点，测试中采用动态浸入式清洗，可以同时清洗进样针内壁和外壁，减少样品交叉污染；

10.配套重金属汞检测专用耗材，实现对水/食品/粮食中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上，提供有资质的食品检验机构出具的验证报告复印件；

11.检出限≤0.015 ng/mL（代表元素砷、锑、铋），汞的检出限≤0.0015ng/mL；

12.相对标准偏差（RSD）≤1.1％（代表元素砷、锑、铋、汞）；

13.噪声：≤2%；

14.漂移：≤2%；

15.线性范围：优于三个数量级；

16.配置要求

16.1双通道双光束原子荧光单元1套，含自动进样器；

16.2免调元素灯：砷、汞、硒元素灯各1支；

16.3原子荧光光度计控制软件1套。

（二十六）转盘混匀器（数量：4台）

1.电源：220V/40W；

2.混合角度：可随意调节；

3.旋转速度：5～80转/分；

4.转速控制：按钮式无级调速；

5.标准配置：离心管架（360°旋转），离心管 15mL，20支（230mm）。

（二十七）紫外切胶仪（数量：2台）

1.反射紫外光源波长：254nm、365nm；

2.透射紫外光源波长：300nm；

3.透射面积：192×148mm；

4.紫外灯的功率：波长为300nm的紫外灯，功率为8W；波长为254、365nm的紫外灯，功率为28W。

二、质保及其他要求

1.为保证售后服务质量，投标时，进口设备需提供厂家售后服务承诺书并加盖厂家或总代理商公章。

2.厂家或总代理商提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并在现场为至少3名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.安装调试过程中产生的所有费用，包括且不限于环境改造、配件、试剂、耗材、人工等均由中标人承担，即“交钥匙”工程。

4.仪器设备或随机软件需要配套计算机的，由中标人配备主流品牌工作站，配置需完全满足仪器设备或随机软件要求。

5.仪器设备质保期为测试验收合格后至少1年，质保期内维修及更换配件均免费，质保期第1年内维修或更换同一配件次数累计超过3次的或者质保期第1年内维修或更换不同配件次数累计超过4次的，免费更换整机。

★注：1、投标人所投产品（除微波炉外）须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

2、投标产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过供应商需承担相关责任和损失。投标参数每条需提供佐证材料，否则投标无效。