一、说明

1.本次招标的设备投标人可不得对所投内容分解后进行响应。

2.本项目报价范围包括设备到达用户指定地点的卸车交货、供货安装及相应的技术咨询服务和售后服务等全部费用。

3.本技术部分如果涉及到品牌、型号，设备独有的参数等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人参考，投标人所投报的设备只要性能达到或超过都将被视为对采购文件作出了实质性的响应。

4.投标人所报价格应该包括项目设备及其他配件，投标人应按照生产厂家的出厂标准供货，投标人所提供的货物均应为质量完全符合国家或行业标准的全新产品，并以此标准进行验收；投标人在提供验收报告的同时必须提供该设备的合格证。

5.招标文件所列出的设备配置及技术、性能要求为招标人正常使用必需的配置和要求，各投标人在投标时所报方案，必须满足上述要求。

二、基本要求

| 1 | 交货期 | 签订合同后按招标人要求供货，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 交货地点 | 招标人指定地点。 |
| 3 | ★付款方式 | 内贸货物安装调试运行正常，验收合格后，投标人向招标人缴纳合同金额的5%作为质保金，招标人向投标人支付100%项目款。质保期满后，招标人返还质保金。投标人必须向招标人开具增值税专用发票，并向招标人提供抵扣联。 外贸货物签订外贸合同后支付80%，验收合格后支付20%。 |
| 4 | 安装调试验收 | 1.在系统满足所有的性能指标（实验室现场测试），并且无障碍运行至少一个月后，用户接收系统。 2.为方便招标人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人应配合用户提出安装条件要求，包括电气要求等。 3.提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在响应文件中注明可选配件的价格。 4.货物到达用户使用现场后，必须由仪器生产厂家技术人员提供现场安装调试，做性能验证实验；货物制造商（或代理商）应在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。 5.在货物安装完成后，由仪器生产厂家技术人员对使用人员（至少两人）免费进行现场技术培训，包括货物基本原理和结构介绍、货物操作方法、货物基本保养维护程序等内容。培训方式可根据用户实际需求，由双方协商时间，可进行多次预约培训。 6.中标人应提供全套安装、操作和维护使用说明书以及调试设备所需要的工具，软件免费更新。 |
| 5 | 质量保证 | 质量保证期： 国产设备自验收合格之日起3年，进口设备自验收合格之日起1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。 |
|  |  | 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 |
| 6 | 售后服务、培训 | 1）如设备出现问题，卖方应在接招标人通知2小时内做出响应，4个小时内提出故障解决方案，24小时内解决故障，不能在规定时间内修好的要提供备品（机）备件确保不影响招标人正常使用。 2）卖方须向买方提供仪器中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。 3）为用户提供系统的工程师培训方案，附详细培训计划。 4）及时提供相关领域新技术与新信息，提供相关技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。 |
| 7 | 其他要求 | 需有产品响应技术需求情况、产品功能适用性、技术先进性证明材料、产品的市场反馈情况证明材料、产品安装、调试和验收方案、售后服务保障与支持证明材料等内容。 |

三、设备技术及配置要求

第一包：全自动共聚焦显微拉曼光谱仪（预算金额：¥140万元；数量1台）

一、主机系统

共焦显微拉曼光谱仪为科研型仪器，要求仪器具有较高整体性和稳定性，具有较高的自动化程度，操作方便、扩展灵活。内部包括有多波长激光光源、高分辨光栅，研究级显微镜系统、软件和计算机系统、快速成像系统等，可以实现快速成像、直接整体成像等。

本仪器必须具备下列功能扩展能力，而无需对现有拉曼光谱仪做任何改造：

1.与扫描电镜（能谱，阴极荧光）联用；

2.与原子力显微镜/近场光学显微镜联用；

3.与激光共聚焦扫描显微镜联用；

4.可升级到紫外（≥229nm）或红外波段（≤1064nm）的更多激发波长。

二、激光器

1. 532nm固体激光器，激光输出功率≥50mW, TEM00空间模式；

2. 638nm固体激光器，激光输出功率≥17mW, TEM00空间模式；

3. 785nm固体激光器，激光输出功率≥80mW, TEM00空间模式；

4. 激光器均内置在主机内，独立光路优化配置；

5. 软件控制自动切换激发波长，无需手动调整。

三、光谱仪

1.拉曼频移范围：100-9000cm-1（532nm激发）；100-6000cm-1（638nm激发）。100-3500cm-1（785nm激发）；

2.系统总透光率大于30%；

★3.光谱分辨率：≤1cm-1（测量氖灯光谱半高宽，1800gr/mm光栅，光栅在+1级条件下工作，狭缝宽度为50微米）；

4.灵敏度：硅三阶峰的信噪比好于40:1，并能观察到四阶峰。（使用单晶硅片，波长532nm，狭缝宽度100微米，100倍物镜，曝光时间100秒，累加次数3次，binning小于等于2）；

5.光谱重复性优于 ±0.02 cm-1（使用表面抛光的单晶硅做样品，采用100×物镜，采用≥1800刻线高分辨光栅，光栅转动，扫描范围100-4000cm-1，重复不少于50次，观测硅拉曼峰（520cm-1），520峰中心位置重复性≤±0.02cm-1；

6.内置多块可用光栅以对应不同波长。

四、检测器

1.CCD检测器及以上，像素1024*256及以上；

★2.量子效率：350-1000nm光谱区间量子效率≥20%，最高量子效率≥80%；

★3.暗噪音：≤0.005e-/pixel/s，读出噪音小于7e-( EM模式)；

4.信号线性放大范围1-1000倍；

5.致冷温度至少-80ºC控制。

五、显微镜

1.高稳定性研究级显微镜,10X原装目镜；

2.彩色摄像头，用于清晰观察样品及拍照录像，可在计算机上显示存储图像；

★3.原装物镜：5X，10X，100X，50X长焦 (或同等水平物镜及以上)；

4.原装反射光源；

5.样品台：XYZ自动样品台。

六、共焦技术

1.横向分辨率<1微米，光轴方向纵向分辨率<2微米；

2.不允许采用虚拟狭缝共焦技术。

七、自动平台

1.X≥75毫米，Y≥50毫米；

2.X、Y方向最小步长精度0.1微米，Z方向最小步长精度0.2微米。

八、智能控制

1.内置标准样品：自动准直激光到样品的激发光路、样品至探测器的拉曼信号传递光路；

2.自动光路准直：仪器自动准直激光激发光路、拉曼信号传递光路与白光光路至显微镜载物台上的微米级样品点上, 自动实现全光路共轴与能量优化；

3.自动波长校准功能：内置标准氖灯光源，自动实现全光谱自动校准，保证光谱峰位准确度；

4.自动拉曼信号强度校正功能：内置标准白光光源，软件自动校准拉曼光强度，消除不同波长信号的响应差异。

九、计算机与软件

1.计算机性能好于Intel i7以上机型，大于16G内存，1T GB硬盘；

2.软件包括仪器控制、数据采集、计算和处理及曲线拟合等各项功能。

十、数据库

具有谱库检索和建库功能，并提供无机物、有机物高分子数据库。

十一、售后、安装与培训

1.质保期：提供主机两年免费质保，激光器一年免费质保，质保期自买方验收签字之日起计算。质保期内的零部件、配件和人工等均为免费。

2.质保期外，投标货物制造厂家应保证15年内能够提供设备备件和相关维修服务。

3.用户实验室准备完毕后，工程师到现场进行仪器的安装，并对仪器的各项指标进行验收，确认仪器达到或优于合同规定的技术指标。1. 货物清点：按照合同及发货清单清点设备及配件。

4.安装及调试：工程所将仪器通电，检查整机及所有的配件都运转正常，并对仪器进行调试，按照制造商提供的出厂报告逐项检查仪器指标。3. 验收：按照双方签订的技术协议中的验收程序和指标进行验收。

5.在用户现场，工程师将对用户进行仪器的使用操作、日程维护保养及简单的故障排除的培训。包括仪器的软件、硬件和附件的安装，使用户能够独立使用并获取正确的数据。应用中心：提供高级应用培训，2人次。

★注：1.投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

2.所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。每条响应参数需提供佐证材料，否则投标无效。

第二包：原子力显微镜（预算金额：¥130万元；数量1台）

一、主要技术参数和配套

★1.扫描器个数及扫描范围:提供两个独立不同范围的扫描器：高分辨扫描器:XY方向最大扫描范围≤10微米,Z方向≤3微米；大范围扫描器：XY方向最大扫描范围≥120微米,Z方向≥5微米。

2．扫描器噪音RMS≤0.3Å（垂直方向），横向分辨率：0.2纳米（XY方向），可得到稳定的云母及石墨原子像。

3．扫描方式：采用样品扫描的高分辨扫描方式，扫描管驱动样品扫描，探针支架、探针及激光头扫描过程中保持位置恒定。

4.进针方式:智能自动进针方式。

★5.光学辅助观察系统：450倍放大，分辨率1.5微米，彩色CCD摄像头，保证至少200微米至1200微米视场区域。

★6.提供防震装置及防震台（需要防止低频共振，防震频率：0.5 Hz），可实现AFM云母原子像测试要求。

7．图像处理及分析软件：要求提供无安装次数限制的离线处理及分析软件，软件要求以后可免费升级。

二、仪器配置功能

1.原子力显微镜（AFM），模式包括以下：

（1）智能扫描模式；

（2）接触模式（Contact Mode）；

（3）轻敲模式（Tapping Mode）；

（4）相位成像模式（Phase imaging Mode）；

（5）压电响应模式（PFM）；

（6）横向力/摩擦力显微镜(LFM)；

（7）力曲线/力谱测量（Force curve / Force volume）；

2.静电力显微镜（EFM）；

3.表面电势显微镜（KFM）；

4.磁力显微镜（MFM）；

5.扫描隧道显微镜（STM）；

6.溶液环境测试模式（Measure in Fluid）；

★7.电化学扫描隧道显微镜（EC STM）；

8.电化学原子力显微镜（EC AFM）；

9.导电原子力显微镜（CAFM）；

10.定量纳米力学性能测试（Peak force QNM）。

三、标准配置

主机及测试系统

1.高速控制器系统1套（电脑配置不低于以下要求：16G内存工作站主机；4核Intel i7处理器；硬盘总容量4T（7200转）；1台30尺寸的全显示显示器；

2.原子力显微镜主机：1套；

3.高分辨扫描器（10微米扫描范围）：1个；

4.大范围扫描器（120微米扫描范围）：1个；

5.探针支架（大气及液体环境实现形貌及物理特性测试要求）：1组；

6.光学系统，含彩色高分辩CCD系统：1套；

7.防震台（进口汽浮防震台）：1个；

8.电化学液体池：1个；

9.电化学工作站：1台；

10. 45倍单筒显微镜：1个；

11. 普通液体池：1个；

12. 稳压电源：1个。

四、附件

1.标准样品(云母片和光栅)：1套；

2.仪器专用工具：1套；

3.仪器各模块所含的配件和耗材。

五、耗材

1．接触模式探针：50根；

2．轻敲模式探针（42 N/m，asymmetric tip）：50根；

3．轻敲模式探针（40 N/m，symmetric tip）：30根；

4．智能成像模式探针：30根；

5. 智能成像模式探针（液体）：30根；

6. 导电模式探针：30根；

7. 磁力/导电显微镜探针：30根。

★注：1.投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

2.所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。每条响应参数需提供佐证材料，否则投标无效。

第三包：微区电化学分析仪（预算金额：¥130万元；数量1台）

一、样品台定位扫描系统

1.定位系统：X，Y，Z轴全部采用高精度的压电马达和闭环控制系统；

2.光学平台：钢质蜂窝状光学平台，采用抗震技术；

3.扫描范围(X、Y、Z)：≥100mm×100mm×100mm；

4.扫描分辨率（X、Y、Z）全部:≤10nm；

5.最大扫速 ≥10mm/s；

6.光学平台：蜂窝状光学平台，抗震；

7.定位系统：X，Y，Z轴全部采用高精度马达定位系统。

二、扫描电化学显微镜测试模块(SECM和AC-SECM)

1.支持2，3，4电极测试，浮地测试；

2.最大输出电压:≥±10V；

3.电流量程范围：≥4nA-500mA；

4.电流分辨率: ≤122fA；

5.电流测量精确度: ≤±0.2%；

6.扫描探针技术包括x、y和z线、面扫描，z探针逼近曲线；

7.用于SECM和AC-SECM测试的高精度调平衡机械台底座2套；

8.序列测试功能：用户可对测试方法自行编程，一次实验可实现多种方法的序列测试；

9.软件能脱机使用，保证用户能对所有方法测得的数据进行离线分析。

三、微区交流阻抗测试模块（LEIS）

1.频率测试范围：≥10μHz-1MHz；

2.交流振幅范围：≥0.2mV-1V；

3.电流测量精确度：≤±0.2%；

4.差分静电计带宽：≥10MHz；

5.输入阻抗：≥1012//5pF；

6.显示模式：阻抗的线扫、面扫、点频率扫描、Bode and Nyquist。

四、扫描振动参比电极模块（SVET）

1.信号通路：相敏检测锁相放大器和差分静电计；

2.频率范围：0.001Hz-250kHz；

3.满刻度灵敏度：10nV-1V。

五、扫描开尔文测试模块（SKP）

1.电压输入满量程灵敏度：10nV-1V；

2.输出时间常数：10μs-100ks；

3.共模抑制比：>80db；

4.电流输入最小灵敏度：10fA；

5.输入阻抗：≥1015欧姆；

6.共模输入范围：±12V；

7.振动激励器：压电陶瓷；

8.振动幅度：1-30μm。

六、配件

1.计算机：出厂主流配置；

2.彩色探针成像系统，可清晰分辨探针与样品间距离；

3.专用电解池：2个（SECM专用微电解池2个，大电解池2个）。

七、其他参数

1.赠送其他微区测试模块1-2套，并附配套探针耗材各5支；

2.设备标配的探针各1套。此外，配置SKP探针直径100μm（5支）、直径250μm（5支）、直径500μm（5支）；SVET探针（5支）；SECM探针直径10μm（5支）、直径25μm（5支）；LEIS探针（5支）；

3.用于微区电化学测试的屏蔽箱1台，可以实现所有微区测试模块的屏蔽作用；

4.用于微区电化学测试的防振动平台1套；

5.整机保修3年，维护人员差旅费、食宿费自理。

★注：1.投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

2.所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。每条响应参数需提供佐证材料，否则投标无效。