## 采购需求

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

### 2.招标产品技术规格、要求和数量

2.1基本要求

2.1.1所投产品功能需满足使用需求，技术先进、成熟，性能可靠；

2.1.2所投产品需具有成功使用的案例，并产生较好的社会效益。

2.2技术要求

第一包：砂磨分散搅拌多用机等（预算：86.6万元）：

一、紫外老化机（数量：1台 预算：18.0万元）

1.设备符合的测试方法：满足GB、ISO、DIN、ASTM、IEC等紫外老化的测试方法
2.具备功能：冷凝，光照，喷淋功能；有网口方便数据监控。
3.样板容量：75mm×150mm，不少于48块。
4.温度范围：光照45～80℃；冷凝40～60℃
5.辐照度设定范围：UVA-340+灯管，0.7-1.70w/m2；UVB-313EL+灯管，0.2-1.70w/m2
6.灯管使用寿命：0.89w/m2@340nm或者0.71w/m2@313nm，寿命≥8000小时
7.故障报警功能：设备全自动运行，保护功能齐全，可无人值守。
8.校准功能：一键校准，可在任意设定的辐照度下进行校准且设备有自动提醒校准功能，确保辐照度的精准。
9.操作界面：双触摸屏，用户界面，简单方便。可使用中文等多种语言编程。
*10.校准证书：设备出厂带有A2LA证书，需提供证书复印件加盖投标人公章。

二、纯水机（数量：1台 预算：4.0万元）

1. 设备电源：220V±10％/50Hz，有可靠接地，功率550W。
2. 造水量：至少20L/h@25℃。
3. 纯水水质：符合紫外日晒ASTM G151，ISO 11341和GB16422.2等标准对纯水的需求：电导率＜5μs/cm，PH 5.5-7，硬度小于0.05mmol/L；可溶性物质少于1.0ppm，悬浮硅含量少于0.2ppm。
*4. 输送压力：匹配QUV/spray对纯水压力要求。（注：此压力可数字设定与调节，并可远程高频次高精度自动响应各QUV的用水指令。）
*5. 输送流量：匹配QUV/spray冷凝与喷淋对纯水流量的要求、并自动随冷凝喷淋过程不同调整流量，可满足QUV湿度、冷凝、喷水可循环连续测试。可满足QUV模拟户外湿度的影响，可达到100%的湿度，可仿真雨水的效果。
6. 水箱：外置10加仑的压力缓冲储桶，内置PE 120L可控纯水箱。

三、砂磨机（数量：1台 预算：19.0万元）

*1. 研磨筒体容积：约0.78 L。
2. 外壳：不锈钢。
3. 内筒：不锈钢镀硬铬。
4. 搅拌轴：不锈钢镀铬转子和硬质合金销棒。
5. 研磨筒体端盖：不锈钢。

*6. 分离器：动态旋转缝隙筒，缝隙宽度0.4毫米。
7. 密封材料：聚四氟乙烯/特种橡胶。
*8. 驱动：变频调速600-3000rpm。
9. 启动形式：变频启动。
10. 进料泵：气动隔膜泵带减脉冲装置。
11. 操作系统：按钮式。
12. 仪表显示：具有最高温度自动切断功能的触点式温度计，测量范围0–100℃；具有最低/最高压力自动切断功能的触点式压力表，测量范围0–6 bar。

四、超声波破碎仪（数量：1台 预算：12.0万元）

1. 技术指标参数：

*1.1 净输出功率：≥800W，输出频率20KHz，处理样品体积为250uL至数升。
*1.2 风冷式变频器：锆钛酸铅晶体压电变频器，直径不小于63.5mm。风冷式变频器，有效保护变频器，同时隔离水汽灰尘和腐蚀性气体。
1.3 1秒至10小时定时功能。
1.4 自动频率控制，可变振幅控制，自动振幅补偿。
1.5 实验实时参数显示，数字式显示实际功率。
1.6 脉冲激发时间1秒至59秒可调节
1.7 微控制处理器，可以编程，最多可存储10个程序。
1.8 集成温度控制器防止样品过热，当样品温度超过设定值时，机器停止运行，监测并控制样品处理温度在1℃至100℃范围内。
1.9 电源要求：220或240V，50/60Hz。
*1.10 标准探头：固定探头或配有可换尖端的螺纹探头，尖端约Φ13mm，适用体积10ml至250ml，长度136mm，材质钛合金TI-6AL-4V。

2. 产品基本配置：

2.1 主机：1台（内含锆钛酸铅晶体压电变频器）。

2.2 电源线、操作手册、工具组等：1套。

2.3 Φ13mm探头：1个。

2.4 温度探头：1个。

2.5 25ml螺纹探头：1个（处理量：50-1000ml）。

2.6 隔音箱：1个。

2.7 蠕动泵：1台。

●五、超声波破碎仪（中试级）（数量：1套 预算：20.0万元）

1 技术指标参数：

*1.1净输出功率：≥1600W，输出频率20KHz，处理样品体积为50ml-数升
*1.2风冷式变频器：锆钛酸铅晶体压电变频器，直径不小于76.2mm。风冷式变频器，有效保护变频器，同时隔离水汽灰尘和腐蚀性气体
1.3 1秒至10小时定时功能
1.4自动频率控制，可变振幅控制，自动振幅补偿
1.5实验实时参数显示，数字式显示实际功率
1.6脉冲激发时间1秒至59秒可调节
*1.7流体处理速度最高可达250L/h
1.8电源要求：220或240V，50/60Hz
1.9标准探头：约Φ25mm，探头长度230mm，处理量50ml至4L，钛合金材质TI-6AL-4V

1.10连续样流处理室：腔体体积500ml

2 产品基本配置

2.1主机：1台（内含锆钛酸铅晶体压电变频器）

2.2电源线、操作手册、工具组等：1套

2.3连续样流处理室：1套（包含25mm探头，流体处理速度最高可达250L/h）

2.4助推器：振幅放大器1套

2.5隔音箱：1台

六、紫外可见光谱仪（数量：1台 预算：8.0万元）

1. 波长范围：190nm-900nm。
2. 波长准确度：±0.3nm(开机自动校准)。
*3. 波长重复性：≤0.16nm。
*4. 光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm五档可调。
5. 杂散光：≤0.015%T(220nm,NaI)。
6. 光源转换：全自动切换。
7. 光度方式：透过率、吸光度、反射度、能量。
8. 光度范围：-4.0-+4.0Abs。
9. 光度准确度：±0.002Abs(0～0.5Abs)；±0.004Abs(0.5～1.0Abs)；±0.3%T (0～100%T)。
10. 光度重复性：±0.001Abs(0～0.5Abs)；±0.002Abs(0.5～1.0Abs)。
11. 基线漂移：≤0.25%T/h。
12. 噪声：≤0.05%T。
*13. 可配套重金属检测专用耗材及方法包。

详细配置：

1. 紫外可见分光光度计主机：1台。

2. 10-100mm可调比色池：1个

3. 钨灯：2个。

4. 氘灯：1个。

5. 10mm石英比色皿：1对。

6. 电脑打印机：1套。

七、涂层测厚仪（数量：1台 预算：4.0万元）

*1. 测量范围：钢铁上非磁性涂层和有色金属上绝缘涂层，0-1600um。
2. 测量区域直径：≤Φ5 mm。
3. 分辨率：0.1 μm。
4. 精度：±(1μm + 1%读数)。
5. 最小曲率半径：1.5 mm凸面/10 mm凹面。
6. 最小基体厚度：F 0.5 mm/N 50 μm。
7. 数据记忆组：超过9500。
8. 存储数据量：2.000.000。
9. 最大批组数量：≥9500。
10. 统计值：kvar、n、max.、min.、CP、CPK。
11. 校准：如果无基材使用，则通过涂层进行校准(CTC)。
12. 补偿功能：用于从读数中加/减一个恒定值。
13. 极限设置：超出限值时的光信号和声信号警报。
14. 操作温度/存储温度：-10～60℃/-20～70℃。
15. 数据接口：USB 和蓝牙 4.0。
16. 电源：3×AA (LR06) 电池，USB。
17. 显示：160×160 像素 LCD，背光。
18. 防护等级：IP 65。

八、砂磨分散搅拌多用机（数量：2台 预算：1.6万元）

1. 功率：750W（交流变频）。
*2. 调速范围：0-7500rpm。
3. 升降行程：≥240mm。
4. 分散盘直径：Φ50/Φ60mm。
5. 砂磨盘直径：Φ50/Φ60mm。
6. 料筒容量：1.25L。

7. 电源：220V，50/60Hz。

注：★投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第二包：恒温培养箱等（预算：42.9万元）：

●一、超纯水系统（数量：2台 预算：11.0万元）

1. 技术指标参数：

1.1 进水标准：市政自来水（温度5～40℃，压力≥1kg/cm2）。
1.2 产水量：20L/H（双级反渗透），纯水回收率≥20%。
1.3 同时产生2种水质，并有2个独立取水口供分级取用。
1.4 40L压力储水桶（NSF认证）。
1.5 高端水质：电阻率≥18.2MΩ.cm。
1.6 总有机碳（TOC）：<5ppb。
1.7 细菌总数：<0.1CFU/ml。
1.8 热源：<0.001EU/ml。
1.9 颗粒污染物（>0.2μm）：<1个/ml。
1.10 低端水质：双级RO，电导率<5μs/cm（符合GB6682-ClassIII）。
1.11 有机物和细菌去除率：≥99％，超纯水最大取水流量：1.8L/min。
1.12 精确定量/定时取水（0.1-25L/1-60min，定量误差＜±2％）。
1.13 在线LCD电导率＋电阻率2段水质监控。
1.14 具有滤芯更换提示，自动污堵诊断功能。

1.15 具备UV失效报警、漏水保护装置。
*1.16 使用MW5000超滤膜附件，确保去除热源及核酸酶。
1.17主机台式设计，系统自动运行，自动保养，无须人工伺服；

1.18防水轻触按键，蓝色高亮LED＋背光LCD显示界面，显示设备工作状态和参数；1.19 超滤膜自动清洗，超纯柱（DI）自动润洗功能；

1.20即时显示报警及保养信息；

1.21内置系统消毒程序；

1.22纯水系统运行无噪音，无发热，低功率（100W）；

1.23 整机水电分离设计，低电压运行；

1.24通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证，产品有CE认证证书

*1.25 在用户所在省设有总代理商及维修点，承诺中标后提供原厂售后服务承诺函及授权书。
2. 详细配置（单台）：
2.1 超纯水主机：1台（滤芯预装，内置预处理）。
2.2 254nm185nm双波长紫外附件：1套。
2.3 原装进口5000dalton超滤膜：1支。
2.4 0.22μm终端滤器：1个。
2.5 消毒组件：1套。
2.6 40L钢质压力储水桶：1个。

二、高速离心机（数量：1台 预算：4.0万元）

- 电源：220V±10%/50Hz。
2. 整机功率：400W。
3. 调速范围：100-20000rpm。
4. 定时范围：0～99min。
5. 噪音：＜70db。
6. 转子容量：5ml×12（角式），最高转速 15000转/分，最大离心力 15093×g；
10ml×12（角式），最高转速 10000转/分，最大离心力 8944×g；
50ml×6（角式），最高转速 8000转/分，最大离心力 7012×g。

三、低速离心机（数量：2台 预算：2.0万元）

- 电机：直流无刷电机，免维护。
2. 电源：AC220V/50Hz 8A。
3. 最高转速：5000r/min。
4. 最大相对离心力：4400×g。
5. 定时范围：1－999min
6. 转子容量：100ml×4 5000r/min；10ml×3×4 5000r/min；10ml×8×4 3500r/min。
7. 控制系统：微电脑控制，可预选转速、时间、离心力；液晶显示，按键操作、简便耐用；记忆功能，自动记忆上次运行参数；电子安全门锁；10种升降速率供选择，可快速启动、快速停机；故障报警功能。

四、恒温培养箱（数量：1台 预算：6.0万元）

- 最高温度：75℃。
2. 体积：不小于405L。
3. 采用微处理控制温度，荧光显示屏、数字显示。
4. 隔板最大承重：30kg。
*5. 温度均一性：≤±0.5℃（37℃下测量）。
*6. 温度稳定性：≤±0.4℃（37℃下测量）。
7. 箱门开启角度：超过180°，易于进入和使用。
8. 箱体材质：内部不锈钢材质为1.4016，圆角设计，带玻璃观察门。
9. 自动控制：自动超温报警系统；自带校正功能；自然对流循环功能。
10. 对流技术：自然对流。
*11. 带有RS232数据接口，进行数据监测。
12. 标配脚轮，方便移动。

五、洁净工作台（数量：1台 预算：1.8万元）

- 产品类型：双人单面洁净工作台。
2. 气流模式：垂直层流。
3. 工作区长度：≥1300mm。
4. 工作台面高度：770±10mm。
5. 工作区洁净度：100级以上。
6. 操作台面平均菌落数：≤0.5CFU（皿×0.5h）。
7. 工作区风速：0.2-0.5m/s三挡可调。
8. 工作区内部照度：≥300LX。
9. 噪声：≤60分贝。
10. 具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命。
11. 前窗玻璃材质：钢化玻璃，厚度≥6mm。
12. 工作台面材质：304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出。
13. 照明：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射。
14. 电源插座：2个，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44。
15. 三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险。
16. 具有联动功能，开门后自动开启荧光灯；关门后风机自动关闭。
*17. 紫外杀菌延时启动：紫外灯开关按下后，声光提醒，延时至10秒钟后紫外灯点亮。
*18. 紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆，方便使用。
19. 电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备。

20. 底座设有万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位。
*21. 在用户所在省设有总代理商及维修点，承诺中标后提供原厂售后服务承诺函。

六、医用冷藏冷冻箱（数量：2台 预算：2.4万元）

1. 有效容积：≥282L。

2. 整体结构：立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，有效防菌防腐蚀；冷藏室容积≥185L，冷冻室容积≥97L。

3. 温度控制：微电脑控制，触摸按键，LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10～-30℃，温度可自行调节。

4. 核心组件：采用名牌压缩机，进口品牌风机；采用碳氢制冷剂，制冷效果佳、性能稳定。

5. 资质认证：产品厂商应通过ISO9001、ISO14001、ISO13485认证，产品具有医疗器械注册证，提供证书复印件加盖投标人公章。

6. 门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优。

7. 制冷系统：冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用。

*8. 温度均匀性：风冷系统，保证冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃，并出具省级检验中心的检测报告复印件加盖投标人公章。

9. 安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、选配网络监控。

10. 数据存储：可选配数据存储模块，数据可导出数据及图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性。

11. 数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年。

12. 温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测。

13. 箱内配置：冷藏室冷冻室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦。

14. 柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能。

15. 固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠。

16. 安全保障：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求。

17. 停电报警：内置高容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时。

*18. 冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少。

*19. 在用户所在省设有总代理商及维修点，承诺中标后提供原厂售后服务承诺函及授权书。

七、光解仪（数量：3台 预算：9.0万元）

1. 技术指标参数：

1.1 光源均含有独立的电源控制系统，模拟日光、可见光催化。
1.2 氙灯光源：输入功率500W、300W、100W、1000W可选。
1.3 金卤灯：400W、250W 可选。
1.4 紫外光催化、光化学合成。
1.5 汞灯光源：500W、300W、100W、1000W可选。
1.6 低压汞灯：10W254nm、10W185nm可选。
1.7 箱体尺寸：400×400×700mm。
1.8 冷却方式：循环风冷。
1.9 电源控制：风扇、光源、其他用电设备。
1.10 电源供电：220V。
1.11 最大功率：1000W。
1.12 观察视窗：50×50mm两个（防紫外防强光）。
1.13 内照式环形反应平台。
1.14 12位反应器，适合10-100ml各种容量实验。
1.15 一体式多项磁力搅拌装置，搅拌速度2500RPM。
1.16 内置高透射石英冷阱，光源冷却及滤除红外光。
2.详细配置：
2.1 高稳定氙灯光源系统1套。
2.2 高稳定汞灯光源系统1套。
2.3 紫外光滤光片6片。
2.4 可见光滤光片6片。
2.5 电源、数据线及其他附件1套。
2.6 400×400×700光化学反应箱1台。
2.7 6-12位内照式环形反应平台及附件1套。
2.8 标配50ml石英反应管12支、控温冷凝管12支（另有100ml石英反应管可选）。
2.9 石英冷阱。

八、恒温干燥箱（数量：3台 预算：1.2万元）

1. 电源电压：AC 220V±10V/50Hz。
2. 控温范围：室温+5～300℃。
3. 分辨率：0.1℃。
4. 波动度：±0.8℃(100℃)。
5. 均匀度：2%。
6. 输入功率：1550W。
7. 内胆尺寸(mm)：410×350×450。
8. 载物托架：2块。
9. 定时范围：0～99小时60分钟。

九、真空干燥箱（数量：2台 预算：1.6万元）

1. 电源电压：220V±10V 50/60 Hz。
2. 输入功率：900W。
3. 控温范围：室温+5～250℃。
4. 温度波动度：±1℃。
5. 达到真空度：133Pa。
6. 容积：不小于53L。
7. 内胆尺寸(mm)：415×370×345。
8. 载物托架：2块。
9. 加热方式：隔板加热。
10. 定时范围：0～999分钟。

十、水浴锅（数量：3台 预算：0.9万元）

1. 规格：双列八孔。
2. 锅体材质：外壳采用优质钢板，表面喷塑，内胆采用不锈钢板。
3. 操作室尺寸：约600×290×120(mm)。
4. 功率：1500W。
5. 温控范围：RT+5～100℃。
6. 温度误差：±1℃。

7. 跟踪报警：+2±0.5℃。

十一、超声波清洗机（数量：3台 预算：3.0万元）

1. 内槽尺寸：不小于300×240×200mm。
2. 容量：≥14.4L。
3. 工作频率：40KHz。
4. 超声功率：480W。
5. 加热功率：500W。
6. 温度可调：室温～80℃。
7. 功率可调：40～100%。
8. 时间可调：1～999 min。
9. 网篮：有。
10. 降音盖：有。
11. 排水：有。

注：★投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第三包：高剪切分散机等（预算：78.6万元）：

●一、旋转蒸发仪（数量：3套 预算：12.0万元）

旋转蒸发仪主机及整套配置内的其他产品来自同一厂家，玻璃组件左右两方向均可安装，主机与浴槽自由配合放置。

1. 旋转蒸发仪主机
1.1 旋转速度范围：0～280rpm。
1.2 可达真空度：399.9Pa（3mmHg）以下。
1.3 浴锅温度范围：室温＋5～180℃。
1.4 升降行程：100mm＋150mm（手柄滑动+辅助延长）。
1.5 试料瓶可以左右两侧安装、可以设定正反转。
1.6 浴锅容积：不小于5L。
1.7 浴锅温度调节精度：±1.5℃（水浴）。
1.8 机器带有与真空控制器的专用通信接口，方便升级。
1.9 回收瓶：球型瓶1L球磨口 S35/20。
1.10 试料瓶：梨型瓶1L标准磨口 S29/38。
2. 冷却水循环装置：
2.1 温度范围：-20～30℃。
2.2 冷却能力：450W（387kcal/h）at液温10℃；310W（266kcal/h）at液温-10℃。
2.3 最大流量：不小于9L/min。
2.4 最大扬程：不小4m。
2.5 机器自带与旋转蒸发仪和真空控制器的通信接口，方便升级使用。
3. 水流抽气泵：
3.1 排气量：不小于15L/min。
3.2 安全功能：逆流防止阀、过热保护器。
3.3 材质：聚丙烯。
4. 详细配置（单套）：
4.1 旋转蒸发仪主机：1台。
4.2 冷却水循环装置：1台。
4.3水流抽气泵：1台。

二、油浴锅（数量：50台 预算：25.0万元）

1. 浴锅温度范围：室温+5℃～180℃。
2. 浴锅温度调节精度：±1.5℃（水），±3℃（油）。
3. 温度控制：微电脑ON-OFF控制。
4. 浴锅加热功率：不低于1000W。
5. 蒸发能力：Max.25 mL/min(水蒸发量)。
6. 浴锅·材质：特氟龙涂层。
7. 容积：不小于5L。

8. 浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示。

三、电动搅拌机（数量：50台 预算：20.0万元）

1. 技术指标参数：

1.1 功率：≥120W
1.2 处理量范围：50～20000ml（H2O）
1.3 转速范围：Ⅰ级 60～500rpm；Ⅱ级240～2000rpm
1.4 转速显示方式：液晶数字显示
1.5 最大处理粘度：10000CP
1.6 搅拌轴最大转矩：150Ncm
1.7 接触物料材质：SS316L
1.8 搅拌桨固定方式：钻夹头
1.9 钻夹头夹持直径范围：0.5-10mm
1.10 过热保护：带过热保护器
*1.11 生产商具备TUV认证资质，提供证书复印件并加盖投标人公章

2.详细配置（单套）：

2.1 电动搅拌机主机：1台

2.2 工作架、底座：1套

2.3 PTFE月牙型搅拌桨（搅拌桨直径100/30mm）：1支

四、电热磁力搅拌器（数量：10台 预算：6.0万元）
1. 转速范围：50～1500rpm。
2. 温度：10～150℃。
3. 搅拌容量：10mL~20L。
4. 转速设定：旋钮设定。
5. 温度控制：PID控制。
6. 温度设定：薄膜按键设定。
7. 马达：DC无刷马达 输出25W。
8. 磁石材质：钕磁铁。
9. 加热器：600W。
10. 本体材质：铝合金，陶瓷涂层。
11. 搅拌台尺寸：135mm。

五、真空泵（数量：2台 预算：4.0万元）
1. 采用防逆流构造、废气排气阀、强制给油方式。
2. 流路部件全耐腐蚀处理。
3. 配油雾过滤器，防止设备运行时大量油雾排出。
4. 防污涂层处理：有。
5. 排气量：不小于50 L/min。
6. 极限真空度：不高于0.68Pa。
7. 马达：输出200W。
8. 安全保护：断电保护、防逆流阀、油过滤。

六、隔膜泵（数量：3台 预算：3.6万元）
1. 设置排气速度转换开关（HIGH/LOW）：HIGH为高速排气使用，LOW为静音减压时用。
2. 最大排气速度：≥30L/min。
3. 极限真空度：≤10hpa。
4. 接触气体部材质：特氟隆。
5. 吸排气嘴方向可变，使用更方便。

七、高剪切分散机（数量：1台 预算：5.0万元）

1. 技术指标参数：

1.1 功率：1050W
1.2电源：220V 50/60Hz
1.3转速：3500～25000rpm
1.4转速显示：刻度显示
1.5转速控制：无级调速
1.6标准工作头配置：30G
1.7接触物料金属材质：SS316L
1.8轴套材质：PTFE
1.9处理量范围：150ml（H2O）～10000ml（H2O）
1.10 最高处理粘度：5000CP
1.11最高工作温度：120℃
1.12工作头最小/最大浸入液体长度：35/200
1.13允许工作环境温度：5～40℃

*1.14生产商具备TUV认证资质，提供证书复印件并加盖投标人公章

2. 详细配置：

2.1高剪切分散机主机：1台

2.2工作架、底座：1套

2.3 25F工作头：1支

2.4 30G工作头：1支

八、分析天平（数量：3台 预算：3.0万元）
1. 精度：≤0.1mg
2. 量程：0-210g

3. 重复性(sd)(满量程)：±0.0001

4. 线性误差 (g)：±0.0002
5. 典型稳定时间：≤2S

6. 秤盘尺寸：不小于90 mm

7. LCD显示屏；
8. 全自动故障检测，线性四点校准，超载保护；
9. 内置RS232通讯接口，可连接电脑或打印机，便于数据记录和处理；

10. 操作温度范围：10℃-30℃；

注：★投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

3.商务条件

3.1交货期

按招标文件要求供货，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

3.2交货地点

海南省三亚市崖州区崖州湾科技城。

3.3付款方式

合同中另行规定。

3.4安装、调试、验收

3.4.1货物运抵现场后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2货物由中标人进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。中标人应向采购人提供详细的验收标准和验收手册。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.4.3对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后10个工作日内以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，采购人负责安装场地的准备。

3.5质量保证期

3.5.1质量保证期：

国产设备自测试验收合格之日起质保三年，进口设备自测试验收合格之日起质保一年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6售后服务

3.6.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，24小时内到达现场，48小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的售后服务。

3.6.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：本招标文件中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“*”号的技术要求为重要技术指标要求。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品