# 中国海洋大学天然稳定同位素质谱仪等设备采购项目（第三次）采购需求

1.交货期及交货地点

1.1签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

1.2采购人指定地点。

2.质量保证期

2.1质量保证期：国产设备自验收合格之日起3年，进口设备自验收合格之日起1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

4.安装调试验收

4.1中标人须保证所提供的产品能满足主管部门的验收要求，并保证通过验收。

4.2采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

5.售后服务

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

6.培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

- 采购内容

第二包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然稳定同位素质谱仪 | 一、稳定同位素比质谱主机 1.离子源：高灵敏度电子轰击源，离子源室为一体成型/非焊接整块不锈钢，可烘烤到90°C或整个腔体可烘干； 2.真空系统：带有涡轮分子泵和前级真空泵的自动真空系统； 3.离子光学：扇形磁场能同时测定所有气体，100%传输所有离子束； 4.需9个法拉第杯，测定参数包括N2O（44、45、46）、CO2（44、45、46）、N2（28、29）、O2（32、33、34）、Ar（40）、H2O中的2H和18O、NO（30、31、32），其中N2、Ar和O2需满足同时测定； 5.放大器装于隔离室中保护真空以降低噪声；放大器放大因子可以计算机控制选择切换； 6.配备自动测定H3+因子与自动校正功能，可以在样品序列的前、后、进行中的任何时机自动监视H3+因子与校正； 7.质量数范围：1-96dalton，加速电压≥3kV； 8.质量分辨率（m/Δm）：110（10%峰谷）； 9.绝对灵敏度：≤1200M/I（连续流）； 10.离子源线性：0.02‰/nA； 11.H3+因子：≤6ppm/nA，稳定性好于0.03ppm/nA/h； 12.放大器输出范围：0-50V； 13.痕量气体预浓缩系统：可用于在线分析自然浓度水平下的大气温室气体。气体样品（N2O、CO2、N2、O2、Ar、H2O中的2H和18O、NO）经过纯化，低温浓缩，再通过毛细管柱分离，最终进入质谱仪进行分析；分析外精度要求达到表1所示。 表1天然稳定同位素质谱仪测试精度要求 气体 同位素 外精度‰ CO2 δ13C ≤0.15 δ18O ≤0.2 N2O/NO δ15N ≤0.5 δ18O ≤1.0 Ar δ40Ar ≤0.08 N2 δ15N ≤0.08 O2 δ18O ≤0.08 H2O δ2H ≤2 δ18O ≤0.15 二、配件（附件）技术指标 1.可实现自动进样装置： 1.1总进样架子长度可放置180个20ml的wheaton顶空样品瓶，总长度分为3个架子，每个架子可放60个，摆臂可在3架间随意进样； 1.2自动进样器1套； 1.3带顶空功能的GC-PAL自动进样器需带双针反吹的套针，反吹系统（backflash），即进样针提到液面以上时仍可以吹He，避免污染； 1.4套针4套，高度初步要求：针长14cm，孔1离针尖5cm，孔2离针尖9cm； 2.预浓缩系统： 2.1用于大气和顶空气中痕量气体N2O（44、45、46）、CO2（44、45、46）、N2（28、29）、O2（32、33、34）、Ar（40）、H2O中的2H和18O、NO（30、31、32）测定前样品预浓缩和纯化； 2.2加装Nafion除水膜用于化学吸附阱前除水； 2.3需包括化学吸附阱去除水和CO2等； 2.4 N2O、CO2、N2、O2、Ar、H2O中的2H和18O、NO可自动切换而无需频繁更换填料； 2.5色谱分离柱：至少达到安捷伦GS-Q、赛默飞及Waters色谱柱的要求，530μm×15m色谱柱4套； 2.6 2个液氮冷阱系统的冷阱管应加长，冷阱升降杆上下运动范围要加高，冷阱使用2L POPE Dewars液氮罐（窄口大肚）（Pope#8697）盛装液氮，保证冷阱系统能实现气体样品连续分析12小时以上，或者自动增补液氮系统1套，可自动加液氮； 2.7自动电子冷却系统1套，最低温度-90℃，即在色谱柱后加一个-90℃的异丙醇冷阱，由专门自动制冷仪器控温； 2.8加装VOCAL六通阀，在色谱柱之前实现反吹； 3.控制系统：软件控制质谱系统所有模块和预浓缩装置等外设模块。控制软件可以自动执行峰对中（peak center），离子源调谐和线性测试等日常操作步骤；可在Windows环境下运行，并与系统控制器联合提供全面系统控制、数据采集和报告。工作站1台，要求不低于以下配置：23英寸液晶显示终端、I7及以上CPU、16GB内存、1T硬盘、DVD刻录光驱、墨仓式打印装置； 4.备品备件及其它配套要求： 4.1质谱仪主机零备件包一套； 4.2用于痕量N2O、CO2、N2、O2、Ar的稳定同位素，H2O中的2H和18O、NO的痕量气体预浓缩装置一年用消耗品包一套； 4.3标准参考气，包括以上所有需测定同位素的参考气以及载气He，包括相应的气瓶； 4.4不锈钢减压阀8支； 4.5 100m不锈钢连接管线，以及相应转接头； 4.6静音空气压缩机1台；马达功率≥0.2KW，流量：≥40L/min，最大压力不低于6 Bar(0.6Mpa)，储气罐容量：≥20L；性能与PANTHER、凯撒、金盛等空气压缩机相当； 4.7稳压不间断电源（UPS）1台：16-20KW（KVA），延时2小时，具有稳压功能 5.技术资料： 5.1使用说明书、维修手册； 5.2系统软件及备份光盘。 三、所含服务（如：安装调试、保修、技术培训、其他售后服务等） 1.投标人必须提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对采购人进行操作培训； 2.仪器在安装调试合格后提供两年保修服务；在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，采购人可用人民币结算，投标人应及时为采购人提供备品备件； 3.投标人在国内必须设有专业的维修站和零配件仓库，有强大的专职维修工程师及应用工程师队伍，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时到场，保证仪器的正常使用； 4.验收时，按中标人提供的技术数据、合同数据和标书指标进行验收。 | 1 |

第三包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加富样品稳定同位素比质谱仪 | 一、稳定同位素比质谱主机 1.离子源：高灵敏度电子轰击源，可烘烤； 2.真空系统：带有涡轮分子泵和前级真空泵的自动真空系统； 3.离子光学：采用扇形磁场，能同时测定所有气体，100%传输所有离子束； 4.能够测定从天然丰度到>90%丰度的同位素样品；测定天然空气中N2时30N2/28N2比值不超过2×10-4； 5.能够同时测定加富样品中N2和N2O的同位素丰度，配置不低于5个法拉第杯； 6.可以同时连接4路参考气：C，N，O，H的连续测定。配备CO2和N2参考气； 7.参考气自动稀释：根据样品气的信号强度，将参考气自动稀释至任意预设的信号强度； 8.配备自动测定H3+因子与自动校正功能，可以在样品序列的前、后、进行中的任何时机自动监视H3+因子与校正； 9.质量数范围：优于1-90dalton，加速电压至少3kV； 10.质量分辨率（m/Δm）：≥100（10%峰谷）； 11.绝对灵敏度：≤1200M/I（连续流）； 12.离子源线性：≤0.06‰/nA或者≤0.06‰/V； 13.系统稳定性：≤10ppm； 14.连续流参考气精度：δ15N-N2：1σ≤0.15‰；δ15N-N2O：1σ≤0.5‰；δ18O-N2O：1σ≤1‰；δ13C-CO2：1σ≤0.1‰；δ18O-CO2：1σ≤0.1‰；δD-H2：1σ≤2‰。 二、配件（附件）技术指标 1.多用途气体进样装置： 1.1用于大气和顶空气中加富的气体N2的δ15N-N2测定前样品自动进样和纯化并引入至同位素比质谱仪中进行测量； 1.2液氮冷肼一套（KGW），用于消除水和高沸点的杂质气体； 1.3加装1套Nafion除水膜用于化学吸附阱前除水；包括化学吸附阱（高氯酸镁+Ascarite II）去除水和CO2； 1.4旁路并行手工进样装置；满足高丰度15N2的可变换体积（10-500μL）的手工注射进样，并可实现数据自动采集处理；包含手工注射进样阀、气体流速调节阀、三通换气阀、色谱分离柱（PoraPlot Q）；除氧管式炉，用于消除测定N2同位素比值时O2的干扰；最高温度1200 °C，炉管直径小于40mm，炉管长度小于400mm，有效加热区长度大于100mm，尺寸：不超过500mm×400mm×300mm，重量不超过10kg； 2.痕量气体预浓缩装置： 2.1用于大气和顶空气中ppb级加富气体N2O的δ15N测定前样品预浓缩和纯化； 2.2带顶空功能的自动进样器一套，双向同心针设计的进样针，带反吹功能； 2.3加装2套Nafion除水膜用于化学吸附阱前除水；包括化学吸附阱（高氯酸镁+Ascarite II）去除水和CO2； 2.4液氮双冷肼； 2.5自动增补液氮系统1套，可自动加液氮，或者冷阱使用2L Dewar（Pope#8697）盛装液氮； 2.6色谱分离柱：内径0.53 mm*15 m，膜厚度20 µm色谱柱2套；性能与安捷伦GS-Q、赛默飞及Waters色谱柱相当； 2.7VALCO六通阀，用于反吹切换； 3.控制系统：软件控制质谱系统和多用途气体进样装置和痕量气体预浓缩装置等外设模块。控制软件可以自动执行峰对中（peak center），离子源调谐和线性测试等日常操作步骤；可在Windows环境下运行，并与系统控制器联合提供全面系统控制、数据采集和报告；工作站1台，要求不低于以下配置：23英寸液晶显示终端、I5及以上CPU、8GB内存、1T硬盘、DVD刻录光驱、墨仓式打印装置； 4.备品备件及其它配套要求： 4.1质谱仪主机零备件包一套； 4.2用于大气中N2，O2和痕量N2O、CO2的稳定同位素的痕量气体预浓缩装置一年用消耗品包一套； 4.3标准参考气，包括以上所有需测定同位素的参考气以及载气He，包括相应的气瓶； 4.4保证足够气体管路连接的不锈钢连接管，以及相应转接头及减压阀； 4.5静音空气压缩机1台；，马达功率≥0.2KW，流量：≥40L/min，最大压力不低于6Bar(0.6Mpa)，储气罐容量：≥20L；性能与PANTHER、凯撒、金盛等空气压缩机相当；性能与PANTHER、凯撒、金盛等空气压缩机相当； 4.6稳压不间断电源（UPS）1台：16-20KW（KVA），延时2小时；具有稳压功能。 5.技术资料： 5.1使用说明书、维修手册； 5.2系统软件及备份光盘。 三、所含服务（如：安装调试、保修、技术培训、其他售后服务等） 1.投标人必须提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对采购人进行操作培训； 2.仪器在安装调试合格后提供两年保修服务；在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，采购人可用人民币结算，投标人应及时为采购人提供备品备件； 3.投标人在国内必须设有专业的维修站和零配件仓库，有强大的专职维修工程师及应用工程师队伍，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时到场，保证仪器的正常使用； 4.验收时，按中标人提供的技术数据、合同数据和标书指标进行验收。 | 1 |

注：

1.第二、三包投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告,或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款按负偏离进行处理。

在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审。

2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。