中国科学院山西煤炭化学研究所

高温高压接触角测量仪

采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G210300038

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2021年6月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温高压接触角测量仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 高温高压接触角测量仪

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。（无特殊要求）

- 设备用途：

2.1 在合成气催化转化的浆态床反应体系中，通常呈现气-液-固三相共存的状态，催化剂与合成气、产物及溶剂的接触方式及三相交界点状态对合成气转化中催化剂的活性、选择性以及稳定性有着至关重要的影响。在气相反应氛围下，液体物质与固体催化剂表面接触时，其最终形态取决于液体物质内部的内聚力和液体物质与固体催化剂间的粘附力的相对大小。液体物质对固体催化剂的接触角，即液体对固体的浸润性，是表征催化剂性质的一个重要参数。高温高压接触角测量仪能够分析表征近反应状态下气-液两相物质与固相催化剂的表面接触行为、计算固体催化剂表面自由能以及测量物理表面张力值。通过研究反应条件下气-液-固三相的存在形式和接触状态，固体催化剂-液相媒介物质间的浸润程度和固液界面性能，建立这些参数与催化剂催化性能间的对应关系和相应值，从而选择性的对催化剂进行设计和表面改性，最终实现催化剂结构和性能的最优化调控。

- 技术规格：

3.1 高压接触角测量仪主机：能够实现常压下的接触角测量，表面张力测量，表面能换算，纤维接触角表征；动态接触角的测量及粗糙表面接触角的修正计算；高温高压环境对超临界流体接触角的测量评价。

3.1.1 *触角测量范围：0-180º，精度：±0.1º，分辨率±0.01º。

3.1.2 *表面/界面张力测量范围：0.01-2000 mN/m，分辨率：0.01 mN/m

3.1.3光源：高功率单波长LED冷光源，波长范围：450±10 nm，光强度及光宽可控，软件控制光源强度。

3.1.4 常压下接触角最大样品尺寸：长宽高 无限*100*300 mm。

3.1.5 #光学系统：至少3400幅图像/秒，最高分辨率不低于2592*2048，USB3.0接口，至少6.5倍光学变焦，精细焦距，且能够自动快速对焦。

3.1.6 #位移系统：高压腔可固定到位移系统中，配备能带动整台仪器电动倾斜滚动模块，倾斜角度可达90度，分辨率0.01度，精度±0.3度，软件自动控制倾斜角。

3.1.7常压下接触角自动滴液支架：软件和仪器自带的触摸屏均可控制滴液器的切换，位移，定位校正等；在一套滴定支架上配备双滴液针或滴液器，可随时电动切换，采用可抛弃滴液头，实际的最大液体体积不小于220 µl，滴液精度0.1 µl。实际滴液体积在软件界面实时显示，精度0.01 μL。

3.1.8 #高压接触角进样单元：配备智能进样阀，可使用注射器直接加样品，并直接由同一管路进行清洗而无需通过泵清洗；方便快捷，避免较差污染。

3.1.9 具备常压接触角测量、表界面张力测量、表面自由能测量、单纤维接触角测量、粘附功测量、高温高压接触角、样品台控温等功能模块。

3.1.10 *高温高压腔:最高压力不低于350bar, 腔体温度200℃。

3.1.11 #高温腔体材质的可耐受温度达400℃；集成环境温度、相对湿度和系统水平度的数字传感器，内嵌触摸显示屏，可控制仪器的自动部件，并显示温度、湿度、系统水平度、相机倾角等参数。

3.1.12 高压腔可实现液体加压、纯气体加压及气液混合态氛围加压方式，可在不改变表面活性剂浓度情况下增加压力。

3.1.13 常压下接触角样品台温控模块：接外循环水浴控温，-10-110℃。

3.1.14 #高温高压腔体可拆卸成零件，便于腔体清洗，重新装配要求简单便捷。

3.1.15 腔体除了光学检测窗口以外，还须具备蓝宝石肉眼可视窗口，便于实时观测测量。

3.1.16 #高压腔体内样品台要能够旋转，便于悬滴或鼓泡切换。

3.1.17 全自动气液态增压装置一台,可泵气体和液体，用于气相存在时的快速自动增压过程,适用于CO2及可燃气体的超临界环境。

3.1.18 全自动液体增压装置一台,用于液滴增压。

3.1.19 #配备高透光度整机保护罩，保证操作者的安全，同时把管路阀门整合在保护罩的门里。

3.1.20 #校准标品:微米精度校准球，符合UKAS认证。

3.1.21 仪器有状态指示灯，实时显示机器运行状态。

3.1.22 仪器具有相机保护设计，相机作为核心部件，需要有外壳保护，防止物理撞击或液体洒到相机。

3.2. 工作站软件：包括座滴法,悬滴法,捕获气泡法测量接触角和表面张力。软件中预装液体和固体数据库，可根据Zisman Plot、OWRK、Simple Fowkes、Extended Fowkes、van Oss Acid-Base、Wu、Equation of State、Schultz 1、Schultz 2等方程计算表面自由能，所有功能必须解锁，不能有限制性使用条款。

3.2.1 能够根据测得的一系列接触角数据，自动计算并给出推荐的接触角数值。

3.2.2 能够根据输入的粗糙度数据，自动计算粗糙度修正后的本征接触角数值。

3.2.3 具有自动检测判断液体纯度功能，能够设置检测精度范围，当液体不纯时，能够自动给出提示。

3.2.4 具有全自动动态接触角测量模式，能够自动计算给出前进角和后退角。

- 产品配置要求

  - 高压接触角测量仪主机1套、高压安全防护罩1套、进口外循环水浴1台

4.1.1 常压下手动xyz三轴移动样品台1个

4.1.2 常压下自动移动双头滴液器支架1套

4.1.3 常压下自动滴液器2套

4.1.3 软件控制的框架倾斜台1套

4.1.4 高压接触角样品腔1套 （室温-200℃）

4.1.5 高温控制系统1套（材质耐受400℃高温）

4.1.6 全自动液体和气体增压泵1套（流速：0.001 - 107 ml/min、压力精度0.5%）

4.1.7 自动液体增压泵1套（流速：0.0001 to 10.0000 mL/min、流速精度：1%、压力精度：0.06%）

4.1.8 螺旋微量滴液器1个

4.2 要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1 常压下接触角滴液系统配套附件

4.2.1.1 自动滴液器可抛弃式针头200个

4.2.1.2 高粘样品滴液针头1000个

4.2.1.3 *带证书的滴液体积校准球1个

4.2.2  高压接触角滴液系统配套附件

4.2.2.1 Gauge 14 针头1个

4.2.2.2 Gauge 22 针头1个

4.2.2.3 Gauge 30针头1个

4.2.2.4 HPC耗材包及安装工具1套

4.2.2.5 HPC视窗玻片1个

4.3︰电脑及打印机：国内采购部分CPU为I7处理器，内存16G及以上，Win10专业版系统，其他需满足仪器的运行需求。

5. 技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

6. 技术服务：

6.1 设备安装调试

6.1.1  卖方在用户指定现场进行安装调试，按照技术规格要求以及标准品的定值进行验收，培训需要让使用负责人逐一上手操作直到掌握使用为止。

6.1.2  安装调试时间不低于5个工作日

6.2  技术培训

6.2.1  要求卖方提供用户所在地培训的有关事项（至少包含5人数，不少于3个工作日）在此列出

6.2.2  要求卖方提供国内集中培训的机会（3人数，不少于2天，卖方包含食宿）

6.3 保修期:验收合格后12个月

6.4 维修响应时间：接到报修通知后2小时内相应，8小时内判断并给出问题解答，如不能解决的，需要3日内上门服务，如果7个工作日不能解决的，需要提供样品代测服务或者备用机服务。

6.5 工作站软件︰必须提供最新版本的软件，如果和电脑的操作系统有冲突的，需要卖方软件研发部门协调电脑供应商解决，如果不能解决的，由卖方负责更换电脑；软件必须确保终身免费升级

7. 订货数量：

高压接触角测量仪及高压安全防护装置1套。

8. 目的港：

空运，太原机场，由机场清关后送达用户指定现场，需搬运到指定房间，如需吊装服务，由卖方承担全部费用。

9. 交货日期：

合同签订后3个月内。