## 第一部分   货物需求一览表

招标编号：OITC-G17026952-B

项目名称：首都医科大学2017年促进高校内涵发展定额经费项目（第七批）(分包号df-17q50-03等重新招标)

招标货物名称和数量：详见各分包的技术规格及要求

## 第二部分   技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、生产厂家。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

1.5  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

1.6  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

1.7  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

2、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

2.1  适于在气温为摄氏－40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

2.2  适于在电源220V（-15%～+10％）/50Hz、气温摄氏－5℃～＋40℃和相对湿度85％的环境条件下运行。连续正常运行的时间应不少于24小时。

2.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

2.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

3、交货期：

国产货物及进口含税货物，自合同生效起1个月内，完成供货。

进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

4、交货地点：中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

5、包装和运输：卖方负责货物到达买方指定地点的安装和运输

6、业绩要求：投标人应列举近三年使用其投标产品并由其提供相关服务的境内用户的名称、产品型号、数量，并提供相关证明文件的复印件（包括供货合同（含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）、验收证明、顾客意见反馈等）

7、安装调试及验收：

设备安装、调试完成后，由买方组织验收，验收合格后，买卖双方共同签署验收文件。

8、质量保证期：

- 设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算保修期。设备的保修期不得少于12个月，具体保修时间请投标人在投标文件中明确。

- 保修期内因产品质量问题应予以免费维修或更换。

- 在保修期内，卖方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。

- 对保修期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

9、售后服务及培训要求：

- 保修期以后要求能终身提供广泛优惠的技术支持和维修服务，投标人应做到在招标人发出维修通知后到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

- 投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标人经济损失，投标人应照价赔偿。

- 投标人应在投标文件中声明能够提供的技术支持和技术培训，并详尽阐述培训的方式、时间、内容及培训目的等。

- 用户手册：卖方应提供系统的软、硬件用户手册，设备电路接线图、工作原理图、维修手册等。

- 投标人应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与招标人商定产品的更新换代问题。并保证在不涉及硬件的情况下，免费为招标人提供升级软件。当系统软件版本升级时，卖方应无偿对设备进行软件升级。

10、投标人如为经销商的，单项货物总价大于或等于5万元人民币的产品需要提供产品授权书（适用于进口货物）。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

11、除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

11.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

11.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

11.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

12、如各包招标货物数量及技术需求中的质量保证期、售后服务及培训要求、交货地点、交货期等要求与以上条款有不一致时，以各包招标货物数量及技术需求中的要求为准。

二、 各分包的技术规格及要求

对非单一产品采购的项目分包，在各分包中设备序号前标注※的为核心产品。

第1包

分包号df-17q50-03

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 计量单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (※1 | 无创血压测定系统 | 动物固定器（25-30g） （6个/套）2套 动物固定器（30-40g） （6个/套） 2套 动物固定器（22g） （6个/套） 2套 | 1.物种测试：大鼠、小鼠； 2.技术参数： 直接测量收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、心率（HR），计算得出平均压（MBP）； 3.测量方式：Tail-Cuff，原理：光电容积脉搏波描记法； 4.血压测定范围：40-300mmHg； 5.高通量动物测试平台：大鼠、小鼠均有专用、独立的测试平台，小鼠平台≥6通道，大鼠平台≥4通道；有自动控温保暖装置，动物足底直接加热方法，测试平台温度可在36-40度范围内调节，温度可显示；尾部红外传感器集成在测试平台上。 6、动物固定器：采用黑暗方形金属材质设计，适合老鼠习性，结实耐用，10个尺寸，可供8g-1000g使用。测试不同体重的动物只需要更换相应尺寸的固定器，不需要更换尾部传感器。 7、室温10℃仍能测得血压 。 | 1. 控制主机： 1台； 2. 动物测试平台：1台； 3. 动物固定器（25-30g）（6个/套）2套，动物固定器（30-40g）（6个/套） 2套，动物固定器（22g）（6个/套）2套； 4. 附件包：1套。 | 套 | 1 |
| 2 | 小型湿转电泳槽 | 无 | 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240 2. 用途 提供微型胶的快速、高质量的印迹转移。可在1小时内转移2块7.5´X10cm的胶。带有冷却装置， 3 性能与技术要求 3.1 标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯 3.2 性能指标： 3.2.1 参数设置灵活。可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V过夜转移。 3.2.2 具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。 3.2.3 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢， 3.2.4 整体大小：16X12X18 cm；最大胶尺寸：7.5X10 cm；缓冲液体积：450 ml；胶容量：2块小胶 | 1. 主机1台； 2. 电源线； 3. 操作手册。 | 台 | 4 |
| 3 | 小型垂直电泳槽 | 0.75mm玻璃板16套；1.0mm玻璃板16套；1.5mm玻璃板16套；0.75mm厚5孔；10孔；9孔；15孔梳子各16套；1.0mm厚5孔；10孔；9孔；15孔梳子各16套；1.5mm厚5孔；10孔；9孔；15孔梳子各16套；薄玻璃板16套 | 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 3 性能与技术要求 3.1 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 3.2 性能指标： 3.2.1 *同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 3.2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 3.2.3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 3.2.4 灌胶系统：能同时看到正在灌制的两块凝胶， 3.2.5 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 3.2.6 电泳梳：塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，保证均一的凝胶聚合 3.2.7 模块化：可换置转印等模块 3.2.8 缓冲液使用总体积：2块胶700ml，4块胶1000ml | 1. 主机1台； 2. 电源线； 3. 操作手册； 4. 配件： 0.75mm玻璃板16套；1.0mm玻璃板16套；1.5mm玻璃板16套；0.75mm厚5孔；10孔；9孔；15孔梳子各16套；1.0mm厚5孔；10孔；9孔；15孔梳子各16套；1.5mm厚5孔；10孔；9孔；15孔梳子各16套；薄玻璃板16套。 | 套 | 4 |
| 4 | 水平核酸电泳槽 | 除标配外，每套带30孔梳子6把，30孔梳子6把，20孔梳子6把，20孔梳子6把，26孔梳子6把，26孔梳子6把，及其对应的配胶板 | 1 工作环境 1.1 最大工作电压 200VDC 1.2 最大缓冲液温度 40℃ 1.3 工作环境湿度 0~95% 2设备用途 用于水平电泳，分离核酸样本 3 技术参数： *3.1 凝胶托盘：紫外透明,带有荧光标尺,便于紫外灯下观察及条带定位 *3.2 可兼容的胶盘尺寸：15×10cm 3.3 标配梳子：15孔和20孔的梳子各一把 3.4 样品通量：1-120（每块凝胶1-4个电泳梳的通量值） 3.5 基座缓冲液容量：~1L 3.6 溴酚蓝迁移率：~3.0cm/hr(at 75V) | 1. 主机1台； 2. 电源线； 3. 操作手册； 4. 配件： 除标配外，每套带30孔梳子6把，30孔梳子6把，20孔梳子6把，20孔梳子6把，26孔梳子6把，26孔梳子6把，及其对应的配胶板。 | 套 | 2 |
| (5 | 电泳通用电源 | 无 | 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。 3 性能与技术要求 3.1 输出范围：电压5-250 V；电流0.01-3.0 A；功率1-300 W 3.2 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1分钟到99小时59分钟 3.3 有暂停/继续功能 3.4 有断电后自动恢复功能 *3.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 | 1. 主机1台； 2. 电源线； 3. 操作手册。 | 台 | 2 |
| 6 | 体视显微镜 | 外置冷光源1个，图像分析系统 | • 变倍比7:1(0.8×至5.6×) • 标准底座： 框架安装：安装直径76mm，旋钮旋转张力调节，调焦距离120mm； 载物盘：黑白板，透明玻璃； 光源：光纤照明系统，透射光照明。 反射/透射照明底座： 框架安装：安装直径76mm，旋钮旋转张力调节，调焦距离120mm； 载物盘：专用玻璃盘，直径100mm； 光源：透射照明：LED，反射照明：LED，平均LED寿命：6000小时，输入功率：100-120V/200-240V-0.15/0.1A，50/60Hz。 • 变焦驱动：水平旋钮系统； 每一放大倍数处的点停定位机构：可开关； 放大倍数刻度：0.8，1，1.25，1.6，2，2.5，3.2，4，5，5.6； 物镜固定：螺丝固定无铅 | 1. 主机1台； 2. 电源线； 3. 外置冷光源1个； 4. 图像分析系统； 5. 操作手册。 | 台 | 1 |
| 7 | 高速分散机 | 分散机主机1台，不锈钢分散头2个，支架1套，夹头1个，容器固定夹1个。 | 1、马达输入功率 125 W 2、马达输出功率 75 W 3、处理量 (H2O) 0.5 – 100 ml 4、最大粘度 5,000 mPas 5、转速调节 无级调速 6、转速范围 8,000 – 30,000 rpm 7、转速稳定性 < 6 % 8、转速显示 9、空载时噪音 65 dB (A) 10、过载保护 是 11、允许工作时限 (启动/关闭) max. 10 min/min.5 min 12、参考尺寸 (W x D x H) 45 x 60 x 180 mm 13、允许环境温度 5 – 40 °C 14、允许相对湿度 80% 15、保护等级 (DIN EN 60529) IP 30 16、两个不锈钢分散头 17、交流电源，无需变压处理 | 1. 分散机主机1台； 2. 不锈钢分散头2个； 3. 支架1套； 4. 夹头1个； 5. 容器固定夹1个。 | 台 | 1 |

第2包

分包号df-17q51-03

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 计量单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万分之一天平 |  | 技术参数： 1 *最大称量值 220g 2 可读性 0.1mg 3 重复性 0.1mg 4 *线性误差 0.2mg 5 稳定时间 2 s 6 灵敏度温度漂移 2.0 ppm/˚C 7 金属机架 8 过载保护 9 日期与时间标识 (ISO/GLP) 10 自动内部校准技术 11 触摸屏操作 12 内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求 13内置RS232通讯接口,称量结果配输出设备 | 天平主机一台 使用说明书 电源线一根 | 台 | 3 |
| (2 | 十万分之一天平 |  | 技术参数： 1、称量范围 0-41g/120g， 2、读数精度0.01/0.1mg， 3、5g重复性（标准偏差）：0.02mg 4、线形误差：0.2mg 5、稳定时间: 3 s/1.5 s 6、彩色触摸屏 7、全自动校准 11、中文操作界面 17、内置称量应用程序：基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定、差重称量、滴定应用、移液器测试 19、符合GxP规范的称量结果输出，获得完成的可追溯的称量信息 20、可实现天平软件的即时更新 21、内置RS232通讯接口, 称量结果配输出设备 | 主机一台 网格秤盘一个 使用说明书 电源线一根 | 台 | 3 |
| (※3 | 微波消解仪 | 1 微波消解工作站主机 1台； 2 能量最大化软件 1套 3 双光路红外温度控制系统 1套； 4 全罐压力控制系统 1套； 5 55ml高压消解罐（含全部的盖子、压力弹片和高压消解内罐） 40套； 6 55ml宇航复合纤维外罐 40根； 7 高通量消解罐转子 1个； 8 24位TFM转移支架 2个 | 1．工作要求：电源：220V/50HZ；环境温度：10-40℃。 2．仪器技术指标： 2.1 制造商具有微波仪器设计和制造的ISO9001证书。 2.2主机、操作系统一体化设计，无需外接控制器，避免连接端口腐蚀，主机可升级为微波消解/萃取双系统。（提供EPA微波萃取仪器证书） 2.3微波磁控管，安装功率≥3150W，输出功率≥1800W，磁控管终身质保。反应过程中功率0-100%内自动输出非脉冲微波。 2.4 具备BITS自动故障检测系统。符合高压安全标准、微波电磁辐射标准。具有防止电磁泄漏系统安全监测保护装置。 2.5中文操作界面，可以直接通过仪器联网厂家数据库网站，实时在线升级数据库方法，在仪器上播放中文语言的帮助文件和视频培训教程。 2.6温度控制系统：2套可以独立工作的非接触红外温度控制系统等距离检测并同时以柱状图形式显示所有反应罐罐内温度（≥40个），可同时保存所有反应罐（≥40个）实时连续温度数据及升温曲线；检测范围0-330℃，精度1℃。 2.7压力控制系统：同时控制所有消解罐（最大可以达到40个样品罐）内的压力，任何消解罐内的压力达到设定值或出现异常波动，自动报警并暂停微波。 2.8冷却方式：反应完成后，仪器自动运行强力风冷，冷却时间≤15min。冷却过程随时显示反应罐温度。 2.9反应容器组件指标： #2.9.1高压罐外壳由宇航复合纤维编制而成 ，最高耐温≥600℃，最大耐压≥10000psi；阻燃、耐高温、不变形、无碎裂。高压罐外壳终身质保。 2.9.3 内罐材料TFM材料，轻便耐酸，可以放置天平上直接称样品。 2.9.4 安全泄压方式采用无消耗品方式，无需防爆膜。 2.9.5最大批处理量≥40位TFM消解罐及52位高通量低温消解罐。 3．基本配置： 3.1 微波消解工作站主机 1台； 3.2 能量最大化软件 1套 3.3 双光路红外温度控制系统 1套； 3.4 全罐压力控制系统 1套； 3.5 55ml高压消解罐（含全部的盖子、压力弹片和高压消解内罐） 40套； 3.6 55ml宇航复合纤维外罐 40根； 3.7 高通量消解罐转子 1个； 3.8 24位TFM转移支架 2个 4、零备件及专用工具：随机工具和零配件1套 5、随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、产品说明书、产品合格证书、维修手册、售后服务指南、维修说明书手册及质量认证书。 6、检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。 7、技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 8、售后服务：每年2次现场回访进行仪器维护与操作指导，以及不定期电话回访；若仪器出现问题2小时内电话响应，24小时内到达用户现场 9、质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，24个月 | 1 微波消解仪 1台 2 双红外温度控制系统 1套； 3 全罐压力控制系统 1套； 4 55ml高压消解罐（含全部盖子、压力弹片和高压消解内罐） 40套； 5 55ml宇航复合纤维外罐 40根； 6 高通量消解罐转子 1个； 7 24位TFM转移支架 2个 8 二年质保 | 台 | 1 |
| (4（不办免税） | 低温层析柜 | / | 1、内部容积≥1440L 2、温度范围：1℃～ 8℃，预设4℃； 3、钥匙转换开关控制电源，锁定温度和报警设定点，提高安全性； 4、图形显示的温度计。 5、无CFC聚氨酯泡沫隔热层； 6、正压，强制气流循环； 7、门上带锁扣，内部有照明灯； 8、自动除霜，自动去除冷凝水，无需排水管道； 9、当温度过高、过低或电源故障时声光报警； 10、具有远程报警接口； 11、腔体内标配防水、防雾的电源插座； 12、外部尺寸：≥75×35×55cm | 1.主机，一台;2.电源线和说明书，1套 | 台 | 1 |
| (5 | 动物全自动生化分析仪（血液分析仪） |  | *1、 项目参数：提供≥34项常规生化及电解质参数，且仪器必须包含以下检测项目：胆红素、尿素氮、胆固醇、肌酐、尿素、尿酸、甘油三脂、葡萄糖、碱性磷酸酶、淀粉酶、肌酸肌激酶、r－谷氨酰转肽酶、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、钾、钠、氯、钙、镁、苯巴比妥 2、 检测原理：反射光度检测法 3、 试剂技术：采用多层膜干化学技术 4、 样本类型：动物血清、血浆、全血、尿液 5、 内置离心机：自带内置高速离心机，全血无需处理即可上样 6、 样本量：≤10ul血清/项目 7、 反应速度：≤8分钟/样本（全套项目与单个项目速度相同） 8、 检测通量：≥140个测试/小时 9、 预定标：仪器出厂前已定标，测试前无需另外定标 *10、 动物专属参考值：仪器内部数据库提供不少于39种不同年龄不同种属动物的参考值范围： 实验动物：大鼠、小鼠、兔子、猴子、豚鼠、迷你猪 经济动物：骆驼、绵羊、山羊、猪 宠物：犬、猫、马、貂、牛、鸟禽类 爬虫类：蜥蝪、蛇、龟等 11、试剂耗材：既提供单项试剂片，又可提供试剂片套组，可根据需求自由组合。每片试剂片采用独立锡箔纸包装，即开即用 12、试剂保存有效期：未开封试剂片有效期24个月 13、质控与保养：配套原厂质控；自动提醒保养程序，每月一次外部清洁 14、操作界面：全触摸屏操作，中英文自由切换，无需外接鼠标键盘 15、数据输出：标准RS232C/USB输出端口，可外接打印机实现数据输出 16、光源系统：LED冷光源 17、质量证书: 提供ISO9001认证证书 18、联机：可以通过实验室管理系统与血细胞分析仪、血气分析仪、血凝仪等仪器联机，整合成全面的中文报告单 | 1、全自动生化分析仪主机 1个。 2、实验室管理系统：1套。 3、附件包（含电源线、网线) 1套。 4、中英文说明书 1本 | 台 | 1 |
| (6 | 化学分析数据处理及结构预测软件 | / | 1、支持绝大多数硬件仪器厂商的原始数据格式，与现有的核磁、质谱、及红外仪配套使用 2、可实现全套1D&2D NMR谱图的联动同步处理分析 3、软件包含超过3000万记录的核磁数据，供用户进行数据库搜索，快速获得化合物结构，以实现排重功能 4、软件包含超过200万核磁片段数据库，供用户进行搜索，快速获得化合物的结构片段，加快结构解析 *5、利用1DNMR 、2DNMR 、MS 、IR 以及色谱等各种实验数据来解析各种有机小分子未知化合物、杂质、降解物的结构 6、可以将计算结果及计算过程按照模板格式统一导出 *7、可以将计算结果及谱图数据统一存储在数据库中 8、可进行1D&2D核磁谱图处理及预测功能 9、提供不同溶剂下碳、氢谱的预测功能及运算 | 1、软件包 一套 2、授权码 一套 3、软件安装说明手册 一份 | 套 | 1 |