# 第八章     货物需求一览表及技术规格

（如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

## 第一部分   货物需求一览表

招标编号：OITC-G180260877-B

项目名称：首都医科大学科技创新服务能力建设-高精尖中心-人脑保护高精尖创新中心（市级）（科研类）-第1批(分包号df-18q53-01重新招标)

招标货物名称和数量：详见各分包的技术规格及要求

## 第二部分   技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、生产厂家。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

1.5  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

1.6  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

1.7  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

2、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

2.1  适于在气温为摄氏－40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

2.2  适于在电源220V（-15%～+10％）/50Hz、气温摄氏－5℃～＋40℃和相对湿度85％的环境条件下运行。连续正常运行的时间应不少于24小时。

2.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

2.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

3、交货期：

国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

4、交货地点：中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

5、包装和运输：卖方负责货物到达买方指定地点的安装和运输

6、业绩要求：投标人应列举近三年使用其投标产品并由其提供相关服务的境内用户的名称、产品型号、数量，并提供供货合同（含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。

7、安装调试及验收：

设备安装、调试完成后，由买方组织验收，验收合格后，买卖双方共同签署验收文件。

8、质量保证期：

- 设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算保修期。设备的保修期不得少于12个月，具体保修时间请投标人在投标文件中明确。

- 保修期内因产品质量问题应予以免费维修或更换。

- 在保修期内，卖方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。

- 对保修期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

9、售后服务及培训要求：

- 保修期以后要求能终身提供广泛优惠的技术支持和维修服务，投标人应做到在招标人发出维修通知后到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

- 投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标人经济损失，投标人应照价赔偿。

- 投标人应在投标文件中声明能够提供的技术支持和技术培训，并详尽阐述培训的方式、时间、内容及培训目的等。

- 用户手册：卖方应提供系统的软、硬件用户手册，设备电路接线图、工作原理图、维修手册等。

- 投标人应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与招标人商定产品的更新换代问题。并保证在不涉及硬件的情况下，免费为招标人提供升级软件。当系统软件版本升级时，卖方应无偿对设备进行软件升级。

10、投标人如为经销商的，单项货物总价大于或等于5万元人民币的产品需要提供产品授权书（适用于进口货物）。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

11、除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

11.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

11.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

11.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

12、如各包招标货物数量及技术需求中的质量保证期、售后服务及培训要求、交货地点、交货期等要求与以上条款有不一致时，以各包招标货物数量及技术需求中的要求为准。

二、 各分包的技术规格及要求

对非单一产品采购的项目分包，在各分包中设备序号前标注※的为核心产品。

第1包

分包号df-18q53-01

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 计量单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (※1 | 多功能基因蛋白检测仪 | 超微量检测板 | *1、检测类型：微孔板，24孔或64孔超微量检测板（2μl或4μl）、比色皿 2、支持板型：6-384板孔 3、应用范围：四光栅+滤光片：吸收光(Abs)、荧光强度(FL)、化学发光（Lum）、时间分辨荧光（TRF）、荧光偏振（FP）、荧光共振能量转移（FRET）、均相时间分辨荧光（HTRF）、时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET）、生物发光共振能量转移（BRET）、Western Blot 4、光源：高能氙闪灯光 *5、温度控制：室温+5℃---66℃ 6、温度均一性：≤± 0.75°C 7、温度准确度：≤±1℃@37℃ 8、震荡方式：线性、圆周、双圆周（强度和速度可调） 9、检测器：-5℃制冷PMT 10、波长选择：1nm步进 11、检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（吸收光、荧光、化学发光、时间分辨荧光），区域扫描（可达20X20密度/孔） 12、电脑连接方式： 网线（直接接入局域网） 允许一台工作站控制多台仪器，同时数据可以存入网络中的任何终端电脑，进行数据共享和分析 13、吸收光： 13.1、波长范围：230nm-1000nm，1nm可调 13.2、波长带宽：≤4.0nm 13.3、波长准确度：≤ ±2.0nm 13.4、波长重复性：≤±1nm 13.5、光度量范围：0-4.0(OD) 13.6、分光检测分辨率：≤0.001OD #13.7、测定准确度：＜±0.010OD，0-3.0OD #13.8、测定精确度：＜±0.003OD，0-3.0OD 13.9、杂散光： ＜0.05%@260nm，280nm 13.10光程校正技术：可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化 14、荧光强度： 14.1、荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测 14.2、波长范围： 250nm—850nm，1nm可调 14.3、带宽：(EX)15nm； ( EM)25nm 14.4、动态学范围：>6个数量级 14.5 、灵敏度(光栅)： < 1pM荧光素，96孔板顶读； < 2pM荧光素，96孔板底读 < 1pM荧光素， 384孔板顶读； < 2.5pM荧光素，384孔板底读 灵敏度(滤光片)： < 0.3pM荧光素，96孔板顶读； < 2pM荧光素，96孔板底读 < 0.5pM荧光素， 384孔板顶读； < 2.5pM荧光素，384孔板底读 15、化学发光： 15.1、化学发光检测支持：微孔板顶部检测、微孔板底部检测 *15.2、波长范围：300nm—850nm，1nm可调 *15.3、动态学范围：>7个数量级 15.4、 灵敏度（闪光）： <20amol ATP 15.5、孔间干扰：<0.1%，白色96和<0.2%，白色384孔板 16、时间分辨荧光： 16.1、波长范围：250-850nm 16.2、动态学范围：>5个数量级 16.3、检测灵敏度： 10fM铕元素，96孔板或384孔板 17、荧光偏振： 17.1、波长范围：300-750nm； 17.2、检测下限： 滤光片 < 1mP标准偏差 (1nM荧光素，96孔板) 光栅 < 2mP标准偏差 (10nM荧光素，96孔板) 18、检测时间： 96孔板(≤) 384孔板(≤) 吸收光： 30秒 1分30秒 荧光强度： 30秒 1分30秒 化学发光： 30秒 1分30秒 时间分辨荧光： 30秒 1分30秒 荧光偏振： 1分 3分 19、机器臂兼容性：兼容 *20、近场芯片感应通讯和身份识别功能 配备用户身份识别卡，内置感应芯片，使用前用户只需进行识别卡扫描，仪器即会自动识别用户身份，进入到该用户的个性化界面，调出所有此用户账户下的已建立的程序，然后点击运行即可，达到无纸化化的仪器登记使用管理。 21、仪器主机USB插口可数据输出：支持 22、仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏 直接使用在线触屏，即可进行程序、参数设置、读板、存储数据（至USB或网络路径）、数据展示和浏览；同时机器内置培训视频可在线可调用观看； 23、软件 数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，21种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成 数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一protocol 数据导出格式：excel、TXT和XML | 主机、电源线、软件 | 台 | 1 |
| (2 | 基础电源 |  | 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 提供电泳实验的稳定电压、电流、及时间控制。 3 性能与技术要求 3.1 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大) #3.2 输出类型：恒压、恒流，可定时1-999分钟 #3.3 有暂停/继续功能 3.4 有断电后自动恢复功能 3.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 | 主机、电源线、说明书 | 台 | 3 |
| 3 | 小型湿转电泳槽 | 滤纸1包，海绵垫4张，转印支架2个 | 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 提供微型胶的印迹转移。可在1小时内转移2块7.5X10cm的胶；带有冷却装置。 3 性能与技术要求 3.1 标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯 3.2 性能指标： 3.2.1 参数设置。可以200V电压转移，1个小时；也可以30V过夜转移。 3.2.2 #具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，24小时的转移也不存在缓冲液消耗。 3.2.3 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢。 3.2.4 整体大小：16X12X18 cm；最大胶尺寸：7.5X10 cm；缓冲液体积：≤450 ml；胶容量：2块小胶 | 主机1个，转印芯1个、说明书 | 套 | 2 |
| 4 | 小型垂直电泳槽 | 电极模块1个，电泳模块1个，制胶模块2套，薄玻璃板1包，厚玻璃板1包，10孔电泳梳1包 | 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 3 性能与技术要求 3.1 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 3.2 性能指标： 3.2.1 *同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 3.2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 3.2.3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上 3.2.4 灌胶系统：能同时看到正在灌制的两块凝胶，良好的密封性 3.2.5 #上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 3.2.6 电泳梳：电泳梳不会抑制凝胶聚合反应 3.2.7 *模块化：可换置转印（western blot）等模块 3.2.8 缓冲液使用总体积：2块胶700ml，4块胶1000ml | 主机、说明书 | 套 | 2 |
| 5 | 宽式水平电泳槽 | 15X10cm紫外托盘1个，20孔电泳梳2把，15孔电泳梳2把 | 1 工作环境 1.1 最大工作电压 200VDC 1.2 最大缓冲液温度 40℃ 1.3 工作环境湿度 0~95% 2设备用途 用于水平电泳，分离核酸样本 3 技术参数： 3.1 凝胶托盘：紫外透明,带有荧光标尺 3.2 可兼容的胶盘尺寸：15×10cm 3.3 配套梳子：15孔和20孔的梳子 3.4 样品通量：1-120（每块凝胶1-4个电泳梳的通量值） 3.5 基座缓冲液容量：~1L 3.6 溴酚蓝迁移率：~3.0cm/hr(at 75V) | 主机、说明书 | 套 | 1 |
| (6 | 实时荧光定量PCR仪 |  | 一、 技术指标及配置要求： 1、 包括主机、软件及试剂，能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 原理的高成功率 SNP 分析和熔点曲线分析 2、 技术规格 2.1热循环系统 2.1.1 *热循环模块最大升降温速度：≥5.5℃/s 2.1.2加热冷却方式为半导体 2.1.3 温度范围4℃-99.9℃ 2.1.4 运行时间：<30分钟完成检测 2.1.5 高分辨熔解曲线分辨率： 小至 0.1°C 2.2样品系统 2.2.1 适用单管、8联管和96孔板 2.2.2样品无需移动，反应后可降温至4℃保存 2.3荧光系统 2.3.1通用各种荧光染料 2.3.2 软件支持Rox荧光校正去除移液误差 2.3.3 *荧光染料：能同时检测并区分550nm荧光(VIC/HEX)和580nm荧光(TAMAR)，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)分析 2.4光学系统 2.4.1 #激发光源为卤钨灯（寿命≥2000小时），配备时间监测及自我诊断程序，滤光系统为五色光源滤光片结合荧光滤光片 2.4.2*检测系统为CCD摄像机成像，实时动态检测，动态显示，可同时检测≥5种染料 2.5检测性能：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7%，线形范围在109以上 2.6分析功能 2.6.1能进行绝对和相对定量，可同时对无限个数据进行分析、比对和作柱形图 2.6.2一个反应中能进行多重定量，运用多色荧光校正技术 2.7软件系统 2.7.1包括有绝对定量和相对定量软件，并有荧光校正软件 2.7.2引物探针软件可用于PCR引物，巢式PCR，多重PCR引物，RT-PCR引物的设计和自动测试 2.7.3 高分辨溶解曲线（HRM）软件 2.8 试剂为开放式 2.9 装机指标99.7%的置信度下分辨5000和10000模板拷贝数的差异 3.凝胶成像分析系统具备：图像分辨率：≥4M；备有校正镜头曲面度的专用滤光片；三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节；曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进；样品大小：28x36cm；成像大小：19.6x26cm；光源：反射白光，透射紫外 | 升温底座1台，光学检测模块1个，操作软件1套 | 台 | 1 |
| (7 | 移液器 |  | 1.单指操作，调节量程 四位数字显示，透明量程具有放大功能，在操作过程中，移液量随时可见。 2.可整支进行高压灭菌。 3.校准简单，无需工具 4.配置及精度： 0.1~2.5ul：准确度≤0.035ul、≤ ± 1.4%； 0.5~10ul：准确度≤0.1ul、≤ ±1%； 2~20ul：准确度≤0.8ul、≤ ± 0.16%； 10~100ul：准确度≤0.6ul、≤± 0.6%； 20~200ul：准确度≤1.2ul、≤± 0.6%； 100-1000ul；准确度≤6ul、≤ ± 0.6%； | 主机、说明书 | 套 | 2 |
| (8 (不办免税) | 微量台式冷冻离心机 | 24x1.5ml/2.0ml转头1个 | 1、 最大转速≥13,300rpm，最大离心力（Xg）≥17000x g； *2、最大容量：≥24x1.5ml/2.0ml 3、无碳刷变频电机免维护 4、具有连续运行模式或1-99min定时或快速离心 5、转头可高压灭菌 6、具有转子自动平衡功能， 自动锁盖和内锁装置，转头自动识别功能 7、噪音≤56DBA 8、温度范围：-9到40℃（带预冷程序） | 主机、电源线、说明书 | 台 | 2 |
| (9 | 台式冷冻离心机 |  | *1、角转头最高转速≥17500rpm 2、水平转头最高转速≥13000rpm *3、角转头最大离心力≥30000Xg 4、水平转头最大离心力≥16000xg 5、温度设定：-10-40℃； 6、程序：3个快捷程序+96个程序 #7、具有转头自锁系统，无需辅助工具，可在3秒内实现转头的更换及锁定。 8、密封吊篮锁定系统 9、温度显示模式：腔体温度显示 10、最大容量: 10.1水平转头最大容量: ≥4×145ml 10.2角转头最大容量≥6×50ml 11、离心时间:99小时99分+连续离心 12、加/减速:2档（标准及soft运行） 13、具有预冷操作快捷键 14、配置： 14.1台式冷冻离心机主机一台， 14.2 4×145ml水平转头一个， 14.3 50ml尖底管吊篮一套四个（可离心8个50ml尖底管）， 14.4 防生物污染密封盖一套四个， 14.5 15ml尖底管适配器一套四个（可离心8个15ml尖底管）， | 主机、电源线、说明书 | 台 | 1 |
| (10 | 基因扩增仪 |  | 1 工作环境 1.1 工作温度 15-31℃ 1.2 工作和存储湿度 20-80% 1.3 工作电源 100–240 VAC (±10%), 50–60HZ. 2 用途 用于体外核酸片段扩增 3 性能与技术要求 3.1 主要性能 3.1.1 具有动态温度梯度功能 3.2 主要技术指标 * 3.2.1 标准反应模板：96-well 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管 *3.2.2 最大升降温速率：≥4℃/秒 * 3.2.3 温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃ 3.2.4 温度范围：4-100℃ 3.2.5 温度精度：≤±0.5℃设定温度 3.2.6 温度均匀性：≤±0.5°C（孔间温度差），在 30 秒内达到目标温度 3.2.7 5.7"彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示 3.2.8 可存储≥500个用户程序，USB 闪存驱动器可无限扩展 3.2.9 接口：1个USB | 主机、电源线、说明书 | 台 | 1 |
| (11 (不办免税) | 灌流泵 |  | 控制类型：数字变速 每分钟最小转数 (rpm)：0.02 每分钟最大转数 (rpm)：100 速度控制精度：≤±0.1%（100 rpm 时为 0.01 rpm） 最大流速 (mL/min)：≥560 最小流速 (mL/min)：≤0.001 驱动器 IP ：防护等级IP 33 电动机 (W)：75 泵头最大流速 (mL/min)：≥2300 泵头最小流速 (mL/min)：≤0.0012 传动比：1:1 | 主机、泵头、泵管、电源线 | 套 | 1 |