### 货物数量、规格及相关要求

### （一）货物标的一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气质联用仪 | 1 | 允许进口 |

### （二）货物功能与用途描述

| 序号 | 功能与用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用于空气污染源以及事故现场的VOCs的快速评定和定性定量，为现场污染源实时监测提供可靠数据支持。 |  |

### （三）工作条件

| 序号 | 名称 | 详细内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 | 工作环境温度 0~45℃； 工作环境湿度 ≤100%； 工作电压：24V 50Hz/60Hz，30瓦 |  |

### 3.3.1  华南理工大学便携式气质联用仪购置项目清单及主要技术指标

| 序号 | 货物及主要配件名称 | 技术性能指标及配置 （每项指标前如有编号，仅作指示） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质联用仪 主机 | ▲1.1温度可编程的GC柱，毛细柱可根据需要随意更换规格型号；*1.2温度范围：45℃至200℃；升温速率20℃/分钟； ▲1.3电离模式：70eV EI，四极杆等原理的分析器；检测器：电子倍增器，长寿命高能打拿极； ▲1.4真空系统：内置真空系统为非动力机械泵（NEG泵）和离子泵，能适应恶劣环境（震动、有粉尘的环境、高湿度）下工作，仪器断电关机10min后开机,真空值维持在＜1.0E-03Pa； *1.5质量范围： 1—300AMU; ▲1.6质量分辨率：至少达到1AMU； 1.7扫描速度：至少达到1000AMU/秒; ▲1.8动态范围：7个量级； ▲1.9检测值限: ppb对大多数分析物，最低检测限≤0.1ppb； *1.10重量：≤20公斤（气体分析主机带电池及气瓶） | 1台 | 主要货物 |
| 2 | 备用电池组 | 电池容量在120000mAH以上，匹配便携气质分析仪 | 1套 | 配件 |
| 4 | 色谱工具包 | 包括富集浓缩管、毛细色谱柱等耗材 | 2套 | 配件 |
| 5 | 电脑及软件系统 | ▲笔记本电脑1台（CPU为酷睿I3及以上、内存4GB及以上、硬盘120GB及以上、移动U盘1个），包括提供工作站软硬件、NIST及AMDIS谱库、NIOSH资料库等 | 1套 |  |