# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受北京协和医学院（以下简称“采购人”）委托，就北京协和医学院公共卫生体系建设传染病检测与监测设备第二批采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的投标人前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：北京协和医学院公共卫生体系建设传染病检测与监测设备第二批采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2021HG/200

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币350万元

1.1.4 招标内容：

本项目不分包，遴选1家投标人为采购人提供如下设备采购：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备1 | 化学发光系统 | 1 | 38 | 否 | 否 |
| 设备2 | 便携式病原检测系统 | 1 | 18 | 否 | 否 |
| 设备3 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 40 | 否 | 否 |
| 设备4 | 自动核酸提取仪 | 1 | 40 | 否 | 否 |
| 设备5 | 蛋白纯化系统 | 1 | 45 | 否 | 是 |
| 设备6 | 温控摇床 | 1 | 5 | 否 | 否 |
| 设备7 | 超声破碎仪 | 1 | 3 | 否 | 否 |
| 设备8 | 冻干机 | 1 | 6 | 否 | 否 |
| 设备9 | 液相芯片多重荧光生物分析系统 | 1 | 76 | 否 | 是 |
| 设备10 | 电子加样排枪 | 4 | 3.2 | 否 | 否 |
| 设备11 | 过氧化氢消毒机 | 1 | 16 | 否 | 否 |
| 设备12 | 移动紫外车 | 4 | 2 | 否 | 否 |
| 设备13 | 高速冷冻离心机 | 1 | 5.7 | 否 | 否 |
| 设备14 | 平板离心机 | 1 | 2.75 | 否 | 否 |
| 设备15 | 超声波细胞破碎仪 | 1 | 1.4 | 否 | 否 |
| 设备16 | 酶标仪 | 1 | 3.4 | 否 | 否 |
| 设备17 | 纯水仪 | 1 | 8.5 | 否 | 否 |
| 设备18 | 智能细胞分析仪 | 1 | 15.5 | 否 | 否 |
| 设备19 | PCR扩增仪 | 1 | 3.1 | 否 | 否 |
| 设备20 | 冰箱4度 | 1 | 1.2 | 否 | 否 |
| 设备21 | 冰箱4度 | 1 | 2.85 | 否 | 否 |
| 设备22 | 冰箱-80度 | 1 | 4.9 | 否 | 否 |
| 设备23 | 冰箱-20度 | 1 | 0.8 | 否 | 否 |
| 设备24 | 洗板机 | 1 | 5 | 否 | 否 |
| 设备25 | 电脑三恒多用电泳仪电源 | 1 | 1.5 | 否 | 否 |
| 设备26 | 电脑三恒多用电泳仪电源 | 1 | 0.5 | 否 | 否 |
| 设备27 | 电脑三恒多用电泳仪电源 | 1 | 0.5 | 否 | 否 |
| 设备28 | WD-9405E脱色摇床 | 1 | 0.2 | 否 | 否 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，投标人不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的投标人（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2021年10月27日至2021年11月2日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币300元；招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章及法人和授权代表签字或签章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。注：为减少人员聚集，疫情防控期间通过邮件报名的方式，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2021年11月16日下午13:00-13:30。

1.5.1.2 截止时间：2021年11月16日下午13:30，超过截止时间递交响应文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 2021年11月16日下午13:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：北京协和医学院

采购人地址：北京市东城区东单三条9号

采购人联系方式：司老师 010-65105553

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人：张静超 孙丽丽

电    话：010-62278948-628/627

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 促进中小企业发展有关政策

若投标人属于中小微企业，可按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定享受优惠政策。

投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8.2 促进残疾人就业、监狱企业有关政策

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），视同为小型、微型企业。

1.8.3 节能环保要求

1.8.3.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.4 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

## 1.9其他

有新冠肺炎疫情接触史及身体发烧等症状的投标人代表无法进入开标现场，谢绝参与开标活动。请投标人代表自觉做好个人防护，必须佩戴口罩，听从工作人员引导，主动配合体温检测和安保人员组织的信息登记。若受新冠肺炎疫情和防控政策影响，开标安排有调整变化，我们将及时发布变更公告。

# 第三部分  采购内容及要求

## 内容详见附件

# 附件：

- 采购内容及要求

## 1.设备用途

用于公共卫生体系建设传染病检测与监测。

## 2.工作条件

仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。

工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

## 3.技术参数及规格要求

### 3.1 化学发光系统

*3.1.1.检测速度：≥240T/h；

*3.1.2.检测方法：磁微粒化学发光法；

3.1.3样本传输：转盘式（无限制添加）；

#3.1.4.流水线拓展：可拓展柔性轨道流水线，≥10台仪器拓展联机；

3.1.5.自动配液系统：可连接自动配制洗液系统，配液速度≥60L/H，支持1-6台全自动化学发光免疫分析仪同时连接；

#3.1.6.配置方式：支持台式/柜式配置；

3.1.7.加样针及交叉污染：钢针加样，具备凝块和液面探测功能，交叉污染≦10-6；

3.1.8.防撞功能：试剂和样本针具备立体防撞功能；

3.1.9.清洗模块：清洗针堵针报警，主动排废液；

3.1.10.样本位：≥60组，具备随机、急诊、批处理模式；

3.1.11.试剂位：≥18组，具备冷藏功能；

3.1.12.反应杯孵育位：≥90个；

3.1.13.孵育温控精度：满足室温条件检测；

3.1.14.标本类型：血清、血浆；

3.1.15.试剂在机有效期：≥30天；

#3.1.16.新型冠状病毒IgG抗体项目，获得国家临检中心室间质评证书；

*3.1.17.磁微粒化学发光法反应原理：间接法；

3.1.18.智能医疗信息管理系统：数据海量管理、精准分析，数据异常提示，可视化管理，提升效率；仪器实时监控，信息远程同步，异常智能报警，图形多元显示；

3.1.19.精密性：批内CV≤8%，批间CV≤10%；

#3.1.20.定标品：试剂盒配套定标品或阴性、阳性对照品，无需单独购买；

3.1.21.保存条件及效期：2-8℃，有效期6个月以上（含6个月）；

#3.1.22.检测项目：传染病、肿瘤标志物、肝纤维化、心肌标志物、甲状腺功能、性激素、糖尿病、感染等八大系列项目；

#3.1.23.质量体系认证：通过ISO 13485认证，提供相关证书复印件。

### 3.2 便携式病原检测系统

#3.2.1.通量：≧16

*3.2.2.荧光通道：≧2

3.2.3.适用探针/染料：通道 1: FAM、SYBR Green k SYTO9、EvaGreen、LC Green 通道2: HEX、VIC、TET、JOE

#3.2.4.升温速率：平均升温速率≧3.3°C/s,最大升温速率≧5.0°C/s

#3.2.5.降温速率：平均降温速率≧3.0°C/s,最大降温速率≧4.0°C/s

*3.2.6.温度准确度：≤0.1°C

3.2.7.光源:高亮长寿命免维护LED光源

3.2.8.检测时长：1S完成所有孔位的所有荧光通道信息采集

3.2.9.温控程序：支持标准PCR、降落PCR、长片段PCR等

*3.2.10.软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、焰解曲线分析、SNP分析等

3.2.11.显示屏：≧7英寸全彩高清LCD电容屏

3.2.12.结果分析:在仪器上即可直接分析实验结果，连接热敏打印机后可直接打印，也可通过PC端软件进行分析

3.2.13.互联方式:网口、USB、WiFi

#3.2.14.断电保护:瞬时断电保护，在仪器重启动后继续运行未完成实验.

### 3.3 实时荧光定量PCR仪

*3.3.1. 荧光检测通道：≧4通道

*3.3.2.样本容量：96孔

3.3.3.光 源：超高亮度LED

#3.3.4.检测器：高灵敏度光电传感器

3.3.5.检测动力学范围	：100-1010

3.3.6.最小检测模板：单个拷贝

3.3.7.反应容积：15ul-100ul

3.3.8.荧光激发波长：通道1：≧470nm 通道2：≧530 nm 通道3：≧580 nm 通道4：≧630 nm通道5：预留  通道6：预留

3.3.9.荧光检测波长：通道1：≧510 nm    通道2：≧565 nm  通道3：≧620 nm   通道4：≧665 nm通道5：预留  通道6：预留

3.3.10.检测的荧光素及染料：通道1：FAM、SYBR  通道2：VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3 通道3：ROX、TEXRAD  通道4： CY5

3.3.11.控温模式：半导体热电模块

*3.3.12.温度精度;±0.1℃

3.3.13.温度均匀性：±0.1℃

3.3.14.控温范围：4℃-99℃

#3.3.15.升降温速率：	≤4℃

3.3.16.热盖：电子自动热盖

3.3.17.操作系统：Windows7/8/10等

3.3.18.耗能:≤850VA

### 3.4 自动核酸提取仪

*3.4.1.样本通量：1-96

3.4.2.处理体积：30-1000ul

3.4.3.推荐样本量：200ul

3.4.4.适用耗材：96孔深孔板、定制化单条六联管

#3.4.5.旋转速度：≦3000rpm

3.4.6.温控范围：裂解加热：室温～120℃  洗脱加热：室温～120℃

#3.4.7.混合方式：旋转混匀

3.4.8.操作语言：内置中/英文两种操作语言，可自由切换

3.4.9.操作方式：≧7英寸全彩液晶屏触控或扫描枪操控

3.4.10.程序存储：内建模式程序，最大可存储10000个程序

3.4.11.程序管理：可灵活新建、编辑、应用及删除程序

3.4.12.自动舱门：电机驱动自动开关实验舱

#3.4.13二维码扫描	：可外接扫描枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行

#3.4.14.磁珠残余量：≦1%

3.4.15.断电保护:意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行试验

3.4.16.污染控制:负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块

3.4.17.仪器接口:USB接口

3.4.18.使用电源AC 220V,50Hz

3.4.19.温度范围10℃～30℃

3.4.20.湿度范围≦80%

### 3.5 蛋白纯化系统

### 3.5.1.工作环境温度： 4℃～35℃；

### 3.5.2.工作环境湿度： 20%-80%；无冷凝水。

### 3.5.3电源:220V ±10%，50Hz-60Hz。

### *3.5.4.全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵都有独立除气阀；每个泵后都有润洗通路。

### #3.5.5. 流量：0.001～36ml/min，流量精度≤±1.2%；

### #3.5.6.装柱可双泵模式运行，流量≥70ml/min；

### 3.5.7.压力范围：0～27MPa；

### *3.5.8. 具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定；

### *3.5.9.使用单一氘灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热；

### #3.5.10.紫外波长范围：全波长检测器，190 ～ 840 nm；

### #3.5.11.紫外检测波长：通过单色器可以连续选择、同时检测波长范围内任意4个波长，波长调节范围1nm；

### #3.5.12. 紫外检测器：噪声≤1.6*10^-4V；基线漂移≤1.0*10^-3V/h；

### *3.5.13. 光源和流通池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高；

### 3.5.14. 电导检测范围：0.001mS/cm～999.99mS/cm；

### 3.5.15. 温度检测器范围：0～100℃；

### 3.5.16. 温度检测器准确度：± 1℃ 在 4℃～45℃ 之间；

### 3.5.17. pH检测范围: 0～14 (有效使用范围2～12)；

### #3.5.18. pH精度: ±0.1 pH单位，温度补偿；支持bypass、背压、背压加PH、PH四种状态。

### 3.5.19.自动进样阀≥1个，具备自动切换上样、进样和冲洗等多种状态；

### 3.5.20. 入口缓冲液切换阀：在单个阀上缓冲液入口选择≥8种。具有外置气泡传感器；

### 3.5.21.柱位选择模块: 可选择柱子≥1根，使用旁路和反向洗脱实现自动清洗和提高洗脱浓度；

### 3.5.22. 柱前后压力监测模块：在线监测层析柱前后压力，保证层析柱及工艺安全性。

### 3.5.23.电动混合器：在线溶液搅拌，保证溶液梯度混合时的均匀性；

### 3.5.24 .在线过滤器：保护层析柱，防止细小微粒堵塞；

### 3.5.25.压力感应器：在线监测系统压力；

### 3.5.26. 限压器：使系统保持一定压力，不同溶液梯度混合时不产生气泡；

### 3.5.27.自动收集器：可按时间、体积和峰收集，具备延迟收集和循环收集功能；

### #3.5.28. 自动样品泵：0.001～36mL/min 流速，可自动进行任意大体积上样。

### 3.5.29 样品选择阀：在单个阀上样品入口选择≥7种，缓冲液入口选择≥1个。

### 3.5.30 数据输入设备:显示器≥23英寸,内存≥8G ,硬盘：≥1T。

### 3.5.31 投标商必须具有生产厂家售后服务承诺原件。

### 3.6 温控摇床

3.6.1.控制界面:按键式LCD显示屏

#3.6.2.振荡转速范围:30~350rpm

3.6.3.转速控制精度:≦1rpm

#3.6.4.振幅:25/26/50mm

3.6.5.温度控制模式:PID 控制模式

3.6.6.温度控制范围:4℃ ~60℃

3.6.7.温度显示分辨率:≦0.1℃

3.6.8.温度稳定性:≦±0.1℃

3.6.9.温场均匀性:≦±0.5℃

3.6.10.加热功率:≦750W

3.6.11.制冷功率:≦280W

3.6.12.定时功能:0-999.9小时

3.6.13.夹具类型:万用弹簧网、固定瓶夹、深孔板夹、试管架等可选

3.6.14.锥形瓶最大承载数量	≧60 x 250 ml ；≧40x 500 ml ；≧24 x 1000 ml ；≧15 x 2000 ml,选用粘性片承载量将增加10% 左右

3.6.15.箱体容积:≧300L

3.6.16.照明:Fl 管，30 瓦

#3.6.17.灭菌方式:UV紫外灭菌

3.6.18.工作环境温度:5℃到40℃

3.6.19.电源:220~240V/50~60Hz

### 3.7 超声破碎仪

3.7.1.频率: 20-25 KHz

#3.7.2.显示方式: 液晶屏显示

3.7.3.功率:  20W-1000W

3.7.4.随机变幅杆: 6 mm

#3.7.5.可选配变幅杆:2, 3,10,15 mm

3.7.6.破碎容量: 0.5-600 ml

3.7.7.占空比: 0.1-99.9 %

3.7.8.报警: 时间，过载，温度

3.7.9.电源: 220/110V  50Hz/60Hz

### 3.8 冻干机

3.8.1.冷阱温度：≤-60 ℃；

3.8.2.真 空 度：＜5 pa；

3.8.3.冻干面积：≧0.12 ㎡；

3.8.4.物料装载：≧1200 ml；

3.8.5.捕水能力：≧3 kg/24h；

3.8.6.冻干时间：18~24 h

3.8.7.物料盘层数（层）：≧4；

3.8.8..设备结构：台式设计，结构紧凑；

3.8.9..设备材料：冷阱和台面为全不锈钢，耐腐蚀易光洁；

3.8.10.干燥室：透明钟罩式干燥室，安全直观；

3.8.11.样品盘间距：标准型样品盘间距可微调；

#3.8.12.显示屏幕：操作采用彩色≧7寸液晶触摸屏操作，LCD液晶显示，并能够以曲线方式显示样品温度、冷阱温度、真空度等工作参数；

3.8.13.具有历史数据查询功能：系统具有超大存储记忆功能，能存储近一个月的历史工作数据，方便用户留存并对比多次冻干数据；

3.8.14.操作系统：工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存，128MFlash，操作响应速度快，存储数据量大；

3.8.15.配置USB接口:无需额外软件，直接连接上U盘后可以导出当前工作数据以及历史数据

#3.8.16.冷阱功能：冷阱开口大，无内盘管，冷阱可做为样品预冻功能使用；配国产防返油真空泵；

3.8.17.真空泵接口：国际标准真空泵接口，可与多种真空泵联用；

#3.8.18.认证：ISO9001、CE认证，提供相关证书复印件。

### 3.9 液相芯片多重荧光生物分析系统

3.9.1.设备用途：基于多重荧光编码微球技术和流式荧光检测技术，实现对核酸、蛋白质等大分子的精准高通量联合检测。

3.9.2.环境湿度：相对湿度10-80%；

3.9.3.环境温度：15-27℃；

3.9.4.电源：220V，50Hz。

*3.9.5.检测能力：采用液相芯片技术原理，单孔检测≥50种指标；

3.9.6.激 光 器：双激光独立排布，波长分别为635nm和532nm；

3.9.7.检测通道：编码通道(660nm和720nm)，报告通道580nm；

3.9.8.编码甄别：误判率≤2%；

*3.9.9.报告通道：检测限≤100MESF，线性度R2≥0.98，重复性≤2.0%；

*3.9.10.信号动态线性范围： ≥4个对数阈；

3.9.11.荧光背景：实时校准；

3.9.12.传感器补偿：温漂自动补偿；

#3.9.13.液流系统：为压力驱动模式，配备液面传感器，具有自动报警功能；

#3.9.14.进样系统：配置96孔板式自动进样器，同时可以自由切换成手动模式；

3.9.15.样本颗粒粒径范围：3~10μm；

3.9.16.进样体积：20-240μl；

3.9.17.进样速度：≥1.1μl/s；

3.9.18.携带污染率：≤0.5%。

3.9.19.系统控制和软件操作系统：

3.9.19.1.配套软件集仪器操作、数据采集、数据分析功能于一体；自动完成仪器的初始化、清洗、消毒、校验、维护等常规处理；

3.9.19.2.可根据微球类型、样本体积等信息自定义实验项目；

3.9.19.3.能实时监测显示仪器状态（气路压力、液路压力、温度、湿度等）；

3.9.19.4.实时数据采集，显示方式散点图、直方图，数据可脱机分析。

#3.9.20.可提供原厂双荧光编码微球、校验试剂盒。

### 3.10 电子加样排枪

#3.10.1.兼容吸头： Finntip: Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro

3.10.2.功能量程： 0.5 - 10µL

3.10.3.增量： 0.1µL

3.10.4.精确度： 1.6%-8%

3.10.5.通道数量：≧ 8

#3.10.6.支持编程

3.10.7.容积（公制）： 1 -10 μL

### 3.11 过氧化氢消毒机

3.11 过氧化氢消毒机

3.11.1基本要求：通过非稳态气溶胶干雾技术，将消毒剂雾化扩散（非加热）方式消毒，均匀扩散到污染空间内进行彻底的终末消毒，雾化粒径≤3um；

3.11.2用途：适用于PCR核酸检测实验室，重症监护病房、传染病房、手术室、动物房、生物安全实验室等场所终末消毒，达到广谱灭菌效果；

3.11.3.灭菌适应空间：≥600立方米；

#3.11.4.储液量≥6L，储液桶可拆卸，方便装液，具备称重功能；

3.11.5.工作温度：环境温度：18℃-30℃，相对湿度：≤70%RH

3.11.6.操作方式：可无线遥控操作，具备灯带作为指示灯，不同颜色显示灭菌的不同阶段，同时具有消毒结束红色指示灯连续闪烁和蜂鸣声提示，可预约定时启动；

#3.11.7.喷头;双喷头设计，喷雾量≥50ml/min；

3.11.8.工作模式：内置散射式

#3.11.9.消毒剂：国产通用7.5%-8%浓度过氧化氢溶液，对冠状病毒、脊髓灰质炎病毒灭活对数值＞4，提供具有CMA认证的第三方检测报告；

#3.11.10.控制软件:设备内含嵌入式过氧化氢消毒控制软件，该软件的权力取得方式为原始取得，非第三方提供，保证软件使用的合法性（提供登记证书复印件）；

3.11.11.消毒能力：对枯草杆菌和嗜热脂肪芽孢杀灭对数值≥6，对白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%，对自然菌的消亡率≥90%

3.11.12.设备平均无故障时间（MTBF）：不低于3000小时

3.11.13.最终分解产物：残留物少，过氧化氢最终分解产物为水蒸气与氧气，没有毒副产品；

#3.11.14.生产企业资质：生产企业通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证，提供相关认证证书复印件。

3.11.15.CE认证标准：产品安全符合CE认证标准，在投标文件中需提供CE认证证书复印件

### 3.12 移动紫外车

3.12.1.紫外线杀菌灯管功率：≦30W

#3.12.2.紫外线灯管杀菌范围：1米测定距离的紫外线辐照强度额定值≧107uw/c㎡

3.12.3.电子镇流器功率：≧30W

3.12.4.控制器：带定时功能

### 3.13 高速冷冻离心机

#3.13.1.最高转速：21000r/min

3.13.2.相对离心力：≥30600xg

3.13.3.最大容量：4×750ml（水平转子）

3.13.4.转速精度：±10r/min

3.13.5.温度设定范围：-20℃～+40℃

3.13.6.定时范围：1min~99h59min

3.13.7.温控精度：±1℃

3.13.8.压缩机组：进口高性能压缩机组环保制冷剂（R134A）

#3.13.9.整机噪声：<65dB(A)

3.13.10.电源：AC220V±22V 50Hz 18A

3.13.11.整机功率：≦1500W

### 3.14 平板离心机

3.14.1.最高转速：5300r/min

3.14.2.最大相对离心力：5010xg

#3.14.3.最大容量：4×250ml

3.14.4.转速精度：±30r/min

3.14.5.定时范围：1min～99min

3.14.6.温度设置范围：-20～+40℃

3.14.7.温度控制精度：±1℃

#3.14.8.整机噪声：<65dB(A)

3.14.9.电源:	AC220V±22V 50/60Hz 10A

3.14.10.整机功率：≦1200W

### 3.15 超声波细胞破碎仪

3.15.1.功率：	6.5-650W连续可调

3.15.2.破碎容量(需选配相应的变幅杆):0.1-500ml

3.15.3.显示方式:	真彩≧7寸触摸电容屏高清晰显示

3.15.4.单次超声时间:	0.1-99.9S

3.15.5.单次间隙时间:	0.1-99.9S

3.15.6.总时间（超声+间隙）:	1-99H59M59S

3.15.7.频率范围:20-25KHz

3.15.8.温控范围:	0-100度（可选配低温恒温）

#3.15.9.报警功能:	温度、时间、过载、空载、超温

#3.15.10.随机变幅杆:	Φ6mm

3.15.11.数据储存	：≧20组

3.15.12.电源：（可选配110V出口电源)	220V/110V/ 50Hz/60HZ

3.15.13超声波主机净重：≦	11kg

3.15.14.控制方式:	单片机+TFT触控

3.15.15.具备上下叠放功能（可节省空间）、工作语音报警和故障提示功能、超声功率模拟数据波形显示功能、超声时间脉宽数据波形显示功能和用户密码保护功能

3.15.16.超声波主机材质:	铝合金+ABS塑料模具一次性成型

### 3.16 酶标仪

3.16.1.结构组成：本产品由检测系统、打印系统、显示系统、控制和处理系统和光系统组成。

3.16.2.工作波长范围：400-800（nm）

3.16.2.检测范围：-0.100～4.000（A）

#3.16.3.滤光片配置：标准配置405nm、450nm、492nm、630nm，在400-800范围内最多同时配置10个滤光片

3.16.4.波长特性：仪器配置的滤光片的正确度是±2.0nm，半宽度是8nm±1nm

3.16.5.吸光度精度： ±0.01A（当测量范围在0.000-2.000之间）

3.16.6线性误差：≤±1.0%（当测量范围在0.000-2.000之间）；

3.16.7.仪器的测量重复性：≤0.5%

3.16.8.仪器的稳定性：≤±0.005A

3.16.9.操作界面：具有开机自检功能；自动选取滤光片，振板和通讯功能；

3.16.10.操作方式：仪器有触摸屏和鼠标两种操作方式；

#3.16.11.仪器存储：可以存储200个检测程序、200组定标参数和曲线及其能存储105组整板检测数据；

3.16.12.检测功能：仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式选择功能；

3.16.13.检测方法：仪器具有吸光度检测、定性检测、定量检测三种方法。

3.16.14.印和输出：仪器可以打印、输出以下结果：

3.16.14.1.仪器根据不同的检测方法可以分别打印输出吸光度值、临界值、阴阳性结果、半定量值、浓度结果、参考值判断结果、定标曲线、质控数据、L-J质控图；

3.16.14.2.可以打印病人的综合报告；

3.16.15.质控功能：

3.16.15.1.仪器可以存储、查询和打印全月质控数据和质控图；

3.16.15.2.室内质控功能：同时对6个项目质控，每个项目1-2个浓度，有即刻法，L-J质控图法，可进行Westgrad多规则判定；

3.16.16.通讯功能：仪器具有RS-232通讯接口，有两种通讯协议可供用户选择；

3.16.17.光源信号监测功能：可即时监测8通道光源信号。

### 3.17 纯水仪

3.17.1.进水条件：市政自来水，5-40℃，压力1-6bar

#3.17.2.产水水质：纯水——电导率＜5μs/cm@25℃①，分子量>100Dalton有机物去除率>99% （其它各项指标符合GB6682-2008三级）

超纯水——电阻率18.2MΩ.cm@25℃，重金属离子<0.01ppb，TOC＜5ppb

细菌<0.01cfu/ml②，微粒（>0.2μm）<1个/ml②

内毒素＜0.001Eu/ml③，DNase<4pg/ml③，RNase<1pg/ml③  符合——ASTM D1193-2006/GB11446.1-2013/GB33087-2016/GB6682-2008一级水标准

#3.17.3.取水流速：逐滴至2LPM，3D旋钮取水控制、四档可调

3.17.4.TOC测量范围：1-999ppb

3.17.5.储水量：≧40L

3.17.6.定量取水精度：±1%

3.17.7.输入电源：AC100-240V，50Hz

3.17.8.设备功率：≦100W。

### 3.18 智能细胞分析仪

### 3.18.1.工作环境条件：

### 3.18.1.1. 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

### 3.18.1.2.  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋40℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

### 3.18.1.3. 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

### 3.18.2. 光学及成像系统：

### #3.18.2.1. 具有明场和红，绿双荧光通道，光源：LED冷光源；物镜放大倍数：5×，激发光:≧480nm发射光: ≧535nm、≧600LP。

### #3.18.2.2.使用130万像素以上CCD成像系统。

### 3.18.2.3.固定焦距设计，无需人工调焦和自动对焦，可减少焦距改变产生的误差，提高检测结果重复性。

### 3.18.2.4. 硬件可升级：可选配增加紫外、黄色荧光通道。

### *3.18.3. 仪器检测细胞浓度范围：5×104-1×107/mL。

### *3.18.4. 仪器检测细胞直径范围：5um-60um。

### 3.18.5.活率范围：0-100%。

### 3.18.6.细胞样本量：小于等于20微升。

### #3.18.7. 检测量：可同时检测2个以上样本。

### 3.18.8.检测结果包含：细胞总浓度，活细胞浓度，细胞活率，细胞平均直径，细胞结团率，细胞转染效率，细胞凋亡率，细胞生长曲线等。

### 3.18.9. 数据存储和导出：

### #3.18.9.1. 本机具有400G以上硬盘存储。

### 3.18.9.2. 测量结果自动保存，测量数据可输出为jpg, pdf及excel格式，数据传输可通过网络传输至中央数据管理系统，或通过移动硬盘导出。

### 3.18.9.3. 输出端口：1×USB3.0；1×USB2.0，网络串口1个。

### 3.18.9.4. 显示器：一体机设计，触摸屏显示器。

### 3.18.10. 软件系统：软件可免费升级增加APP形式的检测功能模块，以适用于不同实验需求。

### 3.19 PCR扩增仪

#3.19.1.模块规格：≧96*0.2+77*0.5

#3.19.2.升降温技术：采用定制化的长寿命半导体，循环次数大于一百万次

#3.19.3.屏幕显示：液晶显示，≧8英寸液晶触摸屏，26万色；曲线图形实

时显示程序

3.19.4..语言：中英文双语

3.19.5.U盘功能：可通过U盘无限量下载程序

3.19.6.通讯接口：2个USB及LAN

3.19.7.风道设计：左右出风，散热性能良好

3.19.8.样品台温度范围：0~105℃，

3.19.9.最大升降温速度：5℃/秒，

#3.19.10.样品台温度均匀性：≤±0.2℃

#3.19.11.样品台温度准确性：≤±0.1℃

3.19.12.温度显示分辨率：≤0.1℃

3.19.13.温控方式：模拟管和样品台

3.19.14.变温速度可调

3.19.15.梯度温度准确性：≤±0.1℃

3.19.16.梯度温度均匀性：≤±0.2℃

3.19.17.梯度范围：30℃~99.9℃

3.19.18.温差范围：1-30℃

3.19.19.梯度温度点分布：≧12列

#3.19.20.程序储存数：仪器内最大可存储10,000个程序，通过U盘下载无

限量程序

3.19.21.最大步骤：30个，可做多重嵌套循环

3.19.22.最大循环数：标准循环100个

3.19.23.时间递增/递减：1 sec-9 min 59sec，可做Long PCR仪实验

3.19.24. 温度递增/递减：0.1℃~10.0℃，可做Touchdown PCR实验

3.19.25.自动暂停：有

3.19.26.保密功能：多用户密码登陆，三级权限，具有密码保护功能

3.19.27.Tm计算器：只需输入碱基排列情况，自动计算解链和退火温度，

极大地提高工作效率

3.19.28.低温样品保存：有

3.19.29.程序运行报告：实时显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中

间编程

3.19.30.热盖高度：无极可微调热盖，能适应不同高度试管

3.19.31. 热盖温度：30℃~112℃可调

3.19.32.具备热盖自动关闭功能

3.19.33.电压范围：全球通用电源85V~265V,47~63Hz

3.19.34.最大功率：600W

3.19.35.操作方式：

3.19.35.1 一键快速孵育功能，满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要

3.19.35.2. 内置多个标准程序文件模板，能快速编辑所需文件

3.19.35.3.支持U盘升级软件

3.19.35.4. 可连接PC机，并实现一机多控

3.19.35.5. 支持实验程序结束发送邮件提醒功能

3.19.35.6. Windows CE 操作系统，触摸屏及鼠标均可独立控制

### 3.20 冰箱4度

3.20.1.主体结构：

*3.20.1.1立式箱体、单门，双层钢化玻璃门，配备6个搁架1个筐。

#3.20.1.2.微电脑控制，内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，控温精度0.1°C， LED数码管显示，观察方便。

3.20.1.3.配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。

3.20.2.显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。

*3.20.2.1.设定温度在2～8℃范围调节，科学风道设计。

3.20.3.报警：

#3.20.3.1.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）

3.20.3.2.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

3.20.3.3.后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度，并发出报警，可持续显示和报警≥72小时

3.20.4.冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

3.20.5.压缩机：产品质量稳定；

3.20.6.冷凝风机：冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长；

3.20.7.材料：箱体采用彩色喷涂钢板搭配热镀锌板；内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀；

3.20.8.门：

3.20.8.1.双层钢化电加热玻璃门，32℃环温80%湿度条件下无凝露，自关门功能。

3.20.8.2.门体双锁结构，可实现双人双锁，防止门体随意开启，保证存储物品安全。

3.20.9.灯：LED照明灯，功耗低，亮度高，手动开关控制

3.20.10.产品具有医疗器械注册证

3.20.11.有效容积≥390L

3.20.12.功率≤300W

3.20.13.工作条件：适合环境温度10℃~32℃

### 3.21 冰箱4度

3.21.1.主体结构：

*3.21.1.1立式箱体、单门，双层钢化玻璃门。

3.21.2.工作条件：适合环境温度10℃~32℃，湿度80%以下使用；

3.21.3.门：

3.21.3.1门体：使用双层透明中空玻璃门；防凝露设计，80%相对湿度环境下门体不凝露；安全门锁设计，防止随意开启；

#3.21.4.安全报警：两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警；

3.21.5.压缩机：全封闭高效进口压缩机；

*3.21.6.控温方式：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，控制精度0.1℃，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度；

#3.21.7.环保安全：无氟环保制冷剂；

3.21.8.产品具有医疗器械注册证；

3.21.9.有效容积≥610L

3.21.10.功率≤490W

3.21.11.搁架数量：≤6块

### 3.22 冰箱-80度

3.22 冰箱-80度

3.22.1.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

3.22.2.样式：立式

3.22.3.有效容积≤630L

*3.22.4.整机装箱量：400个冻存盒，整机样本量提升至40000份（10*10）；

*3.22.5.温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

#3.22.6.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报                   警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

#3.22.7.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

#3.22.8.采用HC制冷系：节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g。

3.22.9.门：

3.22.9.1.外门1个，内门4个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；

3.22.9.2.“创新式”一体式外门门锁手把设计，；紧凑式脚轮设计，灵活方便； 不锈钢内门手把，结实耐用。

3.22.9.3.外门三层，内门一层，共四层密封结构设计，采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小；

3.22.10.隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。

3.22.11.制冷系统：创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。

3.22.12.压缩机:进口SECOP压缩机，质量更可靠，EBM进口低噪音，节能风机，提高系统安全性和可靠性；

3.22.13.锁：双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。

3.22.14.双测试孔设计：方便用户实验使用和监控箱内温度；

3.22.15.可选配网络接口:选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

3.22.16.可选配样本资源管理信息化系统:规范、便捷管理样本；

3.22.17.可选配USB模块:可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。

3.22.18.整机运行功率:1000W。

3.22.19.整机温度均匀性好:箱内每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃，确保存储的样本温度均匀。

3.22.20.自动加热门体平衡孔设计：彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。

3.22.21.冷链供电系统：标配5V，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。

DW-25W300

### 3.23 冰箱-20度

*3.23.1.温度范围：-10°C～-25°C可调节，控温精度±0.1℃，

微电脑控制，LCD数字显示箱内温度，显示精度0.1℃；

#3.23.2.具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、超温限报警；

3.23.3.具有两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

#3.23.4.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

3.23.5.断电报警功能：具有且在产品断电后能有数字温度显示>20小时；

*3.23.6.制冷：采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，制冷技术采用内置冷凝器结构，制冷效果好；

3.23.7.材质：箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用麻纹铝板材质，不生锈；

3.23.8.门锁：门体上部带锁设计，方便用户操作的同时防止门体随意开启，保证存储物品安全;

3.23.9.电压：宽电压带，适合187~242V电压下使用；

3.23.10.排水孔：具有，方便化霜水排出；

3.23.11.容积≥290L。

### 3.24 洗板机

#3.24.1.存储程序：仪器具有预先存储洗板程序的功能最多可存储 500 个洗   板程序；

#3.24.2.振板功能：振板时间可在 0 秒-999 秒内任意设置；

3.24.3.循环次数：洗液循环次数可以在 1 次—250 次任意设置；

3.24.4.防溢液功能：当注液过量时多余洗液会自动被吸走，不会流到板架和仪器内；

3.24.5.吸液时间：最后一次吸液时间可调，吸液时间在 0-5000ms 范围内任意设置；

3.24.6.清洗方式：可按照清洗 12×8 型 96 孔酶标板；

3.24.7.板型选择功能：仪器可对平底、V 型底，U 型底酶标板进行洗涤；

3.24.8.仪器具有对自身管路进行冲洗的功能；

3.24.9.换液（预洗）功能：仪器具有换液（预洗）功能，在 0s-600s 时间范围内可任意设置；

3.24.10.洗液通道选择功能：仪器具有两种洗液通道选择功能；

#3.24.11.清洗排数：仪器的清洗排数可以在 1-8 排任意设置；

3.24.12.仪器具有两点吸液功能、孔底部漂洗功能、 单吸液（不注液）功能；

3.24.13.浸泡时间：浸泡时间可以是 0 秒-999 秒任意设置；

3.24.14.每孔的注液量：每孔的注液量在 0µl-3000µl 范围内连续可调，步进 50µl；

3.24.15.注液均匀性：酶标板中各孔之间清洗液注入量的均匀性：≤±3％；

#3.24.16.残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量：≤1ul/孔；

3.24.17.重复性：每次洗板整板注液量误差≤5%。

3.24.18.显示：≧5.6 寸真彩液晶显示屏，触摸屏；

3.24.19.储液瓶容积：≧4.0L；

### 3.25 电脑三恒多用电泳仪电源

3.25.1.控制系统：微电脑智能控制，操作界面更加方便快捷；工作状态中，可以实时微调；

#3.25.2.显示：大屏幕LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间

#3.25.3.存储：具有存储记忆功能(10组9步序)

3.25.4.编程：具备标准，定时，伏时和分步等多种编程工作方式

#3.25.5.断电保护：具有来电恢复功能

3.25.6.报警：具有安全保护及报警功能

3.25.7.并联输出：4组

3.25.8.输出范围(显示分辨率)：

20～3500V(1V)  4～400mA(1mA)  5～400W(1W)

### 3.26 电脑三恒多用电泳仪电源

3.26.1.控制系统：微电脑智能控制，操作界面更加方便，快捷；工作状态中，可以实时微调

#3.26.2.显示：大屏幕LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间

#3.26.3.存储：具有存储记忆功能(10组3步程序)

3.26.4.参数：可以连续设定

3.26.5.断电保护：具有来电恢复功能

#3.26.6.报警：具有安全保护及报警功能

3.26.7.并联输出：4组

3.26.8.输出范围(显示分辨率)：

6～600V(1V)  4～600mA(1mA)  1～300W(1W)

### 3.27 电脑三恒多用电泳仪电源

3.27.1.控制系统：微电脑智能控制，操作界面更加方便，快捷；工作状态中，可以实时微调

#3.27.2.显示：大屏幕LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间

#3.27.3.存储：具有存储记忆功能(10组3步程序)

3.27.4.参数：参数可以连续设定

3.27.5.断电保护：具有来电恢复功能

#3.27.6.报警：具有安全保护及报警功能

3.27.7.并联输出：4组

3.27.8.输出范围(显示分辨率)：

2～250V(1V)  10～3000mA(1mA)  1～300W(1W)

### 3.28 脱色摇床

3.28.1.电压：AC 110～240V

3.28.2.输入功率：20W

3.28.3.运转方式：上下

#3.28.4.频率或速度：上下摆动幅度：±7度

#3.28.5.摇摆频率：0～80rpm

## 4.配置清单：

4.1化学发光系统                                 1套

4.2便携式病原检测系统                           2套

4.3实时荧光定量PCR仪                           1台

4.4自动核酸提取仪                               1台

4.5蛋白纯化系统                                 1套

4.6温控摇床                                     1张

4.7超声破碎仪                                   1台

4.8冻干机                                       1台

4.9液相芯片多重荧光生物分析系统                 1套

4.10电子加样排枪                                4把

4.11过氧化氢消毒机                              1台

4.12移动紫外车                                  4辆

4.13高速冷冻离心机                              1台

4.14平板离心机                                  1台

4.15超声波细胞破碎仪                            1台

4.16酶标仪                                      1台

4.17纯水仪                                      1台

4.18智能细胞分析仪                              1台

4.19 PCR扩增仪                                  1台

4.20冰箱4度                                    1台

4.21冰箱4度                                    1台

4.22冰箱-80度                                   1台

4.23冰箱-20度                                   1台

4.24洗板机                                      1台

4.25电脑三恒多用电泳仪电源                      1个

4.26电脑三恒多用电泳仪电源                      1个

4.27电脑三恒多用电泳仪电源                      1个

4.28 WD-9405E脱色摇床                           1张

## 5.选购附件、备件及消耗品：

- 无

## 6.技术文件：

完整的用户手册、使用说明书、产品彩页等。

## 7.技术服务：

7.1设备安装调试：

7.1.1仪器设备安装调试前，供应商配备售后服务专业工程师准备仪器设备安装调试准备资料并提前邮寄给用户，以便用户了解仪器设备安装调试前准备工作，同时专业工程师到用户现场提供专业建议。

7.1.2供应商向用户提供设备供货清单，由用户确认。当仪器设备到达用户指定地点后，售后服务专业工程师在接到用户安装调试通知后5-10个日历天内到达用户指定交货地点，依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。供应商和用户双方如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，用户有权向厂商或供应商提出退、换和索赔。

7.1.3如设备安装有特殊要求，供应商或厂商应在设备安装之前30天以书面形式向用户提出安装场地环境要求，并对用户就安装场地环境的咨询提供技术支持。设备安装调试的费用由投标人承担，需计入投标价中，并应单独列出，供用户参考。

7.1.4供应商或厂商应向用户提交安装测试内容、方法和计划。测试内容由供应商或厂商拟定，包含但不限于用户需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，供应商或厂商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由供应商承担。关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，供应商应在合同生效后一个月内向用户提出详细的要求或计划。

7.1.5安装调试时间不超过一个月，在安装、调试过程中，供应商或厂商应对用户技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向用户提供安装调试过程中的各种文档资料,以便用户今后能掌握操作方法和维护方法。

7.1.6在仪器设备到达用户指定地点后，供应商或厂商应尽快组织完成整套设备的安装调试，安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

7.2技术培训：在用户所在地对用户进行免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3保修期：所有设备提供 2 年全面免费保修，保修期自设备验收合格双方签字确认之日起计算。仪器故障维修的时间，应相应延长同等时间的保修期。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5要求软件及硬件部分由同一厂家提供，产品软硬件售后支持和维修由同一厂家负责。

7.6终身免费提供软件升级以及维护。

## 8.订货数量：

具体详见各设备配置清单要求

## 9.交货地点：

用户指定地点。

## 10.交货日期：

合同签订后 20日内交货