中国科学院化学研究所

高分辨扫描电子显微镜采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G200300996

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年11月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨扫描电子显微镜 | 1套 | 详见具体技术规格 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、技术规格

第一包 高分辨扫描电子显微镜

- 设备主要技术指标

1.电子光学系统：

#1.1 分辨率：≤0.7nm@15kV  (工作距离4mm)；≤0.8nm@1kV （工作距离1.5mm）

1.2 加速电压：最低 0.5kV，最高 30kV，0.1kV/步

着陆电压：0.01 -2kV（减速模式）

#1.3 放大倍数：最小≥20倍；最大≤100万倍（底片模式），且可同时显示以显示器为准和以底片为准的两种模式的放大倍率

*1.4电子枪：场发射电子枪，电子源尺寸不大于5nm，能量扩展范围不大于0.3eV

1.5电子束流：≥1pA，且连续可变

1.6 对中：自动

1.7 聚焦：自动聚焦、带有手动聚焦

1.8 像散：自动，带有手动控制调节

#1.9 物镜光阑：4孔可调式，内置加热自清洁装置

1.10工作距离：最小≥1.5mm，最大≤30mm

#1.11 电位移：12um (WD=8mm)

2.样品室：

2.1 样品台：5轴样品台

2.2样品移动：X：0-50mm；Y：0-50mm；Z方向1.5-30mm；R = 360°连续旋转

2.3 样品倾斜角：-5 ～ +70°

2.4 具有样品安装到位提示，避免样品在安装时脱落

#2.5通过预抽室（样品交换仓）交换样品，且预抽室端面透明，可观察到样品交换过程，预抽室内可放置样品的最大直径≥100mm

#3.检测器：配有高位以及低位二次电子探测器，高位探测器配合信号选择器，可选择接受二次电子像或背散射像，可以呈现任意二次电子和背散射电子任意混合的混合像，且高位二次电子探测器在小于1kV的低压下也可以呈现背散射电子像

4.数字图像记录系统

4.1扫描速度：

TV扫描 (640 × 480像素显示，25帧/s)

快速扫描(全屏显示，6.25 帧/s)

慢速扫描(全屏显示，1/4/20/40/80 s/帧)(640 × 480 显示， 0.5/2/10/20/40 帧/s)

4.2 图像显示：不低于1280×960像素

#4.3 图像储存：640×480，1280×960，2560×1920，5120×3480像素

4.4 图像类型：TIFF， BMP或JPEG

*4.5 可同时显示以显示器为准和以底片为准的两种模式的放大倍率

#5. 控制系统：操作系统性能不低于Windows 10 Pro 64位，24英寸液晶显示器（不低于1920×1280像素）

6.真空系统：

#6.1真空泵：1个135L/s的机械泵，1个300L/s的涡轮分子泵（磁悬浮型），3个离子泵:60L/s×1， 20L/s×2

*6.2 真空度：电子枪部分不劣于10-8Pa，样品室部分不劣于10-4Pa，样品更换抽真空时间≤1分钟

6.3 保护：自动真空抽气及诊断系统，具有断电、缺水、失真空保护系统

#6.4 真空计：全量程规×1，皮拉尼规×2

7.能谱仪

*7.1 探测芯片有效探测面积≥30mm2

7.2 能量分辨率：MnKα能量分辨率不劣于129eV

7.3 能量分辨率保持能力：1－100,000 cps下保持不劣于129eV

7.4 元素探测范围：Be(4)–Am(95)

7.5窗口类型：超薄轻元素探测窗口

7.6 开机速度：达到正常工作状态不超过30秒

- 配件和设备需要的配套设备

1.变压器 1套

2.空压机 1套

3.UPS电源 1套

4.冷却循环水 1套

5.机械泵 1套

6.64位工作站 1套

7.24寸液晶显示器 1套

8.样品座：平面台（D=15mm，5只），平面台（D=26mm，5只），平面台（D=51mm，2只），倾斜台（倾角30◦，2只），倾斜台（倾角45◦，2只），截面台（2只），夹持台（2只）。

三、设备配套软件

1.图像处理软件：可以进行图像的处理、测量和编排实验报告

2.数据记录：照片包括编号，加速电压，标尺，放大倍率，日期，时间，工作距离等

四、耗材以及标准品

1.标配的耗材以及标准品等情况：

场发射灯丝  1根

碳导电胶带 1卷

五、售后服务

1.设备安装、调试和验收

1.1预安装：合同正式签字生效后，卖方负责对买方的电镜实验室进行预安装 (主要包括磁场、振动测试等)，同时提供电镜的安装要求和用户需要准备的安装条件和物资

1.2具有国内良好的技术支持和维修支持，设备安装调试可在接到用户通知后一周内响应，并进行安装，直至达到验收指标

2.技术培训

2.1安装验收期间，在用户指定地对用户进行5人以上为期1周的仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，培训时间计划表和培训大纲经双方协商确定。培训至买方能够独立掌握

2.2仪器使用3-6个月后，免费组织买方相关人员 2 人参加厂家举办的相关应用培训班

2.3 培训内容包括：设备构造与原理，设备操作，设备定期维护及注意事项等

2.4 技术培训应达到实际效果，要使客户的技术人员熟练操作设备，并掌握设备日常维护与保养方法

2.5 在设备保修期内，若买方技术人员对设备有其它使用技术上的要求，卖方应通过电话/邮件等方式及时对技术人员提供所需的技术指导

3.售后服务内容

3.1 保修期：自设备验收合格之日起1年。

3.2 保修期内：卖方保证本合同项下的货物在按说明书正确安装、正常使用和维修的情况下，自合同货物验收合格之日起12个月内运转良好。若设备发生故障，卖方在接到委托方的设备故障通知后(需要邮件或书面传真通知) 2小时内做出反应，48小时复机完成。保质期内的维修服务和除消耗品以外的零部件的更换属于无偿的

3.3 保修期外：卖方应在接到委托方设备故障通知后2小时内做出反应。部件具体交期另行通知。设备保修期满后，卖方工程师每年回访客户一次，客户在设备方面遇到问题时，卖方工程师应协助解决。

4.软、硬件升级：在仪器使用年限内，软件免费升级，与之相关的硬件升级享受成本价。

六、设备按照环境、场地以及其他要求

1.房间温度：15 ~ 25℃；温差小于2℃

2.相对湿度：30%～60%

3.适用电源：独立供电，单相交流电100V，功率12kVA，误差小于±10%，50/60Hz。

*4.地线：接地电阻60Ω~100Ω即可

七、到货产品质量（特别是测试结果准确度、精确度）保证情况

1.投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

2.投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及项目需求。

3.采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

4.投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

八、其他方面

1.交货时间：合同签订后180天内供货。

2.交货地点：用户指定地点

3.采购数量：1套