中国科学院生态环境研究中心

国家重大科研仪器研制采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G200300975

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年10月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 | 合同签订后三个月内 | 北京首都机场 | 用户所在地 |
| 2 | 全自动培养箱 | 1套 | 外贸合同签订后三个月内 | 北京首都机场 | 用户所在地 |
| 3 | 细胞组织成像仪 | 1套 | 外贸合同签订后三个月内 | 北京首都机场 | 用户所在地 |
| 4 | 共聚焦显微镜 | 1套 | 外贸合同签订后三个月内 | 北京首都机场 | 用户所在地 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 标 书 规 范

第一包 电感耦合等离子体质谱仪

1. 设备名称：电感耦合等离子体质谱仪

2. 设备数量： 1套

3. 设备用途：电感耦合等离子体质谱仪可以分析元素周期表中所有金属元素，检出限在1ppt以下。同时可以分析绝大部分非金属元素，例如As、Se、P、S、Si、Te等，检出限低于1ppb。对于环境样品中水质、土壤、大气、废弃物等样品重金属污染物都能起到重要的分析作用。

4. 工作条件：

4.1 电源：单相200-240V ，50 Hz

4.2 工作环境温度： 15-30℃.

4.3 工作环境湿度： < 80% (无冷凝)

5. 主要技术和性能规格要求：

5.1 仪器硬件

#5.1.1 产品应采用三重四极杆结构，即分析腔内具备三套可实现质量数筛选功能的四极杆：通过第一重四极杆去除进入碰撞反应池内的非目标离子；利用第二重四极杆——碰撞反应池内发生的碰撞或化学反应去除多原子干扰；经过第三重四极杆质量分析器进一步保证目标离子的通过，以实现干扰物的充分消除。

5.1.2 雾化室：配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力应小于-8℃

#5.1.3 蠕动泵：最高可调转动速度45rpm

5.1.4 中心管：可拆卸式中心管设计，方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管

5.1.5 仪器主机包含7路由高精度的质量流量计控制的气路模块，分别为等离子气，辅助气，雾化气及4路碰撞反应池气路

#5.1.6 仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器；功率在500-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W。

#5.1.7接口：接口部分包含一个采样锥和一个截取锥，采样锥口径应控制在1.1mm±0.1mm，截取锥口径应控制在0.5mm±0.05mm。接口部分应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面。

5.1.8  四极杆结构

5.1.8.1 第一重四极杆：

#5.1.8.1.1 驱动频率≥4.0MHz

5.1.8.1.2 离子传递方向应与第一重四极杆放置的轴线方向一致，而非垂直于该轴线方向。

5.1.8.2 第二重四极杆：

*5.1.8.2.1 池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析

5.1.8.2.2 碰撞反应池系统必须具备4路气体质量流量控制器以实现多种类型工作气体的同时接入。

5.1.8.2.3 碰撞反应池可使用包括纯He气，纯H2气，纯NH3气及纯O2气在内的多种工作气体。

5.1.8.3 第三重四极杆：

5.1.8.3.1 四极杆驱动频率≤2.0MHz

*5.1.8.3.2 质谱范围：2-275amu

#5.1.9 分辨率可调：四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换。

#5.1.10 等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm

5.2	仪器软件

5.2.1全自动分析功能(启动关闭仪器，炬位调整， 等离子体参数， 离子透镜，标准等离子体条件与冷等离子体条件切换

5.2.2 包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用，便于后期与色谱设备（包括LC、IC、GC等）联用。

5.3	性能指标

5.3.1 标准模式下（No Gas）随机背景：＜1 cps (4.5amu)

5.3.2 标准模式下，仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景)

5.3.3 标准模式下仪器检出限

#5.3.3.1轻质量数元素(例如Be):＜0.5ppt

5.3.3.2中质量数元素(例如Rn):＜0.1ppt

5.3.3.3高质量数元素(例如Bi):＜0.1ppt

5.3.4 稳定性

5.3.4.1短期稳定性：10分钟内相对标准偏差 < 2%（以仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的英文样本上公布的数据为准）。

5.3.4.2长期稳定性：2小时内相对标准偏差< 3%（以仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的英文样本上公布的数据为准）。

5.3.5 碰撞模式下仪器检出限

5.3.5.1轻质量数元素:＜1ppt

5.3.5.2中质量数元素:＜0.1ppt

5.3.5.3高质量数元素:＜0.1ppt

5.3.6三重四极杆模式下检出限参数以仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的英文样本上公布的数据为准

5.3.6.1硫元素（32S或SO+）检出限:＜200ppt

5.3.6.2 磷元素（31P或PO+）检出限:＜50ppt

5.3.6.3 硒元素（78Se）检出限:＜2ppt

5.4 工作站

5.4.1 PC要求不低于： CPU i5-6600， 6G内存， 512G硬盘，  WIN10，并口线 ，20英寸液晶

5.4.2 仪器控制软件免安装

5.4.3 可远程进行软件和仪器访问，用于系统的远程监控

6. 附件、备件及消耗品：

6.1  安装工具包1套

*6.2 原厂冷却水循环机

6.3  进样系统：雾化室、石英矩管、中心管、雾化器、蠕动泵泵管各一套

6.4  锥体：采样锥、截取锥、高稳健性能截取锥嵌片、采样锥石墨垫圈各一套

6.5  仪器专用调谐液、校准液各一瓶

6.6  机械泵油 1L

7. 技术文件：

7.1 仪器使用英文说明书

8. 技术服务：

8.1安装时间

卖方须在交货日期30天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。

8.2技术培训

仪器安装验收后，供方应及时派遣有丰富经验的技术人员就仪器软硬件操作、仪器维护、故障排除、注意事项等进行免费培训，在用户现场,工程师将对用户进行仪器的使用操作,日常的维护保养及简单的故障维修方面的培训，并使用户能够独立使用和获取正确的数据。生产厂家应定期举办专门的培训班和用户会议,以加强用户间的技术交流，提高用户的仪器使用水平。

培训期内有关的差旅费、食宿及其它费用应由供方支付。其后在使用过程中如遇到问题时，供方应及时派遣有经验的技术人员提供技术指导。

8.3保修期

保修期：保修期一年, 从仪器验收合格, 双方签字之日起保修期开始生效。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。出现故障后，在收到用户正式通知24小时之内响应，如果需要到现场,将安排就近的工程师到现场。保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应。

8.4维修响应时间

供方应在24小时内对用户的报修申请做出响应。一般性问题应在48小时内解决；对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，应在3天内给以解决；对于在3天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到用户的认可后，在预定的期限内解决问题。

9. 报价要求：

投标报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、专用工具价、运输装卸费、安装调试费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。投标人漏报的，由投标人承担。投标报价为到用户实验室价格。

10. 付款方式 ：货到验收合格，凭签字盖章的验收报告100%付款。

11. 验收要求：

设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案。

12. 目的港：

北京机场

13. 交货期：

合同签订后60天内。

第二包 全自动培养箱

1. 设备名称：全自动培养箱

2. 设备数量： 1套

设备用途：用于自动化实验中的细胞培养，可与自动化机械臂整合，实现细胞培养及无菌处理操作一体化；

3. 工作条件：

3.1. 电源

单相 220VAC 50/60Hz 10A；备有10A 多功能电源插座，可以插欧标插座为佳。接地线必须配备良好。

4. 主要技术和性能规格要求：

4.1	培养箱容量：可容纳≥2个标准载架（可灭菌），每个载架可容纳＞40块标准微孔板；

4.2#	采用自动湿热灭菌技术，实现无人值守，对难处理的抗热微生物也有很强的灭菌效果，灭菌程序结束自动恢复到设定的培养温度；

4.3	湿度可达95% rH @37℃；

4.4*	外置水盒，灭菌水和滤膜过滤双层防护，保证严格的无菌环境；

4.5	箱体温度控制范围：室温+10℃~50℃；

4.6#	箱体内采用增强型的气套加热控制技术，温度精确性达±0.2℃；

4.7	CO2控制浓度：0-20%；

4.8#	箱体内置步进马达控制的板穿梭传递系统，具有板检测功能；

4.9	板进出小门带加热功能，保证箱体内温度稳定；

4.10#箱体可以提供5种以上小门选择位置，便于更灵活整合；

4.11	整合方式灵活，可置于台面上，也可置于台面下

4.12#	取板速度≤12s；

4.13*控制面板：采用图形化触摸屏界面，直观显示设定及实际参数；

4.14#	符合SILA行业自动化标准。

4.15 自动化软件

4.15.1 中央控制软件，一个软件即可控制系统所有设备和进程调度实现无人值守，无需多个软件配套叠加功能；

4.15.2 软件包括系统内各设备的配置、图形化流程编辑、自定义数据分析、与LIMS或MES系统数据通信、耗材样本实时管理等功能

4.15.3 软件具有设备共享进程调度功能，可实现单台设备对流程中前后不同实验步骤的共享使用；

4.15.4 软件具有设备集群(pooling)进程调度功能，可实现多台相同设备的集群共享使用，可视图形，用户可自行设置；

4.15.5# 软件可提供外周设备驱动≥350个，并可持续开发。

4.15.6 在已经有流程正在运行的情况下，用户可以在任意时间内加入新的流程，无需提前规划，系统将自动安排多流程并行，并且自动预防流程冲突；

4.15.7 多样化的流程启动方式，用户可以通过手动、定时、LIMS系统远程下单或在其他流程满足特定条件下自动启动新流程；

4.15.8 具有耗材动态实时管理功能，程序运行过程中任意时间均可灵活添加各类耗材和试剂等，无需中断进行中的自动化运行；

4.15.9 具备实时系统内耗材统计功能，当耗材数量不足时自动提醒耗材补充；

4.15.10 具有动态多线程调度和自动优化流程功能，自动化运行过程中可增加新流程并自动优化；

4.10.11自定义的数据分析和处理功能，能够读取任意外周设备产生的CSV或Excel格式的数据结果，并根据用户的需求进行数据分析，或调用第三方辅助程序进行分析；

5. 附件、备件及消耗品：

附件、备件：仪器安装必要的配件。

6. 技术文件：

  - 仪器使用英文说明书

7. 技术服务

7.1设备安装、调试和验收

7.1.1供方应在合同生效后30天内向用户提供详细的安装准备条件及安装计划。设备安装、调试的费用由供方承担。

7.1.2仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后15天内安排技术人员执行仪器安装和调试，达到仪器分析指标。

7.1.3供方安装人员对现场安装安全负有责任。与需方共同开箱检验，检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与需方的要求相符。如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快地给以解决。

7.1.4验收标准以供需双方签订的技术协议为准（参考招标文件指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标者必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任（关键指标能够在软件测试界面显示）。

7.1.5安装、调试和验收期间，供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。

7.2技术培训

仪器安装验收后，供方应及时派遣有丰富经验的技术人员就仪器软硬件操作、仪器维护、故障排除、注意事项等进行免费培训，在用户现场,工程师将对用户进行仪器的使用操作,日常的维护保养及简单的故障维修方面的培训，并使用户能够独立使用和获取正确的数据。生产商应定期举办专门的培训班和用户会议，以加强用户间的技术交流,提高用户的仪器使用水平。

培训期内有关的差旅费、食宿及其它费用应由供方支付。其后在使用过程中如遇到问题时，供方应及时派遣有经验的技术人员提供技术指导。

7.3保修期

保修期：保修期一年, 从仪器验收合格, 双方签字之日起保修期开始生效。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。出现故障后，在收到用户正式通知24小时之内响应，如果需要到现场,将安排就近的工程师到现场。保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应。

7.4维修响应时间

供方应在24小时内对用户的报修申请做出响应。一般性问题应在48小时内解决；对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，应在3天内给以解决；对于在3天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到用户的认可后，在预定的期限内解决问题。

8. 报价要求：

8.1. 投标报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、专用工具价、运输装卸费、安装调试费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。投标人漏报的，由投标人承担。投标报价为人民币CIP北京机场价。

8.2. 采购人为科研单位，享受进口设备免税优惠政策。投标人如提供中华人民共和国关境外货物，且该货物纳入了中华人民共和国海关科创免税目录范围，报免进口环节税的价格并提供海关税号（如涉及惩罚性关税，由投标人承担）。

9. 验收要求：

设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案。

10. 目的港

北京机场

11. 交货期

外贸合同签订后三个月内。

第三包 细胞组织成像仪

1. 设备名称：细胞组织成像仪

2. 设备数量： 1套

3. 功能需求：

细胞组织成像仪是与质谱流式仪配套的成像功能模块。其原理是利用带有金属标签的抗体标记组织切片，结合激光烧蚀和质谱流式技术实现对组织切片的多通道成像。具有通道多、无串色的特点，可以实现同一视野内几十种蛋白的成像。

4. 技术参数:

基本参数

*1.1 满足联用质谱的检测质量范围：75-209 amu。

#1.2 通道数量：135个。

#1.3 抗体标签数量：提供不少于30种商业化标签，单次实验可对组织内亚细胞质谱成像，实现100种以上标记参数分析；

1.4  仪器校准方法：利用校准玻片(tuning slide)信号对各个参数进行自动校准。

2、进样系统

2.1  使用高纯氩气作为组成气体（make up gas）,流速约为0.6~1.2 L/min。

2.2  使用高纯氦气充满剥蚀小室（Ablation Chamber）流速约为0.1~0.3 L/min。

*2.3 样本兼容性：支持切片厚度≤7 µm，可兼容石蜡包埋组织切片的制作方法、冰冻切片等不同形式的样本；

#2.4 内置光学显微镜，可以对大范围的视野进行光学扫描成像，并自动将扫描的结果拼成全景图片，以方便扫描区域的选择。

*2.5 满足联用质谱仪分辨率要求：1 µm，可实现亚细胞成像检测分析；

#2.6 扫描速度：200 Hz频率下扫描1 mm2约2小时。

3、软件系统

3.1 配有友好的操作界面，实时监控仪器各部分的状态，操作简单方便。

3.2 输出结果为MCD文件或者txt文件形式，可以方便的使用MCD Viewer转换成图片，并进行增加伪彩、多通道图片叠加。

#3.3 提供配套的histoCAT软件数据处理软件，可以利用降维、聚类等算法对组织细胞的表型和组织结构进行精细分析。

5. 基本配置要求

5.1 数据收集工作站系统。

5.2 配套的操作软件系统一套。

5.3 环境要求：室温控制在22±2摄氏度，每小时温度变化不超过2.8摄氏度；空气湿度控制在40~60%, 无冷凝水。

6. 技术文件

6.1 详细的英文仪器操作使用手册。

6.2 提供常规实验相关制样流程。

7. 技术服务

7.1 仪器到货后，公司工程师到现场开箱验货，完成联机安装调试及基本操作培训。

7.2 卖方提供操作及维护培训，生产商应定期举办专门的培训班和用户会议,以加强用户间的技术交流，提高用户的仪器使用水平。

7.3 提供机器现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

7.4 保修期

保修期：保修期一年, 从仪器验收合格, 双方签字之日起保修期开始生效。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。出现故障后，在收到用户正式通知24小时之内响应，如果需要到现场,将安排就近的工程师到现场。保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应。

7.5 维修响应时间

供方应在24小时内对用户的报修申请做出响应。一般性问题应在48小时内解决；对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，应在3天内给以解决；对于在3天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到用户的认可后，在预定的期限内解决问题。

8. 报价要求：

8.1. 投标报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、专用工具价、运输装卸费、安装调试费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。投标人漏报的，由投标人承担。投标报价为人民币CIP北京机场价。

8.2. 采购人为科研单位，享受进口设备免税优惠政策。投标人如提供中华人民共和国关境外货物，且该货物纳入了中华人民共和国海关科创免税目录范围，报免进口环节税的价格并提供海关税号（如涉及惩罚性关税，由投标人承担）。

9. 验收要求：

设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案。

10. 目的港

北京机场

11. 交货期

外贸合同签订后三个月内。

第四包 共聚焦显微镜

1. 设备名称：共聚焦显微镜

2. 设备数量： 1套

3. 设备用途：

本设备应能够通过可见激光对活细胞、组织和切片进行连续扫描，获得精细的单个细胞或一群细胞的各个层面结构（包括染色体等）的三维图像。可利用荧光标记测定细胞内如钠、钙、镁等离子浓度的动态变化及pH值的动态变化。

4. 工作条件：

4.1适于在气温为摄氏-40 ℃～50 ℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

4.2  适于在电源220 V（10％）/50 Hz、气温摄氏15 ℃～25 ℃和相对湿度小于60％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

4.3  配置符合中国有关标准要求的插头。

5. 主要技术和性能规格要求：

#5.1.1 激光光源：四根固体激光器，激光波长分别为405 nm，488 nm，561 nm和640 nm；激光器功率均≥30 Mw, 光纤末端出口激光器功率≥14 mW。

5.1.2 探测通道：具有2个大靶面PMT和2个高灵敏GaAsp通道以及一个透射成像通道，系统共有五个通道，同时进行四色成像。

#5.1.3 针孔规格：采用全自动调节方式，针孔形状：6边形，直径12-256 um，针孔调节方式：全自动调节到最佳状态。

5.1.4 高分辨扫描：最高扫描分辨率时像素数应≥4096×4096像数点，10幅/秒@1024x1024。

#5.1.5 光学变倍：0.72-1000 X (连续变化)。

*5.1.6 共聚焦扫描视野FOV：视场对角线≥20 mm。

5.1.7 扫描模式：可采用点扫描，矩形扫描，旋转扫描，任意线扫描，任意区域扫描，任意角度扫描,或者X，Y，Z，T，波长（任意结合）等多种扫描模式。

#5.1.8硬件超高分辨成像模块：X-Y平面成像分辨率提升1.5 X至≤120 nm，Z轴纵向成像分辨率提升1.7 X至≤300 nm。

5.2 显微镜系统：

5.2.1观察方式:电动控制Z轴、电动物镜转盘、电动滤色镜转盘、电动切转观察方式（全部为电动控制）。可提供触摸式控制面板进行远程控制.

5.2.2 全电动X，Y电动载物台：闭环线性反馈X-Y电动伺服载物台；步进精度：10 nm;行程：114 mm * 73 mm, XY轴最大速度≥25 mm/s。

#5.2.3光路系统为双层光路系统，具备左侧及右侧两个视频输出端口，内置1-1.5 X变倍装置。

#5.2.4完美聚焦系统：内置≥855 nm红外自动跟踪系统，实现实时跟踪标本最清晰平面,纳米级响应自动跟踪标本。

5.2.5明场照明装置:采用LED光照明,视场光照均匀，包括全套电动DIC观察装置。

5.2.6荧光照明装置:采用L型透镜导入，2000 h长寿命100 W高压汞灯光源带有荧光噪音消除器，荧光滤块包括下列组成：DAPI, FITC, TRITC。

#5.2.7物镜:采用专用CFI平场复消色差高数值孔径物镜，具体要求如下：

1.5倍或2倍数值孔径≥0.8 工作距离≥8 mm（1个）

10倍 数值孔径≥0.45  工作距离≥4.0 mm（1个）

20倍 数值孔径≥0.75  工作距离≥0.9 mm（1个）

100倍油镜 数值孔径≥1.45 工作距离≥0.13 mm（1个）

#5.2.8进口活细胞装置套装：带有控制CO2浓度的小型二氧化碳培养系统，35 mm培养皿，盖玻片载玻片等；使用5% CO2气缸，防蒸发。

5.3 软件部分：

5.3.1同一软件控制显微镜、激光器、扫描器，所有硬件均由软件控制。

5.3.2自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。

5.3.3图像浏览软件，可用于共聚焦系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像。

5.3.4多功能测量分析软件，可对图象进行深度分析处理，具有自动测量、记数和统计功能，3D重建功能，3D空间测量功能。

5.3.5有电生理测定软件用于测定钙，钾，氢等离子浓度，可测细胞内外等游离状态。

5.3.6 软件系统应包括上述所有功能要求的内容，实现图像实时采集, RAM图像捕捉,多通道荧光采集叠加, 6维分析,大图无缝拼接,面积、长度角度等自动测量, 时间分段测量,报告生成器,数据库管理,多维文件格式，以及实时动态分析、FRAP等功能。并保证可根据软件的功能开发及时有效地升级。

#5.3.7基于计算机学习的图像降噪处理技术。

5.4防震台：1200 mm * 1500 mm

5.5高配置图像工作站：

Workstation（Windows 10 Professional 64）

-Xeon (3.66 GHz, 6Cores)

-Memory：64 GB

-NVIDIA Quadro P4000

-4 TB 7200 RPM SATA

-1 TB  SSD

-Slim SuperMulti DVD-RW

- Two 27"-LCD flat screens True colour, 1920 x 1200 Pixel

5.6 6 KV UPS 不间断电源

5.7 配置要求：

5.7.1全自动倒置显微镜主机       1台

5.7.2 目镜10×	                2支

5.7.3 物镜：1.5倍或2倍、10倍、20倍、40倍、60倍（油）、100倍（油）、各1支

5.7.4 微分干涉附件         	    1套

5.7.5 电动长寿命荧光装置           1套

5.7.6 完美对焦系统                 1套

5.7.7 高精度电动载物台             1套

5.7.8 硬件控制及图像采集分析软件   1套

5.7.9 激光器（包含405, 488, 561, 640 nm谱线）   1套

5.7.10 共聚焦扫描系统              1套

5.7.11 超分辨检测系统              1套

5.7.12 计算机工作站			      1套

5.7.13专用防震台                   1套

6. 附件、备件及消耗品：

无。

7. 技术文件：

仪器使用英文说明书。

8. 技术服务

8.1设备安装、调试和验收

8.1.1供方应在合同生效后30天内向用户提供详细的安装准备条件及安装计划。设备安装、调试的费用由供方承担。

8.1.2仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后15天内安排技术人员执行仪器安装和调试，达到仪器分析指标。

8.1.3供方安装人员对现场安装安全负有责任。与需方共同开箱检验，检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与需方的要求相符。如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快地给以解决。

8.1.4验收标准以供需双方签订的技术协议为准（参考招标文件指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标者必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任（关键指标能够在软件测试界面显示）。

8.1.5安装、调试和验收期间，供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。

8.2技术培训

仪器安装验收后，供方应及时派遣有丰富经验的技术人员就仪器软硬件操作、仪器维护、故障排除、注意事项等进行免费培训，在用户现场,工程师将对用户进行仪器的使用操作,日常的维护保养及简单的故障维修方面的培训，并使用户能够独立使用和获取正确的数据。生产商应定期举办专门的培训班和用户会议，以加强用户间的技术交流,提高用户的仪器使用水平。

培训期内有关的差旅费、食宿及其它费用应由供方支付。其后在使用过程中如遇到问题时，供方应及时派遣有经验的技术人员提供技术指导。

8.3保修期

保修期：保修期一年, 从仪器验收合格, 双方签字之日起保修期开始生效。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。出现故障后，在收到用户正式通知24小时之内响应，如果需要到现场,将安排就近的工程师到现场。保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应。

8.4维修响应时间

供方应在24小时内对用户的报修申请做出响应。一般性问题应在48小时内解决；对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，应在3天内给以解决；对于在3天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到用户的认可后，在预定的期限内解决问题。

9. 报价要求：

9.1投标报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、专用工具价、运输装卸费、安装调试费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。投标人漏报的，由投标人承担。投标报价为人民币CIP北京机场价。

9.2 采购人为科研单位，享受进口设备免税优惠政策。投标人如提供中华人民共和国关境外货物，且该货物纳入了中华人民共和国海关科创免税目录范围，报免进口环节税的价格并提供海关税号（如涉及惩罚性关税，由投标人承担）。

10. 验收要求：

设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案。

11. 目的港

北京机场。

12. 交货期

外贸合同签订后三个月内。