中国科学院上海有机化学研究所

高分辨率组合型质谱仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：  OITC-G200300946

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年7月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨率组合型质谱仪 | 1套 | 详见技术规格 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 高分辨率组合型质谱仪

1. 工作条件：

见总则第3条。

2. 设备用途：

高分辨率质谱是规模化研究蛋白质的重要手段。基于质谱的蛋白质组技术可以用来大规模或靶标检测和定量蛋白质表达，蛋白质翻译后修饰，蛋白质和蛋白质、蛋白质和小分子相互作用等。高分辨率组合型质谱仪是生物活性分子质谱分析平台的核心必备仪器。该平台主要用于分析与神经系统疾病相关的重要蛋白质表达谱和翻译后修饰谱，定量研究蛋白质表达、修饰和更迭与疾病发病机理的关联，发现并验证小分子和蛋白质的相互作用，同时结合其他现代组学技术以及生物学研究手段，系统研究发现神经系统疾病早期诊断和预后的生物标志物。

本次申请购置的高分辨率组合型质谱仪将主要应用于复杂蛋白质定量、复杂翻译后修饰解析、完整蛋白自上而下解析，大规模临床蛋白质组学分析，小分子和蛋白质的相互作用分析，以期发现蛋白质标志物及其机理，小分子蛋白质靶标，精准医学中的蛋白质标志物发现和验证等。该仪器为蛋白质组学的基础研究和临床转化架起了桥梁，在复杂临床样本低丰度蛋白的鉴定、复杂翻译后修饰分析、表征蛋白质药物全面序列、生物标志物的发现与验证、疾病早期诊断、疾病预防、分型、疗效监测、预后判断等方面发挥着重要作用，将为国家重点科研项目的顺利开展提供有力的技术支持，推动相关领域的发展。

3. 技术规格：

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、设备工作条件 |
| 1.1 |  | 电源 | 230V±10%，AC(交流)，50/60Hz |
| 1.2 |  | 环境温度 | 18-27℃（最优：18~21℃） |
| 1.3 |  | 相对湿度 | 20-80% |
| 2、质谱部分 |
| 2.1 | * | nanoESI离子源 | 配置nanoESI 离子源，流速为50-1500 nL/min |
|  |  | 常规ESI离子源 |  |
| 2.2 |  | 质量分析器和检测器部分 |  |
| 2.2.1 | * | 质量范围 | 50-6000 m/z，可由软件自动设定 |
| 2.2.2 | * | 分辨率 | 分辨率≥50000，并且保证灵敏度 |
| 2.2.3 | * | 质量准确度 | 内标校准：平均误差<1ppm；外标校准：平均误差< 3ppm |
| 2.2.4 | * | 扫描速率 | 不低于40Hz |
| 2.2.5 |  | 正负离子切换 | 配备温度补偿装置，在MS和MS/MS模式下质量准确度具有长时间的超稳定性 |
| 2.2.6 | # | 灵敏度 | 全扫描MS模式： 1pg利血平，信噪比≥2000: 1（基线不用平滑处理，以得到的质谱棒状图计算） |
| 2.2.7 |  | 检测器 | 10bit ADC检测器采集速度，数据采集量50Gbit/sec |
| 2.2.8 | # | 联用技术扩展 | 可扩展与NMR 联用，能够利用同一套软件直接控制质谱和NMR，组成LC-NMR-MS系统 |
| 2.2.9 | # |  | 具备离子淌度功能，离子淌度分辨率≥150（m/z 622） |
| 2.2.10 | # |  | 离子淌度可以测定出CCS，离子淌度打开，离子利用率达接近100% |
| 2.3 |  | 质谱数据采集系统 | 品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Windows 10英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求 |
| 2.4 |  | 质谱数据处理软件 |  |
| 2.4.1 | # | DIA数据分析软件一套 | 支持多个CPU核心同时计算；支持全自动高通量DDA,DIA数据搜索并构建谱图参考数据库；支持Thermo、Sciex、Agilent、Bruker、Waters等质谱公司数据；支持DIA, SWATH,SONAR等数据格式直接定性定量分析、匹配谱图库定量分析；满足基于Java的完全可视化界面，流程化分析，所有分析模块、结果查询界面均集成在统一界面中；满足支持输出蛋白、肽段可视化报告，支持通用格式sne输出，支持对接Skyline等软件的专有格式输出 |
| 2.4.2 | # | 离子淌度数据分析软件一套 | 基于肽段特征信息的鉴定方法，同时支持数据依赖型（DDA）和数据非依赖型（DIA）的4D 肽段特征数据的分析；针对各仪器厂家不同工作原理的离子淌度数据，构建基于机器学习训练的算法模型；支持谱图库搜索方法；同时支持基于肽段特征峰或定性肽段信息的定量方法；独立的质控模块支持淌度K0值相关性分析；4D LC-MS的热图以及淌度数据用户交互视图，便于理解和查看数据。 |
| 2.4.3 | # | 蛋白质组学功能及通路分析软件一套 | 采用云计算方式，无须本地高性能计算机；支持多种模式动物：如人、大鼠、小鼠、兔子等；支持多种数据格式，包括GI Number, EntrezGene, Refseq, HGMD, Uniprot, KEGG, illumina, Agilent, RNA-SEQ, microArray UniGene, GenBank, Gene Symbol, PubChem CID等；软件支持分子功能注释，生物学效应分析，通路分析，转录调控分析，转录效应分析，相互作用网络构建等分析功能；数据库包含 4万种以上基因、代谢、药物信息，包含最新生物医学文献信息，支持权威公共数据库如 GO，OMIM, HGMD, TRANSFAC, DrugBan，HMDB，Clinicaltrials 等数据库。支持对感兴趣分子查询整理出报表并输出相应图片结果；软件数据库每周更新一次，软件功能版本每季度更新一次；保证文献数据均由专业科学家人工阅读质控而来；所有分析结果均能够提供相应的文献、实验证据及其来源信息。不少于5年的无限制分析服务。 |
| 2.4.4 | # | 基于GPU的数据分析平台 | 蛋白质组学数据全套分析，功能模块不少于IP2（http://www.integratedproteomics.com/）。 基于GPU，可以实现实时分析。包含GPU工作站，配置不低于以下配置。 * 2x Intel Xeon E5-2667V4 3.2GHz 8 Cores (Total 16 Cores) * On Board Dual 1GB (10/100/1000) NIC * On Board IPMI via dedicated Lan Port (3rd Lan Port) * (1) 256GB DDR4 RAM ECC - (16x 16GB) Certified and Lifetime Warranty * (1) 480GB Optane 900P NVMe SSD * 4x10TB SATA Enterprise Drive * 4x nVidia RTX 2080TI 11GB GPU Card (Active Fans) * ASUS 2U Rack Mount Case with Set of rail * 1620W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+) * 8x 3.5" Hot Swap Drives Front 不低于3年的数据分析、技术支持、无限制升级服务。 |
| 3、液相分离系统 |
| 3.1 |  | 纳流液相色谱 |  |
| 3.1.1 |  |  | 泵：流速范围：50–2000 nL/min；最高耐压不小于1,000Bar（14500 Psi）；梯度延迟体积小于300 nL |
| 3.1.2 |  |  | 自动进样器：进样范围：0.5-18μL；进样残留: <0.003 %（< 30 ppm），用氯己定（Chlorhexidine）测试；进样体积的重现性（% RSD）：进样10 μL时为0.3%，进样500 nL时为1%；样品盘温度范围：4-40℃; 样品盘温控精度：-2℃/+4℃ |
| 3.1.3 |  |  | 柱温箱：控温范围：室温- 50℃；温度精确度：±0.5℃ |
| 3.1.4 | # |  | 可适用于临床样品大规模分析的快速高通量液相系统。分析时间较常规纳升液相有显著减低。最高可实现日检测样品数量大于200个，在200样品每天的检测速度下，可实现对Hela标准样品的多肽检测数目不低于6000。 |

4. 技术服务：

| 序号 | 服务要求项目 | 重要性 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原厂售后服务承诺函 | * | 整机免费保修至少一年。签订合同起6个月内如厂家对采购产品机型进行性能提升及升级换代的，应免费升级至最新产品。 |
|  | 仪器安装和测试 | # | 仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训；时间为一周；在仪器采购一年内免费为仪器提供搬家服务一次（含拆卸、安装和调试）确保仪器恢复正常运行。 |
|  | 仪器使用培训 |  | 在安装半年内或应用户时间要求，用户实验室现场开设培训课程，提供两个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。 |

- 付款：

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首付款 | 签订合同之后60天内开具100%信用证。设备发货后凭运单议付信用证。 | 付款至总合同金额90%LC |  |
| 2 | 尾款 | 全部设备系统调试完成，并稳定运行15工作日，经验收合格，并出具书面验收报告 | 付款至总合同金额10% |  |

6. 订货数量：

1台

7. 交货地点：

用户指定实验室。

8. 交货时间：

交货日期为合同签订之日起60个工作日内