中国科学院上海有机化学研究所

仪器设备采购项目（一）

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G200300932

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年7月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300千伏场发射冷冻电子显微镜及直接电子探测器相机 | 1套 | 详见技术规格 |
| 2 | 光电关联显微成像设备 | 1套 | 详见技术规格 |
| 3 | 细胞代谢流质谱分析仪 | 1套 | 详见技术规格 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 300千伏场发射冷冻电子显微镜及直接电子探测器相机

- 工作条件：

1.1环境温度：18-23℃

1.2相对湿度：20-40%

1.3工作电压：398V(+6%, -10%)

2.  设备用途：

300KV冷冻透射电镜主要应用于结构生物学研究，适用于低温单颗粒三维重构、低温蛋白质电子晶体学和低温电子断层三维成像等多种冷冻电镜方法，研究生物大分子复合体、膜蛋白复合体、病毒等亚纳米分辨的率三维结构，对细胞和细胞器进行纳米分辨率的三维电子断层扫描成像。另外，该套系统能解决生物样品原位的高分辨三维结构，这是生物成像技术的最前沿方向。

另外冷冻电镜还广泛应用于细胞生物学，神经生物学、微生物学、病毒学、植物学、昆虫学、药学、环境科学等研究领域，对常规生物细胞样品以及生物大分子、药物分子进行超微结构成像。

3.  技术规格：

3.1 分辨率

3.1.1 信息分辨率极限：＜0.14 nm (未倾斜 )；＜0.23 nm (at ±70度倾斜 )。

*3.1.2 Tron Ring：空间频率优于3nm-1 @-2μm

3.2 电子光学系统

3.2.1 电子枪：超亮场发射电子枪；

#3.2.2 加速电压：最高加速电压为300kV，在80kV和300kV间可实现加速电压连续可调并正常稳定工作；提供在300kV和200kV下的预对中；电压稳定性优于10-8；

3.2.3 照明系统：三聚光镜完全平行光系统，可实现多模式照明，在TEM模式中对大视野和可变视野都能够平行照明。

3.2.4 成像系统：

3.2.4.1 物镜：高衬度、长焦距和大极靴空间的C-TWIN物镜，球差系数Cs≤ 2.7 mm，色差系数Cc≤ 2.7 mm，焦长3.4 mm，物镜极靴间样品区 ≥11 mm.，可容许最高达±70度倾斜；

#3.2.4.2 放大倍数：40x ~ > 700,000x，可在任何放大倍数实现完全无旋转成像；

3.2.4.3 选区衍射相机长度：0.057 ~ 6.2 m (in 21 steps)。

3.2.5 模块式镜筒设计：

3.2.5.1 具有良好的机械准直系统和很高的机械准直重复性；可嵌入特定厂商提供的所有附件的硬件和软件具备用于电子衍射的Beam Stop；

*3.2.5.2 恒功率透镜设计；

3.2.6 具有低剂量曝光功能和Fast SpotScan成像功能；

3.3 真空系统

3.3.1 完全无油真空系统；

#3.3.2 电子枪真空度<1×10-5 Pa，镜筒真空度<5×10-5 Pa（室温），< 1×10-5 Pa（冷冻）；

3.3.3 抽真空时间：12个样品通过气锁后，将第一个样品放置到镜筒冷却处时间为15分钟，下一个样品和前一个样品在镜筒冷却处的更换时间为4分钟。

3.4 电镜控制系统

3.4.1 全数字化控制，并且有丰富的在线帮助，够实现远程控制；

3.4.2 控制软件提供应用脚本软件，方便用户自行编写程序控制电镜，以便进行特定或某些复杂的实验；

3.4.3 电路控制实现全数字化；具有很高的电路稳定性，电压稳定性好于10-8，电流稳定性好于10-8；

3.4.4 能够对电子光学系统每一个透镜进行独立的调节和控制；

3.4.5 具备放大倍数自矫正功能。

3.5 样品台系统

3.5.1 工作温度：可以在常温工作，也可以在低温（液氮）下工作；在液氮下工作时，能够完成液氮的自动补充功能；温度控制精度< 0.5K；

* 3.5.2 一次能够装载12个样品，并维持样品的温度；在低温（液氮）下能够自动（也能手动）更换和转移样品；同时需要消除样品的冰污染；

3.5.3 样品台机械性能

自由度：5轴系统，能够控制X, Y, Z三个方向的平移、绕Y轴的旋转（alpha角）;

活动范围：X, Y方向~ ±1mm，Z方向~ ±0.375 mm，alpha角为±70度；

机械精度：X, Y方向< 2nm，Z方向< 100nm，alpha角< 0.1度；

定位精度：< 300 nm；

*3.5.4 样品位置漂移速率：< 0.5nm/min（5min内）； 更换样品后样品漂移速率：0.035nm/s @ 60min；

3.5.5 冷冻样品台

3.5.5.1最低温度：≤ -170°C；

3.5.5.2一次能够装载12个及以上样品，并能够自动更换和转移样品；

*3. 5.5.3 冷冻样品稳定保持5天，持续稳定的数据采集时间不少于5天。

#3.5.5.4 冰增长透射信息损耗： ≤ 1.5%/24h；

3.6相位板：

3.6.1 衬度改善参数：≥1.4

#3.7 配CMOS辅助相机一套：

3.7.1 分辨率：≥4096 x 4096 pixel；

3.7.2 像素物理尺寸：≥14um×14um。

3.8能量过滤直接电子探测成像系统 1套。

3.8.1.1 包含GIF Quantum LS能量过滤系统；

3.8.1.1.1采用能量过滤器进行图像过滤从而提升图像衬度；

3.8.1.2包含高速电子计数直接电子探测相机一套；

*3.8.1.2.1直接电子探测相机系统；消除电子成像过程对闪烁体和光导纤维或透镜系统的依赖，降低了点扩散对于系统分辨率的影响；

#3.8.1.2.2像素数量：>5500 x 4000; 全画幅读出速度：>1200fps;

3.8.1.2.3读出模式：电子计数读出模式和超分辨读出模式；

3.8.1.2.4分辨率：300kV下1/2 Nyquist DQE: >0.50；

3.8.1.2.5配合的透射电镜工作电压范围：200kV~300kV；

3.8.1.2.6像素尺寸：5um*5um;

3.8.1.3能量过滤器达到采用直接电子技术相机采集能量过滤像的功能。

3.8.1.3.1采用能量过滤器进行信号电子的能量过滤，减小色差，提升衬度，从而使系统的重构分辨率得以进一步提升；

*3.8.1.3.2完成与现有300kV冷冻电镜的深度一体化，实现通过EPU或Serial EM控制。

#3.9 配置300KV冷冻电镜主动式防震台一台

#3.10 配置300KV冷冻电镜UPS稳压电源一套

3.11供应商提供电镜房间的环境测试及改造，符合制造商对电镜运行的环境标准要求

4.  产品配置要求：

4.1 高分辨冷冻电镜及成像系统  1套

5.  技术文件：

5.1一套中文或英文说明书在合同签定后90天内提供给用户。

6.  技术服务：

6.1 保修、维修及备件

*6.1.1保修期：提供5年的免费保修，保修期自安装验收合格签字之日起计算，该保修期内，除人为原因造成的机器损坏和故障外，所有机器故障和零部件更换以及人工服务费用由设备销售方承担。

6.1.2维修响应时间：仪器供应方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，接到用户维修通知后3个工作日内必须到客户现场给与解决方案; 重大问题或其它无法立刻解决的问题应在两周内解决或提出明确的解决方案。

6.1.3设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于十年的零配件及消耗品的供应。

6.1.4软件升级：在硬件支持的前提下，应用软件终身免费升级；

6.1.5提供维护手册和操作手册。

6.2 安装、调试及验收

6.2.1在仪器到货前厂家派遣工程师携带专用设备对用户实验室的地面振动和环境杂散磁场进行免费的检测;

6.2.2仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后1周内执行安装调试;

6.2.3仪器的安装调试应于一个月内完成；

6.2.4实现系统成套联调并达到标书的技术要求。

6.3 培训

6.3.1在用户现场对用户进行为期5天的培训。培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等;

6.3.2仪器质保期内，为用户提供生产厂家原厂提高培训服务一次，培训时间不少于5天，培训人员不少于2人；仪器质保期外，定期对仪器运行状况进行评判，每年对新的操作人员进行免费培训。

7. 订货数量：

高分辨冷冻电镜及成像系统  1套

8. 交货地点：

用户指定实验室。

9. 交货日期：

合同生效后6个月内

10. 付款方式：

60%可转让信用证（限定只能转让给制造商）+ 40%电汇支付

1、发货后凭正本发货单据议付60%货款

2、安装运行调试完成，验收报告签订后，正常运行8个月支付尾款40%

第2包 光电关联显微成像设备

1. 工作条件：

1.1  环境温度+5℃到40℃；

1.2  相对湿度要求＜50%。

1.3  电压110V/115/230V，功率50-60Hz。

2. 设备用途：

冷冻光镜电镜联用系统主要用于实现保持样品原生状态下的光镜和电镜图像关联分析。冷冻制备后保存样本近乎在原位细胞或溶液中的状态，通过低温冷冻荧光显微镜可以实现对大样本区域的快速扫描，以及对目标位点（Region of interest, ROI）的快速定位，记录感兴趣的位置，然后在冷冻TEM中实现原位电镜观察，从而为电镜中快速识别目标位点提供便利。

3. 技术规格：

*3.1、冷却温度控制范围：-196°C～ +22°C可调

#3.2、加热范围: +25°C～ +60°C可调

3.3、液氮杜瓦瓶容量：25L

3.4、 22℃时的冷却能力：24h

3.5、 22℃降温至-195°C：10min

#3.6：最大相对湿度：＜50%

#3.7、冷冻物镜：50 x ，NA(0.9),分辨率x,y(300nm),z(800nm)

*3.8、 内置探测器监控样品温度

3.9、 液氮泵和温度控制器

3.10、带有盖子和一个专用冷冻物镜的冷冻样品台

3.11、可转移透明保护盖

#3.12、电动正置荧光显微镜，配备电动载物台、4.2MP sCMOS荧光成像相机和光电联用工作站。

#3.13、配有专业光电联用软件 ，功能包括：图像预览，自动图像拼接、搜索和定位等功能。

4. 产品配置要求：

*4.1、冷冻光镜主机一套

*4.2、光镜电镜联用套装一套

#4.3、LED长寿命荧光光源一套

#4.4、DPAI、GFP、TXR荧光滤色块一套；

#4.5、32”显示器,电脑一套

5. 技术服务：

#5.1 设备安装调试：设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

5.2  技术培训：在用户所在地对用户进行1~2人、为期1~2天的免费培训。培训内容包括设备的使用、基本维护等。

#5.3 保修期：提供3年或3年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

6. 订货数量：

光镜电镜联用系统   1套

7. 交货地点：

用户指定实验室。

8. 交货日期：

合同生效后60天内

9. 付款方式：

采用即期不可撤消信用证支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第3包 细胞代谢流质谱分析仪

1. 工作条件：

见总则第3条。

2. 设备用途：

生命体代谢水平的紊乱和糖尿病、心血管疾病、脂肪肝、肥胖、癌症、老年痴呆等重大疾病密切相关。通过代谢流技术精确定量分析代谢异常变化正逐渐发展为重大代谢性疾病研究的重要手段之一，是相关研究不可以缺少的重要技术支撑。但是目前上海地区乃至整个中国都缺乏专门用于细胞代谢流分析的仪器平台，大部分相关仪器都用于蛋白质组学和代谢组学研究，不能满足代谢流分析对于稳定同位素标记代谢产物检测所需要的硬件和软件配置。

本项目拟购置的细胞代谢流质谱分析仪主要用于创建细胞代谢流（Metabolic Flux）分析平台，研发适合于肿瘤细胞代谢、免疫细胞代谢、模式动物（如果蝇、小鼠）代谢表征的关键分析技术，精确定量表征生命体的代谢水平变化，建立该领域的分析标准。在细胞代谢流分析中，将稳定同位素标记示踪物（通常含有 13C、15N 或 2H，如13C-葡萄糖）引入生物系统导致下游代谢物的天然同位素丰度和模式发生改变。分析和追踪稳定同位素的标记化合物在细胞、模式动物体内的代谢产物和相应代谢通路，能够定量表征生命体的代谢水平变化。该仪器能够对复杂生物样品中的数百个小分子代谢物及其对应的众多同位素体（isotopologue, 仅同位素组成不同的代谢物）进行同时检测和精确定量分析。该仪器平台将生命体代谢水平精确测量技术应用于多种重大代谢性疾病（如糖尿病、心血管疾病、脂肪肝、肥胖、癌症、老年痴呆等）研究，将为国家重点科研项目的顺利开展提供有力的技术支持，推动相关领域的发展。

3. 技术规格：

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、设备工作条件 |
| 1.1 |  | 电源 | 230V±10%，AC(交流)，50/60Hz |
| 1.2 |  | 环境温度 | 18-27℃（最优：18~21℃） |
| 1.3 |  | 相对湿度 | 20-80% |
| 2、质谱部分 |
| 2.1 |  | 常规ESI离子源 |  |
| 2.1.1 |  |  | 2.1.1独立的可加热电喷雾离子源（HESI源），离子源加热温度最高可达550 ℃ |
| 2.1.2 |  |  | 2.1.2喷针采用60度喷雾设计，前后，左右，上下可调，正对废液出口。 |
| 2.1.3 | # |  | 2.1.3 ESI源适用流速为1-1000 µL /min |
| 2.1.4 |  |  | 2.1.4全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，可通过软件自动切换模式； |
| 2.2 | * | nanoESI离子源 | 配置nanoESI 离子源，流速为50-1500 nL/min |
| 2.3 |  | 质量分析器部分 |  |
| 2.3.1 |  | 质量范围 | 质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱串联的组合， 40-6000m/z |
| 2.3.2 | # | 仪器分辨率 | 480,000 FWHM ( m/z≤200)；≥4档可调 |
| 2.3.3 |  | 四级杆隔离窗口 | 双曲面分段四极杆，分辨率可到0.4Da；可选择隔离窗口宽度0.4-1200Da，MS/MS母离子选择质量范围40-2500m/z |
| 2.3.4 | * | 质谱采集速率 | 40Hz；分辨率≥60000 FWHM时，不少于3张/秒； |
| 2.3.5 | # | 正负离子切换速度 | 一个完整周期采集速度>1.4Hz（一个完整周期即在分辨率60,000下获得正负离子谱图各一张） |
| 2.3.6 | * | 质量轴稳定性 | 设备校正一次后，连续24小时内不再校正质量轴，重复进样100fg利血平，609质量精确度≤3ppm |
| 2.3.7 | # | 质量准确度 | 外标法≤3ppm RMS；内标法≤1ppm RMS； |
| 2.3.8 |  | 多种扫描模式 | 2.3.8.1高分辨全扫描MS和MS/MS |
|  |  |  | 2.3.8.2高分辨选择离子扫描 |
|  |  |  | 2.3.8.3高分辨全子离子碰撞碎裂扫描 |
|  |  |  | 2.3.8.4高分辨正负离子切换扫描 |
|  |  |  | 2.3.8.5高分辨数据依赖子离子扫描 |
|  |  |  | 2.3.8.6高分辨数据非依赖扫描（DIA-MS/MS） |
|  |  |  | 2.3.8.7高分辨平行反应监测子离子扫描 |
| 2.3.9 |  | 检测器 | FT无损检测；质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，请额外提供相应备用检测器至少3个。 |
| 2.4 |  | 质谱数据采集系统 | 品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Windows 10英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。 |
| 2.5 |  | 质谱数据处理软件 | 代谢组学定性和定量分析软件各1套 |
| 3、液相分离系统 |
| 3.1 |  | 超高压液相色谱 |  |
| 3.1.1 |  |  | 泵：二元高压梯度混合；压力范围：最高到15,000 psi；流速范围：0.001~ 8mL/min；流速准确度：±0.1%；梯度延迟体积：200µL |
| 3.1.2 | # |  | 自动进样器：加样体积0.01-100 ul，增量0.01 ul；加样体积准确度：±0.5%；进样精度：<0.25% RSD; 交叉污染：<0.0004%；样品盘温度范围：4-40℃; 样品盘温控精度：-2℃/+4℃ |
| 3.1.3 |  |  | 柱温箱:控温范围：5-110℃;温度精确度：±0.5℃ 温控稳定性：±0.05℃;柱容量：最多2根色谱柱，最长可安装30 cm色谱柱 |
| 3.2 |  | 纳流液相色谱 |  |
| 3.2.1 | # |  | 高压梯度纳升泵：二元梯度混合，四种溶剂选择；低压梯度微升泵：三元梯度混合； |
| 3.2.2 |  |  | 压力范围：0~ 860 bar (纳升泵) ；0-620Bar (上样泵)； |
| 3.2.3 | * |  | 二元高压梯度纳升泵流速：50 nL -50 µL/min； 需配置需加配流速选择器，如毛细管流量计和微升流量计；三元低压梯度微升泵：0-2500µL/min，推荐流速5-2500µL/min，梯度50µL/min始； |
| 3.2.4 |  |  | 保留时间重现性：<0.2% RSD（300nl/min） |

4. 技术服务：

| 序号 | 服务要求项目 | 重要性 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原厂售后服务承诺函 | # | 整机免费保修至少一年。 |
|  | 仪器安装和测试 | * | 仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训；时间为一周；在仪器采购一年内免费为仪器提供搬家服务一次（含拆卸、安装和调试）确保仪器恢复正常运行。 |
|  | 仪器使用培训 |  | 在安装半年内或应用户时间要求，用户实验室现场开设培训课程，提供两个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。 |

5.付款

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首付款 | 签订合同之后60天内开具100%信用证。设备发货后凭运单议付信用证。 | 付款至总合同金额90%LC |  |
| 2 | 尾款 | 全部设备系统调试完成，并稳定运行15工作日，经验收合格，并出具书面验收报告 | 付款至总合同金额10% |  |

6. 订货数量：

1台

7. 交货地点：

用户指定实验室。

8. 交货时间：

交货日期为合同签订之日起60个工作日内