中国科学院上海有机化学研究所

液液离心萃取机系统采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G200300983

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年10月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液液离心萃取机系统 | 1套 | 详见技术规格 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源380V（(10％）/50Hz、气温摄氏+0℃～＋45℃和相对湿度小于90％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第一包 液液离心萃取机系统

1. 项目概述

本招标文件所规定的设备为液液离心萃取机系统，该设备系统是开展萃取分离化工工艺研究中的基本设备，通过多台液液离心萃取机的串级连接，使得两相液体高效、快速传质混合并分离开来。要求该设备具有操作使用过程方便；良好的机械分离性能和长期可靠的运转性能；维护保养方便和性能价格比高等优点；要求设备厂商有良好的售后服务、维修及时，用户出现故障24工作小时内有响应，72工作小时内维修人员到达现场；要求提供所有的零备件清单。

2. 技术要求

*2.1. 单台离心萃取机转鼓直径 ≥ 550mm；

*2.2. 单台离心萃取机两相最大通量≥ 35m3/h（有效分离通量）；

*2.3. 单台离心萃取机转速≥ 1000 r/min；

*2.4. 电机功率< 6Kw；

*2.5. 包括离心萃取机16台和控制系统1套；

*2.6. 材料要求：不锈钢316L；

*2.7. 转鼓气体可密封保护；

#2.8. 转鼓支撑方式为上悬式，无底部轴承和机械密封；

#2.9. 具有惰性气体保护轴密封装置；

#2.10. 两相相比可调节，重相/轻相范围：40/1~1/40，并能有效分离；

2.11. 设备密封采用离心负压密封；

2.12. 空运转振动速度<4.5 mm/s，负荷运转振动速度<7.1 mm/s；

2.13. 负荷运转时噪声<85 dB；

2.14. 主轴承温度，运转时<75oC；

2.15. 转鼓上方具有轻相堰和重相堰，重相堰可快速简便地调整更换；

2.16. 包含轻相取样口、重相取样口、下方放料口、惰性气体加入管道；

2.17. 设备外壳需设置视镜，便于观察设备内部料液情况；

2.18. 设备壳体表面做拉丝处理。

3. 保修期

3.1. 整机保修期为一年

3.2. 保修期内：24小时做出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在3个工作日内到达现场。

3.3 保修期外：提供12个月的维护保养服务合约（有偿服务，可选，需要额外签订）。买方在签订此合约后，即可享受卖方提供的定期设备维护保养服务，同时又可以获得12个月保修期届满后自动延长12个月的优惠政策。

4. 技术服务

4.1 安装、调试和验收

安装：设备到货后两个月内，投标者将安排有丰富经验的工程师安装设备。

调试：投标者在设备安装完后将安排富有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，要求按设备指标验收一次完成。

验收：在用户和仪器厂家技术人员双方确认设备的各项功能均已达到要求后方可对仪器进行验收。

3.2 技术培训

设备安装验收后，投标者应及时派遣有丰富经验的技术人员就设备软硬件操作、设备维护、故障排除、注意事项等进行免费现场培训，直到用户能熟练操控设备，其后在使用过程中如遇到问题时，投标者应及时派遣有经验的技术人员提供技术指导。

5. 订货数量：

1套

6. 交货地点：

上海

7. 交货时间：

合同生效后6个月内