第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水纯化系统 | 1套 | 合同生效后二个月内 | 广州机场 | 用户指定项目现场 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术文件

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 水纯化系统

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2工作温度：4℃～40℃

1.3 电源电压：100-240V±10%

1.4 电源频率： 50-60Hz±2Hz

2.  设备用途：

2.1为实验室提供符合要求的超纯水

3.  技术规格：

*一、该系统由纯水作进水，连续生产超纯水,产水水质：

  - 电阻率: 18.2 MΩ.cm@25℃（亚ppb级）

  - 总有机碳（TOC）: ≤2ppb

  - 总有机碳值精度：0.1ppb

  - 流速： 逐滴至2L/min

  - 微生物: ＜0.01cfu/ml

*二、纯化路径必须经过两种粒径树脂混合填充的纯化柱、172nm紫外灯（无汞设计）、合成活性炭及树脂混合填充的精纯化柱、电阻率检测器、TOC检测仪和终端过滤器。全封闭管路设计，系统在非取水期间定期自动循环，保持水质新鲜，无需消毒。采用全新的无汞紫外灯技术，使用氙激发（激发聚合）技术发射172nm紫外光，无需预热，对有机物进行氧化，大幅降低对环境的污染，对环境更友好。彩页上必须附有流路图及说明。

三、双柱纯化设计，可清除水中的离子和有机物纯化柱配备完整的性能检测报告。系统将提供技术问题的具体详情，方便有效排除故障。全新设计的安装接口，通过90度旋转即可安装固定纯化柱。

四、系统内置同轴设计高精度电导率仪，电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，符合ASTM D1125-95(2009)的要求。套筒式同轴、流通式无死角设计，确保电极常数的稳定性及真实性。电导率仪材料为316L不锈钢；检测异常时自动报警。中标后可提供原厂可追溯至PTB校验证书。

*五、内置独立集成式TOC检测仪，包含0.5ml石英样品池、ech20无汞紫外灯、钛电极、电磁阀及温度补偿单元，精度0.1ppb，检测范围: 0.5 – 999.9 ppb，符合USP(§643)TOC系统适应性测试对500ppb测试标准溶液的要求，可完全氧化水中有机物，并给出精确、可重现的TOC值。中标后提供原厂校验证书。

六、主机一体化设计，简洁高效，所有用水操作均可在独立取水臂上执行，主机可以放置在远离取水臂5m内的角落、挂在墙上或安装在远处的实验室橱柜中，工作台上只需要放置独立取水臂即可。

*七、独立的取水手臂集成≥5寸彩色触摸屏，内置流量计，通过触摸屏设置实现定量取水功能和辅助定容取水功能。具备创新设计的双功能取水调节轮具备供水流速调节和启停功能，达到精确的逐滴分配，实现精准定容而不会引入污染。设计如同平板电脑一样直观，所有信息一触即得。水质报告功能仅需点击一次触摸屏即可轻松获取所有水质相关信息，可通过扫描二维码的方式快速获取水质报告。所有数据保存在系统中，用于检索和评审，实现数据溯源性管理。内置系统软件，通过以太网（TCP/IP协议）联入网络，应用网页浏览器进入监控界面。智能监控，远程诊断，分级管理等功能均在电脑前轻松完成。

八、系统最多连接四个取水手臂。提供长至2米和5米的管路和数据线，并收纳在保护套中，实现远端达到20米的主机与取水手臂连接距离。可单独放置桌面，取水器可调高度，可实现360度旋转适合大部分的实验室器皿取水。创新设计的磁性托架、软式手柄和手部支撑设计，使日常操作舒适便捷。

九、用户可通过设置密码，保护所有数据，当密码激活时，仅对授权用户开放某些关键数据，如系统设置参数或配置参数。

十、系统自动提示更换耗材信息，所有操作步骤均有图文信息引导。

十一、数据管理：无需日志簿或纸张存档。系统生成的所有数据都被存储在系统内存中。可以通过检索获取取水记录，一定时间内的用水量，通过名单管理轻松实现用水成本分摊。通过设置密码功能保护所有数据。当保护模式激活时，仅对授权用户开放某些关键数据，可为最近30天的事件提供图文预览；通过USB端口可快速将数据导出到闪存驱动器上。所有报告均可导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。

十二、系统符合以下组织监管要求：CE、UL、FCC、EAC、IEC等，并可提供证书；所有耗材出厂均提供质量证书，确保能提供符合预期的水质。

十三、符合ISO 9001和ISO 14001生产管理规范

*十四、可选择安装多种专用终端精制器,保证水质满足多种实验室应用要求。包括生产无颗粒无细菌的0.22微米的微孔过滤器；热源和核酸酶污染物过滤器；内分泌干扰污染物（EDs）过滤器；内置C18反向硅胶的超低有机物型过滤器，产水有机物＜1ppb；超低挥发性有机物型过滤器，产水VOCs＜1ppb；痕量元素型终端过滤器，产水水质离子可达到ppt和亚ppt水平。

4.  产品配置要求：

超纯水主机一台、安装配件包一个、独立智能取水臂一个、连接组件一套、初纯化柱二个、精纯化柱二个、除菌终端过滤器二个、除酶终端过滤器二个、ech20无汞检测紫外灯一支、172nm无汞氙灯一支。

5. 选购附件、备件及消耗品：（请参考总则第2.2条）

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.3条。

6.2一套完整的中文或英文说明书随仪器包装提供给用户。

6.3 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1现场安装调试及培训。

7.2质保期一年

8. 订货数量：

一台

9. 目的港：

CIF广州机场

10. 交货日期：

合同生效后二个月内

11．执行的相关标准

无