第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线检测仪 | 2套 | 合同生效后90个工作日内 | 广州机场 | 用户指定项目现场 |
| 2 | 光合有效辐射传感器 | 3套 | 合同生效后90个工作日内 | 广州机场 | 用户指定项目现场 |
| 3 | 气象监测仪 | 1套 | 合同生效后90个工作日内 | 广州机场 | 用户指定项目现场 |
| 4 | 声学多普勒流速仪 | 1套 | 合同生效后90个工作日内 | 广州机场 | 用户指定项目现场 |
| 5 | 水质在线监测仪 | 2套 | 合同生效后90个工作日内 | 广州机场 | 用户指定项目现场 |
| 6 | 总磷盐野外分析探针 | 1套 | 合同生效后90个工作日内 | 广州机场 | 用户指定项目现场 |
| 7 | 总氮盐野外分析探针 | 1套 | 合同生效后90个工作日内 | 广州机场 | 用户指定项目现场 |
| 8 | 数据采集系统 | 2套 | 合同生效后90个工作日内 | 广州机场 | 用户指定项目现场 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包  COD在线检测仪

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2 环境温度：0 ~ 40C。

2.  设备用途：

用于水质COD、BOD、TOC的在线监测

3.  技术规格：

3.1测量方法：UV法

3.2可检测参数：COD/BOD/TOC

3.3可选量程：0- 150/300/750/1500

3.4光源：高能LED光源

3.5光程：客户自定制光程，范围为10/ 5/ 2/ 1mm

3.6准确度：5%FS

3.7重现性：±3%FS

3.8补偿：自动浊度补偿

3.9电源：主机供电9 - 28VDC，

3.10环境温度：0～40℃

3.11尺寸：φ4.8×26.5cm（1mm光程，不含接口）

3.12主机外壳：不锈钢或钛合金

*3.13允许水深：可用于水下300米

*3.14输出信号：RS232/485或4-20mA可选

*3.15连接功能：探头无需控制器可与系统直接通讯并具有wifi功能。

4.  产品配置要求：

COD在线检测仪主机一台

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.3条。

6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训（请参考总则第2.5条）

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

二台

9. 目的港：

CIF广州

10. 交货日期：

合同生效后90个工作日内

11．执行的相关标准

无

第2包 光合有效辐射传感器

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2  -30℃-75℃

2.  设备用途：

用于波长范围内自然光的光合有效辐射的检测。

3.  技术规格：

*3.1量程：0-2500μmol ㎡/秒

3.2反应时间:10μs

3.3电源电压：DC5v

3.4分辨率：1μmol ㎡/秒

*3.5响应光谱：400-700nm

3.6输出电压：DC2.5v或5v  或4-20mA

*3.7线性度：最大偏移1%

*3.8稳定性：一年内变化＜±2%

3.9工作环境：-30℃-75℃

4.  产品配置要求：

光合有效辐射传感器主机一台

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.3条。

6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训（请参考总则第2.5条）

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

三台

9. 目的港：

CIF广州

10. 交货日期：

合同生效后90个工作日内

11．执行的相关标准

无

第3包 气象监测仪

1.工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2 环境温度0 ~ 40C。

2.  设备用途：

2.1 可同时测量温度、相对湿度、风速、风向、降雨量和大气压。

2.2 可长期稳定使用,防盐雾和海水适合海上长期应用。

2.3 坚固、可靠、易于安装,没有活动部件，免维护。

2.4 可通过不同的降落速度，可判别不同的降水类型（雨/雪）。

2.5 可通过可通过不同的降落速度与大小计算降雨量和降雨强度

3.  技术规格：

*3.1 风速

3.1.1 原理：超声波

3.1.2 测量范围：0~50m/s

3.1.3 精度：±5%

3.1.4 分辨率：0.1 m/s

*3.2 风向

3.2.1 原理：超声波

3.2.2 测量范围：0°~359.9°

3.2.3 精度：±3%

3.2.4 分辨率：0.1°

*3.3 温度

3.3.1原理：NTC 负温度系数热敏电阻

3.3.2测量范围：-50℃~+50℃

3.3.3精度：±0.2°C (-20°C~+50°C),± 0.5°C (>-30°C)

3.3.4分辨率：0.1℃

3.4相对湿度

3.4.1原理：电容式

3.4.2测量范围：0~100%RH

3.4.3精度：±2%RH

*3.5大气压力

3.5.1原理：电容式

3.5.2测量范围：300~1100 hpa

3.5.3精度：±0.5 hpa （0-40℃）

3.5.4分辨率：0.1 hpa

4.  产品配置要求：

气象监测仪主机一台

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.3条。

6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训（请参考总则第2.5条）

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台

9. 目的港：

CIF广州

10. 交货日期：

合同生效后90个工作日内

11．执行的相关标准

无

第4包 声学多普勒流速仪

1.工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2 环境温度15 ~ 25C。

2.  设备用途：

2.1对距离探头一定距离的采样点进行水速测量。

3.  技术规格：

*3.1 频率：2MHz

3.2测量流速技术要求

3.2.1速度准确度：所测流速的1%±0.5cm/s

3.2.2速度分辨率: 1mm/s

3.2.3速度范围:± 5m/s

3.2.4测量单元尺寸: 0.75m

3.2.5 测量单元位置：距离换能器0.3-5m

3.3标配传感器：

*3.3.1压力传感器

最大深度: 200m

准确度：满量程的0.25%

分辨率：满量程的0.005%

*3.3.2温度传感器

范围: -4°~ 30°C

准确度: 0.1°C

分辨率: 0.01°

3.3.3倾斜传感器

范围: 30°

精度：0.2°

分辨率：0.1°

*3.3.4磁罗盘( 内置式现场标定功能):

双向罗盘，上下自动识别

精度: 2°分辨率: 0. 1°

3.4 内存：厂家专用内存条标准9M，可扩充至152M

3.5电池：内置电池包 50wh

3.6 重量：2.6Kg

4.  产品配置要求：

4.1  声学多普勒流速仪主机

4.2  耐压塑料外壳，耐压300米

4.3  主板自带9MB储存器

4.4  0-100米压力传感器

4.5  上下自动识别的双向罗盘和倾斜仪，8针接头的10米电缆

4.6  RS-232接口，带模拟输入口

4.7  设置和操作软件

4.8  内置50Wh的碱性电池包，另一个备用

4.9  配有工具盒，交流转换器、专业携带箱

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.3条。

6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训（请参考总则第2.5条）

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台

9. 目的港：

CIF广州

10. 交货日期：

合同生效后90个工作日内

11．执行的相关标准

无

第5包 水质在线监测仪

- 工作条件：

1.1工作温度：-5~50℃

1.2存储温度：-20~80℃

- 设备用途：

监测海洋、河流、湖泊等环境的温度、电导率、盐度、深度、叶绿素、蓝绿藻、pH值等参数。该设备包含多个传感器器。

- 技术规格：

- 3.1 仪器能够同时测量温度、电导率、盐度、深度、叶绿素、蓝绿藻、pH等参数。

- 3.2仪器具有自动检查故障和错误的功能，以保证成功的投放测量。

- *3.3该仪器的所有传感器必须均带有背景数据并可以自动识别，并具备自行寻址功能。

- 3.4 主机内存≥512M，存储数据数量≥100万

- 3.5 仪器具有校准协助功能，自带的图形软件在提高校准速度的同时可降低试剂的消耗。

- *3.6 所有传感器均为湿拔插接头，外壳为钛合金材质，可抵抗高强度冲击，可在水下250米的环境中正常运行。

- 3.7 主机设备与电缆的接口要求符合IP67防水等级。

- *3.8传感器便于维护和更换，要求用户必须能在现场可以快速的自行更换除深度之外的全部传感器。

- 3.9通讯端口支持RS232、RS-485、蓝牙无线通讯、USB。

- 3.10温度：

- 测量范围：-5至+50℃；

- 分辨率：≤0.001℃；

- 准确度：≤0.05℃

- 响应时间：T63＜1s。

- *3.11 电导率:

- 测量范围：200 mS/cm；

- 分辨率：≤0.01 mS/cm

- 准确度：≤不大于读数的±1%

- 3.12叶绿素:

- 测量范围：0-400微克/升；

- 分辨率：≤0.01微克/升；

- 线性：R2>0.999；

- 响应时间：T63＜2s。

- *3.13蓝绿藻传感器

- 测量范围：0-280微克/升；

- 分辨率：≤0.01微克/升；

- 线性：R2>0.999

- 3.14深度

- 测量范围：0-250米；

- 分辨率：0.001m，

- 准确度：≤0.1m；

- 响应时间：T63＜2s。

- 3.15 pH值

- 量程范围：0-14

- 分辨率：0.01

- 准确度：≤0.2

- 3.16盐度：

- 测量范围：0 - 70 ppt

- 分 辨 率：≤0.01ppt

- 准 确 度：0.1ppt

- *3.17 溶解氧：

- 测量范围：0-500%；

- 分辨率：0.1%；

- 准确度：饱和度小于200%时，优于±1%

- 3.18通讯：计算机接口：蓝牙无线通讯、DCP的RS485、USB,SDI-12通讯；输出选项：具有输出信号适配器的USB（SOA）

- 4产品配置要求

  - 多参数水质仪配置

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能式多参数水质仪 (温度、电导率、盐度、叶绿素、深度、pH、蓝绿藻）、主机、通讯缆、电池、试剂模块、USB数据线，防玷污套件等组成 | 2套 |

4.2 附件、专用工具和消耗品

逐项列出每台主机必需购置的附件、备件、及消耗品等的名称、技术性能指标，这些都是必需购置的，它们的价格均进入投标价。

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电导率校准液 | 2套 |

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.3条。

6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训（请参考总则第2.5条）

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

二台

9. 目的港：

CIF广州

10. 交货日期：

合同生效后90个工作日内

11．执行的相关标准

无

第6包 总磷野外分析探针-总氮

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2 环境温度4 ~ 40C。

2.  设备用途：

2.1对野外水质营养盐总磷进行测量。

3.  技术规格：

*3.1  检测器：比色计：多光束光纤式，硅探头

荧光计：激发光370nm，发散光420 - 470nm，1cm流通池，1.5ml微型回流反应器—uLRFR使得药剂和校正液消耗量降到最低；

3.2  测量方式：顺序批处理

3.3  测量间隔：程序可编

3.4  测量时间：45分钟测量

3.5  最大投放深度：-10 米

3.6  主机材质：PVC

3.7  工作温度：4°C - 40 °C

*3.8  管路连接：1mm 内径

*3.9  废液排放：有毒废液分离收集

3.10  试剂效期：至少4-10周

3.11  试剂冷藏：与环境水一致

3.12  维护周期：至多可达两个月，取决于测量间隔的设定

3.13  硬件配备：PC-104 CPU，可由外部串行通讯接口进行程序编写

3.14  数据输出：RS232串行接口

3.16  外部接口：6针可浸没式电缆，用于数据通讯和12V的设备供电

*3.17  测量技术指标

总磷 (TP)

*测量原理：过硫酸盐消解，钼蓝分光光度法

测量周期：45分钟

测量范围：0-0.2/0.4/1.5/2 mg/l, 其他范围可定制

测量误差：小于10%

测量限值：10ppb

4.  产品配置要求：

4.1  分析及电子单元

*4.2  直插式试剂舱，舱内装有试剂袋

4.3  12V稳压电源

4.4  10米可浸没式电缆线

4.5  配套专业控制软件安装包及证书

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.3条。

6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训（请参考总则第2.5条）

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台

9. 目的港：

CIF广州  一台

10. 交货日期：

合同生效后90个工作日内

11. 需要原厂授权书

第6包 总氮野外分析探针-总磷

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2 环境温度4 ~ 40C。

2.  设备用途：

2.1对野外水质营养盐总氮进行测量。

3.  技术规格：

*3.1  检测器：比色计：多光束光纤式，硅探头

荧光计：激发光370nm，发散光420 - 470nm，1cm流通池，1.5ml微型回流反应器—uLRFR使得药剂和校正液消耗量降到最低；

3.2  测量方式：顺序批处理

3.3  测量间隔：程序可编

3.4  测量时间：20分钟

3.5  最大投放深度：-10 米

3.6  主机材质：PVC

3.7  工作温度：4°C - 40 °C

*3.8  管路连接：1mm 内径

*3.9  废液排放：有毒废液分离收集

3.10  试剂效期：至少4-10周，因试剂种类各异

3.11  试剂冷藏：与环境水一致

3.12  维护周期：至多可达两个月，取决于测量间隔的设定

3.13  硬件配备：PC-104 CPU，可由外部串行通讯接口进行程序编写

3.14  数据输出：RS232串行接口

3.16  外部接口：6针可浸没式电缆，用于数据通讯和12V的设备供电

*3.17  测量技术指标

总氮 (TN)

*测量原理：过硫酸盐消解，可选UV 220nm直读法／UV还原比色法

测量周期：20分钟

测量范围：0-1/5/10 mg/l, 其他范围可定制

测量误差：小于10%

测量限值：20ppb

4.  产品配置要求：

4.1  分析及电子单元

*4.2  直插式试剂舱，舱内装有试剂袋

4.3  12V稳压电源

4.4  10米可浸没式电缆线

4.5  配套专业控制软件安装包及证书

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.3条。

6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训（请参考总则第2.5条）

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台

9. 目的港：

CIF广州  一台

10. 交货日期：

合同生效后90个工作日内

11．执行的相关标准

无

第8包 数据采集系统

1.工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2 环境温度4 ~ 40C。

2.  设备用途：

2.1对水下设备进行数据采集，完成数据采集、存储和发送。

2.2接收岸站指令，更改仪器测量时序。

3.  技术规格：

3.1  PCB尺寸：主板尺寸小于 13cm(长)×9cm(宽)，扩展PCB板尺寸要求与主板相同

3.2 供电电压：10-15V，12V额定输入

3.3  测量间隔：可外部指令控制

3.4  采集时间：8分钟

3.5  主机功耗：≤5W

3.6  工作温度：4°C - 40 °C

3.7  储存介质：MicroSD卡，支持4G以上MicroSD存储卡

3.8  维护周期：至多可达两个月，取决于测量间隔的设定

*3.9  硬件配备：使用STM32F429VGT6单片机，配备W5500网络接口芯片，带EEPROM储存器，可外接16bit以上分辨率的ADC扩展板，带MAX3232电平转换芯片

3.10  数据输出：RJ45网络接口

3.11 数据输入：RS232接口，ADC接口，预留ST Link下载仿真接口

3.12  外部接口：6针可浸没式电缆，用于数据通讯和12V的设备供电

3.13  技术指标

* 3.13.1外部接口

RS232接口：8组

高精度ADC输入：4组

RJ45网络接口：1个

预留IO接口：20个

MicroSD卡槽：1个

板上ADC接口：4组

*3.13.2片上程序

    - 完成ADCP、WQM、PAR、TriOS LisaUV、pH sensor、WizPro以及UniLux等仪器的数据采集程序编写

    - 完成采集数据储存，数据以不同的文件夹区分不同仪器，数据文件格式为文本格式，文件名以时间命名，一次测量保存为一个文件

    - 完成数据通过RJ45网口的转发，数据采集系统配置成TCP服务器，网关，子网掩码，IP以及端口可设置

    - 完成控制指令识别以及数据转发协议

4.  产品配置要求：

4.1  分析及电子单元

4.2  12V稳压电源

4.3  20米可浸没式电缆线

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.3条。

6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 请参考总则第2.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2 技术培训（请参考总则第2.5条）

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

二台

9. 目的港：

CIF广州

10. 交货日期：

合同生效后90个工作日内

11．执行的相关标准

无