营养盐多参数分析仪

1、工作条件：

1.1 除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1.1  适于在气温为摄氏-20℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.2 环境温度4(C ～ 40(C。

1.3气体：无需外接高压气体，便于开展野外工作。

2.  设备用途：

*2.1用于远洋海水、近岸海水、河口水和咸淡混合水等样品中硅酸盐、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、总磷和总氮等营养盐项目的全自动测定。

*2.2该套营养盐多参数分析仪采用气泡片段流式技术的连续流动分析技术，高度自动化，完全工作站软件控制系统自动开关机和运行操作，要求各分析通道包括各自的化学分析模块和双光束比色计检测器，要求各分析通道独立运行、互不干扰，要求系统无需任何拆装即可同时测定五项营养盐和总磷总氮。

3. 技术规格：

3.1测量参数：硅酸盐、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、总磷、总氮。

3.1.1 硅酸盐

检测范围：0-1000(mol/L（以SiO2计）；

检出限：0.016(mol/L；

精密度：≤1.0%。

3.1.2铵盐

检测范围：0-300(mol/L (以N计)；

检出限：0.034(mol/L；

精密度: ≤1.0%。

3.1.3 硝酸盐

检测范围：0-250(mol/L (以N计)；

检出限：0.01(mol/L；

精密度: ≤1.0% ；

特别要求：采用在线镉圈还原装置，自动监测还原率，不采用镉柱还原法。

3.1.4 亚硝酸盐

检测范围：0-100(mol/L (以N计)；

检出限： 0.0015(mol/L；

精密度: ≤1.0% ；

3.1.5磷酸盐

检测范围：0-500(mol/L (以P计)；

检出限： 0.02(mol/L；

精密度: ≤1.0%。

3.1.6 总氮

检测范围：0-300(mol/L (以N计)；

检出限：0.01(mol/L；

精密度: ≤1.0% ；

特别要求：采用在线高温高压消解和镉圈还原装置，自动监测还原率，不采用镉柱还原法。

3.1.7总磷

检测范围：0-500(mol/L (以P计)；

检出限： 0.02(mol/L；

精密度: ≤1.0%。

特别要求：采用在线高温高压消解。

3.2随机自动进样器：

#3.2.1自动进样器1台，随机自动进样，样品位≥180位，XYZ型三维长方形式进样器，非转盘式或扇形式，确保取样时的灵活性及精准度, 提供单台自动进样器的实物彩色照片作为证明材料；

3.2.2标准样和控制样放置在各自独立的框架中；

3.2.3可在任何时候取任何样，完成自动重复测量和对超标样或被带过影响的样品重复测量，即自动进样器是随机自动取样；

3.2.4可通过计算机软件调整进样针的前后左右深度位置。

3.3高精度蠕动泵：

#3.3.1蠕动泵共提供≥50个泵管位，满足五项营养盐和总磷总氮同时测定。

#3.3.2蠕动泵盖能自动压紧和弹开，可以通过工作站软件控制，要求具有完成测定后自动松开泵盖的无人值守功能，避免泵管长时间压紧失去弹性，有效延长泵管寿命，提供技术证明材料。

3.3.3内置电子空压机提供气源和空气注入的压力，无需占用蠕动泵位；要求电子空压机提供≥16空气泵管位，满足所有化学分析通道共同运行所需要的空气泵管位，无需任何拆装。

3.3.4空气气泡的注入采用电磁阀控制，保证最好的重复性和最小的相对误差，要求蠕动泵上配备≥4个空气注入阀，提供≥16通道空气同时注入，满足所有化学分析通道共同运行所需要的气泡注入，无需任何拆装。

#3.3.5蠕动速度可以通过工作站软件调节，无级变速，任意变换速度，提供技术证明材料；

#3.3.6要求配置≥15个试剂阀，每个试剂阀均可通过软件单独控制并且可以切换2种试剂/清洗液，完成测定后的自动清洗、自动关机，实现无人值守，提供证明材料。

#3.3.7蠕动泵配备漏液检测装置，发现漏液后蠕动泵自动停止，要求在蠕动泵配置抽屉式漏液收集装置，便于排漏液，提供漏液收集装置的清晰实物彩色照片作为技术证明材料。

3.4化学分析模块：

3.4.1 化学分析模块由惰性玻璃圈组成，玻璃圈内径大于≥2mm，能清楚看见系统内部液体的运行情况；

3.4.2 化学分析模块设计有漏液自动排出功能；

#3.4.3铵盐分析模块采用内置式在线恒温蒸馏器，无需添加硅油，无需维护保养，蒸馏器无需气体吹扫，不得外置于主机或挂在主机上，提供已安装完成仪器上的蒸馏器彩色照片作为证明材料。

#3.4.4硝酸盐和总氮分析模块采用在线镉圈还原装置，镉圈圈数≥10圈，还原效率≥95%，自动监测还原率；寿命长，要求隔圈寿命≥2年，自动再生，期间不需要更换镉粉或镉粒，保护实验人员健康，避免接触重金属，要求同时提供分析模块上的镉圈和镉柱实物彩色照作为证明材料。

#3.4.5总磷和总氮分析模块分别配置独立的在线高温高压消解器，消解温度和压力通过工作站软件调节，消解温度涵盖120-124℃，消解压力涵盖0.11MPa-0.14MPa，消解时间≥30分钟，要求总磷、总氮可以同时消解；要求消解器内置于主机内，不得外置于主机或挂在主机上，防止烫伤，提供已安装完成仪器上的在线高温高压消解器彩色照片作为证明材料。

3.5双光束比色计检测器：

#3.5.1 检测器为双光束数字式比色计，要求具有实时空白校正，消除背景漂移。提供工作站截图作为证明材料。

3.5.2要求各个分析通道配置独立的检测器，每个检测器采用独立的光源，不可2个或者以上的检测器共用一个光源，如果任一通道光源出现故障不会影响其他通道；

3.5.3要求检测器光源为LED冷光源，无热效应，无需滤光片，光束强度高、能耗低、寿命长；

3.5.4 采用32位高精度数字式数模转换，在线电子除气泡，线性范围 0-1.8A，数字精度≥1600万像素；

#3.5.5要求整个检测器遮光密闭，双光束比色计的比色池放置于暗室内，不暴露于仪器表面，运行时不漏光，不受杂散光影响，不受环境温湿度影响，要求在提供装有比色计的检测器彩色实物照作为证明材料；

#3.5.6检测器配置40℃恒温装置，温度精确度±0.1℃，并具有实时温度监测功能，要求在工作站运行界面上实时显示检测器温度。提供工作站运行界面截图作为证明材料。

3.6分析通道主机：

#3.6.1分析通道主机所有部件高度集成，占地面积小，整个系统只需一根电源线、一根与电脑相连的USB线，无需外接数据处理器，无需外接蒸馏器，无需外接消解器，要求提供整套系统的清晰彩色照片作为证明材料；

3.6.2主机采用模块式一体化设计，蠕动泵、化学分析模块、比色计检测等所有部件为一体机，单台一体化主机可增加至16个化学分析通道；

3.6.3系统具有抗震设计，便于在移动监测车、海洋监测船和野外监测站开展实验；

3.6.4要求每个化学分析通道的分析速度均可达到30个样品/小时以上；

#3.6.5无人值守系统：完全自动化运行，工作站软件数字控制在线恒温加热器、在线在蒸馏器、在线消解器，试剂/清洗阀自动开关，自动开关机，真正实现无人值守化。

3.6.6检漏报警系统：软件自动报警及处理，主机一旦有液体泄露能自动停泵和停止加热、消解，要求所有蠕动泵、化学分析模块和检测器均配置漏液监测和自动排废液装置。

3.7 工作站软件和相关资料：

3.7.1 中英文说明书；

3.7.2 工作站软件有中文界面；

3.7.3 工作站软件终身免费升级；

3.7.4 具有自动质控图功能，具有强制校准曲线通过原点的功能；

#3.7.5 可以调用历史曲线，能将不同工作范围的校准曲线合并为一个校准曲线，并根据吸光度范围自动调用，适合浓度范围跨度大的样品分析。提供工作站软件上述操作过程的屏幕截图作为证明材料。；

3.7.6 自动调整基线和增益；

#3.7.7运行过程中可暂停当前样品序列的分析，添加、取消待检测样品。提供数据控制软件上述操作过程的屏幕截图作为证明材料；

4.  产品配置要求：

4.1自动进样器      1台

4.2高精度蠕动泵    2台

4.3空气注入阀       4个

4.4硝酸盐分析通道   1套

4.5亚硝酸盐分析通道 1套

4.6磷酸盐分析通道   1套

4.7铵盐分析通道     1套

4.8硅酸盐分析通道   1套

4.9总磷分析模块     1套

4.10总氮分析模块    1套

4.11恒温蒸馏器      1个

4.12总磷消解器      1个

4.13总氮消解器      1个

4.14检测器恒温装置  1套

4.15无人值守系统    1套

4.16试剂阀          15个

4.17检漏报警系统    1套

4.18工作站软件     1套

4.19四年期仪器消耗品1套

4.20四年期化学试剂  1套

4.21台式计算机      1台

4.22激光打印机      1台

5. 选购附件、备件及消耗品：

5.1要求供货商提供四年期的仪器消耗品（四年期消耗品应包括在投标总价中）；

5.2化学试剂：所有试剂均要求为国产试剂，要求供货商提供四年期的试剂和标准溶液（四年期的化学试剂应包括在投标总价中）。

6.  技术文件：

6.1中英文说明书、方法手册。投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

6.2 一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训

7.2.1 在用户所在地对用户进行1～2人、为期1周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来4年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台

9. 目的港：

广州机场

10. 交货日期：

合同生效后2个月内

11.执行相关标准

无