中国科学院大学

生命学院本科生生态学课程教学实验

仪器采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G180300312

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2018年4月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

东方国际招标有限责任公司受中国科学院大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对生命学院本科生生态学课程教学实验仪器进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国科学院大学生命学院本科生生态学课程教学实验仪器采购项目

项目编号： OITC-G180300312

项目联系方式：

项目联系人：  赵倩

项目联系电话： 010-68290511  qzhao@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购人：  中国科学院大学

地址： 北京市石景山区玉泉路19号甲

联系方式：苏老师88256170

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：010-68290511

代理机构地址： 北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层

一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质：

1、招标项目性质：财政资金

2、采购用途、数量及简要技术要求：

本次招标货物分为 1 个包，每个投标人可对其中一个包或多个包进行投标，投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 用途 | 简要技术要求 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间断式流动分析仪等 | 一批 | 教学 | 详见招标文件 | 是 | 159.78 |

- 供应商（或投标人）的资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体。

- 本项目不接受联合体投标。

- 按本投标邀请的规定获取招标文件。

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

时间： 2018  年 4 月 23日 09:00 至  2018  年 5 月 11 日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间： 2018 年 5 月14日下午1:30

五、开标时间：2018 年 5 月14日下午1:30

六、开标地点：

石景山区玉泉路19号甲办公楼第二会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：石景山区玉泉路19号甲办公楼第二会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号），在开标现场向东方国际招标有限责任公司索取标书款发票。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金和支付中标服务费的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人：中国科学院大学 招标采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： - 具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体。 - 本项目不接受联合体投标。 - 按招标文件的规定获取招标文件。 - 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（注1） |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| 10.5 | 投标人可选择以美元、欧元、英镑、日元或人民币报价： 10.5.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑或日元价； 10.5.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.5.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| 13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.5 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 23.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 25.1 | 增减幅度：合同谈判时，买方有权根据实际需要，对货物/服务进行适当的调整，具体增减幅度不超过中标价格的10% |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，且中标人为境外公司，中标人即为外贸合同卖方；如中标人为国内公司，外贸合同卖方应为产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费。 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内在相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 - 技术指标评审基准分为35分，评委可根据技术指标的正负偏离情况酌情加减分； - 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； - 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离每条酌情加0-5分，负偏离每条酌情减0-5分； - 无标记的指标是一般技术条款，正偏离每条酌情加0-3分，负偏离每条酌情减0-3分； - 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 55 |
|  | - 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；完全满足招标文件要求的得2分；优于招标文件要求的得3分 | 3 |
|  | - 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；完全满足招标文件要求的得1分；优于招标文件要求的得2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标产品中每有一项节能或环保产品加1分，最多加2分（须提供财政部、国家发展和改革委员会、环境保护部联合颁发的有效期内的认证证书复印件并加盖本单位公章） | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：  中国科学院大学

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：中国科学院大学

13.3  交货时间要求：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

(1)检验合格后付款：合同货物安装到位、试运行完成，经买方确认验收合格，双方签署验收证书后七个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的95%货款。

(2)履约保证金：合同总金额的5%为履约保证金。买方将合同总金额的5%作为本合同的履约保证金。该保证金在全部合同货物安装到位、试运行完成后转为质保金，经双方签署验收证书满一年后七个工作日内，买方退还卖方。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间断式流动分析仪 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |
|  | 冰箱1 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |
|  | 冰箱2 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |
|  | 普通正置显微镜 | 5台 | 详见技术规格 |  |  |
|  | 荧光仪 | 1台 | 详见技术规格 |  |  |
|  | TOC 仪 | 1台 | 详见技术规格 |  |  |
|  | 光合仪 | 1台 | 详见技术规格 |  |  |
|  | 超微量分光光度计 | 1台 | 详见技术规格 |  |  |
|  | 土壤采样器套装 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |
|  | 土壤比色卡 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |
|  | 光电叶面积测定仪/激光根样仪 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、到货地点：北京市石景山区玉泉路19号甲中国科学院大学教学楼9楼。

5、交货期：国产仪器在合同签订后30个工作日内，进口仪器在信用证开具后的60个工作日内或合同签订后的90个工作日内。

6、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标；标注“#”号的为重要技术参数，符合及优于这些技术参数的给予加分。

7、如在具体技术规格中有与本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包

（一）间断式流动分析仪

1. 设备用途

检测土壤中的营养元素含量，如测定有效氮、磷的含量等。

2. 工作条件

工作电压：220V/ 50Hz；

环境温度：5~40℃；

相对湿度：10%~90%。

3. 主要技术指标

3.1 读数模式：终点、差式、动态；

#3.2 试剂盘：20位以上，可制冷；

#3.3 剂量：智能微量注射器，分辨率0.15 μl，可自动归零；精度：2~350 μl 范围内为+/- 0.6%；

#3.4 反应/比色池：75位，清洗并检测后可重复使用，可编程控温+/- 0.1℃；

*3.5 清洗站：自动清洗反应/比色池，具备加热烘干功能；

*3.6 检测速度：最高可达200个/小时；

3.7 标准曲线：可用1~15个标样，或利用已储存数据；

#3.8 稀释功能：可在测试前对样品进行稀释，可以对高于一定浓度的样品自动稀释；

3.9 光学组：

	卤素灯，覆盖UV波段；

	9个干涉滤光器+/-2 nm；

	自动对所有波长回零；精确度+/- 1%（在0 ~ 2.5 O.D.）；

	线性率优于0.5%；

	噪音<+/- 2m Abs（在340 nm，2.5 O.D.）；

3.10 软件：适用于Win 7、Win 8；通过软件控制，自动保存数据；数据可多元分析，多种语言可选；

自动运行样品预稀释；

自动运行少量样品后稀释；

从储存溶液中自动制备标准品；

5个级别QC控制，QC结果可自动保存并制图；

可自我诊断。

*4. 配件：

4.1样品盘1套；

4.2试剂盘1套；

4.3反应池1套；

4.4智能微量注射器1套；

4.5比色皿1套。

5. 技术服务

5.1 设备抵达现场后24小时内安排工程师上门免费安装调试；

5.2 设备安装调试完成后，安排技术工程师上门免费培训直至其能完全独立操作；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作；

5.3 自安装调试完成验收合格之日起计算，2年内免费维保；

5.4 软件终身免费升级；

5.5维修响应24~48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

（二）冰箱1

1. 设备用途

用于实验室常规试剂和样品的低温保存。

2. 工作条件

工作电压：220V/ 50Hz。

3. 主要技术指标

3.1 内部容积：≥ 300升；

*3.2 工作温度：-10℃～-25℃可调, 温度精度：≤ ±1℃；

3.3 工作电压：208～240V宽工作电压范围；

*3.4 制冷方式：直冷、定频；

3.5 防止门封条及周边结霜设计，确保最佳密封保温效果；

3.6 自动电压调节功能；

3.7 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电不低于72小时；

3.8 报警：标配远程报警触点，报警选项包括温度过高/过低报警、电力异常报警、门未关报警、冷凝器过热报警、温度探头异常报警、电池低电量报警；

3.9 脚轮：锁定脚轮，方便安装和移动。

4. 技术服务

4.1 设备抵达现场后24小时内安排工程师上门免费安装调试；

4.2 设备安装调试完成后，安排技术工程师上门免费培训直至其能完全独立操作；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作；

4.3 自安装调试完成验收合格之日起计算，整机1年、主要部件3年内免费维保；

4.4 维修响应24~48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

（三）冰箱2

1. 设备用途

用于血浆、生物材料、疫苗、试剂、生物制品、化学试剂、菌种、生物样本等的超低温保存。

2. 工作条件

工作电压：220V/ 50Hz。

3. 主要技术指标

3.1 内部容积：≥ 300升；

*3.2 工作温度：-40℃～-80℃, 温度精度：≤ ±1℃；

3.3 工作电压：208～240V宽工作电压范围，可延时启动；

3.4 2英寸冻存盒的存放数量：不少于300个；

#3.5 压缩机：2台1 HP国际知名品牌工业级高效压缩机，阻燃；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃的时间不超过15分钟；

#3.6 标配两台冷凝风扇智能开停；

3.7 箱体结构：粉末涂层外壁；镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀；箱内分3~5层，标配3~5层内门；

*3.8 具有良好的保温性能，空载情况下断电时从 -80℃升温到 -50℃的时间不低于200分钟；

3.9 防止门封条及周边结霜设计，确保最佳密封保温效果；

3.10 自动电压调节功能；

3.11 全触摸屏，可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可设置和运行参数；

3.12 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电不低于72小时；

3.13 报警：标配远程报警触点，报警选项包括温度过高/过低报警、电力异常报警、门未关报警、冷凝器过热报警、温度探头异常报警、电池低电量报警；

3.14 脚轮：锁定脚轮，方便安装和移动。

4. 技术服务

4.1 设备抵达现场后24小时内安排工程师上门免费安装调试；

4.2 设备安装调试完成后，安排技术工程师上门免费培训直至其能完全独立操作；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作；

4.3 自安装调试完成验收合格之日起计算，整机2年、主要部件3年内免费维保；

4.4 维修响应24~48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

（四）普通正置显微镜

1. 设备用途

用于观察植物和土壤生物的各部分解剖结构。

2. 工作条件

工作电压：220V，50/60 Hz；

环境温度：0 ~ 40℃。

3. 主要技术指标

3.1 镜体：压铸金属框架，带有防护罩；

3.2 光学系统：带有校正系统；

*3.3 照明装置：内置透射照明系统；

3.4 调焦系统：载物台垂直运动，粗调限位装置，可固定及聚焦；

3.5 换镜转盘：固定四孔物镜转换器；

*3.6 载物台：线性移动的机械固定载物台，带夹片器，样品定位刻度；

3.7 观察筒：双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距50~75 mm；

3.8 聚光镜：内装式孔径光阑；

*3.9 物镜：带有5×、10×、20×、40×、100×。

*4. 配件：

4.1 反光镜1套；

4.2 目镜测微尺1套；

4.3 暗场光阑1套。

5. 技术服务

5.1 设备抵达现场后24小时内安排工程师上门免费安装调试；

5.2 设备安装调试完成后，安排技术工程师上门免费培训直至其能完全独立操作；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作；

5.3 自安装调试完成验收合格之日起计算，1年内免费维保；

5.4 软件终身免费升级；

5.5维修响应24~48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

（五）荧光仪

1. 设备用途

测定植物的光合作用；测定叶绿素含量；可用于研究植物生理、生态研究，及各种非生物的逆境胁迫（冷、热、旱、涝、UV、营养缺失等）和生物逆境（病虫、病菌等）对植物的影响；监测陆生及水生植物、藻类。

2. 工作条件

2.1工作电压：220V电源或可充电锂电池；

2.2环境温度：-20℃～60˚C。

3. 主要技术指标

3.1 测量光：红色发光二极管（LED），调制频率多级可调；

3.2 光化光：LED双色光源，光强范围0~ 4000 μmol m-2 s-1可调；

3.3 饱和脉冲：最大饱和闪光强度20000 μmol m-2 s-1，持续时间可调；

3.4 信号检测：PIN-光电二极管，带短波截止滤光片（λ>710 nm）；

3.5 测量参数：F0、Fm、F、F0’、Fm’、PAR、叶温等；

3.6 计算参数：Fv/Fm、NPQ、ΦNO、ΦNPQ、qP、qL、qN、Fv/Fm、ΦPS II (△F/Fm’)、ETR、C/F0等；

3.7 可利用便携式个人电脑进行操作，兼容Windows PC及其他系统，可通过计算机软件计算并显示各项参数、曲线；

3.8 连接电脑：USB或蓝牙；

3.9 叶温测量：测量范围-20～＋60℃；

3.10 测量程序：荧光诱导曲线、光响应曲线、快速光曲线、荧光诱导加暗弛豫、光响应曲线加暗弛豫、快速荧光诱导动力学（OIDP或OJIP）或脉冲瞬态荧光动力学曲线等准确记录功能；

3.11 可进行荧光淬灭分析；

3.12 供电：交直流电适配器及可充电锂电池；

3.13 工作软件：完全免费升级。

4. 配置

主机（具有或配备操作控制、界面显示、数据存储和交换等功能单元）、光缆、温度探头叶夹、暗适应夹、光适应夹、传输线、充电电池、充电器电源、电源适配器、操作手册、软件、主机包。

5. 技术服务

5.1 设备抵达现场后24小时内安排工程师上门免费安装调试；

5.2 设备安装调试完成后，安排技术工程师上门免费培训直至其能完全独立操作；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作；

5.3 自安装调试完成验收合格之日起计算，2年内免费维保；

5.4 软件终身免费升级；

5.5维修响应24~48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

（六）TOC 仪

1. 设备用途

土壤、水体总有机碳（TOC）的测定。

2. 工作条件

2.1 电源：AC 220V±10% 50/60Hz（要求可靠接地）；

2.2 功率：电炉升温时为1000 W；

2.3 环境温度：0～40℃；

2.4 相对湿度：10%～85%；

2.5 气源：高纯氧气（≥99.999%）；

2.6 高纯水：无二氧化碳水（TOC≤0.5 mg/L）；

2.7 酸试剂：10%磷酸。

3. 主要技术指标

#3.1测定范围（TC）：0～10000.0 mg/L （非稀释状态）；

3.2 重复性：≤ 2%；

3.3 检出下限：TC 0.05 mg/L，IC 0.004 mg/L；

3.4 进样量：TC 10～150 μL，IC 10～450 μL；

#3.5 进样方式：主机采用八通阀分别进行取样、进样、加酸和流路清洗；

3.6 操作方式：计算机控制；

#3.7主机配备IC预去除功能：主机内部能够完成自动添加酸并吹扫进行IC去除；

*3.8 主机配备自动稀释2～50倍，在注射器内完成稀释；

3.9 空白零水制备功能：主机内置制造超纯水功能，自动进行空白确认；

3.10 软件：具备自动设定最佳测定条件、自动选择最佳标准曲线、未知样稀释倍数与进样体积自动调节、自动排除样品重复测定中的异常值并追加测定、可对应多种目的的校正系统。

4. 配置

主机、自动进样器、八通道进样器、可吹除有机碳附件、软件；手动注射附件；控制系统（配置：CPU 1.5 GHz 或更快，内存（RAM）1 MB 或更大，硬盘 40GB以上，Win 7操作系统，显示器分辨率1024 x 768 或更高）。

5. 技术服务

5.1 设备抵达现场后24小时内安排工程师上门免费安装调试；

5.2 设备安装调试完成后，安排技术工程师上门免费培训直至其能完全独立操作；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作；

5.3 自安装调试完成验收合格之日起计算，2年内免费维保；

5.4 软件终身免费升级；

5.5维修响应24~48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

（七）光合仪

1. 设备用途

测定植物光合速率。

2. 工作条件

操作环境：0～50℃；相对湿度 5%～95%（没有水汽凝结）。

3. 主要技术指标

3.1 分析器类型：4 通道绝对开路式非扩散红外 CO2/H2O气体分析器，CO2/H2O独立分析室；

3.2 分析室：直通式分析室；

3.3 测量参数：直接测量进出叶室气体的 CO2 浓度和水汽含量、空气温度、叶面温度、叶室内和外室外的光合有效辐射（PAR）；

#3.4 环境控制模块：能自动或手动控制叶室中的 CO2 和 H2O 浓度、光、温度；

#3.5 CO2 测量范围：0～4000 ppm；分辨率0.05 ppm；绝对模式下最大噪音< 0.2 ppm；

#3.6 H2O 测量范围：0~75000 ppm；分辨率1 ppm；绝对模式下最大噪音< 30 ppm；

3.7气压测量：范围60～110 kPa，精度±0.1%；

#3.8 温度探头：4 个（接触式测定叶片温度、测定下部叶室温度、测定上部叶室温度、测定叶室外环境温度）；

3.9 温度控制：4 种控温模式（控制叶室温度、控制叶片温度、跟随环境温度、特定差值跟随环境温度）；

3.10 叶室控温范围：低于环境温度 10℃～高于环境温度50℃；

#3.11  光强探头：3个（叶室外环境光量子探头、叶室内叶片正面光量子探头、叶室内叶片背面光量子探头）；

测定范围：0～3000 μmol m-2 s-1；

#3.12 光强控制：5 种控光模式（控制叶片正面光强、控制叶片背面光强、控制环境光强、叶片正面跟随环境光强、叶片背面跟随环境光强）；；

3.13 CO2控制：控制范围 0-2000 ppm；

3.14 H2O控制：干燥、加湿双重自动控制功能；控制范围：0~100%（RH）；

#3.15 测量方式：可选择开路和闭路两种测量方法。

#4. 配件

针叶叶室、拟南芥叶室、地衣/苔藓叶室、大叶室、O2传感器、荧光附件。

5. 技术服务

5.1 设备抵达现场后24小时内安排工程师上门免费安装调试；

5.2 设备安装调试完成后，安排技术工程师上门免费培训直至其能完全独立操作；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作；

5.3 自安装调试完成验收合格之日起计算，1年内免费维保；

5.4 软件终身免费升级；

5.5维修响应24~48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

（八）超微量分光光度计

1. 设备用途

用于核酸（dsDNA、ssDNA、RNA）、蛋白浓度定量分析和纯度检测。

2. 工作条件

操作温度：10℃～40℃；相对湿度20%～80%；

运行电压：12 VDC；电源功率15 W。

3. 主要技术指标

3.1 基座检测下限：2 ng/μl（dsDNA），0.06 mg/ml（BSA），0.03 mg/ml（IgG）

3.2 基座检测上限：27500 ng/μl（dsDNA），820 mg/ml（BSA），400 mg/ml（IgG）；

3.3 波长范围：190～850 nm连续波长全光谱分析；波长分辨率<1 nm，波长精确度<1 nm；

*3.4 光程：内含0.5 mm、0.25 mm和 0.05 mm 三个光程，根据样品浓度自动匹配最佳光程，无需手工设置；光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘、纸屑或液体进入生锈导致光程不准确；

3.5 光源：氙灯；

3.6 光吸收范围：0.004～300 (10 mm)；光吸收精密度：0.002 Abs (1 mm)；光吸收准确度：+/-2% (350 nm, 10 mm，Abs=0.674)

3.7 检测重复性：0.002 A（1.0 mm光程）或1% CV；

3.8 最小样品体积：≤1 μl；

3.9 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器；

*3.10 具备自动检测模式，降下检测臂即开始样本检测；

3.11 软件提供实的技术支持；

#3.12 当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物≥5种；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；

#3.13 仪器和计算机二合一，不需要额外配置电脑，操作系统内存≥16 GB，支持中文；

3.14 可免费下载专业软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；

*3.15 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，监测液柱中的气泡或者其它异常，确保检测的可靠性；

*3.16 仪器符合中华人民共和国计量法有关规定，获得国家质量监督检验检疫总局批准的计量器具型式批准证书；

3.17诊断和校准：CCE（智能校准技术）；

3.18检测器类型：2048 线性CCD阵列。

4. 技术服务

4.1 设备抵达现场后24小时内安排工程师上门免费安装调试；

4.2 设备安装调试完成后，安排技术工程师上门免费培训直至其能完全独立操作；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作；

4.3 自安装调试完成验收合格之日起计算，1年内免费维保；

4.4 软件终身免费升级；

4.5维修响应24~48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

（九）土壤采样器套装

1. 设备用途

土壤容重测定采样、植物根系采样、土壤常规分析采样。

2. 主要技术指标

2.1采样深度：1米；

*2.2容重采样钻头：不锈钢材质，直径5 cm，容积100 ml；

*2.3根系采样钻头：不锈钢材质，直径10 cm，一次采样长度20 cm，带锯齿，开盖设计；

*2.4筒型旋转钻头：不锈钢材质，直径5 cm，一次采样长度20 cm。

3. 配置

T型手柄1个、击打手柄1个、吸能锤2个、50 cm延长杆2个、容重采样钻头1个、植物根系采样钻头1个、筒型旋转钻头1个、削土刀1把、刮土刀1把、扳手2个、铝箱1个。

（十）土壤比色卡

1. 设备用途

判别土壤颜色。

2. 主要技术指标

#2.1 2009版，颜色细腻；

2.2 防水设计，使用方便；

#2.3 13张色卡、440种颜色；

*2.4 符合国际土壤颜色标准。

3. 配置

比色卡1本，配中英文说明书1套。

（十一）光电叶面积测定仪/激光根样仪

1. 设备用途

野外测量叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比。

2. 工作条件

工作电压：3.7V。

3. 主要技术指标

*3.1 测量参数：叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比；

3.2 测量精度：±2%；

*3.3 最大测量长度：1500 mm；

*3.4 最大测量宽度：200 mm；

3.5 最大测量厚度：3 mm；

3.6 主机数据存储：5000组；

3.7 高性能充电锂电池，无需外部供电；低电压显示，适用于野外测量；

#3.8 仪器内部自带时间、日期功能，可随测量数据保存测量时间；

3.9 可在主机上查询历史数据；

*3.10 通讯接口：USB接口，可将数据导入计算机；

3.11 可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存，用于查看分析；

3.12 数据及图形报表均可选择时段查询查看，并可通过计算机打印；

3.13 图形可进行放大、缩小操作，并可进行平均值计算，也可以BMP格式导出保存。

4. 配置：

主机，数据线，电源适配器，说明书，保修卡，合格证。

5. 技术服务

5.1 设备抵达现场后24小时内安排工程师上门免费安装调试；

5.2 设备安装调试完成后，安排技术工程师上门免费培训直至其能完全独立操作；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作；

5.3 自安装调试完成验收合格之日起计算，1年内免费维保；

5.4 软件终身免费升级；

5.5维修响应24~48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。